Opis wymagań granicznych

Część 1

Wymagania graniczne dotyczące postępowania: dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych koniecznych do oznaczania parametrów krytycznych oraz dzierżawy sprzętu.

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 analizatory parametrów krytycznych, oznaczające następujące parametry: pH, pCO2, pO2, sód, potas, Hb, COHb |  |
| 2 | Analizatory fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 |  |
| 3 | Analizatory badań pilnych, gotowe do pracy 24h/dobę, |  |
| 4 | Analizatory pracujące w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w oddzielnych butelkach. |  |
| 5 | Wszystkie odczynniki wymieniane niezależnie od siebie |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów |  |
| 7 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 8 | Analizatory posiadające czytnik kodów kreskowych |  |
| 9 | Komunikacja (oprogramowanie) w języku polskim. |  |
| 10 | Nadzór nad analizatorami poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp przez sieć teleinformatyczną i internetową (dostawca zapewnia potrzebne oprogramowanie) |  |
| 11 | Wbudowana drukarka |  |
| 12 | Dwukierunkowe połączenie analizatorów z LIS Zakładu Diagnostyki NSSU (przyjmowanie zleceń, wysyłanie wyników badań) |  |
| 13 | Materiały kontrolne przynajmniej na trzech poziomach |  |
| 14 | Łączny dobowy czas kalibracji oraz wszystkich automatycznych procedur konserwacyjnych poniżej 1 godziny |  |
| 15 | Elektrody (sensory pomiarowe) wymienialne każda osobno, niezależnie od siebie. |  |
| 16 | Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z objętości próbki nie większej niż 250 µl. Możliwość wykonania oznaczenia w trybie mikropróbki. |  |
| 17 | Możliwość przerwania kalibracji w każdym momencie, w celu wykonania badania cito. Przerwanie kalibracji nie może skutkować utratą części wyników dla pacjenta. |  |
| 18 | Automatyczna kontrola z płynów kontrolnych niezależnych od kalibratorów, materiały kontrolne na pokładzie analizatora z możliwością zaprogramowania dowolnego cyklu kontroli jakości na min. 7 dni. |  |
| 19 | Automatyczny program kontroli jakości. |  |
| 20 | Podanie próbki do aparatu bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez dodatkowych adapterów. |  |
| 21 | Możliwość oznaczania parametrów wymienionych w pkt. 1 z krwi pełnej lub z innego materiału (np. materiał z drenu, materiał z jamy otrzewnej). |  |
| 22 | Czas analizy wszystkich parametrów łącznie z wydrukiem do 3 min. |  |
| 23 | Kontrola wykonywana codziennie minimum na jednym poziomie |  |
| 24 | Dostawca udziela gwarancji na elektrody przez cały okres trwania umowy |  |
| 25 | Przegląd techniczny analizatorów 2 razy do roku, koszt przeglądu ponosi dostawca odczynników wraz materiałami potrzebnymi do przeglądu |  |

Wymagania graniczne w zakresie informatycznym oferowanego w ramach dzierżawy aparatu 
(3 analizatory ) :

| Lp. | Wymagane parametry |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiającego). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |

Opis wymagań granicznych

Część 2

Wymagania graniczne dotyczące postępowania: dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych koniecznych do oznaczania parametrów krytycznych oraz dzierżawy sprzętu.

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 analizatorów parametrów krytycznych, oznaczających następujące parametry: pH, pCO2, pO2, Hb, COHb, glukoza, mleczany, bilirubina, kreatynina, potas, sód, wapń, chlorki, kreatynina |  |
| 2 | Analizatory fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 |  |
| 3 | Analizatory badań pilnych, gotowe do pracy 24h/dobę, |  |
| 4 | Analizatory pracujące w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w oddzielnych butelkach. |  |
| 5 | Wszystkie odczynniki wymieniane niezależnie od siebie |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów |  |
| 7 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 8 | Analizatory posiadające czytnik kodów kreskowych |  |
| 9 | Komunikacja (oprogramowanie) w języku polskim. |  |
| 10 | Nadzór nad analizatorami poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp przez sieć teleinformatyczną i internetową (dostawca zapewnia potrzebne oprogramowanie) |  |
| 11 | Wbudowana drukarka |  |
| 12 | Dwukierunkowe połączenie analizatorów z LIS Zakładu Diagnostyki NSSU (przyjmowanie zleceń, wysyłanie wyników badań) |  |
| 13 | Materiały kontrolne przynajmniej na trzech poziomach |  |
| 14 | Łączny dobowy czas kalibracji oraz wszystkich automatycznych procedur konserwacyjnych poniżej 1 godziny |  |
| 15 | Elektrody (sensory pomiarowe) wymienialne każda osobno, niezależnie od siebie. |  |
| 16 | Uzyskanie wyniku ( wszystkich parametrów ) z objętości próbki nie większej niż 250 µl. Możliwość wykonania oznaczenia w trybie mikropróbki. |  |
| 17 | Możliwość przerwania kalibracji w każdym momencie, w celu wykonania badania cito. Przerwanie kalibracji nie może skutkować utratą części wyników dla pacjenta. |  |
| 18 | Automatyczna kontrola z płynów kontrolnych niezależnych od kalibratorów, materiały kontrolne na pokładzie analizatora z możliwością zaprogramowania dowolnego cyklu kontroli jakości na min. 7 dni. |  |
| 19 | Automatyczny program kontroli jakości. |  |
| 20 | Podanie próbki do aparatu bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez dodatkowych adapterów. |  |
| 21 | Możliwość oznaczania parametrów wymienionych w pkt. 1 z krwi pełnej lub z innego materiału (np. materiał z drenu, materiał z jamy otrzewnej). |  |
| 22 | Czas analizy wszystkich parametrów łącznie z wydrukiem do 3 min. |  |
| 23 | Kontrola wykonywana codziennie minimum na jednym poziomie |  |
| 24 | Dostawca udziela gwarancji na elektrody przez cały okres trwania umowy |  |
| 25 | Przegląd techniczny analizatorów 2 razy do roku, koszt przeglądu ponosi dostawca odczynników wraz materiałami potrzebnymi do przeglądu |  |

Wymagania graniczne w zakresie informatycznym oferowanego w ramach dzierżawy aparatu 
(8 analizatorów) :

| Lp. | Wymagane parametry |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiającego). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |

Opis wymagań granicznych

Część 3

Wymagania graniczne dotyczące postępowania: dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych koniecznych do oznaczania parametrów krytycznych oraz dzierżawy sprzętu.

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 analizatory immunologiczne ( parametrów krytycznych) |  |
| 2 | Analizatory fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 |  |
| 3 | Parametry oznaczane : Troponina T, CRP, D-Dimer, CK-MB mass, beta- HCG, NTproBNP |  |
| 4 | Czułość Troponiny T 0,01 ug/l lub lepsza |  |
| 5 | Analizator umożliwiający badanie krwi pełnej pobranej na antykoagulant (bez konieczności wirowania materiału) |  |
| 6 | Analizator badań pilnych, gotowy do pracy 24h/dobę, nie przechodzący samoczynnie w stan stand-by |  |
| 7 | Analizator wykonujący badanie bezpośrednio z probówki, do której pobrany był materiał |  |
| 8 | Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów |  |
| 9 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 10 | Możliwość wykonania co najmniej 5 oznaczeń z jednej próbki |  |
| 11 | Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych |  |
| 12 | Zestawy odczynnikowe gotowe do użycia, kompletne, zawierające kalibratory |  |
| 13 | Komunikacja (oprogramowanie) w języku polskim. |  |
| 14 | ### Badanie próbki bezpośrednio z probówki bez dodatkowych adapterów |  |
| 15 | Brak bezpośredniego kontaktu z materiałem badanym – hermetyczny pojemnik na odpady |  |
| 16 | Nadzór nad analizatorem poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp przez sieć teleinformatyczną i internetową (dostawca zapewnia potrzebne oprogramowanie) |  |
| 17 | Kalibracja raz na serię odczynnika |  |
| 18 | Wbudowana drukarka |  |
| 19 | Dwukierunkowe połączenie analizatorów z LIS Zakładu Diagnostyki NSSU |  |
| 20 | Materiały kontrolne przynajmniej na dwóch poziomach |  |
| 21 | Kontrola wykonywana codziennie minimum na jednym poziomie |  |
| 22 | Przegląd techniczny analizatorów 2 razy do roku, koszt przeglądu ponosi dostawca odczynników wraz materiałami potrzebnymi do przeglądu |  |

Wymagania graniczne w zakresie informatycznym oferowanego w ramach dzierżawy aparatu 
(2 analizatory) :

| Lp. | Wymagane parametry |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiającego). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |