Opis wymagań granicznych

Wymagania graniczne dotyczące: dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1c

Wymagania graniczne dla analizatora do oznaczania hemoglobiny glikowanej Hba1c:

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczanie hemoglobiny glikowanej Hba1c metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej HPLC |  |
| 2 | Certyfikat NGSP zgodny ze standardem IFCC |  |
| 3 | Wyliczanie zawartości frakcji Hba1c według jednostki NGSP oraz IFCC |  |
| 4 | Precyzja pomiaru Hba1c < 2,5% |  |
| 5 | Łączny czas oznaczenia nie dłuższy niż 3 min |  |
| 6 | Zastosowanie algorytmu EMG (Exponentially Modified Gaussion) w celu eliminacji interferencji hemoglobiny karbamylowanej |  |
| 7 | Możliwość oznaczania hemoglobiny A1 oraz A2 w jednym teście, możliwość oznaczania hemoglobiny płodowej HbF |  |
| 8 | Identyfikacja pików i zaznaczenie pola krzywej w celu weryfikacji automatycznego odczytu chromatogramu |  |
| 9 | Jednorazowa, dwupunktowa, stabilna kalibracja dla nowego zestawu odczynników. Kalibracja w oparciu o pojedyncze oznaczenie kalibratorów |  |
| 10 | Flagowanie wyników z nieprawidłowymi i wątpliwymi czasami retencji |  |
| 11 | Analizator automatyczny, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r), z oprogramowaniem do oznaczania hemoglobiny glikowanej, kompaktowy |  |
| 12 | Dwukierunkowe połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (Zakładu Diagnostyki) Zamawiającego. Wykonanie podłączenia na koszt Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie późniejszym niż 14 dni od daty zgłoszenia konieczności podpięcia |  |
| 13 | Obsługa analizatora poprzez panel dotykowy. Przechowywanie danych w oprogramowaniu aparatu. Brak konieczności obsługi poprzez podłączenie zewnętrznego komputera. |  |
| 14 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych |  |
| 15 | Wbudowana drukarka, możliwość definiowania drukowanych informacji (wydruk chromatografu, raport pacjenta, raporty dobowe) |  |
| 16 | Obsługa 10 próbek jednorazowo. Możliwość rozbudowy analizatora do min 50 próbek wstawianych jednocześnie i automatycznie w trakcie pracy analizatora |  |
| 17 | Możliwość oznaczeń w próbkach pierwotnych i hemolizatach umieszczonych w tym samym statywie bez zmian ustawień analizatora. Automatyczne uwzględnienie współczynnika korekcji dla próbek rozcieńczonych |  |
| 18 | Zwalidowany kapilarny system pobierania krwi tego samego producenta co analizator |  |
| 19 | Przezroczyste pojemniki na bufory celem wizualnej oceny ilości i wyglądu odczynnika przed rozpoczęciem analizy |  |
| 20 | Deklaracja zgodności dopuszczająca system do użytku w jednostkach służby zdrowia |  |
| 21 | Podtrzymywanie zasilania –UPS jako wyposażenie systemu |  |
| 22 | Wraz z dostawą analizatora zostanie przekazana szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 23 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora Wykonawcy |  |
| 24 | Zamawiający wymaga zapewnienia uczestnictwa w kontroli międzynarodowej w okresie trwania umowy na koszt Wykonawcy |  |

Wymagania graniczne w zakresie informatycznym oferowanego w ramach dzierżawy aparatu:

| Lp. | Wymagane parametry |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiającego). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |

Warunki graniczne dla zestawu odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do oznaczania hemoglobiny glikowanej Hba1c metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej HPLC

| Lp. | Wymagane graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oznaczanie hemoglobiny glikowanej Hba1c metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej HPLC |  |
| 2. | Certyfikat NGSP zgodny ze standardem IFCC |  |
| 3 | Wyliczanie zawartości frakcji Hba1c według jednostki NGSP oraz IFCC |  |
| 4 | Precyzja pomiaru Hba1c < 2,5% |  |
| 5 | Łączny czas oznaczenia nie dłuższy niż 3 min |  |
| 6 | Możliwość oznaczania hemoglobiny A1 oraz A2 w jednym teście, możliwość oznaczania hemoglobiny płodowej HbF |  |
| 7 | Możliwość oznaczeń w próbkach pierwotnych i hemolizatach |  |
| 8 | Wszystkie odczynniki, materiały kontrolne oraz materiały zużywalne pochodzą od jednego producenta i zalecane przez producenta analizatora |  |
| 9 | Po załadowaniu nowego zestawu odczynników jednorazowa, dwupunktowa stabilna kalibracja. Kalibracja w oparciu o pojedyncze oznaczenie kalibratorów |  |
| 10 | Instrukcja wykonania oznaczeń w języku polskim przejrzysta i szczegółowa |  |
| 11 | W przypadku awarii - czas realizacji serwisu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii na koszt oferenta przez cały okres trwania umowy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.