Dotyczy: części 1 - pozycja A

Wymagania graniczne dla analizatora podstawowego  dla Zakładu Diagnostyki  NSSU 
ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny wolnostojący, fabrycznie nowy wraz z komputerem, monitorem LCD oraz drukarką, czytnikiem kodów kreskowych (wewnętrzny, zewnętrzny) do sterowania systemem stanowiące jego integralną część wraz ze stacją uzdatniania wody. |  |
| 2. | Wydajność PT i APTT 350/h Wydajność DD 310/h |  |
| 3. | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania metodą optyczną, chromogenną, immunologiczną |  |
| 4. | Oznaczanie D-Dimerów w czasie poniżej 10 minut (odczynnik musi posiadać certyfikat FDA) |  |
| 5. | Wyposażenie w detektor HIL (wstępne skanowanie próbki celem wykrycia próbek z hemolizą, ikterią i lipemią) |  |
| 6. | Szerokie menu w tym możliwość oznaczania czynników krzepnięcia (aktywność czynnika VIII, IX) |  |
| 7. | Możliwość załadowania 150 próbek na pokład analizatora |  |
| 8. | Możliwość bezpośredniego podłączenia do instalacji wodociągowej (woda i ścieki) |  |
| 9. | Analizator wyposażony w pojedyncze kuwety pomiarowe |  |
| 10. | Minimum 45 pozycji na odczynniki (chłodzone w temp 5-12 st C) |  |
| 11. | Automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody |  |
| 12. | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego próbek |  |
| 13. | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego wszystkich już załadowanych odczynników |  |
| 14. | Dwustronna współpraca z posiadanym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (obecnie system Centrum firmy Marcel S.A.). Koszt zainstalowania połączenia uwzględniony w cenie oferty. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 15. | Możliwość drukowania kodów paskowych z programu użytkownika. |  |
| 16. | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności itp. na pokładzie analizatora |  |
| 17. | Możliwość swobodnego dodawania: odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu |  |
| 18. | Możliwość oznaczania Fibrynogenu i Antytrombiny jako antygen |  |
| 19. | Minimum 1500 kuwet pomiarowych na pokładzie |  |
| 20. | Mieszanie odczynników na pokładzie urządzenia |  |
| 21. | Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu |  |
| 22. | Zabezpieczenie odczynników przed parowaniem np. dzięki użyciu zatyczek |  |
| 23. | Wyposażenie analizatora w przebijak korków i możliwość wykrywania skrzepów |  |
| 24. | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii i wykonać kalibrację innego parametru |  |
| 25. | Automatyczne zlecenie innych testów wg. wcześniej zaprogramowanych reguł (reflex testing ) |  |
| 26. | Stacja uzdatniania wody na potrzeby oferowanego analizatora – kompatybilna do oferowanego analizatora. |  |
| 27. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku - bezpośrednia linia serwisowa, możliwość zdalnej pomocy serwisowej. |  |
| 28. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii analizatora i stacji uzdatniania wody w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku.) W święta i dni ustawowo wolne od pracy możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem. |  |
| 29. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatorów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 1 - pozycja A

Wymagania graniczne dla odczynników dla Zakładu Diagnostyki  NSSU 
ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do oznaczania PT w oparciu o tromboplastynę ludzką nierekombinowaną pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) |  |
| 2. | Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR |  |
| 3. | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania, stabilność po zamrożeniu minimum 2 tygodnie (gwarancja producenta) |  |
| 4. | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 25 % całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego |  |
| 5. | Oferowane kontrole (firmowe oraz niezależne) powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) wskazanym przez zamawiającego, kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości , wyniki kontroli automatycznie przesyłane do LIS. Koszty podłączenia do LIS ponosi Wykonawca. |  |
| 6. | Fibrynogen metodą Clauss’a, bez wstępnego rozcieńczenia osocza badanego. Zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 80 do 900 mg/dl, Możliwość oznaczenia fibrynogenu jako antygen |  |
| 7. | Oznaczanie antytrombiny metodą opartą na pomiarze FXa . Możliwość oznaczenia antytrombiny jako antygen |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 1 - pozycja A

Wymagania graniczne dla analizatora back up  dla Zakładu Diagnostyki  NSSU 
ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora, drukarki i UPS , fabrycznie nowy wraz ze stacją uzdatniania wody. Wymiary aparatu umożliwiające instalację z wykorzystaniem wyposażenia Zamawiającego lub też zaoferowanie stołu laboratoryjnego przystosowanego do oferowanego systemu. |  |
| 2. | Wydajność aparatu minimum 370 testów (PT), 310 testów (APTT) na godzinę, oraz 325 jednocześnie PT/APTT na godzinę |  |
| 3. | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania metodą optyczną, chromogenną i immunologiczną |  |
| 4. | Oznaczanie D-Dimerów w czasie poniżej 10 minut (odczynnik musi posiadać certyfikat FDA) |  |
| 5. | Praca z minimum 3 seriami tego samego odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika |  |
| 6. | Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium |  |
| 7. | Minimum 30 pozycji na odczynniki |  |
| 8. | Automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody |  |
| 9. | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego próbek |  |
| 10. | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego wszystkich już załadowanych odczynników |  |
| 11. | Dwustronna współpraca z posiadanym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (obecnie system Centrum firmy Marcel S.A.). Koszt zainstalowania połączenia uwzględniony w cenie oferty. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 12. | Możliwość drukowania kodów paskowych z programu użytkownika. |  |
| 13. | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności itp. na pokładzie analizatora |  |
| 14. | Możliwość swobodnego dodawania: odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu |  |
| 15. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na Cito) w trakcie pracy aparatu |  |
| 16. | Minimum 400 kuwet pomiarowych na pokładzie |  |
| 17. | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda |  |
| 18. | Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu |  |
| 19. | Możliwość kalibracji nowej serii odczynnika w trakcie pracy analizatora |  |
| 20. | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii i wykonać kalibrację innego parametru |  |
| 21. | Automatyczne zlecenie innych testów wg wcześniej zaprogramowanych reguł (reflex testing) |  |
| 22. | Stacja uzdatniania wody na potrzeby oferowanego analizatora – kompatybilna do oferowanego analizatora. |  |
| 23. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku - bezpośrednia linia serwisowa, możliwość zdalnej pomocy serwisowej. |  |
| 24. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii analizatora i stacji uzdatniania wody w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku). W święta i dni ustawowo wolne od pracy możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem. |  |
| 25. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatorów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 1 - pozycja A

Wymagania graniczne dla odczynników dla Zakładu Diagnostyki  NSSU 
ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do oznaczania PT w oparciu o tromboplastynę ludzką nierekombinowaną pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) |  |
| 2. | Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR |  |
| 3. | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania, stabilność po zamrożeniu minimum 2 tygodnie (gwarancja producenta) |  |
| 4. | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 25 % całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego |  |
| 5. | Oferowane kontrole (firmowe oraz niezależne) powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) wskazanym przez zamawiającego, kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości , wyniki kontroli automatycznie przesyłane do LIS. Koszty podłączenia do LIS ponosi Wykonawca. |  |
| 6. | Fibrynogen metodą Clauss’a, bez wstępnego rozcieńczenia osocza badanego. Zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 80 do 900 mg/dl |  |
| 7. | Metoda oznaczania antytrombiny oparta na pomiarze FXa |  |
| 8. | Możliwość oznaczania aktywności czynnika VIII metodą koagulometryczną (jako modyfikacja czasu APTT) |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 1 - pozycja A

Wymagania graniczne dla analizatora dla Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15 B, Kraków

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora, drukarki i UPS , fabrycznie nowy wraz ze stołem laboratoryjnym przystosowanym do oferowanego systemu oraz ze stacją uzdatniania wody |  |
| 2. | Wydajność aparatu minimum 370 testów (PT), 310 testów (APTT) na godzinę, Oraz 325 jednocześnie PT/APTT na godzinę |  |
| 3. | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania metodą optyczną, chromogenną i immunologiczną |  |
| 4. | Oznaczanie D-Dimerów w czasie poniżej 10 minut (odczynnik musi posiadać certyfikat FDA) |  |
| 5. | Praca z minimum 3 seriami tego samego odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika |  |
| 6. | Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium |  |
| 7. | Minimum 30 pozycji na odczynniki |  |
| 8. | Automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody |  |
| 9. | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego próbek |  |
| 10. | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego wszystkich już załadowanych odczynników |  |
| 11. | Dwustronna współpraca z posiadanym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (obecnie system Centrum firmy Marcel S.A.). Koszt zainstalowania połączenia uwzględniony w cenie oferty. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 12. | Możliwość drukowania kodów paskowych z programu użytkownika. |  |
| 13. | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności itp. na pokładzie analizatora |  |
| 14. | Możliwość swobodnego dodawania: odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu |  |
| 15. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na Cito) w trakcie pracy aparatu |  |
| 16. | Minimum 400 kuwet pomiarowych na pokładzie |  |
| 17. | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda |  |
| 18. | Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu |  |
| 19. | Możliwość kalibracji nowej serii odczynnika w trakcie pracy analizatora |  |
| 20. | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii i wykonać kalibrację innego parametru |  |
| 21. | Automatyczne zlecenie innych testów wg wcześniej zaprogramowanych reguł (reflex testing) |  |
| 22. | Stacja uzdatniania wody na potrzeby oferowanego analizatora – kompatybilna do oferowanego analizatora |  |
| 23. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku - bezpośrednia linia serwisowa, możliwość zdalnej pomocy serwisowej |  |
| 24. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii analizatora i stacji uzdatniania wody w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku). W święta i dni ustawowo wolne od pracy możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem |  |
| 25. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatorów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

Dotyczy: części 1 - pozycja A

Wymagania graniczne dla odczynników dla Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15 B, Kraków

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do oznaczania PT w oparciu o tromboplastynę ludzką nierekombinowaną pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) |  |
| 2. | Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR |  |
| 3. | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania, stabilność po zamrożeniu minimum 2 tygodnie (gwarancja producenta) |  |
| 4. | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 25 % całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego |  |
| 5. | Oferowane kontrole (firmowe oraz niezależne) powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) wskazanym przez zamawiającego, kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości , wyniki kontroli automatycznie przesyłane do LIS. Koszty podłączenia do LIS ponosi Wykonawca. |  |
| 6. | Fibrynogen metodą Clauss’a, bez wstępnego rozcieńczenia osocza badanego. Zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 80 do 900 mg/dl |  |
| 7. | Metoda oznaczania antytrombiny oparta na pomiarze FXa |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 1 - pozycja B

Wymagania graniczne dla analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki 
ul. Kopernika 17, Kraków

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany podstawowy analizator koagulologiczny składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora, drukarki i UPS oraz identyczny analizator jako urządzenie zabezpieczające ciągłość pracy (tzw. aparat „back-up”) z analogicznym wyposażeniem, jak analizator podstawowy. Aparat podstawowy fabrycznie nowy, aparat zabezpieczający nie starszy niż 4 lata. |  |
| 2. | Wydajność aparatu minimum 370 testów (PT), 310 testów (APTT) na godzinę. Wydajność aparatu 325 jednocześnie PT/APTT na godzinę |  |
| 3. | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania metodą optyczną, chromogenną i immunologiczną |  |
| 4. | Oznaczanie D-Dimerów w czasie poniżej 8 minut (odczynnik musi posiadać certyfikat FDA) |  |
| 5. | Praca z minimum 3 seriami tego samego odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika |  |
| 6. | Szerokie menu, oznaczanie czynników krzepnięcia (w tym aktywność czynnika XIII) |  |
| 7. | Oznaczania aktywności czynnika VIII i IX dwoma metodami: koagulometryczną (jako modyfikacja czasu aPTT) oraz chromogenną |  |
| 8. | Kalibracji PT bezpośrednio w INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium |  |
| 9. | Minimum 30 pozycji na odczynniki |  |
| 10. | Automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody |  |
| 11. | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego próbek |  |
| 12. | Zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego wszystkich już załadowanych odczynników |  |
| 13. | Dwustronna współpraca z posiadanym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM firmy Marcel oraz Infomedica firmy Asseco. Koszt zainstalowania połączenia uwzględniony w cenie oferty. |  |
| 14. | Drukowania kodów paskowych z programu użytkownika. |  |
| 15. | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności itp. na pokładzie analizatora |  |
| 16. | Swobodne dodawanie odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu |  |
| 17. | Przeprogramowania priorytetu próbki (na CITO) w trakcie pracy aparatu |  |
| 18. | Minimum 400 kuwet pomiarowych na pokładzie |  |
| 19. | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda |  |
| 20. | Podgląd przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu |  |
| 21. | Możliwość kalibracji nowej serii odczynnika w trakcie pracy analizatora |  |
| 22. | Możliwości oceny endogennego potencjału trombiny (ETP, endogenous thrombin potential) |  |
| 23. | Możliwość stworzenia dowolnych wskaźników przeliczalnych między różnymi testami (tzw. metatesty) |  |
| 24. | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii i wykonać kalibrację innego parametru |  |
| 25. | Reflex testing (automatyczne zlecenie innych testów wg wcześniej zaprogramowanych reguł |  |
| 26. | Stacja uzdatniania wody na potrzeby oferowanych analizatorów – kompatybilna do oferowanego analizatora. |  |
| 27. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w dni robocze - bezpośrednia linia serwisowa. |  |
| 28. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii analizatora i stacji uzdatniania wody w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku). |  |
| 29. | Zdalny serwis |  |
| 30. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatorów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 1 - pozycja B

Wymagania graniczne dla odczynników dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki 
ul. Kopernika 17, Kraków

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do oznaczania PT w oparciu o tromboplastynę nie rekombinowaną oraz rekombinowaną o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) |  |
| 2. | Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR |  |
| 3. | Odczynnik do APTT ciekły zawierający roślinne fosfolipidy o różnej wrażliwości na niedobory czynników krzepnięcia szlaku wewnątrzpochodnego, obecność antykoagulantu toczniowego oraz obecność leków przeciwkrzepliwych (HNF oraz DOAC) |  |
| 4. | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania, stabilność po zamrożeniu minimum 2 tygodnie (gwarancja producenta) |  |
| 5. | Fibrynogen metodą Clauss’a, bez wstępnego rozcieńczenia osocza badanego. Zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 80 do 900 mg/dl |  |
| 6. | Poziom w poszczególnych osoczach deficytowych danego czynnika krzepnięcia poniżej 1% |  |
| 7. | Możliwość pracy z dwoma metodami oznaczeń antytrombiny: - oparta na pomiarze FXa (do badań przesiewowych), - druga na trombinie (do wykluczenia Antytrombiny Cambridge II i antytrombiny Denver) |  |
| 8. | Możliwość oznaczenia aktywności XIII (odczynnik producenta sprzętu) |  |
| 9. | Możliwość oznaczenia całkowitej aktywności komplementu (odczynnik producenta sprzętu) |  |
| 10. | Oznaczanie antykoagulantu toczniowego z wykorzystaniem czasu krzepnięcia aktywowanego jadem żmii Russela: 1. test przesiewowy: - skład odczynnika: fosfolipidy, CaCl2, jad żmii Russela - technika pomiaru: koagulometria - możliwość mrożenia 2. test potwierdzający: - skład odczynnika: fosfolipidy (w stężeniu wyższym niż w odczynniku przesiewowym), CaCl2, jad żmii Russela - technika pomiaru: koagulometria - możliwość mrożenia - niewrażliwość na doustne antykoagulanty np. acenokumarol, warfaryna |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.