## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.120.2019.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy do zabiegów chirurgicznych).
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.120.2019.DB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń do laparotomii | 2680 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnęLtrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie do bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
6. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 10 | szt.
7. | Worek do zbiórki moczu 2000ml z wężykiem 90 cm z zaworem | 1 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2 x 10 | szt.
9. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
10. | Tupfer okrągły lub owalny gazowy (po rozłożeniu wielk ok; 30 x 30 cm), z gazy 17- 24-nitkowej, znacznik RTG, pakowane po 10 szt w indywidualnym opakowaniu zbiorczym typu torebka papierowo- foliowa. | 2x10 | szt.
11. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego wielk 4-5x 4-5cm długości 18.5-20cm | 1 | szt.
12. | Ostrze chirurgiczne nr 22 | 1 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
14. | Miska nerkowata lub pojemnik prostokatny z polipropylenu rozm.800- 1000 ml, przezroczysta | 1 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 1000-1200ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
16 | Opatrunek chłonny rozm. 9-10 x 35 cm | 1 | szt.
17 | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg) lub kompres gazowy wielk 45x70 cm, z tasiemką (6 - 8 warstwowa, znacznik Rtg) | 2 | szt.
18 | Serweta operacyjna podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2 | 1 | szt.
19 | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
20 | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
21 | Serweta z taśmą lepną, podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 2 | szt.
22 | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m + aspiracja typu Poole prosta 21Ch | 1 | szt.
23 | Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
24 | Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
25 | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW nr 1 do laparotomii " - ramka szara, napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
2. | Zestaw obłożeń do kręgosłupa | 830 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 2) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min 140 cm. | 1 | szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
5. | Osłona foliowa na ramię C 152x266cm, (+/-1 cm) przezroczysta | 1 | szt.
6. | Pojemnik z przykrywką/zakrętką 100- 200 ml | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiazane po 10 szt. | 4x10 | szt.
8. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
9. | Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 20 | 1 | szt.
11. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 2 | szt.
12. | Kompres gazowy 5x5 cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
13. | Igła iniekcyjna 18G 1,2x40mm | 1 | szt.
14. | Dren łączący do ssaka PVC 24-25Ch/16Ch, 210 - 250cm | 1 | szt.
15. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 cm do 25 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych. | 2 | szt.
16 | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
17 | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
18 | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
19 | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/18Ch 25cm okrągła końcówka 4 otwory regulacja ssania, rękojeść | 1 | szt.
20 | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2. | 4 | szt.
21 | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
22 | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150x240 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 2 | szt.
23 | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "KRĘGOSŁUP " - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
3. | Zestaw obłożeń - Hernia | 1000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 3) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
5. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
6. | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg,) lub kompres gazowy wielk 45x70 cm, z tasiemką ( 6 - 8 warstwowa, znacznik Rtg) | 2 | szt.
7. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
9. | Ostrze chirurgiczne nr 22 | 1 | szt.
10. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
11. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
12. | Tupfer okrągły gazowy (po rozłożeniu wielk ok; 30 x 30 cm), z gazy 17- 24-nitkowej, znacznik RTG, pakowane po 10 szt. w indywidualnym opakowaniu zbiorczym typu torebka papierowo- foliowa | 2x10 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
14. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
15. | Dren łączący do ssaka PVC 24-25Ch min.2.1m | 1 | szt.
16. | Aspiracja typu Yankauer 28Ch 28cm z okrągłą końcówką z 4 otworami | 1 | szt.
17. | Serweta podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100x150 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep)2 - 2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 2 | szt.
20. | Opatrunek chłonny rozm. 9-10 x 15-20 cm | 1 | szt.
21. | Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
22. | Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
23. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "HERNIA" -ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
4 | Zestaw obłożeń do kraniotomii | 1300 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 4) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
3. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
4. | Pojemnik z przykrywką 100-200ml | 1 | szt.
5. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka), | 1 | szt.
6. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 4 x 10 | szt.
7. | Ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 | szt.
8. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 3 | szt.
9. | Igła iniekcyjna 23G 0,6x30mm | 1 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 20 | 1 | szt.
11. | Igła iniekcyjna 18G 40x1,2mm | 1 | szt.
12. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych. | 2 | szt.
13. | Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
14. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
15. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
16. | Obłożenie chirurgiczne do zabiegów neurochirurgicznych 230-240x 300cm, posiadające otwór 30x20cm wykonane z minimum dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 73g/m2. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >140 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej. Wytrzymałość na rozciaganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/60 N w strefie krytycznej | 1 | szt.
17. | Kompres gazowy 5x5 cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg ), przewiązane po 10 szt. | 2 x 10 | szt.
18. | Dren łączący do ssaka PVC 24-25Ch/16Ch 2.5-3m | 1 | szt.
19. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
20. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 1 | szt.
21. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm.90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2. | 4 | szt.
22. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm.75x45-50 cm, o gramaturze min. 56 g/m2. | 2 | szt.
23. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 2 | szt.
24. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150x240 cm, o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
25. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
26. | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/18Ch 25cm okrągła końcówka 4 otwory regulacja ssania, rękojeść | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "KRANIOTOMIA" - ramka czerwona napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
5 | Mały zestaw obłożeń neurochirurgicznych | 540 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 5) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 1 | szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
5. | Ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 | szt.
6. | Ostrze chirurgiczne nr 20 z rączką | 1 | szt.
7. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 2 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązywane po 10 szt. | 3x10 | szt.
9. | Pojemnik z przykrywką 100-200ml | 1 | szt.
10. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
11. | Kleszczyki do dezynfekcji 19-25 cm niebieskie, zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 2 | szt.
12. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
14. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F | 1 | szt.
15. | Obłożenie chirurgiczne 75x100cm z przyklejanym otworem wielk ok; 10x20 cm, wykonane z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 56g/m2. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >250 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej . Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/80 N w strefie krytycznej | 1 | szt.
16. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
17. | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/8Ch 27cm, okrągła końcówka, 4 otwory, sztywna | 1 | szt.
18. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 4 | szt.
19. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 1 | szt.
20. | Taśma lepna 9-10x4-50cm. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "NEUROCHIRURGIA" - ramka czerwona napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
6 | Zestaw obłożeń do operacji zatok | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 6) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 7 | 1 | szt.
6. | Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 2 | szt.
7. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, nitka Rtg) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, nitka Rtg) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
9. | Osłona na mikroskop typu LOTUS rozm. min. 140x140 cm, okrągła zakończona gumką ściągającą | 1 | szt.
10. | Serweta operacyjna 90x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 2 | szt.
11. | Serweta operacyjna 170-175x175-180cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
12. | Miska nerkowata lub pojemnik prostokatny z polipropylenu rozm. 800- 1000 ml, przezroczysta | 1 | szt.
13. | Kubek z polipropylenu 500ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
14. | Kieliszek z polipropylenu 20-30ml | 1 | szt.
15. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych. | 2 | szt.
16. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
17. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
18. | Serweta z taśmą lepną, podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 3 | szt.
19. | Dren do ssaka PVC 30Ch/300cm | 2 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagania kolorystyczne: "Zestaw do operacji zatok " - ramka żółta napis kolor czarny . Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
7 | Zestaw obłożeń do laryngologii mały | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 7) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Kompres gazowy 10x10cm 17N 12W z nitką Rtg, przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
6. | Kompresy gazowy 17N 5x5 12W z nitką Rtg, przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
7. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
8. | Serweta z taśmą lepną, podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 75x90cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 3 | szt.
9. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych. | 2 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 15 | 1 | szt.
11. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
12. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
13. | Kieliszek z polipropylenu 20-30ml | 1 | szt.
14. | Serweta operacyjna 170-175x175-180 cm, z taśma samoprzylepną,podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
15. | Dren łączący do ssaka typu "lelek-prosty" PVC 30Ch/300cm | 1 | szt.
16. | Strzykawka 5ml typu Lock | 1 | szt.
17. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "LARYNGOLOGIA MAŁY " - ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
8 | Zestaw obłożeń do laryngologii średni | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 8) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm | 2 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 7 | 1 | para
6. | Podkład chłonny, o chłonności min.2000 g, rozm. 60x90cm | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 5x5cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy), przewiązywane po 10 szt. | 3x10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy) przewiązywane po 10 szt. | 2x10 | szt.
9. | Opatrunek chłonny 6x10cm | 1 | szt.
10. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka), | 1 | szt.
11. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego wielk 4-5x 4-5cm długości 18.5-20cm. | 1 | szt.
12. | Ostrze chirurgiczne nr 23 | 1 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgiczne nr 15 | 1 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 500ml z podziałką przezroczysty | 1 | szt.
16. | Kieliszek z polipropylenu 20-30ml | 1 | szt.
17. | Pojemnik na mocz 200ml | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Taśma lepna 9-10x49-50 cm | 1 | szt.
20. | Końcówka doosysania pola operacyjnego mini zagięta CH16 | 1 | szt.
21. | Dren łączący do ssaka "lejek-prosty" 30Ch/ 300cm | 1 | szt.
22. | Serweta operacyjna rozm.170- 175x175 -180 cm, z taśma samoprzylepną,podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
23. | Serweta operacyjna 75x90 cm, z taśma samoprzylepną,podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 3 | szt.
24. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
25. | Strzykawka 5ml lock | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "LARYNGOLOGIA ŚREDNI " - ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
9 | Zestaw obłożeń do laryngologii duży | 300 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 9) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 2 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 7 | 1 | para
6. | Dren redona 12 CH | 2 | szt.
7. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
8. | Strzykawka 20ml | 1 | szt.
9. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego rozm. 4-5x 4-5cm długości 18.5-20cm. | 2 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 23 | 1 | szt.
11. | Kompres gazowy 5x5cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy), przewiązywane po 10 szt. | 3x10 | szt.
12. | Kompres gazowy 10x10cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy), przewiązywane po 10 szt. | 2x10 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgiczne 15 | 2 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 500ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
16. | Podkład chłonny, o chłonności min.2000 g, rozm. 60x90cm | 1 | szt.
17. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
18. | Opaska dziana 15cmx4m | 1 | szt.
19. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
20. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
21. | Serweta operacyjna 75x90cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 3 | szt.
22. | Dren łączący do ssaka: lejek- prosty PVC 30Ch 300cm z jednej strony, z drugiej strony do podłączenia do pojemnika ssącego. | 1 | szt.
23. | Serweta operacyjna 170-175x175-180 cm, z taśma samoprzylepną,podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
24. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mini zagięta CH16 | 1 | szt.
25. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "LARYNGOLOGIA DUŻA " - ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
10 | Zestaw obłożeń do laryngologii - ucho | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 10) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Oslona na posiadany mikroskop LOTUS rozm. min. 140x140 cm, okrągła zakończona gumką ściągającą | 1 | szt.
6. | Dren do ssaka PVC 24-25Ch/ 300cm | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 5x5cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy ) , przewiązywane po 10 szt. | 2x10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy ), przewiązywane po 10 szt. | 1x10 | szt.
9. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka), | 1 | szt.
10. | Strzykawka 5ml typu lock | 1 | szt.
11. | Ostrze chirurgiczne nr 15 | 1 | szt.
12. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
13. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
14. | Kieliszek z polipropylenu 20-30ml, z podziałką, przezroczysty | 2 | szt.
15. | Opatrunek chłonny 5x7-8cm | 1 | szt.
16. | Serweta operacyjna 90-100x150cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
17. | Serweta operacyjna 170-175x175-180 cm, z taśma samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Taśma lepna 9x49cm | 3 | szt.
20. | Serweta operacyjna 75x90 cm, z taśma samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 3 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "UCHO" - ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
11 | Zestaw obłożeń do tracheotomii | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 11) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 2 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XLlub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 7 | 1 | para
6. | Serweta operacyjna 170-175x175-180 cm, z taśma samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 5x5cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy) przewiązywane po 10 szt. | 2x10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg) przewiązywane po 10 szt. | 1x10 | szt.
9. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
10. | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 300 cm | 1 | szt.
11. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego wielk 4-5x 4-5cm długości 18.5-20cm | 3 | szt.
12. | Ostrze chirurgiczne nr 23 | 1 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgicznr 11 | 1 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 50-60ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
16. | Końcówka do aspiracji mini zagięta CH16 | 1 | szt.
17. | Strzykawka 20 ml | 2 | szt.
18. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
19. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
20. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
21. | Serweta operacyjna 75x90cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 3 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "TRACHEOTOMIA " -ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
12 | Zestaw obłożeń do laparotomii - pozycja litotomijna (brzuszno-kroczowa) | 3000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 12) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.0 | 1 | para
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.0 | 1 | para
3. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
6. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
7. | Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm | 2 | szt.
8. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
9. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
10. | Obłożenie do laparoskopii z otworem brzuszno-kroczowym w pozycja litotomijna. Rozmiar 200-250/260-300cm otwór w okolicach krocza 10x13-15cm, otwór - jama brzuszna rozmiar 30-32x30-32cm, zintegrowane kieszenie dwu- komorowe z dwóch stron obłożenia rozmiar 45x35-45 cm. Serweta główna min. dwuwarstwowa 56g/m2, w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny rozmiar min. 50x50cm o gramaturze min. 74 g/m2 | 1 | szt.
11. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
12. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
13. | Opatrunek chłonny 8-9x10cm | 2 | szt.
14. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg) przewiązywane po 10 szt. | 1x10 | szt.
15. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1x10 | szt.
16. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg) | 10 | szt.
17. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
18. | Ostrze chirurgiczne nr 24 | 1 | szt.
19. | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m + aspiracja typu Poole prosta 21Ch, okrągła końcówka | 1 | szt.
20. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
21. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
22. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparotomia - 1 " - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
13 | Zestaw obłożeń do laparotomii średni | 3600 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 13) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.0 | 1 | para
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.0 | 1 | para
3. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
4. | Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm | 2 | szt.
5. | Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm. | 1 | szt.
6. | Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm | 1 | szt.
7. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79-80x140-145cm | 1 | szt.
8. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
9. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
10. | Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm | 2 | szt.
11. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
12. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
13. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
14. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
15. | Opatrunek chłonny o wym; 8-9x10cm | 2 | szt.
16. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg) przewiązywane po 10 szt | 1x10 | szt.
17. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1x10 | szt.
18. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg) | 10 | szt.
19. | Miska z polipropylenu 250ml z podziałką | 1 | szt.
20. | Ostrze chirurgiczne nr 24 | 1 | szt.
21. | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m + aspiracja typu Poole prosta 21Ch, okrągła końcówka | 1 | szt.
22. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm.od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
23. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
24. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparotomia - 2" - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
14 | Zestaw obłożeń do laparotomii mały | 3600 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 14) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.0 | 1 | para
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.0 | 1 | para
3. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min.56 g/m2 | 1 | szt.
4. | Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm | 2 | szt.
5. | Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm. | 1 | szt.
6. | Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm | 1 | szt.
7. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
8. | Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm | 2 | szt.
9. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
10. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
11. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
12. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
13. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1x10 | szt.
14. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg) | 5 | szt.
15. | Miska z polipropylenu 250ml z podziałką | 1 | szt.
16. | Ostrze chirurgiczne nr 24 | 1 | szt.
17. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
18. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
19. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparotomia - 3" - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
15 | Zestaw ginekologiczny I | 1080 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 15) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 PF | 1 | para
2. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
3. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
4. | Obłożenie podstawowe min. 2-warstwowe gramatura min 56g/m2, rozmiar 200/270x220cm, osłony na nogi i ekran anestezjologiczny posiadający otwór w okolicach krocza przylepny o wymiarach 13-15x24-25cm | 1 | szt.
5. | Serweta pod pośladki 75x100cm | 1 | szt.
6. | Obłożenie chirurgiczne ginekologiczne 60-75x116-120cm, otwór przyklejany 8-9x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów | 1 | szt.
7. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
8. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
9. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt. | 3x10 | szt.
10. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 5 | szt.
11. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
12. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Zestaw- Ginekologiczny I '' - ramka niebieska napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
16 | Zestaw ginekologiczny II | 360 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 16) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 | 1 | para
2. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
3. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
4. | Obłożenie podstawowe min. 2-warstwowe gramatura min 56g/m2, rozmiar 200/270x220cm, osłony na nogi i ekran anestezjologiczny posiadający otwór przylepny w okolicach krocza o wymiarach 13-15x24-25cm | 1 | szt.
5. | Serweta pod pośladki 75x100 cm | 1 | szt.
6. | Obłożenie chirurgiczne ginekologiczne 60-75x116-120cm, otwór przyklejany 8-9x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów | 1 | szt.
7. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równjoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
8. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
9. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt. | 4x10 | szt.
10. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
11. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 5 | szt.
12. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały) 5 szt. | 2 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgiczne nr 23 (SS) z plastikową nasadką i osłonką | 1 | szt.
15. | Dren łączący do ssaka 30Ch 3.0m + aspiracja typu Yankauer 8mm | 1 | szt.
16. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
17. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
18. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
19. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
20. | Worek do zbiórki moczu 2000ml z zaworem | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Zestaw- Ginekologiczny II '' - ramka niebieska napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .

## część_(2)
DFP.271.120.2019.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw obłożeń do laparoskopii plus | 1000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm | 1 | szt.
2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep.. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min.125 cm | 1 | szt.
4. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min.140 cm. | 3 | szt.
5. | Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 1 | szt.
6. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana | 1 | szt.
7. | Worek do zbiórki moczu 2000ml z wężykiem 90 cm z zaworem | 1 | szt.
8. | Opatrunek chłonny 5x7-8 cm | 2 | szt.
9. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie, Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
10. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
11. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
12. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
13. | Ostrze chirurgiczne nr 10 | 1 | szt.
14. | Taśma lepna 9-10x49-50cm (+/- 1 cm) | 2 | szt.
15. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
16. | Organizator przewodów (rzep) 2- 2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
17. | Opatrunek chłonny 8-9x10cm | 1 | szt.
18. | Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii 240-250/175x260-270cm, otwór przyklejany 25x30cm wykonana z trójwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 65g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 73g/m2 Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >100 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej . Wytrzymałość na rozciaganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/60 N w strefie krytycznej | 1 | szt.
19. | Ręcznik 34-40x50-53cm | 3 | szt.
20. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
21. | Taca z polipropylenu 24 -25x14x5cm, niebieska | 1 | szt.
22. | Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzoną w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery 10 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli. Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu "kaczy dziób", zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw.„ednostaplera oversize'' o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie średnicy. Zamawiający dopuszcza optyczny laparoskopowy trokar 12x100mm, z karbowaną kaniulą. Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW LAPAROSKOPIA PLUS" - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
2. | Zestaw obłożeń do laparoskopii z narzędziami | 3000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 2) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 3 | szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
5. | Osłona foliowa na kamerę 15-18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) | 1 | szt.
6. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana | 1 | szt.
7. | Worek do zbiórki moczu 2000ml T90cm z zaworem | 1 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
9. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 2 | szt.
10. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
11. | Organizator przewodów (rzep) 2- 2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
12. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
13. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
14. | Dren Redona 16Ch 50cm 14cm znacznik Rtg PVC | 1 | szt.
15. | Ostrze chirurgiczne nr 10 | 2 | szt.
16. | Opatrunek chłonny rozm. 5-6x7-7,5 cm | 2 | szt.
17. | Opatrunek chłonny 8- 9x10cm | 1 | szt.
18. | Taca z polipropylenu 24 -25x14x5cm, niebieska | 1 | szt.
19. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie, zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
20. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 2 | szt.
21. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150 x 175-180 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 3 | szt.
22. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
23. | Ręczniki 47-50x38-40 cm | 3 | szt.
24. | Ostrze chirurgiczne nr 20 | 1 | szt.
25. | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm i długości 100mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery 10mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu "kaczy dziób" , zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw „ednostaplera oversize" o średnicy 5-12,7mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie średnicy. Zamawiający dopuszcza optyczny laparoskopowy trokar 12x100mm, z karbowaną kaniulą. Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
26. | Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli. Zamawiający dopuszcza optyczny laparoskopowy trokar 5x100mm, z karbowaną kaniulą. Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
27. | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 10 cm | 1 | szt.
28. | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm, 10 cm | 1 | szt.
29. | Kleszcze chwytające zaciskowe - Mechanizm zapadkowy z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym metalowym – stal nierdzewna- mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej, o długości 22 mm i stopniu rozwarcia 29 mm. Poliamidowa rękojeść posiada funkcję stałego, odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego, Trzon wykonany z politetrafluorometylenu powleczony czarnym aluminium o średnicy 5 mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna.Narzędzie współpracuje z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym. Zamawiający dopuszcza Kleszcze monopolarne chwytające zaciskowe z mechanizmem zapadkowym długość 22 mm i stopniu rozwarcia 29 mm, trzon o średnicy 5 mm, długość 33 cm | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparoskopia-2 ''- ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
3. | Zestaw obłożeń do laparoskopii mały | 3000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Poz. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 3) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.5 | 1 | para
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.0 | 1 | para
3. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
4. | Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm | 2 | szt.
5. | Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm. | 1 | szt.
6. | Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm | 1 | szt.
7. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
8. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana | 1 | szt.
9. | Osłona foliowa na kamerę wielk; 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 1 | szt.
10. | Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm | 2 | szt.
11. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
12. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 2 | szt.
13. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
14. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
15. | Opatrunek 8-9x10cm | 4 | szt.
16. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
17. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1x10 | szt.
18. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
19. | Ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 | szt.
20. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F | 1 | szt.
21. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm.od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
22. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
23. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
24. | Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Zamawiający dopuszcza laparoskopowy trokar bezłopatkowy z ergonomicznym uchwytem. Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą z 2-stopniowym zaworem do insuflacj. Kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. Kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
25. | Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery 10 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu "kaczy dziób", zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw.„ednostaplera oversize" o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie średnicy. Zamawiający dopuszcza optyczny laparoskopowy trokar 12x100mm, z karbowaną kaniulą. Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
26. | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 100mm | 1 | szt.
27. | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm, 100 mm | 1 | szt.
28. | Igła typu Veressa 14G 120mm z korkiem, skośne ostrze zabezpieczone owalnym automatycznie wsuwanym i wysuwanym tępym grotem, zaopatrzonym dystalnie w kanał insuflacyjny. Przezroczysta rękojeść zaopatrzona w czerwony zawór bezpieczeństwa i zawór typu „luer lock”, Przejście przez powłoki brzuszne sygnalizowane jest charakterystycznym akustyczno-wizualnym sygnałem. Zamawiający dopuszca Igła typu Veressa 14G 120mm z zaworem LL | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparoskopia-2 '' - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
4 | Laparoskopia ginekologiczna I | 1080 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 4) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.5 PF | 1 | para
2. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona79-80x140-145cm, | 1 | szt.
3. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
4. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
5. | Osłona foliowa na kamerę wielk; 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 1 | szt.
6. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 1 | szt.
7. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
8. | Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii rozmiar 250/175/270x260cm minimum 2-warstwowe gramatura min. 56g/m2, otwór przyklejany w jamy brzusznej rozmiar 25x30cm otoczony dodatkową warstwą chłonną rozmiar min 120x35 cm, drugi otwór przylepny w okolicach krocza rozmiar 13-15x24-25cm. Obłożenie wyposażone w organizator przewodów i cztery zintegrowane kieszenie, dopuszcza się cztery samoprzylepne kieszenie, które będą lużnymi elelmantami składu zestawu w rozmiarze min. 30 x 30 cm. | 1 | szt.
9. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
10. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
11. | Opatrunek z taśmą lepną rozm. 6-7x8-10cm | 6 | szt.
12. | Kompres gazowy 5x5cm 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką rtg przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
13. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 5 | szt.
14. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
15. | Ostrze chirurgiczne nr 15 (SS) z plastikową nasadką i osłonką | 1 | szt.
16. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F | 1 | szt.
17 | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
18 | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
19 | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: " Laparoskopia - 3 '' -ramka niebieska napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
5 | Laparoskopia ginekologiczna II+ plus nożyczki | 720 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 5) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.5 PF | 1 | para
2. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79-80x140-145cm | 1 | szt.
3. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
4. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
5. | Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 1 | szt.
6. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 1 | szt.
7. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
8. | Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii rozmiar 250/175/270x260cm minimum 2-warstwowe gramatura min. 56g/m2, otwór przyklejany w jamy brzusznej rozmiar 25x30cm otoczony dodatkową warstwą chłonną rozmiar min 120x35 cm, drugi otwór przylepny w okolicach krocza rozmiar 13-15x24-25cm. Obłożenie wyposażone w organizator przewodów i cztery zintegrowane kieszenie, dopuszcza się cztery samoprzylepne kieszenie, które będą lużnymi elelmantami składu zestawu w rozmiarze min. 30 x 30 cm. | 1 | szt.
9. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
10. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
11. | Opatrunek z taśmą lepną rozm. 6-7x8-10cm | 6 | szt.
12. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
13. | Kompres gazowy rozm. 5x5cm 17 nitkowy 16 warstw z rtg przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
14. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 5 | szt.
15. | Miska z polipropylenu 250ml z podziałką | 1 | szt.
16. | Ostrze chirurgiczne nr 15 (SS) z plastikową nasadką i osłonką | 1 | szt.
17. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F | 1 | szt.
18. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
19 | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
20 | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
21 | Nożyczki Metzenbaum długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2 lub równoważne. Zamawiający dopuszcza Nożyczki monopolarne Metzenbaum długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: " Laparoskopia - 4 '' - ramka niebieska napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .