## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.129.2021.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neurochirurgicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie**: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… **Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (podkreślić właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.129.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Syntetyczny substytut kości: syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny, postać pasty, skład chemiczny : hydroksyapatyt nanostrukturalny (83,5%) oraz beta-fosforan trójwapniowy (16,5%), wielkość porów : 200-800 pm, wielkość granulek : 0,5 -1,0 mm, substytut do wypełniania implatów do kręgosłupa typu cage, wypełnianie ubytków kostnych, wypełniania torbieli, do osteotomii korekcyjnej, wypełniania bloku kostnego, opakowanie sterylne (strzykawka )^ #: | x | x | x | x | x | x
1.1. | o pojemności 1 cc +/- 3% | 40 | szt. |  |  | 0 | 0
1.2. | o pojemności 2,5 cc +/- 3% | 60 | szt. |  |  | 0 | 0
1.3. | o pojemności 5 cc +/- 3% | 25 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
^Zamawiający dopuszcza do zaoferowania syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości w postaci żelu do wypełnienia implantów kręgosłupa typu cage, wypełnienia ubytków kostnych, torbieli, o składzie 100% nanocząsteczkowego hydroksyapatytu, gdzie wielkość cząstki jest w zakresie od 100 nm do 200 nm oraz powierzchnia właściwa 80 m² / g. Wielkości pojemności zgodne z OPZ.
#Zamawiający dopuszcza syntetyczny substytut kości, osteokonduktywny, biodegradowalny, w postaci pasty o składzie: hydroksyapatyt 30% w roztworze wodnym, wielkość cząstek < 50nm, ulegający stopniowej resorpcji, produkt dostarczany w gotowej do użycia strzykawce, sterylny, do wypełniania implantów typu cage oraz ubytków kostnych. Strzykawki o pojemności: 1.1 – strzykawka 1 cc 1.2 – strzykawka 3 cc 1.3 – strzykawka 5 cc

## część_(2)
DFP.271.129.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
x | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu tylnego. Elemanty składowe wykonane ze stopu tytanu. Śruby wieloosiowe ładowane od góry dostępne w wersji trzonowej i tulipanowej. Śruby dostępne w 3-ch średnicach 3,5; 4,0; 4,5mm i długościach w zakresie 10-50mm - maksymalny całkowity kąt odchylenia śruby wieloosiowej do 30⁰. Łączniki do śrub trzonowych w czterech odgięciach kątowych: 0⁰, 15⁰, 30⁰, 45⁰. Możliwość centralnego, przyśrodkowego lub bocznego osadzania prętów względem śrub. Haki zamknięte dostępne w 2-ch rozmiarach 4,5mm i 6,0mm Niskoprofilowana płyta do kotwiczenia potylicznego za pomocą min. 4 śrub potylicznych. Śruby potyliczne o średnicy 5mm i zakresie długości od 6-20mm ze skokiem co 1mm. Niskoprofilowa płyta potyliczna o min. trzech rozmiarach z przesuwanym systemem mocowania do prętów umożliwiającym kotwiczenie potyliczne niezależnie od osadzania prętów. Pręty potyliczne o śr. 3,5mm odgięte w 3-ch odgięciach kątowych: 45⁰, 60⁰ i 75⁰. Dostępne również pręty potyliczne z regulowanym płynnie na zawiasach kątem odchylenia. Pręty szyjne proste wykonane z materiałów: tytan oraz kobalt-chrom. Pręty dwuśrednicowe 3,5/4,75mm; 3,5/5,5mm; 3,5/6,35mm. Pełna kompatybilność z prętami używanymi do stabilizacji piersiowej - możliwość łączenia prętów o średnicy 3,5mm z prętami o średnicy 3,5mm; 4,75mm; 5,5mm i 6,35mm oraz za pomocą łączników typu domino (równoległy oraz osiowy). Regulowane łączniki odsadzone do osadzania śrub na prętach. Łaczniki poprzeczne w zakresie długości od 20-80mm. Trapezoidalny gwint nakrętki o ujemnym kącie eliminujący możliwość zerwania gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby lub haka. Zestaw: 1 płytka potyliczna; 2 pręty potyliczno-szyjne regulowane lub 2 pręty szyjne; 4 śruby potyliczne; 4 śruby wieloosiowe/haki; 4 blokery do śrub/haków; 1 poprzeczka. | x | x | x | x | x | x
1. | PŁYTA POTYLICZNA | 5 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | ŚRUBA DO PŁYTY POTYLICY | 10 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | BLOKER DO PRĘTA POTYLICY | 20 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | PRĘT SZYJNY | 24 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | ŚRUBA SZYJNA | 80 | szt. |  |  | 0 | 0
6. | BLOKER DO ŚRUBY | 108 | szt. |  |  | 0 | 0
7. | POPRZECZKA | 5 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(3)
DFP.271.129.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Ruchoma proteza krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym - budowa modularna trójelementowa: płytki graniczne (CoCr) oraz ruchoma we wszystkich kierunkach utwardzona polietylenowa wkładka (UHMWPE), tytanowe płytki graniczne - wysokość implantu: 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm - implanty dostepne w szerokościach: 15mm, 17mm, 19mm oraz głębokościach: 13mm, 15mm, 17mm, 19mm - górna i dolna powierzchnia implantu pokryta piramidalnymi zębami kotwiczącymi implant w blaszkach granicznych trzonów - zewnętrzne powierzchnie protezy napylone tytanem i pokryte hydroksyapatytem lub porowaty tytan w celu zwiększenia osteointegracji, powierzchnia wewnętrzna - sztuczny diament zwiększające odporność na ścieranie; - potwierdzone klinicznie badania do zastosowań na 2 poziomach Zamawiający dopuszcza ruchomą protezę krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym: - tytanowe płytki graniczne; - rozmiary implantu: 13x16, 14x17 oraz 16x18 mm, wys. 5-7 mm; - napylenia: powierzchnia zewnętrza - porowaty tytan, powierzchnia wewnętrzna - sztuczny diament zwiększające odporność na ścieranie; - możliwość zastosowania na 2 poziomach; - pozostałe parametry bez zmian. | 10 | kpl. |  |  | 0 | 0
2. | Implant sztywny tytanowy międzywyrostkowy - przeznaczony do stabilizacji w odcinku piersiowo-lędźwiowym z dostępu tylnego małoinwazyjnego od Th1 do L5 - materiał tytan - implant sterylny, dopuszcza się niesterylny - zakres rozmiarów implantu: wysokość od 8mm do 18mm ze skokiem co 2 mm, długość od 35mm do 39mm i szerokość 21mm, dopuszcza się wys. 8-14 oraz opcjonalnie 16,18 mm, dłg. 36-46 mm i szer. 30,8 mm - system składający się z 3 elementów, zaciskany mechanizmem zapadkowym oraz zblokowaniem śrubą - mocowanie implantu do wyrostków za pomocą tytanowych kolców - miejsce na przeszczepy w kształcie cylindra - dostępna wersja standardowa prosta, średnia prosta oraz dodatkowo z odchylonymi o 45stopni dolnymi skrzydłami do zaopatrzenia poziomu L5-S1, lub wersja umożliwiająca odchylenie płytek względem siebie o 30 st. w każdej płaszczyźnie do zaopatrzenia każdej przestrzeni międzywyrostkowej dowolnym implantem Zamawiający dopuszcza implant sztywny tytanowy międzywyrostkowy: - przeznaczenie – stabilizacja trzonów od L1 do S1; - materiał: tytan, wszystkie implanty sterylne; - rozmiary implantu: wys. 8-14 oraz opcjonalnie 16,18 mm, dł. 36-46 mm i szer. 30,8 mm; - kształt blaszek mocujących oraz możliwość odchylenie płytek względem siebie o 300 w każdej płaszczyźnie dające możliwość zaopatrzenia każdej przestrzeni międzywyrostkowej (łącznie do S1) dowolnym implantem; - pozostałe parametry bez zmian. | 60 | kpl. |  |  | 0 | 0
3. | Klatka międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego stabilizowana płytkami tytanowymi - klatka międzytrzonowa ACIF wykonana z materiału typu PEEK OPTIMA - wysokość klatki : 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm - Anatomiczny kształt klatki odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia klatki - klatka międzytrzonowa w rozmiarach : 12x14mm, 12x15,5mm, 14x14mm, 14x15,5mm, 14x17mm - tytanowy znacznik w celu wizualizacji w RTG pozycji implantu - system mocowania klatki do trzonów kręgu za pomocą 2 płytek tytanowych o min. 2 długościach wyposażonych w system blokowania zabezpieczający przed wysunięciem implantu - możliwość wypełniania przestrzeni w implancie materiałem kościotwórczym w postaci bloczków dopasowanych do rozmiaru klatki - klatki dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach Zamawiający dopuszcza klatkę międzytrzonową kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego stabilizowana płytkami tytanowymi: - klatka ACIF wykonana z tytanu: - rozmiary klatek: 12x15 oraz 14x17 mm, wys. 5-10 mm (ze skokiem co 1 mm); - system mocowania do trzonów za pomocą 2 wkrętów o dł. 12-18 mm, wyposażonych w system blokowania zabezpieczający przed wysunięciem implantu (dostępne wkręty rewizyjne); - możliwość wypełnienia przestrzeni w implancie materiałem w postaci żelu kościozastępczego; - pozostałe parametry bez zmian. | 108 | kpl. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych wyrobów. Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia, itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będę podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami ich wytwórców oraz przeprowadzania inwentaryzacji stanów magazynowych minimum 1 raz na 12 miesięcy. Czynności te powinny być wykonane przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności i po zatwierdzeniu upoważnionego pracownika Oddziału. Ewentualny koszt przeglądów technicznych i serwisu eksploatacyjnego oraz inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część_(4)
DFP.271.129.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zastawki przepływowe dla dorosłych do regulacji przepływu płynu CSF wykonywane z dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru silikonowego, mają zawierać wbudowane złącza ułatwiające przyłączanie cewnika i obniżające ryzyko odłączenia cewnika, wyposażone są w centralne zbiorniki z prowadnikami igły umożliwiającymi dostęp przezskórny do płynu CSF, mają zawierać zaciski umożliwiające przepłukiwanie od strony proksymalnej i dystalnej, prowadzenie badań pacjenta technikami MRI i CT, wolne od lateksu, wskaźniki informują o ciśnieniu, kierunku przepływu i położeniu zastawki względem cewnika . Zastawki pokrywają co najmniej w/w zakresy ciśnień ( pkt otwarcia), tzn.: 10-170 mmH20, możliwość wyboru zakresu ciśnień przez Zamawiającego, do wyboru 4 zakresy ciśnień. Dren komorowy o długości min.18 cm, w zestawie z : łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem, kolec, trójgraniec, zacisk prostokątny. Dren otrzewnowy o długości min. 115 cm | 18 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Dreny otrzewnowe dł. min.115 cm | 30 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Dreny komorowe dł. min. 18 cm | 35 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Łączniki do drenów Y kompatybilne z implantowanymi na oddziale neurochirurgii zastawkami: tzn. średnica wewnętrzna 1,0mm; łącznik ma posiadać jedno połączenie żeńskie a dwa męskie | 6 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Jednorazowy zestaw do wykonywania nawigowanych biopsji współdziałąjący z posiadanym przez Zamawiającego systemem optycznym neuronawigacji StealthStation S7 firmy Medtronic, skład zestawu : Igła biopsyjna wraz z miarka ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym współpracują z posiadanym przez Zamawiającego wskaźnikiem biopsyjnym Navigus i reduktorem w celu uzyskania mimośrodu i pełnej kompatybilności z systemem neuronawigacji. | 17 | zest. |  |  | 0 | 0
6. | Jednorazowy prowadnik toru biopsji do systemu Navigus w skład którego wchodzi : podstawa prosta, podstawa kątowa, zacisk, reduktory 1.9 mm, 2.2 mm, 2.6, śruby, śrubokręt | 7 | zest. |  |  | 0 | 0
7. | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w technice otwartej -wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe -walcowy kształt gwintu o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra -ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika. -łączniki poprzeczne niskoprofilowe sztywne , wymagana stała i powtarzalna siła docisku elementu blokującego ( klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący) -Łącznik osiowy umożliwiający dystrakcję do min 80 mm w okresie intensywnego wzrostu pacjenta. -system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) -średnica śrub od 4,5mm do 8,5mm ze skokiem co 1mm i długościach od 25mm – 60mm -śruby transpedicularne sztywne dostępne w średnicach od 4.5 do 8.5 stopniowane co 1mm. -średnice śrub kodowane kolorami. -średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm -wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt -możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku - średnica pręta 5, 5 mm pręt tytanowy i kobaltowo- chromowy dostępny w różnych długościach od 30 mm -500 mm. - system zawierający haki laminarne i pedikularne w różnych wielkościach i kształtach. - jednorazowe przezskórne piny o długości 10 i/ lub 15 cm do montażu referencyjnej ramki referencyjnej | x | x | x | x | x | x
7.1. | Śruby wieloosiowe transpedikularne/haki | 240 | szt. |  |  | 0 | 0
7.2. | Bloker | 218 | szt. |  |  | 0 | 0
7.3. | Łącznik poprzeczny | 10 | szt. |  |  | 0 | 0
7.4. | Pręt | 65 | szt. |  |  | 0 | 0
8. | Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej - wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby - walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby - system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13mm - średnica śrub 4,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty gładkie, proste w różnych długościach od 30 mm do 260 mm z ostrym końcem - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - instrumentarium zapewniające wykonanie przezskórnego wprowadzenia pręta poprzez 4 zaimplantowane przezskórnie śruby . Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (wstawienie pręta za pomocą rękojeści na zasadzie „free hand” bez mocowania elementów wprowadzających na śrubach) - materiał: stop tytanu - nawigowane igły przenasadowe i zainstalowanymi markerami optycznymi : prowadnik z zintegrowanym trokarem, 2 x kanilua, - jednorazowe przezskórne piny o długości 10 i/ lub 15 cm do montażu referencyjnej ramki referencyjnej | x | x | x | x | x | x
8.1. | Śruba | 100 | szt. |  |  | 0 | 0
8.2. | Bloker | 114 | szt. |  |  | 0 | 0
8.3. | Pręt | 47 | szt. |  |  | 0 | 0
8.4. | Drut Kirschnera | 15 | szt. |  |  | 0 | 0
8.5. | Zestaw igieł do nakłuwania trzonu ( 2 szt. w zestawie) | 25 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Dotyczy poz. 7, 8:
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych wyrobów. Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia, itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zamawiający wymaga aby w ramach udostępnianego instrumentarium dostępny był również nawigowany śrubokręt dedykowany do zabiegów z użyciem systemu O-arm i systemu nawigacji StealthStation S7 i S8 będących na wyposażeniu bloku operacyjnego. Parametry śrubokręta zdefiniowane w oprogramowaniu systemów.
Zamawiający wymaga aby oferowane implanty były kompatybilne z systemem obrazowania O-arm i systemem nawigacji StealthStation S7 i S8 będących na wyposażeniu bloku operacyjnego.
Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będę podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami ich wytwórców oraz przeprowadzania inwentaryzacji stanów magazynowych minimum 1 raz na 12 miesięcy. Czynności te powinny być wykonane przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności i po zatwierdzeniu upoważnionego pracownika Oddziału. Ewentualny koszt przeglądów technicznych i serwisu eksploatacyjnego oraz inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część_(5)
DFP.271.129.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Dren komorowy poliuretanowy przezroczysty do drenażu zewnętrznego ze znacznikiem co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 4,0mm, wewnętrzna 2,6mm z troakatem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Dren komorowy poliuretanowy impregnowany srebrem / uwalniający jony srebra/ o właściwościach bakteriobójczych do drenażu zewnętrznego ze znacznikiem co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 3,3mm, wewnętrzna 1,9mm z troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(6)
Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
x | Zestaw do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego. Parametry techniczne: - śruby oraz płyty wykonane ze stopu tytanu; - płyty wyprofilowane w linii podłużnej i poprzecznej z możliwością dodatkowego doginania podczas zabiegu; - dolna powierzchnia płytki żebrowana zapobiegająca śródoperacyjnemu ześlizgiwaniu się implantu z powierzchni trzonów; - płytki niskoprofilowe (grubość max. 2,1mm); - płytki 1, 2, 3, 4 poziomowe o długościach od 24-70mm ze skokiem co 2mm, 70-110mm ze skokiem co 4mm; - możliwość osadzania śrub pod stałym lub zmiennym kątem z nachyleniem do 30 stopni; - śruby samogwintujące i samonacinające jednokorowe | x | x | x | x | x | x
1. | płytka | 7 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | śruba samogwintująca | 32 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(7)
DFP.271.129.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
x | Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa w osteoporozie i chorobach nowotworowych kręgosłupa KOMPLET: Śruby mono, poliaxialne/ haki wraz z blokerem 4szt, śruby kaniulowane i perforowane wraz z blokerem do osteoporozy 2szt; łącznik typu luer lock do augmentacji śrub w osteoporozie 2szt; pręt standard 2szt; pręt typu MISS 2szt, bloker hak/śruba 4szt, drut typu Kirschnera 4szt, igła typu Jamshidi 2szt, łącznik poprzeczny typu /Domino/Stapler 1szt; cement kostny z hydroksyapatytem 1 szt; zestaw mieszalników i podajników cementu kostnego 1szt. WYMAGANIA: Stabilizacja śrubowo-hakowa z dostępu tylnego. Materiał: tytan. Śruby transpedikularne "tulipanowe" mono-i poliaxialne. Śruby samogwintujące oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej / hak wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,0-7,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70 mm (skok co 5 mm) oraz o średnicy 8,00 mm i długości 30 – 80 mm (skok co 5 mm). Śruby transpedikularne "tulipanowe" wyciągowe. Śruby transpedikularne poliaxialne tulipanowe kaniulowane i perforowane z „sitowym” rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby. śruby samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,5-5,5mm (skok co 0,5 mm), o długości 25-70 mm (skok co 5 mm), śruby o średnicy 6,0 -8,0 o długości 25 -80 mm (skok co 5mm). W zestawie jednorazowy łączniki typu luer lock (stalowy oraz PEEK), z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu (wygodne wprowadzenie cementu kostnego do śruby - augementacja); Haki tulipanowe laminarne i pedicularne multiaxialne. Haki tulipanowe multiaxialne wyciągowe. Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne, kaniulowane, kaniulowane osteoporotyczne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym. Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka. Belki różnej długości od 30 do 600mm w wersji standardowej oraz przezskórnej; Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka. Możliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych poliaxialnych i laminarnych różnych typów. Możliwość zastosowania haków z długim gwintem („z długimi ramionami”). W zestawie łączniki poprzeczne w zakresie od 30 do 100mm, łączniki równoległe typu domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. Druty typu Kirschnera o średnicy 1,5mm oraz długości 480mm; Igła typu Jamshidi o średnicach: 11G, 13G, 15G i długościach 100mm, 120mm, 150mm. 3 różne rodzaje końcówek roboczych: trocar tip, diamond tip, bevel tip; Cement kostny wraz z hydroksyapatytem wyposażony w zestaw mieszalników oraz podajników. | x | x | x | x | x | x
1. | śruba mono, poliaxialna samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej / hak wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,0-7,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70 mm (skok co 5 mm) oraz o średnicy 8,00 mm i długości 30 – 80 mm (skok co 5 mm) | 38 | kpl. |  |  | 0 | 0
2. | śruby poliaxialne kaniulowane oraz perforowane samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,5-5,5mm (skok co 0,5 mm), o długości 25-70 mm (skok co 5 mm), śruby o średnicy 6,0 -8,0 o długości 25 -80 mm (skok co 5mm). | 11 | kpl. |  |  | 0 | 0
3. | jednorazowy łącznik typu luer lock (stalowy oraz PEEK), z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu (wygodne wprowadzenie cementu kostnego) | 10 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | pręt standard 5,5mm, długości w zakresie 30-200 mm (skok co 10 mm), pręt 500 oraz 600mm | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | pręt typu MISS 5,5mm; długości w zakresie 30-500 mm | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
6. | dodatkowy element blokujący (hak/śruba) | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
7. | drut typu Kirshnera 1,5mm, 480mm | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
8. | igła typu Jamshidi o średnicach: 11G, 13G, 15G i długościach 100mm, 120mm, 150mm. 3 różne rodzaje końcówek roboczych: trocar tip, diamond tip, bevel tip | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
9. | Łącznik poprzeczny w zakresie od 30-100mm typu Domino/Stapler | 2 | kpl. |  |  | 0 | 0
10. | cement kostny z hydroksyapatytem | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
11. | zestaw mieszalników i podajników cementu kostnego | 6 | kpl. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(8)
DFP.271.129.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zastawka typu Hakim SpheraDuo dla dorosłych z podwójnym mechanizmem kulkowym lub bez podwójnego mechanizmu kulkowego, zastawka wys. do 7 mm, posiada zintegrowane łączniiki. Pracująca w 4 zakresach ciśnień, tj. od 1 do 17,5 cm H2O. Odpowiednia do wysoce zbiałczonego płynu. | 25 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Dren dokomorowy, dł. 23,5 cm z prowadnikiem i kolankiem antyzgięciowym lub dren komorowy o dł. 23,0 cm z prowadnikiem i kolankiem antyzgięciowym impregnowany antybiotykiem | 50 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem dla dorosłych, dł. 120 cm lub zestaw z drenem komorowym o średnicy wewnętrznej 1,5 mm i drenem dootrzewnowym z otwartym końcem dla dorosłych, dł. 120 cm | 50 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Ekonomiczny zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego w układzie zamkniętym. W zestawie min.: torba drenażowa o pojemności 700ml z wbudowaną komorą kroplową z filtrem antybakteryjnym, dren komorowy o dł. 350mm, średnica wew. 1,6mm. Długość lini pacjenta wynosi 200 cm. Możliwość wykonania MRI. | 25 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.