## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.241.2018.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neurochirurgicznych oraz dzierżawa aparatu do neurochirurgicznych sond Dopplera.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części: | Cena brutto:
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
1. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………….........................................................................................…. ……………………………………………………………………………………..............................................………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: .......................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ............................................................................................................................................................................... * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.241.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1* | Ruchoma proteza krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym - budowa modularna trójelementowa: płytki graniczne (CoCr) oraz ruchoma we wszystkich kierunkach utwardzona polietylenowa wkładka (UHMWPE) - wysokość implantu: 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm - implanty dostepne w szerokościach: 15mm, 17mm, 19mm oraz głębokościach: 13mm, 15mm, 17mm, 19mm - górna i dolna powierzchnia implantu pokryta piramidalnymi zębami kotwiczącymi implant w blaszkach granicznych trzonów - zewnętrzne powierzchnie protezy napylone tytanem i pokryte hydroksyapatytem w celu zwiększenia osteointegracji - potwierdzone klinicznie badania do zastosowań na 2 poziomach | kpl | 22 |  |  |  | 0
2* | Implant sztywny tytanowy międzywyrostkowy - przeznaczony do stabilizacji w odcinku piersiowo-lędźwiowym z dostępu tylnego małoinwazyjnego od Th1 do L5 - materiał tytan - implant niesterylny - zakres rozmiarów implantu: wysokość od 8mm do 18mm ze skokiem co 2 mm, długość od 35mm do 39mm i szerokość 21mm - system składający się z 3 elementów, zaciskany mechanizmem zapadkowym oraz zblokowaniem śrubą - mocowanie implantu do wyrostków za pomocą tytanowych kolców - miejsce na przeszczepy w kształcie cylindra - dostępna wersja standardowa prosta, średnia prosta oraz dodatkowo z odchylonymi o 45stopni dolnymi skrzydłami do zaopatrzenia poziomu L5-S1 | kpl | 75 |  |  |  | 0
3* | Klatka międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego stabilizowana płytkami tytanowymi - klatka międzytrzonowa ACIF wykonana z materiału PEEK OPTIMA - wysokość klatki : 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm - Anatomiczny kształt klatki odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia klatki - klatka międzytrzonowa w rozmiarach : 12x14mm, 12x15,5mm, 14x14mm, 14x15,5mm, 14x17mm - tytanowy znacznik w celu wizualizacji w RTG pozycji implantu - system mocowania klatki do trzonów kręgu za pomocą 2 płytek tytanowych o min. 2 długościach wyposażonych w system blokowania zabezpieczający przed wysunięciem implantu - możliwość wypełniania przestrzeni w implancie materiałem kościotwórczym w postaci bloczków dopasowanych do rozmiaru klatki - klatki dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach | kpl | 45 |  |  |  | 0
*Wymagania dotyczące oferowanych materiałów: 1. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga udostępnienia instrumentarium niezbędnego do zastosowania zaoferowanych materiałów. 2. Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będą podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych materiałów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym). Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia, itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy oraz przeprowadzenia inwentaryzacji stanu magazynu w komisie/depozycie minimum 1 raz na 12 miesięcy przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności i po zatwierdzeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Ewentualny koszt serwisu eksploatacyjnego i inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część (2)
| DFP.271.241.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków mózgu, szerokość 10mm, perforacja długości 20cm, długość 80cm | szt. | 75 |  |  |  | 0
2 | Płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków mózgu, szerokość 7mm, perforacja długości 20cm, długość 80cm | szt. | 75 |  |  |  | 0
3 | Płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków mózgu, szerokość 4mm, perforacja długości 15cm, długość 85cm | szt. | 75 |  |  |  | 0
4 | Łącznik - worek - 1 szt. | szt. | 300 |  |  |  | 0
5 | Worek 700ml z odpływem, z plastikowym zatrzaskiem - 1 szt. | szt. | 300 |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.241.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0 | *bez kosztu zużycia energii elektrycznej
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Neurochirurgiczna sonda Dopplera, jednorazowa, sterylna, bagnetowy kształt uchwytu i miniaturowa końcówka zapewniająca wysoki stopień precyzji, nie zasłania pola operacyjnego nawet w mikroskopie, długość końcówki roboczej 105mm, tip 1,5mm | szt. | 75 |  |  |  | 0
Poz. | Opis: dzierżawa aparatu do neurochirurgicznych sond Dopplera | Ilość |  | Opis dzierżawionego aparatu |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 1 aparat | Czynsz dzierżawny brutto za 18 miesięcy za 1 aparat
2 | Aparat do obrazowania przepływu krwi w mikro naczyniach o częstotliwości 20 MHz Zasilanie bateryjne. Informacja dźwiękowa przekazywana w czasie rzeczywistym. Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 3 dni (dotyczy dni roboczych). Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. | 1 | szt. | Nazwa i typ: ............................................................. Producent: ........................................................ Kraj produkcji: ................................................................ Rok produkcji: ....................... Klasa wyrobu medycznego: .................. |  |  | 0
|  | Założony czas pracy aparatu (1 szt.) w godzinach [h] przez 1 m-c |  | Przyjęty koszt zużycia energii (baterii) na 1 m-c[zł] | Moc oferowanego aparatu (1 szt.) w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 aparat przez 1 m-c | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 aparat przez 18 m-cy
| Aparat do obrazowania przepływu krwi w mikro naczyniach o częstotliwości 20 MHz, będący przedmiotem dzierżawy | 208 |  | 1.2 |  | 0 | 0

## część (4)
| DFP.271.241.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu DualSwitch - membranowa, do zabiałczonego płynu z cisnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10 lub 13 cm H2O ze zintergrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm. Zastawka wykonana z tytanu. | szt. | 18 |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.241.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1* | Stabilizacja sztywna międzywyrostkowa płytą. Wymagane cechy: - płyta dwuelementowa w przynajmniej dwóch rozmiarach zespalająca wyrostki kolczyste, stosowana jako komplementarna stabilizacja do jednopoziomowej stabilizacji międzytrzonowej w technice PLIF lub TLIF; - mocowanie do wyrostków kolczystych przy pomocy kolców na wewnętrznych powierzchniach płyty; - możliwa implantacja płyty z zachowaniem więzadła kolczystego; - w zestawie narzędzia do kompresji elementów płyty w celu osadzenia w wyrostkach kolczystych; - materiał - tytan | szt. | 60 |  |  |  | 0
*Wymagania dotyczące oferowanych materiałów: 1. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga udostępnienia instrumentarium niezbędnego do zastosowania zaoferowanych materiałów. 2. Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będą podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych materiałów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym). Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia, itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy oraz przeprowadzenia inwentaryzacji stanu magazynu w komisie/depozycie minimum 1 raz na 12 miesięcy przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności i po zatwierdzeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Ewentualny koszt serwisu eksploatacyjnego i inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).