OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Defibrylator Waga elektroniczna Wirówka typ 3 Detektor tętna płodu Waga z możliwością pomiaru tkanki tłuszczowej Zestaw: rektoksop/anoskop

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator | 1 |  |  |
| 2. | Waga elektroniczna | 1 |  |  |
| 3. | Wirówka typ 3 | 3 |  |  |
| 4. | Detektor tętna płodu | 1 |  |  |
| 5. | Waga z możliwością pomiaru tkanki tłuszczowej | 1 |  |  |
| 6. | Zestaw: rektoksop/anoskop | 2 |  |  |
|  | A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-6) (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Defibrylator – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Defibrylator w systemie dwufazowym, z możliwością monitorowania i zapisu ekg, wyposażony w rejestrator. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość przenoszenia danych z defibrylatora do komputera. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Tryby pracy - ręczny - AED półautomatyczny - kardiowersja | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres energii defibrylacji w trybie ręcznym [J] w zakresie min. 5-200 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Czas ładowania do energii 200 {J}[s] nie dłużej niż 9 s. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość defibrylacji przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych | TAK, podać |  | - - - |
|  | Komendy głosowe prowadzące proces reanimacji w polskiej wersji językowej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Akustyczny sygnał gotowości | TAK, podać |  | - - - |
|  | Optyczny sygnał gotowości | TAK, podać |  | - - - |
|  | Elektrody zewnętrzne dla dorosłych (łyżki) do każdego defibrylatora, jak również dla dzieci | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kabel wraz z elektrodami samoprzylepnymi jednorazowego użytku do defibrylacji (1 komplet elektrod dla dorosłych) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Monitorowanie EKG | TAK, podać |  | - - - |
|  | Izolowane wzmacniacze dla EKG - klasa CF | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zabezpieczenia przed impulsem defibrylacyjnym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Odprowadzenia EKG - minimum: I,II,III | TAK, podać |  | - - - |
|  | Przewód EKG min. 3-odprowadzeniowy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość defibrylacji wewnętrznej po podłączeniu odpowiednich elektrod | TAK, podać |  | - - - |
|  | Filtry przeciwzakłóceniowe | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kolorowy ekran | TAK, podać |  | - - - |
|  | Przekątna ekranu min 5,5[”] | TAK, podać |  | - - - |
|  | Opisy na ekranie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca [ilość uderzeń/min] min. 30-300 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sygnalizacja akustyczna rytmu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Alarmy przekroczenia granicy górnej i dolnej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rejestrator typu termicznego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość stosowania papieru o szerokości min. 50 [mm] | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rejestrowane dane: - data i czas - energia wyładowania - częstość rytmu - odprowadzenie EKG | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zasilanie: - sieciowe ~ 230 [V] 50/60 [Hz] AC - bateryjne | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pojemność baterii: - ilość wyładowań z maksymalną energią – min. 100 | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Waga elektroniczna – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Waga ze wzrostomierzem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Funkcje min. TARA, BMI, automatyczne wyłączanie | TAK, podać |  | - - - |
|  | Obciążenie maksymalne min. 150 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 5 pkt. |
|  | Dokładność odczytu max. 100 g | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 4 pkt. |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Wyświetlacz z podświetleniem | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Wzrostomierz zakres pomiaru min. 80-200 cm | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wirówka typ 3 – 3 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Urządzenie dokonujące rozdzielenia zawiesin i emulsji w wyniku wprowadzenia substancji w szybki ruch obrotowy, co przy stałym przyspieszeniu zwiększa prędkość sedymentacji | TAK |  | - - - |
|  | Max. masa bez rotora max. 30 60 kg | TAK, podać |  | - - - |
|  | Max. prędkość wirowania min. 18 000 6 000 rpm | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Max. przyspieszenie min. 22 000 4500 x g. Urządzenie na wyposażeniu z rotorem kątowym lub hybrydowym (kątowo-horyzontalnym) | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Programowanie prędkości z możliwością blokowania wybranych funkcji menu Zamawiający dopuszcza programowanie prędkości bez możliwości blokowania wybranych funkcji menu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Programowanie prędkości i innych parametrów z możliwością zapisu min. 5 programów | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Automatyczne przeliczanie rpm na RCF, możliwość programowania tych wartości | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rotora i kontrola niewyważenia | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczne określanie prędkości maksymalnej dla danego rotora | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Programowanie czasowe | TAK |  | - - - |
|  | Funkcja krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów obsługiwana oddzielnym przyciskiem oraz możliwość pracy w trybie ciagłym | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny lub bezszczotkowy silnik typu BLDC | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania | TAK |  | - - - |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem LCD lub LED | TAK, podać |  | - - - |
|  | Awaryjne otwieranie komory w przypadku awarii | TAK |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Detektor tętna płodu – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Ultradźwiękowy detektor tętna płodu do badań akcji serca płodu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wbudowany głośnik i wyświetlacz | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wymienna, niezależna głowica | TAK, podać |  | - - - |
|  | Monitorowanie akcji serca | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres pomiarowy min. 50-200 bpm | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 8 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość ustawiania parametrów min.: - dolna i górna granica alarmowania częstości akcji serca - czas rejestracji | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Waga z możliwością pomiaru tkanki tłuszczowej – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Waga z funkcją pomiaru procentowej zawartości tkanki tłuszczowej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pomiar w oparciu o elektryczną bioimpedancję | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ocena min. zawartości tkanki tłuszczowej, parametru BMI | TAK, podać |  | - - - |
|  | Obciążenie maksymalne min. 150 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 5 pkt. |
|  | Dokładność odczytu max. 100 g | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 4 pkt. |
|  | Czas pracy na akumulatorach min. 20 godzin | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyświetlacz z podświetleniem | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Pomiar zawartości tkanki tłuszczowej w zakresie min.: 5-50% | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 4 pkt. |
|  | Pomiar BMI w zakresie min : 10-40 | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 4 pkt. |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw: rektoksop/anoskop – 2 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Endoskop końcowego odcinka przewodu pokarmowego | TAK |  | - - - |
|  | Światłowodowa głowica oświetleniowa | TAK |  | - - - |
|  | Końcówka dystalna pod kątem min. 30°, ułatwiająca przeprowadzenie badania | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Zestaw z jednorazowymi tubusami anoskopowymi | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość pobrania próbki do dalszych badań | TAK |  | - - - |
|  | Źródło światła umieszczone w rękojeści - światłowodowa głowica oświetleniowa | TAK |  | - - - |
|  | Uchwyt oświetleniowy z przewodem min. 0,5 m | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Balon do insuflacji | TAK |  | - - - |
|  | Jednorazowe tubusy sigmoidoskopowe i anoskopowe – na min. 50 badań | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość używania tubusów wielorazowego użytku. W przypadku możliwości używania tubusów wielorazowego użytku należy dostarczyć: tubusy anoskopowe – 2 szt., tubusy sigmoidoskopowe - 2 szt. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 20 pkt.; NIE - 0 pkt. |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |