OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Sprzęt anestezjologiczny resuscytacyjny

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt anestezjologiczny resuscytacyjny | 1 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt anestezjologiczny resuscytacyjny

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Respirator transportowy z wyposażeniem |  |  |  |
|  | Respirator transportowy z zaawansowanymi trybami wentylacji umożliwiający transportowanie pacjenta z każdą niewydolnością oddechową | Tak |  | - - - |
|  | Respirator w zwartej i wytrzymałej obudowie z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu | Tak |  | - - - |
|  | Zestaw wyposażony w torbę ochronną wykonaną z materiału zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni respiratora, umożliwiającą swobodny dostęp do wszystkich funkcji. | Tak |  | - - - |
|  | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. | Tak |  | - - - |
|  | Zestaw składający się z respiratora transportowego, butli - min 2 l, reduktora min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 1,5 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zasilanie respiratora transportowego AC 230V i DC12V, w komplecie zasilacz 230V | Tak, podać |  | - - - |
|  | Możliwość transportu kompletnego zestawu w ambulansie na dedykowanej płycie ściennej (opcja dodatkowa) | Tak |  | - - - |
|  | Wymiana baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi | Tak |  | - - - |
|  | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia | Tak |  | - - - |
|  | Akumulator bez efektu pamięci | Tak |  | - - - |
|  | Ładowanie baterii do 95 % - poniżej 5 godz. | Tak, podać |  | 5 godzin - 1 pkt.; Krótsze okresy -2 pkt. |
|  | Zintegrowane z respiratorem gniazdo zasilania w gaz umożliwiające wentylację bez straty ciśnienia | Tak |  | - - - |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg | Tak, podać |  | - - - |
|  | Waga respiratora poniżej 6 kg | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Niższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min. Od 2,8 do 6,0 bar | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zasilanie w sprężone powietrze o ciśnieniu min. Od 2,8 do 6,0 bar | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zasilanie z baterii - min. 6 5 godzin | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wentylacja 100% tlenem i mieszaniną tlen/powietrze | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość pracy w temperaturze min. -15 - + 45˚C | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Możliwość przechowywania w temperaturze w zakresie min. -20˚do +60˚C | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | Tak |  | - - - |
|  | Tryby ratunkowe dla dorosłego, dziecka i niemowlęcia umożliwiające rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | Tak |  | - - - |
|  | Ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  | - - - |
|  | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | Tak |  | - - - |
|  | System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych | Tak |  | - - - |
|  | Filtr bakteryjno-wirusowy | Tak |  | - - - |
|  | Dostęp do menu operatora zablokowany hasłem | Tak |  | - - - |
|  | Aktywacja i deaktywacja trybów wentylacji | Tak |  | - - - |
|  | Ustawianie własnych parametrów wentylacji | Tak |  | - - - |
|  | Ustawianie własnych limitów alarmów | Tak |  | - - - |
|  | Port USB do przesyłu danych dla celów serwisowych i konserwacyjnych | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodową transmisję danych wentylacji do zewnętrznych urządzeń np. Defibrylatora | Tak |  | - - - |
|  | Tryb demonstracyjny umożliwiający trening i szkolenie z obsługi respiratora | Tak |  | - - - |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Ippv lub CMV | Tak, podać |  | - - - |
|  | S-ippv lub BIPAP | Tak, podać |  | - - - |
|  | Bilevel +ASB | Tak |  | - - - |
|  | Cpap + asb | Tak |  | - - - |
|  | Simv +asb | Tak |  | - - - |
|  | Pcv | Tak |  | - - - |
|  | Apcv | Tak |  | - - - |
|  | Prvc +asb | Tak |  | - - - |
|  | Wentylacja bezdechu dostępna dla min bilevel + ASB, SIMV + ASB | Podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |
|  | NIV dostępny dla min bilevel + ASB, apcv, PCV, CPAP + ASB | Podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |
|  | Wstępne natlenianie 100% O2 w zakresie min. 10 – 20 l/min | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Inhalacja w zakresie min. 0 – 10 l/min | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 0 2 – 55 oddechów/min | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 50 – 1800 ml | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Maksymalny przepływ wyjściowy min. 150 l/min | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane w zakresie min. Od 45 do 100% | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. Od 0 do 30 cmh2o lub min. 0-20 milibar | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Trigger przepływu regulowany osobno dla wdechu i wydechu, z regulacją wdechu w zakresie min. 1 do 15 l/min oraz wydechu w zakresie min. 10-50 % przepływu maksymalnego. | Tak, podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu (I:E) w zakresie min. Od 20:1 do 1:20. | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,2 – 10 50 s | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 3-55 mbar | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Ciśnieniowe wspomaganie oddechu w zakresie min 0 – 30 mbar | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Regulacja liniowego wzrostu ciśnienia w min. 2 wariantach | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Regulacja liniowego przepływu ciśnienia w min. 2 wariantach | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Obrazowanie parametrów |  |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  | - - - |
|  | Ciśnienie wdechowe | Tak |  | - - - |
|  | Ciśnienie plateau | Tak |  | - - - |
|  | Objętość oddechowa | Tak |  | - - - |
|  | Objętość minutowa | Tak |  | - - - |
|  | Częstość oddechowa – całkowita, spontaniczna, obowiązkowa | Tak |  | - - - |
|  | Ciśnieniowe wspomaganie oddechu | Tak |  | - - - |
|  | Przepływ | Tak |  | - - - |
|  | Poziom stężenia O2 | Tak |  | - - - |
|  | Tryb oddechowy | Tak |  | - - - |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min. 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz mierzonych w postaci krzywych | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wyświetlanie jednocześnie do min. 2 krzywych pomiarowych | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Tryb nocny | Tak |  | - - - |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Wysokiej/niskiej objętości oddechowej | Tak |  | - - - |
|  | Wysokiej/niskiej wentylacji minutowej | Tak |  | - - - |
|  | Wysokiej częstotliwości oddechowej | Tak |  | - - - |
|  | Bezdechu | Tak |  | - - - |
|  | Nieszczelności układu | Tak |  | - - - |
|  | Wysokiego/niskiego poziomu O2 | Tak |  | - - - |
|  | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  | - - - |
|  | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia oddechowego | Tak |  | - - - |
|  | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania | Tak |  | - - - |
|  | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim | Tak |  | - - - |
|  | Poziom głośności alarmów regulowany w zakresie min. 50 db – 80 db | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Pomiar EKG za pomocą odrębnego urządzenia – aparatu EKG opisanego w pkt. 90 - 111 |  |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD z ekranem dotykowym, komunikacja z komputerem oraz wewnętrzna baza pacjentów i badań | Tak |  | - - - |
|  | Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych, zapis automatyczny 12 odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zapis automatyczny : data, godzina badania, ustawienia filtrów, czas zapisu badania, opcjonalnie: dane pacjenta, gabinetu | Tak |  | - - - |
|  | Papier EKG standardowy - szerokość papieru 58 mm | Tak, podać |  | - - - |
|  | Tryb wydruku z pamięci wewnętrznej, w grupach po 3 odprowadzenia | Tak |  | - - - |
|  | Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak, podać |  | - - - |
|  | Wydruk analizy i interpretacji tak, automatycznego badania EKG | Tak |  | - - - |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak, podać |  | - - - |
|  | Wydruk z bazy pacjentów tak, dołączenie imienia i nazwiska do wydruku przebiegu EKG | Tak |  | - - - |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  | - - - |
|  | Wyświetlacz LCD, przekątna min.4", dotykowy | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z bazami lub normami europejskimi - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  | - - - |
|  | Pamięć ostatnich badań automatycznych, z ustawialnym limitem – min. Od 5 do 800 | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Bateria do min. 100 badań automatycznych | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Pomiar częstości akcji serca (HR) ciągły, prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS tak | Tak |  | - - - |
|  | Praca na otwartym sercu tak | Tak |  | - - - |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz | Tak, podać |  | - - - |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | Tak, podać |  | - - - |
|  | Filtr izolinii 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | Tak, podać |  | - - - |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdej elektrody | Tak |  | - - - |
|  | Detekcja częstości akcji serca tak, wybór dowolnego kanału | Tak |  | - - - |
|  | Wyposażenie do resuscytacji |  |  |  |
|  | Worek resuscytacyjny silikonowy z kompletem masek dla dorosłych | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134 stopni | Tak, podać |  | - - - |
|  | Rezerwuar tlenu zapewniający wysokie stężenie tlenu. | Tak |  | - - - |
|  | Dwustopniowy zawór bezpieczeństwa | Tak |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |