OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Dostawa, instalacja i uruchomienie pomp infuzyjnych - Pompa infuzyjna strzykawkowa

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 20 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | --- |
|  | Model | Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | Tak |  | --- |
|  | Ogólne |  |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE” | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  | --- |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  | --- |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej o klasie ochronności elektrycznej 1 lub dopuszcza się wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF lub dopuszcza się pompę z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa I, typ CF | TAK |  | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |  | --- |
|  | Wymagania podstawowe |  |  | --- |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej, ze zintegrowanym akumulatorem pozwalającym na pracę pompy przez minimum 6 godzin przy przepływie 5 ml/godz. i bardzo krótkim czasie ładowania – 90% w 2,5 godziny | TAK |  | --- |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg lub dopuszczenie pompy której masa wraz z uchwytem do mocowania oraz transportu wynosi 2,3 kg lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej o wadze całkowitej 2,4 kg lub dopuszcza się pompę z minimalną różnicą wagi od wymaganej – 2,5 kg | TAK |  | --- |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  | --- |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia | TAK |  | --- |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia | Podać |  | Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. |
|  | Mocowanie strzykawki |  |  | --- |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  | --- |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | TAK |  | --- |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie lub dopuszczenie pompy w której strzykawkę można zamocować jedynie przy włączonej pompie (jest to podyktowane względami bezpieczeństwa) | TAK |  | --- |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. lub dopuszcza się pompy w której mechanizm popychacza tłoka strzykawki jest zabezpieczony przed przypadkowym wciśnięciem, bez osłony tłoka strzykawki | TAK |  | --- |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej skalibrowanej do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK, podać |  | --- |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej z funkcją automatycznego antybolusa po okluzji z ograniczeniem bolusa – 0,5 ml | TAK |  | --- |
|  | Programowanie infuzji |  |  | --- |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. lub dopuszczenie pompy w której zakres szybkości infuzji wynosi od 0.1 do 999,9 ml/h. | Tak, Podać |  | Największa - 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz | TAK |  | --- |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  | --- |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). lub dopuszczenie pompy strzykawkowej pracującej w następujących jednostkach dawki: ml,g,mg,mcg,ng,IU/min lub h | TAK |  | --- |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji. | TAK |  | --- |
|  | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia lub dopuszczenie pompy w której nie ma możliwości podaży bolusa poprzez ręczne przesunięcie tłoka lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej z następującymi rodzajami bolusa: - automatyczny (hands free) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie: 10 – 1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie: 0,1 – 25 ml. - ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie: 10 – 1200 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa lub dopuszcza do przetargu pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml oraz objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Emergency” lub dopuszczenie pompy z dwoma rodzajami bolusa automatycznym i manualnym | TAK |  | --- |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej z dokładnością mechanizmu +/- 2% | TAK |  | --- |
|  | Wypełnienie lini 3 tryby Obowiązkowy Nieobowiązkowy Zalecany lub o dopuszczenie pompy z możliwością wypełnienia linii lub rezygnacji z wypełnienia lub uzna się za wystarczającą funkcję wypełnienia drenu z regulowaną prędkością konfigurowaną wg potrzeb użytkownika lub dopuszczenie pompy z trybem wypełnienia linii nieobowiązkowym. Użytkownik sam podejmuje decyzję czy wypełnia linię manualnie czy przy użyciu pompy | podać |  | 3 tryby – 10 pkt. Pozostałe – 5 pkt. |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  | --- |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej z funkcją programowania czasu infuzji w zakresie od 1min – 24 godzin | TAK |  | --- |
|  | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej nie posiadającej funkcji dawki inicjującej | podać |  | --- |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. | TAK |  | --- |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów lub dopuszczenie pompy z 9 poziomami ciśnienia okluzji, w przedziale 0,1-1,2 bara lub wyraża sie zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej, która pozwala na regulację 11 poziomów ciśnienia w zakresie: 50-1000 mmHg lub 12 poziomów ciśnienia okluzji lub dopuszczenie pompy z 11 progami okluzji w zakresie 150-975 mmHg | TAK, podać |  | Największa - 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  | --- |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej ze zróżnicowaną prędkością KVO i możliwością programowania jej szybkości w zakresie: 0,1-2,5 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | Podać |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym lub 1000 zdarzeń | TAK |  | --- |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie lub dopuszczenie pompy z funkcją przerwy (standby) w zakresie 1min-24 godz. Bez możliwości automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy strzykawkowej z funkcją stanby bez ograniczenia czasowego lub dopuszcza się do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie (standby), w zamian za funkcję trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji | TAK |  | --- |
|  | Panel sterowania |  |  | --- |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  | --- |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  | --- |
|  | Klawiatura symboliczna | TAK |  | --- |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  | --- |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia lub dopuszczenie pompy bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia lub wyraża się zgodę na zaoferowanie pomp infuzyjnych z rejestrem i wyświetlaniem zdarzeń tj. objętość, szybkość infuzji, ciśnienia, prędkości itp. lub dopuszcza się pompę strzykawkową bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | podać |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  | --- |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) lub dopuszczenie pompy z biblioteką 40 leków z możliwością rozbudowy do 2000 pozycji. | TAK |  | >150 leków – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Układ alarmów |  |  | --- |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  | --- |
|  | Alarm pustej strzykawki | TAK |  | --- |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  | --- |
|  | Alarm okluzji | TAK |  | --- |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK, podać |  | Automatyczny – 5 pkt. Na żądanie – 0 pkt. |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  | --- |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  | --- |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  | --- |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  | --- |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  | --- |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt (w miesiącach) | >= 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |