OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Stacji Dializ, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt. (Szpitalny Oddział Ratunkowy) Pozycja 2. Fotel urologiczny do badań – 2 szt. (Szpitalny Oddział Ratunkowy – 1 szt., Oddział Urologia – 1 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) | Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel laryngologiczny do badań (Szpitalny Oddział Ratunkowy) | 1 |  |  |
| 2. | Fotel urologiczny do badań (Szpitalny Oddział Ratunkowy – 1 szt., Oddział Urologia – 1 szt.) | 2 |  |  |
|  | A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-2) wraz z dostawą (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń wszystkich pozycji (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt. (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

.

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: …….............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Fotel laryngologiczny złożony z tapicerowanych min.: segmentu oparcia pleców, podgłówka | TAK, podać |  | - - - |
|  | Długość leża w pozycji poziomej min.: 120cm | TAK, podać |  | - - - |
|  | Fotel laryngologiczny z tapicerowanym segmentem podudzi | TAK/NIE, podać |  | TAK – 8 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość | TAK, podać |  | - - - |
|  | Dopuszczalne obciążenie fotela min.: 160kg | TAK, podać |  | 160 – 200 kg – 0 pkt.; >200 kg – 3 pkt. |
|  | Profilowany podgłówek z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK, podać |  | - - - |
|  | Elektryczna regulacja oparcia palców | TAK, podać |  | - - - |
|  | Regulacja pozycji anty-Trendelenburga | TAK/NIE, podać |  | TAK – 6 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Fotel z obrotem siedziska w stosunku do podstawy o min. 90° (obrót w prawo lub w lewo) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Podłokietniki odchylane z regulacją wysokości | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyposażenie fotela: - system ssący o wysokiej wydajności min. 80 kPa, przepływ min. 40 l/min.; - lampa czołowa nagłowna LED wraz z akumulatorem (min. 50 000 lux) oraz uchwytem i stojakiem na lampę czołową; - system endoskopowy z wbudowaną kamerą i videostroboskopem wraz z optykami sztywnymi i giętkimi (w tym nasopharyngoskopem dziecięcym) wraz z kuwetami do dezynfekcji endoskopów giętkich; - system do podgrzewania optyk i lusterek laryngologicznych; - mikroskop diagnostyczny na podstawie jezdnej; - videootoskop; - rynomanometr; - taboret lekarza; Lub - Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym wyświetlaczem typu LED sygnalizującym błędy pracy systemem kodów cyfrowych informujących o awarii modułu na wyświetlaczu z systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania -System ssania o wydajności min 40l/min z podciśnieniem min – 0,91kPa uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka z funkcją automatycznego opróżnianie słoja do kanalizacji po odłożeniu drenu na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja ze słojem zbiorczym na nieczystości nietłukącym o pojemności min 1,25l. System wyposażony w minimum trzy zabezpieczenia anty przelewowe w tym elektroniczny czujnik fotokomórkowy - System przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka – uruchomienie automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka z bezpośrednim odpływem do słoja z nieczystościami - Światłowód o podwyższonym współczynniku przenoszeniu światła Ø3,5mm, dł. 1.8m -Cyfrowa kamera medyczna z funkcją stroboskopii w minimalnym zakresie od 80 Hz do 1000Hz z możliwością rozbudowy o głowicę kamery wyposażoną w przetwornik 1/3” CCD lub 1/3”CMOS - Efekt stroboskopowy uzyskiwany w technologii migawkowej – brak błysku światła, efekt światła ciągłego z przejściem z trybu endoskopii do stroboskopii realizowanym poprzez włącznik z poziomu panelu urządzenia, bez konieczności przełączania światłowodów i głowicy kamery z wyświetlaniem w czasie rzeczywistym na ekranie monitora częstotliwości i poziomu natężenia głosu pacjenta. Możliwość rozbudowy o bezbateryjny, bezprzewodowy włącznik nożny służący do obsługi funkcji stroboskopii - Sterownik kamery posiadający gniazdo i funkcję do automatycznej kontroli światła w źródle światła podczas stroboskopii - Sterownik kamery wyposażony w wyjścia sygnału video min.: S-Video, FBAS, DVI-D, SDI - Sterownik kamery , który ma możliwość podłączenia videonasopharyngoskopu, videolaryngoskopu oraz klasyczną kamerę endoskopową/stroboskopową - Urządzenie dające możliwość podłączenia mikrofonu do procesora kamery i nagrywania dźwięku podczas badania (np. komentarz podczas badania) - Medyczne źródło światła typu LED wbudowane w sterownik kamery; o żywotności min 30000 godzin, temperaturą 6500K (zbliżoną do światła ksenonowego) z bezstopniową regulacją światła w pełnym zakresie z funkcją pamięci ostatnich ustawień. - Moduł posiadający 3 kuwety metalowe do przechowywania endoskopów sztywnych , posiadające teflonowe nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm h, trzy kuwety do dezynfekcji endoskopów posiadające teflonowe adaptery do dezynfekcji optyk o średnicy do 4 mm. Dodatkowo uchwyt na 2 kuwety do przechowywania endoskopów giętkich ( 2 metalowe z osłonami teflonowymi - Endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 50mm, kąt widzenia 0º autoklawowany- 1 szt. - Optyka giętka – nasopharyngoskop, dł.robocza 320 mm, średnica 3,4mm, kąt zagięcia końcówki roboczej 130˚ , Promień zgięcia 8mm, głębokość pola widzenia 1:50 mm - Nasopharyngoskop Dziecięcy, długość robocza 320mm, średnica 2,8mm - Optyka endoskopowa, kąt patrzenia 45°, szerokokątna, średnica 4mm, długość 17,5 cm. - Optyka krtaniowa średnica max. 10 mm, kąt widzenia 90º, długość robocza min. 190 mm, do sterylizacji w autoklawie temp. 134 st.C - Endoskopy te mogą być sterylizowane metodą termiczną (para nasycona w zakresie temperatur 121st. C, 134st. C) - krzesło lekarza - videootoskop - mikroskop diagnostyczny: tubus uchylny 45 stopni, opcjonalnie 180 stopni, oświetlenie halogenowe, statyw jezdny, manualna zmiana powiększenia - Monitor LCD i przekątnej minimum 21” z wejściem cyfrowym DVI i analogowym s-video - Komputer kompatybilny z Monitorem i Oprogramowaniem - Zestaw Oprogramowania : komputerowy program do tworzenia bazy danych pacjentów z wyszukiwarką pacjentów, zapis pojedynczych video-klatek-zdjęć, zapis sekwencji video, drukowanie raportu wraz z video-klatkami oraz dowolnych stop-klatek z sekwencji video wraz z logo i adresem placówki, w której zostało wykonane badanie Dodatkowo Zamawiający wymaga zaoferowania jako wyposażenie fotela 3 szt. dwukierunkowego dopplera naczyniowego z sondą, wyświetlaczem (wyświetla w czasie rzeczywistym fale przepływu) i możliwością odsłuchu sygnału z głośnika lub przez słuchawki. | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 2. Fotel urologiczny do badań – 2 szt. (Szpitalny Oddział Ratunkowy – 1 szt., Oddział Urologia – 1 szt.)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Fotel urologiczny złożony z min.: segmentu oparcia pleców, segment siedziska z wycięciem, podporami na nogi, oparcia dla rąk (po uprzednim przekształceniu fotela w łóżko zabiegowe – należy zaoferować segment przedłużający), pojemnik ze stali nierdzewnej z odpływem, wieszakiem na prześcieradło papierowe, sterowaniem za pomocą pilota ręcznego lub nożnego | TAK, podać |  | Sterowanie za pomocą: Pilota ręcznego – 0 pkt.; Pilota nożnego - 9 pkt. |
|  | Długość leża w pozycji poziomej min.: 135 cm | TAK, podać |  | - - - |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość | TAK, podać |  | - - - |
|  | Dopuszczalne obciążenie fotela min.: 180kg | TAK, podać |  | 180 – 200 kg – 0 pkt.; >200 kg – 3 pkt. |
|  | Elektryczna regulacja oparcia placów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga min. 12° | TAK/NIE, podać |  | TAK – 6 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Regulacja pozycji anty-Trendelenburga min. 12° | TAK/NIE, podać |  | TAK – 6 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Fotel posiadający regulowane we wszystkich płaszczyznach podkolanniki | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH FOTELI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach); w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |