OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 - Mikroskop Neurochirurgiczny

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa aparatu brutto | A: Cena brutto aparatów |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop neurochirurgiczny | 1 |  |  |

|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: |
| --- | --- |

| A+ B: Cena brutto oferty |  |
| --- | --- |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | OCENA PKT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop operacyjny wysokiej klasy, dedykowany do zastosowań m. in. w zaawansowanych procedurach neurochirurgicznych | tak |  | - - - |
|  | Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu, każde z kół wyposażone w system uniemożliwiający najechania na kable zasilające leżące na podłodze sali | tak |  | - - - |
|  | Systemy zawieszenia: 1 - Całkowicie zrobotyzowany system zawieszenia i wyważenia mikroskopu pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody (Każda z osi swobody statywu i mikroskopu wyposażona w silnik elektromotoryczny oraz system antywibracyjny) lub 2 - Precyzyjny system zawieszania i wyważania bez przesuwnych przeciwwag, ramię robota nie wymaga przeciwwag, automatyczna kalibracja 6 stopni swobody | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie ruchy statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści mikroskopu. | tak |  | - - - |
|  | Programowanie przycisków do pracy w trybie zwalniania statywu lub głowicy | tak |  | - - - |
|  | Zrobotyzowany piwotaż (obrót) w zakresie 3600 głowicy mikroskopy w osiach XY oraz Z | Tak, podać |  | możliwość zaprogramowania punktu (na podstawie zapamiętanych współrzędnych w przestrzeni) – 2 pkt. brak w/w funkcji – 0 pkt. |
|  | System kontrolujący w sposób ciągły ogniskowanie w punkcie, bez utraty ostrości widzenia | tak |  | - - - |
|  | System pamięci pozycji: - System pozwalający na zrobotyzowane ustawienie mikroskopu, statywu i ogniskowej w zapamiętanym punkcie w przestrzeni w osiach XYZ. - pamięć min. 5 punktów. - możliwość zaprogramowania ustawień specjalnych statywu i mikroskopu np. pozycji parkingowej, pozycji do nałożenia obłożeń operacyjnych. - - ustawienie realizowane naciśnięciem jednego z przycisków na rękojeściach mikroskopu. | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 180 stopni | Tak, podać |  | 360 stopni – 3 pkt., 180 stopni – 1 pkt. |
|  | Zrobotyzowany system pochylania głowicy przód/tył i na boki sterowany przyciskami zwalniającymi lub joystickiem | tak |  | - - - |
|  | Precyzyjny system zawieszania i wyważania - opisać | tak |  | - - - |
|  | Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu - ustawione symetrycznie | tak |  | - - - |
|  | Oświetlenie światłowodowe lub LED-owe | tak |  | - - - |
|  | Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy max 320W lub dioda LED | tak |  | - - - |
|  | Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy max 320W lub dioda LED | tak |  | - - - |
|  | Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i automatycznie lub możliwość zawężenia pola widzenia po przez zastosowanie cyfrowej obróbki obrazu | tak |  | - - - |
|  | Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w ramionach statywu lub źródło światła w postaci diod LED bezpośrednio w głowicy mikroskopu | tak |  | - - - |
|  | System szybkiej wymiany przepalonej lampy przy bez konieczności użycia narzędzi lub diody led-owe nie wymagające wymiany | tak |  | - - - |
|  | Apochromatyczna optyka mikroskopu lub kamera mikroskopu 4K Full HD | tak |  | Apochromatyczna optyka mikroskopu – 1 pkt, kamera mikroskopu 4K Full HD – 3 pkt. |
|  | Ogniskowa w zakresie min 200 do 400 realizowana jedną głowicą kamery, (zmiana płynna w całym zakresie) lub realizowana jednym obiektywem, (zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie) | Tak, podać |  | ogniskowa do 400 mm – 1 pkt. ogniskowa do 450 mm – 2 pkt. ogniskowa do 600 mm – 5 pkt. |
|  | Zmiana powiększenia płynna - system zoom z indywidualnym ustawieniem pozycji początkowej | tak |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji zamiany szybkości działania funkcji zoom i focus | tak |  | - - - |
|  | Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus. | tak |  | - - - |
|  | Funkcja włączania i wyłączania laserowych spotów wspomagających manualne wyostrzanie obrazu | tak |  | - - - |
|  | Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na gryfie) wyzwolenie funkcji autofokus po zmianie pozycji głowicy. System szybkiego automatycznego wyostrzania realizowany precyzyjnym urządzeniem laserowym, niezależnym od laserowych spotów wspomagających. | tak |  | - - - |
|  | Manualna regulacja funkcji zoom i focus w przypadku awarii zasilania przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy | podać |  | tak 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Sterowanie funkcjami 8ocus i zoom poprzez przełączniki umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu | tak |  | - - - |
|  | Most „face to face” z dzielnikiem optycznym zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu | podać |  | tak 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Monitor zewnętrzy pozwalający na dolną liczbę operatorów | podać |  | tak 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył | podać |  | tak 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Monitor zewnętrzny niezmieniający pozycji w trakcie zmiany pozycji głowicy | podać |  | tak 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 21” do przekazywania obrazu z kamery mikroskopu i sterowania funkcjami mikroskopu. | Tak, podać |  | przekątna wymagana – 1 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych osiach w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia min. 12,5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-8 D (rozw. 1) lub Okulary 3D umożliwiające pracę bez konieczności korekcji refrakcji operatora bez powiększenia (rozw. 2) | tak |  | - - - |
|  | Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to face i operatora głównego uchylny w zakresie min. 1800, , okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-8 D lub Dodatkowy monitor na statywie obrotowym dla asysty | tak |  | - - - |
|  | Zintegrowana kamera 3 CMOS full HD lub full HD 4K nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. | Tak, podać |  | Sygnał z kamery 4K – 3 pkt., Sygnał z kamery 1080p – 1 pkt. |
|  | Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości HD (1920x1080) lub Full HD 4K z edycją materiału wideo, tworzeniem własnych klipów i edycją graficzną zdjęć. Funkcja zapisu min. 2 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej | Tak, podać |  | Full HD 4K – 3 pkt., HD (1920x1080) – 1 pkt. |
|  | System nagrywania ma umożliwiać wprowadzenie danych pacjenta oraz tworzenie grup terapeutycznych, badawczych itp. Do których można przypisać pacjenta w celu ułatwienia późniejszego wyszukiwania odpowiedniego materiału video/pacjentów | tak |  | - - - |
|  | Zintegrowany w głowicy mikroskopu lub w monitorze, system pozwalający na wprowadzanie w oba okulary operatora lub na ekran obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych, panelu sterowania mikroskopem oraz z systemu neuronawigacji | tak |  | - - - |
|  | Otwarty interfejs nawigacyjny do podłączenia neuronawigacji. | tak |  | - - - |
|  | Mikroskop posiadający fluoroscencję operacyjną (do zastosowań naczyniowych i onkologicznych) | tak |  | - - - |
|  | Zewnętrzny monitor główny w rozdzielczości full HD 3D o przekątnej 32 cale | podać |  | tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | 3D ICG wizualizacja, z podświetleniem od tyłu, możliwość uruchomienia automatycznego powtórzenia przepływu, z podświetleniem od tyłu | podać |  | tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | 3D 5 ALA, dwie opcje podświetlanie, możliwość nałożenia obrazu | podać |  | tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych monitorów 32” 3D, 55” 3D 4K | podać |  | tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty – obłożenia operacyjne UWAGA: należy dostarczyć min 40 [szt.] obłożeń operacyjnych do każdego mikroskopu. | tak |  | - - - |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | >= 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  | - - - |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 16 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 4 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 3 osoby) | tak |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | - - - |