OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Zestaw do endoskopowego tamowania ciężkich krwotoków (1 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2017 lub 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (2017 lub 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor wideo | Tak |  |  |
|  | System telewizyjny HDTV 1920x1080 | Tak |  | --- |
|  | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników | Tak |  | --- |
|  | System telewizyjny HDTV 1920x1080 | Tak |  | --- |
|  | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników | Tak |  | --- |
|  | Wyjścia analogowe RGB, Y/C, | Tak |  | --- |
|  | Wyjścia cyfrowe HDSDI, SDI, DVI | Tak |  | ----- |
|  | Współpraca z wideolaparoskopem obrazującym w trybie: 2D i 3D | Tak |  | --- |
|  | Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 3CCD | TAK, podać |  | Wymagany – 0 pkt. Większy – 1 pkt. |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami HD i SD oraz wideocystoskopami, wideogastroskopami, wideobronchoskopami- HD i SD | Tak |  | --- |
|  | Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu, wideoendoskopu giętkiego, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej procesora. Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla 20 użytkowników. | Tak |  | --- |
|  | Minimum dwa dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na panelu centralnym | Tak |  | --- |
|  | Polski język menu | Tak |  | --- |
|  | Gniazdo USB dla pamięci przenośnej oraz pamięć wewnętrzna | Tak |  | --- |
|  | Trzy tryby przysłony: Automatyczny, Maksymalny, Średni, aktywowane z panelu procesora, głowicy kamery, lub klawiatury procesora, wideoendoskopu, wideolaparoskopu | Tak |  | --- |
|  | Zoom cyfrowy | Tak |  | --- |
|  | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zapisania danych dla min. 50 pacjentów | Tak, podać |  | --- |
|  | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | Tak |  | --- |
|  | Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu, głowicy kamery, wideolaparoskopu | Tak |  | --- |
|  | Procesor kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię łączącą rozwiązania optyczne – filtr w źródle światła i cyfrowe – oprogramowanie procesora obrazu. | Tak |  | --- |
|  | Możliwość podłączenia posiadanych endoskopów giętkich Olympus typu GIF, CF, TJF będących na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej | Tak |  | --- |
|  | Ksenonowe źródło światła | Tak |  | --- |
|  | Moc źródła światła 300W | Tak |  | --- |
|  | Automatyczna regulacja jasności światła | Tak |  | --- |
|  | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej | Tak |  | --- |
|  | Miernik czasu pracy żarówki min. 500 h | Tak |  | --- |
|  | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego | Tak |  | --- |
|  | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | Tak |  | --- |
|  | Głowica kamery video | Tak |  | --- |
|  | Połączenie z optyką typu okular, 3 CCD pracująca w systemie HDTV 16:9, 3 programowalne przyciski funkcyjne na głowicy | Tak |  | --- |
|  | Zoom optyczny płynnie sterowany za pomocą przycisków | Tak |  | --- |
|  | Płynne ustawianie ostrości za pomocą przycisków | Tak |  | --- |
|  | Na wyposażeniu światłowód | Tak |  | --- |
|  | Pompa płucząca | Tak |  | --- |
|  | Możliwość spłukiwania pola zabiegowego za pomocą kanału typu Water Jet w endoskopie | Tak |  | --- |
|  | Monitor HDTV | Tak |  | --- |
|  | Przekątna min: 21 cali maks. 26 cali | Tak |  | --- |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 | Tak |  | --- |
|  | Kąt widzenia min. 140° | Tak |  | --- |
|  | Kontrast: min. 1000:1 | Tak |  | --- |
|  | Jasność min. 400 cd/m2 | Tak |  | --- |
|  | Mocowanie 100mm VESA | Tak |  | --- |
|  | Funkcja wyboru temperatury barwowej | Tak |  | --- |
|  | Wejścia sygnału video: HD – SDI, S-VIDEO, COMPOSITE lub DVI | Tak |  | --- |
|  | Wózek dedykowany do zestawu | Tak |  | --- |
|  | Wózek mobilny wyposażony w koła | Tak |  | --- |
|  | Ruchome ramię na monitor – góra/dół oraz prawo/lewo | Tak |  | --- |
|  | Minimum 4 półki na umieszczenie zestawu | Tak |  | --- |
|  | Aparat USG | Tak |  | --- |
|  | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak |  | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2017/2018 | Tak |  | --- |
|  | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bit | Tak |  | --- |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania Min. 200 000 | Tak |  | --- |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 | Tak |  | --- |
|  | Dynamika systemu Min.250 dB | Tak |  | --- |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 17” | Tak |  | --- |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | Tak |  | --- |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG Min. 2 MHz do 20 MHz. | Tak |  | --- |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 20 000 klatek. | Tak |  | --- |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | Tak |  | --- |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 30 s | Tak |  | --- |
|  | Głębokość penetracji od czoła głowicy Min. 0,5 – 38 cm | Tak |  | --- |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 40 | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | Tak |  | --- |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, - B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M | Tak |  | --- |
|  | FRAME RATE dla trybu B Min. 1100 obrazów/s | Tak |  | --- |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor Min. 320 obrazów/s | Tak |  | --- |
|  | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | Tak |  | --- |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 7,0 m/s | Tak |  | --- |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min.0,5 do 30 kHz | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  | --- |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 15,5 m/s | Tak |  | --- |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego Min.0,5 do 30 kHz | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  | --- |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s | Tak |  | --- |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,1 do 18 kHz | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop Min.3 niezależne kursory | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Tak |  | --- |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | Tak |  | --- |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  | --- |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Tak |  | --- |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku | Tak |  | --- |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej Min. od 0,5 mm do 20 mm | Tak |  | --- |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni | Tak |  | --- |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | Tak |  | --- |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | Tak |  | --- |
|  | Archiwizacja obrazów | Tak |  | --- |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów. | Tak |  | --- |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | Tak |  | --- |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak |  | --- |
|  | Videoprinter czarno-biały. | Tak |  | --- |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | Tak |  | --- |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Tak |  | --- |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | Tak |  | --- |
|  | # Funkcje użytkowe | Tak |  | --- |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x10 | Tak |  | --- |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x16 | Tak |  | --- |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie Min. 10 | Tak |  | --- |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | Tak |  | --- |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |  | --- |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Małych narządów - Naczyniowych - Mięśniowo-szkieletowych - Urologicznych - Kardiologicznych - Położniczych - Ginekologicznych - Pediatrycznych | Tak |  | --- |
|  | Dostępne głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | Tak |  | --- |
|  | Głowica Laparoskopowa Typ giętki (flexible), | Tak |  | --- |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min 4,0 – 12,0 MHz. | Tak |  | --- |
|  | Liczba elementów Min. 190 | Tak |  | --- |
|  | Szerokość skanu 33 mm +/- 2 mm | Tak |  | --- |
|  | Możliwości rozbudowy (dostępna w dniu składania oferty) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję badań z kontrastem | Tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1000 elementów, szerokość skanu max. 40 mm. | Tak |  | --- |
|  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
|  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 2 dni – 3 pkt; 1 dzień – 5 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | Tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | Tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | Podać |  | jeden – 5 pkt więcej – 0 pkt |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | Tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak |  | --- |

Pozostałe wymagania

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | Tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego (2 osób) i technicznego (1 osoba). Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. | Tak |  | --- |