OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 11

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury dla Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Ciepłe gniazdko (4 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ciepłe gniazdko | 4 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System do ogrzewania noworodka, składający się z: - monitor (kontroler) – 1 szt. - materac / koc grzewczy – 1 szt. (do wyboru Zamawiającego) | Tak |  | --- |
|  | Monitor (kontroler) grzewczy o wadze ≤2 kg lub max 5,8 kg z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania jednym elementem grzewczym jednocześnie | Tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku do kroplówek, zawieszenia na łóżeczku noworodkowym lub postawienia | Tak |  | --- |
|  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-39˚C ze skokiem co 0,1˚C Dopuszcza się gniazdka z możliwością regulacji temp. w zakresie 28 – 38,5 ˚C | Tak, podać |  | --- |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: temperatury zaprogramowanej oraz aktualnej oraz temperatury ciała pacjenta (w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego) | Tak |  | --- |
|  | Alarmy wysokiej temperatury, uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu temp. 41˚C lub 40˚C | Tak, podać |  | --- |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na minimum 3h pracy ciągłej lub bez akumulatora | Tak, podać |  | --- |
|  | Wbudowany wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora lub bez takiego wyświetlacza | Tak |  | --- |
|  | Wymiary materaca 60x35x2 cm/ koca(+/-15%) (w zależności od modelu lub wyboru Zamawiającego w momencie realizacji zamówienia) Dopuszcza się wymiary 62x37x13 mm | Tak, podać dostępne |  | --- |
|  | Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym, w kpl. 1 czujnik wielokrotnego użytku dla noworodków | Tak |  | --- |
|  | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim lub angielskim | Tak |  | --- |
|  | Materac/ koc przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | Tak |  | --- |
|  | Materac/ koc ogrzewający tylko pacjenta (nie ogrzewający otoczenia) | Tak |  | --- |
|  | Materac/ koc przezierny dla promieni RTG | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Materac/ koc posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów | Tak, opisać |  | --- |
|  | Materac/ koc wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 95OC i dezynfekcji powierzchniowej | Tak |  | --- |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec bawełniany typu „gniazdko” przeznaczony do prania w temp. 95OC lub 90 ˚C | Tak |  | --- |
|  | Niskie napięcie zasilania materaca max 24V | Tak |  | --- |
|  | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2 | Tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach | Tak |  | --- |
|  | System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Dopuszcza się rozwiązanie o parametrach wskazanych poniżej: |
| I.1. | Płyta grzewcza | Tak |  | --- |
| I.2. | Napięcie | Prąd stały 24V z panelu sterującego przy zasilaniu z sieci lub prąd stały 12/24V przy zasilaniu z akumulatora 12/24V. | Tak |  | --- |
| I.3. | Pobór mocy | 50 Watt, 10 Watt przy zasilaniu panelu sterującego z akumulatora 12 V | Tak |  | --- |
| I.4. | Wymiary i waga | 580 x 250 mm / 0,5 kg | Tak |  | --- |
| I.5. | Długość kabla zasilającego: | 1,2 m | Tak |  | --- |
| I.6. | Wodoodporność | tak | Tak |  | --- |
| I.7. | Przewodnictwo - powierzchnia | Nie jest przewodnikiem elektrycznym | Tak |  | --- |
| I.8. | Promieniowanie | Nie wytwarza mierzalnych pól elektromagnetycznych | Tak |  | --- |
| I.9. | Przewidywana trwałość | Przewidywany okres użytkowania płyty grzewczej wynosi ponad 2 lata, pod warunkiem, że płyta eksploatowana jest i utrzymywana zgodnie z instrukcją. | Tak |  | --- |
| I.10. | Panel sterujący | Tak |  | --- |
| I.11. | Główne zasilanie / Częstotliwość | 100 - 240V AC / 50/60 Hz | Tak |  | --- |
| I.12. | Zasilanie z akumulatora | Prąd stały 24 V lub 12 V (ograniczona zdolność grzewcza) | Tak |  | --- |
| I.13. | Pobór mocy | Max 100 VA (wartość maksymalna). Średni pobór mocy ok. 15 VA | Tak |  | --- |
| I.14. | Dostępne ustawienia temperatury | 25 OC - 35 OC w podziałce co 0,5 OC 35 OC - 38 OC w podziałce co 0,1 OC | Tak |  | --- |
| I.15. | Dokładność regulacji | błąd pomiaru nie więcej niż ±1,0 OC | Tak |  | --- |
| I.16. | Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1°C | Tak |  | --- |
| I.17. | Alarm akustyczny | 55 dBA standardowy, 45 dBA poziom dźwięku obniżony przy 1 m poziomo Uwaga: Poziom dźwięku dostosowany jest do cichego otoczenia, oddziału porodowego lub położniczego, etc. | Tak |  | --- |
| I.18. | Alarm wysokiej temperatury | Przy temperaturze wody 39,5 ( 0,5 OC, w trybie GEL 40,0 ( 1 OC | Tak |  | --- |
| I.19. | Wymiary i waga | Wysokość 200 mm, szerokość 140 mm, średnica 150 mm, waga 1400 g | Tak |  | --- |
| I.20. | Bezpieczniki | Bezpieczniki główne – wbudowane w źródło zasilania Bezpieczniki dodatkowe – wbudowane w płytkę interfejsu płyty grzewczej | Tak |  | --- |
| I.21. | Tryb pracy | Przeznaczony do pracy w trybie ciągłym | Tak |  | --- |
| I.22. | Wodoodporność | Wodoszczelny, jeżeli montowany zgodnie z instrukcją | Tak |  | --- |
| I.23. | Przewidywana trwałość | Producent gwarantuje okres bezpiecznego użytkowania panelu sterującego 10 lat od dnia pierwszego użycia, pod warunkiem, że urządzenie było eksploatowane i serwisowane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowania oraz że urządzenie nie było z jakiegokolwiek powodu w żaden sposób poddawane przeróbkom. | Tak |  | --- |
| I.24. | Materacyk żelowy | Tak |  | --- |
| I.25. | Wymiary i ciężar | Długość 600 mm, szerokość 280 mm, wysokość 15 mm, waga ok. 2,3 kg. Materac przezierny dla promieni RTG | Tak |  | --- |
| I.26. | Materiał | AKTON - wiskoelastyczny polimer uszczelniony powłoką z poliestru uretanowego (PU) | Tak |  | --- |
| I.27. | Przewidywana trwałość | Okres bezpiecznego użytkowania materacyka żelowego wynosi przynajmniej kilka lat od dnia pierwszego użycia, pod warunkiem, że materacyk żelowy był używany i utrzymywany zgodnie z instrukcją obsługi oraz że jego powierzchnia nie jest popękana. | Tak |  | --- |
| I.28. | Pokrowiec/Kołnierz Baby Nest (model wielorazowego użytku) | Tak |  | --- |
| I.29. | Wymiary i ciężar | Długość 650 mm, szerokość 450 mm, wysokość 50 mm spłaszczony; ok. 600g. | Tak |  | --- |
| I.30. | Materiał | Pokrowiec: ÖKOTEX - wysokiej jakości bawełna i poliester Wypełnienie kołnierza: włókno poliestrowe | Tak |  | --- |
| I.31. | Pranie | Zalecana temperatura 600C; można prać w temp. 900C, jednak skraca to czas użytkowania produktu. Suszyć zawsze bębnowo. | Tak |  | --- |
| I.32. | Dostępny w różnych kolorach, rozmiarach i z różnych materiałów. | Tak |  | --- |
| I.33. | Dostępny są różne modele, w różnych rozmiarach. | Tak |  | --- |
| I.34. | Zdolność grzewcza | Tak |  | --- |
| I.35. | Materacyk żelowy | Ok. 8-10°C na godzinę (w temperaturze pokojowej ok. 22°C, umieszczony na materacu łóżeczka dziecięcego, przykryty gniazdkiem Baby Nest i prześcieradłem. Podłączony do zasilania prądem zmiennym lub do akumulatora 24V albo z kablem do akumulatora (12 V do 24 V adapter DC). | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. (miesiące) | >= 24 miesiące |  | najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak |  | --- |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | Podać |  | --- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | --- |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak |  | --- |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni (robocze). Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | Tak |  | --- |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, podać |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 6 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego, diagnostyki awarii i wykonywania czynności konserwacyjnych , przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | Tak |  | --- |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | Tak |  | --- |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | Tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  | --- |