OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury dla Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Zestaw do NCPAP (3 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zestaw do NCPAP | 3 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków | Tak |  | --- |
|  | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg | Tak |  | --- |
|  | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | 230V, 50Hz ±10% (zasilacz wbudowany w aparat) | Tak |  | --- |
|  | 12 i 24 VDC | Tak |  | --- |
|  | Z wbudowanego akumulatora zapewniające min. 170 minut pracy lub min. 120 minut | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2-6,5 BAR | Tak |  | --- |
|  | Pobór mocy max. 70W | Podać |  | Najmniejszy – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Wymiary maksymalne: 25x27x35 cm lub 26 x38 x 23,5 cm | Tak |  | --- |
|  | Waga aparatu max. 10 kg | Tak |  | --- |
|  | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB lub tylko RS232 | Tak |  | --- |
|  | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | Tak |  | --- |
|  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii | Tak |  | --- |
|  | Temperatury pracy min. 10-40ºC | Tak |  | --- |
|  | Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤42 dB | Tak |  | --- |
|  | Tryby oddechowe |  |  |  |
|  | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia - duoPAP | Tak |  | --- |
|  | nCPAP | Tak |  | --- |
|  | Tlenoterapia wysokim przepływem HFNC (HFOT) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | Podać |  | --- |
|  | Parametry oddechowe regulowane |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 40% | Tak |  | --- |
|  | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) | Tak |  | --- |
|  | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% oraz jej czas | Tak |  | --- |
|  | Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,1 sek. | Tak |  | --- |
|  | Czas wydechu od 0,3 do 25 sekund | Tak |  | --- |
|  | Częstość oddechowa 2-60 odd/min | Tak |  | --- |
|  | PEEP/CPAP min. 2-13 cmH2O Dopuszcza się zakres regulacji ciśnienia PEEP/CPAP w trybie nCPAP 0-11 cm H2O i w trybie nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia w zakresie 0-15 cm H2O | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 5-15 cmH20 | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie Ręczne min. 5-15 cmH2O Dopuszcza się aparat umożliwiający uzyskanie ciśnienia do 15 cm H2O, po wyborze odpowiedniego trybu pracy i odpowiednim ustawieniu przepływu. | Tak |  | --- |
|  | Oddech manualny w zakresie 2-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu uruchamianie oddzielnym przyciskiem oddechu ręcznego, który trwa przez jeden cykl wysokiego ciśnienia niezależnie od tego jak długo dotykany jest przycisk | Tak |  | --- |
|  | Obrazowane parametry oddechowe |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu w % | Tak |  | --- |
|  | Ciśnienie średnie, szczytowe i końcowo wydechowe | Tak |  | --- |
|  | Ekran |  |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,5” | Tak, podać |  | Największy 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | Tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB Dopuszcza się aparat bez możliwości rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowania trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5-ciu dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | Podać |  | --- |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM Dopuszcza się aparat z czytelną komunikacją w postaci symboli graficznych (ikon) a nie w języku polskim | Tak |  | --- |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | Tak |  | --- |
|  | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna Dopuszcza się aparat tylko z automatyczną blokada ekranu, której uruchomienie następuje po upływie 120 sek. braku obsługi ekranu | Tak |  | --- |
|  | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | Podać |  | --- |
|  | Schemat graficzny z lokalizacją uszkodzeń prezentowany na ekranie aparatu | Podać |  | --- |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | Tak |  | --- |
|  | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | --- |
|  | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | --- |
|  | Alarm stężenia tlenu | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne ustawienia granic alarmowych | Tak |  | --- |
|  | Regulacja opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia w zakresie 1-10 sekund | Podać |  | --- |
|  | Regulacja głośności alarmów min. 3 stopnie Dopuszcza się aparat z elektroniczna regulacja głośności alarmów w zakresie 67,5 + 12,5 dB | Tak |  | --- |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | Tak, 1 szt. |  | --- |
|  | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | Tak |  | --- |
|  | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | Tak, 3 szt. |  | --- |
|  | Adapter łączący komorę nawilżacza | Tak, 3 szt. |  | --- |
|  | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach | Tak, po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | --- |
|  | Czapeczka dostępne rozmiary 000-9 | Tak, 3 szt. |  | --- |
| Dopuszcza się rozwiązanie o parametrach wskazanych poniżej: |
| I.1. | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków | Tak |  | --- |
| I.2. | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg | Tak |  | --- |
| I.3. | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | Tak |  | --- |
| I.4. | Zasilanie |  |  |  |
| I.5. | 230V, 50Hz ±10% (zasilacz wbudowany w aparat) | Tak |  | --- |
| I.6. | 12 i 24 VDC | Tak |  | --- |
| I.7. | Z wbudowanego akumulatora zapewniające min. 170 minut pracy | Tak |  | --- |
| I.8. | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2,8-6 BAR | Tak |  | --- |
| I.9. | Pobór mocy max. 70W | Podać |  | Najmniejszy – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| I.10. | Wymiary maksymalne: 25x27x35 cm | Tak |  | --- |
| I.11. | Waga aparatu max. 10 kg | Tak |  | --- |
| I.12. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | Tak |  | --- |
| I.13. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | Tak |  | --- |
| I.14. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | Tak |  | --- |
| I.15. | Temperatury pracy min. 10-40ºC | Tak |  | --- |
| I.16. | Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤42 dB | Tak |  | --- |
| I.17. | Tryby oddechowe |  |  |  |
| I.18. | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia – duoPAP(NIPPV) | Tak |  | --- |
| I.19. | nCPAP | Tak |  | --- |
| I.20. | SNIPPV | Tak |  | --- |
| I.21. | Tlenoterapia wysokim przepływem HFNC (HFOT) | Tak |  | --- |
| I.22. | Parametry oddechowe regulowane |  |  |  |
| I.23. | Funkcja automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 25% | Tak |  | --- |
| I.24. | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) | Tak |  | --- |
| I.25. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% oraz jej czas | Tak |  | --- |
| I.26. | Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,1 sek. | Tak |  | --- |
| I.27. | Czas wydechu od 0,4 do 25 sekund | Tak |  | --- |
| I.28. | Częstość oddechowa 2-60 odd/min | Tak |  | --- |
| I.29. | PEEP/CPAP min. 2-13 cmH2O | Tak |  | --- |
| I.30. | Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 5-15 cmH20 | Tak |  | --- |
| I.31. | Ciśnienie Ręczne min. 5-15 cmH2O | Tak |  | --- |
| I.32. | Oddech manualny w zakresie 2-20 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | Tak |  | --- |
| I.33. | Obrazowane parametry oddechowe |  |  |  |
| I.34. | Stężenie tlenu w % | Tak |  | --- |
| I.35. | Ciśnienie średnie, szczytowe i końcowo wydechowe | Tak |  | --- |
| I.36. | Ekran |  |  |  |
| I.37. | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,5” | Tak, podać |  | Największy 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
| I.38. | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | Tak |  | --- |
| I.39. | Możliwość rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 48 godzin z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  | --- |
| I.40. | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  | --- |
| I.41. | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | Tak |  | --- |
| I.42. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | Tak |  | --- |
| I.43. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wymagająca dwukrotnego zatwierdzenia zmian | Tak |  | --- |
| I.44. | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | Tak |  | --- |
| I.45. | Informacje o uszkodzeniach prezentowane na ekranie aparatu komunikatem w języku polskim | Tak |  | --- |
| I.46. | Alarmy |  |  |  |
| I.47. | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | Tak |  | --- |
| I.48. | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | --- |
| I.49. | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | --- |
| I.50. | Alarm stężenia tlenu | Tak |  | --- |
| I.51. | Automatyczne ustawienia granic alarmowych | Tak |  | --- |
| I.52. | Regulacja opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia w zakresie 1-10 sekund | Tak |  | --- |
| I.53. | Regulacja głośności alarmów min. 3 stopnie | Tak |  | --- |
| I.54. | Wyposażenie |  |  |  |
| I.55. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz dotykowy 4,3”, TFT full colour z funkcją „one touch” umożliwiającą łatwą zmianę parametrów - waga maksymalna 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. - nawilżacz z graficzną lokalizacją uszkodzeń - podłączenie grzałki układu oddechowego kompatybilne z F&P | Tak, 1 szt. |  | --- |
| I.56. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | Tak |  | --- |
| I.57. | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | Tak, 3 szt. |  | --- |
| I.58. | Adapter łączący komorę nawilżacza | Tak, 3 szt. |  | --- |
| I.59. | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach | Tak, po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | --- |
| I.60. | Czapeczka dostępne rozmiary 000-9 | Tak, 3 szt. |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. (miesiące) | >= 24 miesiące |  | Najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak |  | --- |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | Podać |  | --- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | --- |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak |  | --- |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni (robocze). Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | Tak |  | --- |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, podać |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 6 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego, diagnostyki awarii i wykonywania czynności konserwacyjnych , przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | Tak |  | --- |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | Tak |  | --- |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | Tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  | --- |