NSSU.DFP.271.29.2019.ADB                                                                                                                                                                          Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

Część 2

Opis przedmiotu zamówienia - Komplet napędów wiertarskich / silnikowych

NAPĘDY WIERTARSKIE DO OBSZARU CHIRURGI URAZOWEJ I ORTOPEDII

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są również warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w znakach oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2019) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

- Wszystkie aparaty oferowane w niniejszym pakiecie mają pochodzić od tego samego producenta.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj pochodzenia: ...................................................

Rok produkcji (2019): .................................................................

Klasa wyrobu medycznego: ........................................................

PRZEZNACZENIE / NAZEWNICTWO

Uwaga przy wystawianiu dokumentów finansowo-księgowych, protokołów przekazania, itp. obowiązuje nazewnictwo jak w poniższej tabeli:

| Przeznaczenie (obszar) | Pomieszczenie | Przedmiot |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) | Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 - BLOK OPERACYJNY | Sala operacyjna ortopedia Komplet nr 1 | 1. | komplet napędów wiertarskich / silnikowych | 1 |  |  |
| 272 - BLOK OPERACYJNY | Sala operacyjna ortopedia Komplet nr 2 | 2. | komplet napędów wiertarskich / silnikowych | 1 |  |  |
| 272 - BLOK OPERACYJNY | Sala operacyjna ortopedia Komplet nr 3 | 3. | komplet napędów wiertarskich / silnikowych | 1 |  |  |
|  |  |  | A: Razem cena brutto wszystkich pozycji (w zł): |  |  |  |
|  |  |  | B: Cena brutto instalacji, uruchomienia w Nowej siedziby Szpitala (w zł): |  |  |  |
|  |  |  | C: Cena brutto szkoleń w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł): |  |  |  |
|  |  |  | A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł): |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE:

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH – ORTOPEDIA |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | NAPĘD AKUMULATOROWY DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH - tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych - silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy – min. 250 [W] - obroty silnika – min. 25 000 [obr./min] - obroty regulowane na głowicy nasadek wiertarskich - w zakresie min. 0 do 900 [obr./min] - obroty regulowane na głowicy nasadek frezrskich - w zakresie min. 0 do 230 [obr./min.] - zmiana kierunku obrotów - kaniulacja Ø 4 [mm] - dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie - akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości) - możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie - zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie - akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator) - adapter do oliwienia napędu, w zestawie - możliwość zasilania z sieci elektrycznej - blokada przed niezamierzonym uruchomieniem - w zestawie akumulator zapasowy – o parametrach pracy jak wyżej ZESTAW DO STERYLNEJ ŚRÓDOPERACYJNEJ WYMIANY AKUMULATORÓW - lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora - pokrywa komory akumulatora - pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora NASADKI WIERTARSKIE I FREZERSKIE - nasadka wiertarska Zimmer/Hudson - nasadka wiertarska małe AO - nasadka wiertarska Trinkle - nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs - nasadka do drutów Kirschnera - nasadka frezerska Harris - nasadka frezerska duże AO - nasadka frezerska Zimmer/Hudson PIŁA OSCYLACYJNA - piła oscylacyjna - obudowa tzw. „pistoletowa”, tytanowa - możliwość mycia w środkach alkalicznych - silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 250 [W] - oscylacje regulowane w zakresie min. Od 0 do 15 000 [osc./min] - głowica obrotowa 360° - min. 5 pozycji blokady głowicy - sposób mocowania brzeszczotów - akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości) - możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie - zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie - akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator) - możliwość zasilania z sieci elektrycznej - blokada przed niezamierzonym uruchomieniem - wychylenie ostrza min. 4° KOSZ STALOWY DLA DWÓCH URZĄDZEŃ - kosz stalowy, perforowany - uchwyt napędów/pił - 2 szt. - uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. - uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora - 2 szt. - uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich – 1 szt. - uchwyt na brzeszczoty – 1 szt. - uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera - 1 szt. WANNA I POKRYWA KONTENERA - wanna kontenera aluminiowa typu 1/1 - wymiary zewnętrzne dopasowane do oferowanej piły - rączki wanny blokowane - uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera - pokrywa wykonana z polietylenu - podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe - filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji - 2 szt. - tabliczka identyfikacyjna - kolor czerwony/niebieski, miejsce na opis min. 12 znaków – 4 szt. ŁADOWARKA UNIWERSALNA, ELEKTRONICZNA: - wyposażona w min. 4 gniazda, - wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe, - system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów, - wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych, - ładowanie pulsacyjne bez histerezy pojemnościowej, - możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń, - przewód sieciowy min. 4 [m], wtyczka euro INNE - olej - w aerozolu do smarowania systemu (butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu), pojemność min. 250 [ml] – 1 szt. - brzeszczoty - do piły oscylacyjnej (uwaga - dokładne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie): - brzeszczoty o długości 25-50 [mm] (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) – 10 szt. - brzeszczoty o długości 65 [mm] – 10 szt. - brzeszczoty o długości 75-100 [mm]– 10 szt. Zamawiający dopuszcza także: - możliwość zaoferowania piły o częstotliwości oscylacji regulowanej od 0 do 13 500 /min, - możliwość zaoferowania ładowarki z możliwością ładowania co najmniej 3 różnych baterii, - możliwość zaoferowania pokrywy kontenera wykonanej ze stopu aluminium o grubości 2 mm. | podać |  | - - - |
|  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  | KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH (ORTOPEDIA – KOMPLET NR 1) |  |  |  |
|  | Napęd akumulatorowy do chirurgii urazowej i ortopedii z oprzyrządowaniem | TAK |  | - - - |
|  | Rękojeść napędu + pokrywa rękojeści (autoklawowalne) – po 3 szt. Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów: - wiercenie >= 0-1400 obr./min - rozwiertak >=. 0-330 obr/min. Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek min. 18.000 obr/min, kaniulacja maksymalna min. 4,0mm Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 3 Nm - rozwiercanie min. 12 Nm - moc wyjściowa min. 170 W Napięcie robocze min. 24,0 V, czas ładowania max do 80 min Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią. Min. trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi przyłączami mocowanymi w min. 5 różnych pozycjach względem rękojeści. (min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs (lub równoważny), bezkluczowy 6,5 mm (z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 12 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych ,uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie min. 1-4 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym) Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia min. 1,5 i 4Nm) | TAK |  | - - - |
|  | Moduł zasilający (baterie) – 5 szt. Moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawalny, min. 1000 cykli ładowania Baterie w module zasilającym, nieautoklawalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, min. 1000 cykli ładowania Silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią podczas mycia i sterylizacji. Bateria litowo – jonowa. Baterie (moduł zasilający) wyposażone w elektroniczny wskaźnik diodowy pokazujący stan naładowania baterii. Pojemność baterii w module zasilającym, min 1,2Ah | TAK |  | - - - |
|  | Pokrywa do sterylizacji (3 szt.) - do sterylnego umieszczania akumulatorów w pojemniku na akumulator | TAK |  | - - - |
|  | Uniwersalna ładowarka (1 szt.) - czterogniazdkowa do baterii z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania | TAK |  | - - - |
|  | Szybkozłączka AO/ASIF do wierteł (1 szt.) - prędkość obrotowa: >= 1400 obr./min.; moment obrotowy: 3 Nm | TAK, podać |  | Prędkość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Uchwyt trzyszczękowy do wiercenia (3 szt.) - typu Jacobs (lub równoważny), z kluczem 0,5-7,3 mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. Prędkość obrotowa: >= 1400 obr././min.; moment obrotowy: 3 Nm | TAK, podać |  | Prędkość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Przystawka do rozwiercania AO/ASIF (3 szt.) - współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką min.: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher. Max. prędkość: >= 330 obr./min.; moment obrotowy: >= 12 Nm. | TAK, podać |  | Prędkość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Szybkozłączka do drutów Kirshnera (2 szt.) - o średnicy od 1 - 4 mm - mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji. System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów | TAK |  | - - - |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej (3 szt.) - długa z rękojeścią typu T Płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-11000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna). Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza 104 mm, Kąt pracy ostrza min. 4o. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | TAK |  | - - - |
|  | Adapter typu Hudson (lub równoważny) – 3 szt., do uchwytu do rozwiercania AO/ASIF | TAK |  | - - - |
|  | Nasadka piły posuwisto-zwrotnej oscylacyjnej (1 szt.) - Płynna regulacja prędkości oscylacji min. 0-11000 osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna), Zakres oscylacji ostrza 4mm. Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni – po 3 szt. | TAK |  | - - - |
|  | KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH (ORTOPEDIA – KOMPLET NR 2) |  |  |  |
|  | Napęd akumulatorowy do chirurgii urazowej i ortopedii z oprzyrządowaniem | TAK |  | - - - |
|  | Jednostka napędowa + pojemnik (osłona) na akumulator (autoklawialna) – 2 szt.: - Płynna regulacja prędkości obrotowej. - Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. - Zakres obrotów /wiercenie/ >= 0-1400 obr./min /rozwiertak / >= 0-380 obr/min., frezowanie >= 0-3800 obr/min. - moc >= 85 [W], - maksymalny moment obrotowy /wiercenie, frezowanie/ >= 2,2 Nm i rozwiercanie 6 Nm (+/- 1 %), - napięcie robocze 14,4 V. (+/- 1 %), - kaniulacja płynna , w zakresie od min. 0,6 mm do 3,2 mm, - zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, - komora na akumulator zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączana do napędu. - system wielofunkcyjny współpracującymi z wieloma przyłączami. (min. 10 złączek, a ponadto uchwyt typu Jacobs (lub równoważny), bezkluczowy 7,3 mm, uchwyt typu AO/ASIF (lub równoważny), z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 6 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie min. 0,6-3,2 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym. Możliwość przyłączenia do konsoli i zasilania elektrycznego. Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych. Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła docisku 1,5 i 4 Nm) | TAK |  | - - - |
|  | Akumulator (4 szt.) - baterie akumulatorowe litowo-jonowe o napięciu 14,4V, nieautoklawalne, min. 1000 cykli ładowania. Pojemność baterii min: 1,2Ah. Czas ładowania =< 60 min. | TAK |  | - - - |
|  | Nakładka sterylizacyjna (2 szt.) - do sterylnego umieszczania akumulatorów w pojemniku (osłonie) na akumulator | TAK |  | - - - |
|  | Uniwersalna ładowarka (2 szt.)- do baterii z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania | TAK |  | - - - |
|  | Uchwyt wiertarski (2 szt.) - typu Jacobs (lub równoważny), z kluczem do 7,3 mm – do każdego rodzaju wierteł (oraz drutów Kirschnera i śrub Schanza). Prędkość obrotowa: max: 1440 obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm (+/- 1 %), | TAK |  | - - - |
|  | Szybkozłączka do rozwiercania (2 szt.) – typu AO/ASIF (lub równoważna) . Współpraca z różnymi adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką, w tym: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher. Max. prędkość: >= 380 obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm. | TAK, podać |  | Prędkość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej poprzecznej (2 szt.): - płynna regulacja częstotliwości oscylacji >= 0-19 000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna). - możliwość przyłączenia w dowolnej pozycji (co min. 15 st.) względem rękojeści, - wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego. Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | TAK, podać |  | Częstotliwość oscylacji wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Szybkozłączka do drutów Kirschnera (2 szt.) - o średnicy od 0,6 – 3,2 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji). Prędkość obrotowa: >= 950 obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm (+/- 1 %), | TAK, podać |  | Prędkość obrotowa wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej – min. 10 szt. | TAK |  | - - - |
|  | Kosz do myjni+ pokrywa do kosza do myjni – po 2 szt. | TAK |  | - - - |
|  | KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH (ORTOPEDIA – KOMPLET NR 3) |  |  |  |
|  | Napęd elektryczny do chirurgii urazowej i ortopedii z oprzyrządowaniem | TAK |  | - - - |
|  | Rękojeść elektryczna szybkoobrotowa (1 szt.): - liczba obrotów >= 60 0000 obr/min. - możliwość zmiany kierunku obrotów: prawo/lewo w sterylnym polu na korpusie napędu, - długość napędu max. 135 mm, waga max 200 g. - napęd z ręcznym, WŁ/WYŁ- na korpusie wiertarki oraz ręcznym włącznikiem i wyłącznikiem elektromagnetycznym na spuście. | TAK |  | - - - |
|  | Konsola podstawowa (1 szt.): - Konsola posiadająca możliwość zasilania z konsoli napędu traumatologicznego (elektryczno/akumulatorowego) o mocy min. 80 W z piłą oscylacyjną prostą i półkolistą, przystawką do rozwiercania oraz przystawką przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych - konsola posiadająca regulację wysokości obrotów. | TAK |  | - - - |
|  | Kabel przyłączeniowy (1 szt.) - rękojeść/konsola elastyczny , sterylizowany w parze – min. 3 m | TAK |  | - - - |
|  | Złączka uszczelniająca do kabla – 1 szt. | TAK |  | - - - |
|  | Włącznik ręczny (1 szt.) - do rękojeści napędu, zatrzaskowy z blokadą uruchomienia | TAK |  | - - - |
|  | Włącznik nożny (pedał), (1 szt.) - z możliwością WŁ/WYŁ napędu oraz irygacji. | TAK |  | - - - |
|  | Przewód przyłączeniowy (1 szt.) - Konsola/Włącznik nożny – min. 3 m; elastyczny, sterylizowany w parze | TAK |  | - - - |
|  | Nasadka wiercąca Jacobs (lub równoważna), (1 szt.) – 45st,, kaniulowana. UWAGA: Wszystkie przystawki do napędu montowane na zasadzie szybkozłączek – „click” w 6-8 różnych pozycjach obrotowych. | TAK |  | - - - |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera (1 szt.) - samochwytająca, prędkość obrotowa około 2700obr./min., średnica od 0,6 do 1,6mm, możliwość obrotu o 300 st. UWAGA: Wszystkie przystawki do napędu montowane na zasadzie szybkozłączek – „click” w 6-8 różnych pozycjach obrotowych. | TAK |  | - - - |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej (1 szt.) - Piła prosta (sagittal), >= 20000 osc/min UWAGA: Wszystkie przystawki do napędu montowane na zasadzie szybkozłączek–„click” w 6-8 różnych pozycjach obrotowych." | TAK |  | - - - |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej – min. 10 szt. | TAK |  | - - - |
|  | Adapter spray/rękojeść – 1 szt. | TAK |  | - - - |
|  | Adapter spray/nasadka – końcówka – 1 szt. | TAK |  | - - - |
|  | Spray do konserwacji – 1 szt. | TAK |  | - - - |
|  | Pokrywa ze stali – 1 szt. | TAK |  | - - - |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Poziom integracji zestawu | podać |  | Wszystkie jednostki główne oferowane w niniejszym pakiecie: - jednego producenta – 5 pkt. - dwóch producentów – 1 pkt. - więcej niż dwóch producentów – 0 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (dotyczą wszystkich urządzeń):

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja dla aparatu oraz wszystkich współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 24, podać |  | najdłuższy okres – 10 pkt., inne – proporcjonalnie mniej (względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji) |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta. | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze) – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 5 osób) – potwierdzone certyfikatem. uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 1 osoba) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp., również 1 osoba) – potwierdzone certyfikatem uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższych nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych | tak |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | tak |  | - - - |