OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i pomp infuzyjnych  - Część 2 - Pompy strzykawkowe (4 szt)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Cena brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pompy strzykawkowe (4 szt) | 1 |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr TAK | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 2 - Pompy strzykawkowe (4 szt) |  |  |  |  |
|  | Zaoferowany sprzęt w pełni kompatybilny z posiadaną przez Użytkownika stacją dokującą – Zespół Klinik przy ul. Skawińskiej | TAK |  | --- |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – TAK nie mniej niż IP 32 | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą. Zamawiajacy nie jest zainteresowany zasilaniem pomp za pomocą zewnętrznych zasilaczy | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK |  | --- |
|  | Bateria o krótkim czasie ładowania | TAK Poniżej 3 godz do 90% |  | --- |
|  | Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 5 godzin | TAK - Podać |  | --- |
|  | Niezależny wskaźnik procesu ładowania akumulatora, nie dopuszcza się rozwiązania, w którym dostępna jest jedynie informacja o podłączeniu do zasilania sieciowego, domyślnie uznając ładowanie akumulatora | TAK – Podać opis |  | --- |
|  | Niezależny wskaźnik stanu naładowania akumulatora pompy wyświetlający poziom naładowania/rozładowania akumulatora. Wskaźnik przedstawiać ma użytkownikowi orientacyjny poziom naładowania/rozładowania akumulatora w danej chwili, dlatego Zamawiający dopuszcza prezentację tego parametru w stanie włączenia jak i wyłączenia pompy. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji stanu naładowania /rozładowania akumulatora w trybie serwisowym | TAK – Podać opis |  | --- |
|  | Wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o Ø 25mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów | TAK |  | --- |
|  | Wbudowany, nie demontowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy | TAK |  | --- |
|  | Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej | TAK |  | --- |
|  | Manualne mocowanie i wyjmowanie strzykawki w pompie | TAK |  | --- |
|  | Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej | TAK |  | --- |
|  | Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej | TAK |  | --- |
|  | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | TAK |  | --- |
|  | Wbudowane gniazdo RS232 | TAK |  | --- |
|  | Ciężar urządzenia w [kg] nie więcej niż 2,4 | TAK - podać |  | --- |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia- min. 35° z każdej strony, widoczny z odległości co najmniej 3 m, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² | TAK – podać |  | --- |
|  | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub 1 rok | TAK - podać |  | --- |
|  | Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd 24 godzinnego rejestru objętości płynów podanych we wlewie | TAK |  | --- |
|  | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  | --- |
|  | Praca ze strzykawkami o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml | TAK |  | --- |
|  | Możliwość wyboru co najmniej 14 różnych producentów strzykawek i minimum 39 objętości wykalibrowanych strzykawek podać rodzaje i objętości strzykawek, ze wskazaniem ich producentów | TAK – podać typy, objętości i producentów |  | --- |
|  | Zakres szybkości przepływu w zakresie nie mniejszym niż od 0,1 do 1200 ml/godz dla strzykawki 50 ml | TAK |  | --- |
|  | Objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 999,9 ml | TAK |  | --- |
|  | Dokładność systemu przy szybkości 1 ml/godz i powyżej – (± 2%) | TAK |  | --- |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy | TAK |  | --- |
|  | Możliwość pracy co najmniej w następujących trybach : tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży ( automatyczne wyliczanie prędkości podaży; z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie | TAK |  | --- |
|  | Dozowanie w jednostkach masy w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach masy w stosunku od ciężaru ciała pacjenta i czasu infuzji | TAK |  | --- |
|  | Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana | TAK |  | --- |
|  | Możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością | TAK |  | --- |
|  | Tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji | Podać |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | - automatyczny (hands free) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml. | TAK |  | --- |
|  | - ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | --- |
|  | Funkcja K.V.O. z możliwością jej wyłączenia programowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz | TAK |  | --- |
|  | Funkcja wypełnienia drenu z prędkością regulowaną w zakresie 100 – 500 ml/h, z zakresem objetosci od 0,5 do 5 ml. | TAK |  | --- |
|  | Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu | TAK – podać opis |  | --- |
|  | Funkcja „back off” – automatycznego wycofania tłoka celem redukcji objętości bolusa w pełnym zakresie, po zwolnieniu okluzji | TAK – podać opis |  | --- |
|  | Biblioteka leków z protokołami dawkowania oraz limitami, miękkimi i twardymi dotyczącymi parametrów infuzji, minimum 3000 pozycji konfiguracji leków | TAK - podać |  | --- |
|  | Podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach – minimum 30 profili | TAK - podać |  | --- |
|  | Protokoły do infuzji wprowadzonych do biblioteki leków z kalkulatorem lekowym dla co najmniej 50 jednostek | TAK - podać |  | --- |
|  | Możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego | TAK |  | --- |
|  | Możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów twardych i maksymalnych limitów miękkich dla protokołów dawkowania w bibliotece leków | TAK |  | --- |
|  | Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie od poniżej 500 gramów do maksymalnie 250 kg | TAK |  | --- |
|  | Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie | TAK |  | --- |
|  | Możliwość wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 20 znaków z dużymi literami | TAK - podać |  | --- |
|  | Bezpośredni pomiar ciśnienia w linii infuzyjnej poprzez dedykowany sensor instalowany w linii infuzji, instalowany w pompie | TAK |  | --- |
|  | Programowanie progów ciśnienia okluzji przez użytkownika w zakresie nie mniejszym niż: 1mmHg-1000 mmHg z dokładnością co 1 mmHg | TAK - podać |  | --- |
|  | Prezentacja trendów ciśnienia, wyświetlanych na ekranie pompy | TAK |  | --- |
|  | Funkcja automatycznego programowania ciśnienia okluzji, umożliwiająca ustawienie progu alarmu okluzji do wartości ciśnienia w linii infuzji, 15 minut po rozpoczęciu wlewu | TAK |  | --- |
|  | Możliwość pracy pompy tylko w jednym z 3 trybów, wybieranych przez użytkownika : w trybie dedykowanym z czujnikem ciśnienia, w trybie semidedykowanym z czujnikiem lub bez, w trybie niededykowanym bez czujnika | TAK |  | --- |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy min. 8 alfanumerycznych parametrów infuzji i stanu pompy: - informacja o trwającej infuzji, - informacja o wstrzymaniu infuzji, - informacja o trybie KVO, - informacja o typie zainstalowanej strzykawki, - nazwa leku, - szybkość podaży, - objętość do podania, - objętość podana, - czas pozostały do końca infuzji, - trendu rzeczywistego ciśnienia w linii, - wybranego ciśnienie alarmu okluzji, - ikona stanu naładowania baterii | TAK - podać |  | --- |
|  | Funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu | TAK |  | --- |
|  | Możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami | TAK |  | --- |
|  | ALARMY |  |  | --- |
|  | Dwustopniowe zróżnicowane akustyczne i optyczne (wizualne) | TAK |  | --- |
|  | Okluzji z zatrzymaniem infuzji | TAK |  | --- |
|  | Bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresiem od 1 min. do 15 min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego co odpowiada krótszemu czasowi | TAK |  | --- |
|  | Końca infuzji, z regulowaną objętością, jak pozostaje w strzykawce w zakresie od 0,1 do 5% objętości | TAK |  | --- |
|  | O przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji | TAK |  | --- |
|  | Złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło | TAK |  | --- |
|  | Złego zamocowania lub braku czujnika ciśnienia | TAK |  | --- |
|  | Rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem | TAK |  | --- |
|  | Rozładowania baterii | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr TAK | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 24 |  | najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez cały okres gwarancji podczas przeglądów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Nazwa/skład chemiczny środków dopuszczonych do czyszczenia aparatu przez producenta (jeśli dotyczy) | Wymienić |  | - - - |