OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 2

Dostawa osobistych pomp insulinowych wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pacjentów –  10  sztuk

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (2020), nieużywany i kompletny.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Nazwa i typ: ....................................................

Producent: .......................................................

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: .................................................

Klasa wyrobu medycznego: .........................

| Przedmiot | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- |
| Osobista pompa insulinowa | 10 | zł | zł |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  | --- |
|  | Rok produkcji: 2020 | Tak |  | --- |
|  | Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | Podać |  | Najniższa – 2 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do najniższej |
|  | Zatrzymanie pompy: alarm informujący o zatrzymaniu pompy | Tak |  | --- |
|  | Blokada pompy: wymagana mechaniczna blokada uniemożliwiająca samoistne odkręcenie drenu i baterii | Tak |  | --- |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 lub równoważne | Tak, podać klasę |  | Najwyższa klasa – 5 pkt, klasa IPX 7– 0 pkt. pozostałe - proporcjonalnie mniej od najwyższej |
|  | Programowanie bolusa( prostego/standard)- dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | Tak |  | ------ |
|  | Programowanie bolusa:(przedłużony/prostokątny) Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus; maksymalny czas trwania bolusa-nie mniej niż 7 h | Tak, podać |  | Czas trwania bolusa 7 godz. – 0 pkt. Najdłuższy – 10 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie mniej od najdłuższej |
|  | Programowanie bolusa:(złożony/podwójny/wielofalowy) Dokładność ≤ 0,1 | Tak |  | ----------- |
|  | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej co 30 min. z automatycznym powrotem do wyjściowego tempa wlewu bazalnego. | Tak |  | -------- |
|  | Pamięć pompy (Historia bolusów, alarmów ,dawki podstawowej, dawki dobowej ,czasowej zmiany bazy , wypełnień drenów, program do sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji); minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik (Program integruje informacje z pompy i min. 1 glukometru. Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie , minimum ostatnie 20 bolusów ( dawki i rodzaj ), średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni. | Tak |  | Więcej niż 1 glukometr - 10 pkt Tylko 1 glukometr - 0 pkt |
|  | Kalkulator bolusa wewnętrzny lub zewnętrzny komunikujący się z pompą insulinową . Kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień : a)gramy lub wymienniki węglowodanowe w kalkulatorze bolusa Kalkulator wyposażony w funkcję aktywnej insuliny z możliwością czasu ustawienia aktywnej insuliny przez użytkownika | Tak |  | Wbudowany wewnętrzny kalkulator bolusa - 10 pkt Kalkulator zewnętrzny - 0 pkt |
|  | Automatyczne wypełnienie drenu: nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bez konieczności czasowego usuwania baterii lub resetowania pompy | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne rozpoznanie przez pompę ilości insuliny w zbiorniczku | Tak |  | --- |
|  | Zestawy infuzyjne – wkucia : metalowe(sztywne) oraz z tworzyw sztucznych ( elastyczne) . Możliwość zastosowania zestawów infuzyjnych i wkuć innych producentów | Tak |  | --- |
|  | Baterie- zasilanie pompy: -baterie: AAA, AA lub inne powszechnie dostępne baterie (w powszechnie dostępnych placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach typu„ RUCH”, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie o zużyciu baterii większym niż 70 % | Tak |  | --- |
|  | Menu: w pełnym zakresie w języku polskim | Tak |  | --- |
|  | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | Tak |  | --- |
|  | Zestawy infuzyjne dostarczone przy dostawie min. 4 szt. W zestawie- metalowe (sztywne) – 1 szt. oraz z tworzyw sztucznych ( elastyczne)- 3 szt. | Tak |  | --- |
|  | Zbiornik na insulinę (dostarczone przy dostawie) min. 4 szt. w zestawie | Tak |  | --- |
|  | Baterie zapasowe(dostarczone przy dostawie) min. 4 szt. dla każdej pompy | Tak |  | --- |
|  | Etui ochronne | Tak |  | --- |
|  | Aplikator do zestawów infuzyjnych | Tak |  | --- |
|  | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę ( w okresie gwarancyjnym konieczność całodobowej infolinii). | Tak |  | ---- |
|  | System ciągłego monitorowania glikemii, który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny z opcją automatycznego wstrzymania podaży insuliny przy hipoglikemii | Tak/Nie, Podać |  | Możliwość automatycznego, predykcyjnego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii, przed osiągnięciem hipoglikemii - 40 pkt Brak możliwości automatycznego, predykcyjnego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii, przed osiągnięciem hipoglikemii: 0 pkt |
|  | Odbiornik na każdą pompę (w przypadku systemu CGMS) | Tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 48 miesięcy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy | Tak, podać |  | 48 miesięcy – 0 pkt Więcej - 2 pkt |
|  | Łączny okres gwarancji w przypadku wymiany gwarancyjnej pompy na nową pompę | Tak, podać |  | --- |
|  | Wkucia innych producentów, których stosowanie nie powoduje utraty gwarancji | Tak, podać |  | --- |
|  | Dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym ) (całodobowa infolinii) | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 2 dni. Dotyczy dni roboczych. | Tak |  | --- |
|  | Na czas naprawy pompy dostarczane jest urządzenie zastępcze | Tak |  | --- |
|  | Czas naprawy do 21 dni roboczych | Tak |  | --- |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe | Tak, podać wykaz: nazwa, adres, telefon |  | Największa ilość serwisów – 2 pkt, najmniejsza ilość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY |  | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia zdecyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy, podpisując kartę szkolenia. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej dla każdego pacjenta. | Tak |  |  | --- |  |
|  | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim, zawierająca opis wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę | Tak |  |  | --- |  |
|  | Wykonawca dostarczy bezterminową licencje na program i urządzenie koniecznie do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię w ilości sztuk 5. Wymogi dotyczące programu do sczytywania pamięci pompy: - aktualne dane (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas z dokładnością podawania bezy przez pompę); - stosowanie wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów; - historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka i godzina ich podania); - historia wypełnień drenu; - wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione: • Stosowana w danym dniu baza podstawowa, • Czasowa zmiana bazy, • Zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy, • Wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego • Wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru; - historia alarmów; - udostepnienie programów pacjentom na życzenie bezpłatnie; - darmowy program i urządzenie konieczne do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Tak |  |  | --- |  |
|  | Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej: - numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej; - telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami pracy; - zasady obsługi pompy insulinowej - dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen itp.). | Tak |  |  | --- |  |