OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 2

Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 łóżka intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym | 1 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem(cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny Parametr pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 2: Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym |  |  |  |  |
|  | Łóżko przeznaczone na Oddział Intensywnej Terapii | TAK |  | ---- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 | TAK |  | ---- |
|  | Konstrukcja umożliwiająca wykonanie przechyłów bocznych, przechyły boczne wykonywane za pomocą materaca powietrznego zintegrowanego z leżem. | TAK |  | ---- |
|  | Wbudowany akumulator (min. 2 szt.) do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz osobny do funkcji ratunkowej CPR. | TAK |  | ---- |
|  | Długość łóżka minimum 225-240cm (bez panelu sterowania pompą) | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Szerokość zewnętrzna minimum 102-104cm | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK |  | ---- |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki. | TAK |  | ---- |
|  | Od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta, bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia kolizji z otaczającym łóżko sprzętem. | TAK |  | ---- |
|  | Od strony zewnętrznej panel do sterowania funkcjami wagi (po obu stronach łóżka), panel centralny do sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka wraz z selektywną blokadą funkcji (po obu stronach łóżka) oraz panel zlokalizowany w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców obsługujący podstawowe funkcje elektryczne łóżka, po obu stronach, min.: regulacja wysokości, krzesło kardiologiczne, regulacja oparcia. | TAK |  | ---- |
|  | Możliwość przedłużenia leża o minimum 12cm | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenie materaca. | TAK |  | ---- |
|  | Leże łóżka – minimum 4-sekcyjne | TAK |  | ---- |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża minimum 3 | TAK |  | ---- |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga, chroniący przed kolizją ze ścianą bądź otaczającą łóżko infrastrukturą medyczną. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia pleców 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia po osiągnięciu kąta 30°. | TAK |  | ---- |
|  | Sterowniki nożne do regulacji wysokości łóżka zlokalizowane obustronnie. | TAK |  | ---- |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów. | TAK |  | ---- |
|  | Podwójne koła o średnicy 150mm | TAK |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm 36-80cm ułatwiająca zejście z łóżka nawet niskim osobom oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. | Podać |  | <=36 cm – 10 pkt. >36 cm – 0 pkt. |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej min. 0-62° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna segmentu podudzia min. 0-16° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda min. 0-20° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Panel funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga | TAK |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 12° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga min. 12° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię manualnego uruchamiania funkcji CPR polegającą na wypoziomowaniu segmentu pleców leża, obniżeniu leża oraz na szybkim spuszczeniu powietrza z komór materaca. Dźwignia łatwo dostępna, także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych elementów łóżka. | TAK |  | ---- |
|  | Spuszczenie powietrza z materaca jednym ruchem za pomocą manualnej dźwigni CPR | TAK |  | ---- |
|  | Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR. | TAK |  | ---- |
|  | Elektryczna funkcja CPR, Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji i jednoczesnym obniżeniu oraz na szybkim spuszczeniu powietrza z komór materaca. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych i uruchamiana jest jednym przyciskiem. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w gniazda na akcesoria. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty na narożnik np. w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik np. w celu zamontowania ramy ortopedycznej lub innych akcesoriów. | TAK |  | ---- |
|  | System ważenia pacjenta: | TAK |  | ---- |
|  | - system autokompensacji – pozwala na dodawanie/odejmowanie akcesoriów w obrębie leża bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. | TAK |  | ---- |
|  | - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do 100g lub 500g | TAK |  | ---- |
|  | - przycisk zerowania wagi. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w czujniki antyzgnieceniowe działające na podczerwień wykrywające przedmioty lub osoby mogące znajdować się pod platformą leża | podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Łóżko wyposażone w system sygnalizacji wyjścia pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka z regulacją jego czułości | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w dodatkowe, pomocnicze źródło zasilania oraz przewód zasilający, umożliwiające podłączenie i pracę pokrowców do zarządzania mikroklimatem pacjenta | TAK |  | ---- |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i na boki z centralnym podwójnym systemem hamowania, co ułatwia manewrowanie łóżkiem na małej przestrzeni. | TAK |  | ---- |
|  | Drążek centralnego hamulca w części nożnej łóżka. | TAK |  | ---- |
|  | Dodatkowe, obustronne pedały hamulca przy wezgłowiu. | TAK |  | ---- |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża min. 270kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje. | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Narożne zderzaki ochronne w każdym rogu łóżka – krążki odbojowe | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w 6 punktów mocowania na pasy do ewentualnego unieruchomienia pacjenta | TAK |  | ---- |
|  | Wyposażenie: | TAK |  | ---- |
|  | - zagięty wieszak na kroplówki – 1 [szt.], | TAK |  | ---- |
|  | - wysięgnik z uchwytem dla rąk pacjenta - 1 [szt.] | TAK |  | ---- |
|  | - Szyny typu DIN po obu stronach łóżka pod sekcją siedzenia – służące do montażu akcesoriów | TAK |  | ---- |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zintegrowany z leżem łóżka, wyposażony w pompę z modułem sterowania, zainstalowaną od strony szczytu nóg, bez widocznych przewodów łączących pompę z materacem. | TAK |  | ---- |
|  | Materac wyposażony w szybkozłączki pozwalające na podłączenie materaca do platformy leża łóżka celem integracji funkcji materaca i łóżka. | TAK |  | ---- |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 225 kg | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy pracujący w trybie zmiennociśnieniowym lub w trybie stałego niskiego ciśnienia, gdzie ciśnienie w komorach jest dobierane na podstawie wagi i wzrostu pacjenta, ciśnienie w komorach automatycznie regulowane przy zmianach pozycji ciała z możliwością dodatkowej regulacji ciśnienia w min. czterech strefach materaca (strefa głowy, bioder, ud i podudzi). | TAK |  | ---- |
|  | Budowa materaca umożliwiająca jego przedłużenie np. po wydłużeniu leża. Materac poprzez wbudowane przewody powietrzne dopompowuje dodatkowe komory materaca. | TAK |  | ---- |
|  | Materac wyposażony w rękaw rentgenowski umożliwiający umieszczenie kasety RTG bez potrzeby zdejmowania pacjenta z materaca oraz odpinania zamka materaca. | TAK |  | ---- |
|  | Poziom głośności pompy materaca poniżej 36 dB | TAK |  | ---- |
|  | Pokrowiec materaca niealergizujący, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny. | TAK |  | ---- |
|  | Indywidualny przycisk do aktywacji funkcji transportowej, który pozwala na pracę materaca w czasie gdy łóżko zostaje odłączone od zasilania. | TAK |  | ---- |
|  | Pompa wyposażona w indywidualny przycisk utwardzenia całego materaca (natychmiastowe napompowanie). | TAK |  | ---- |
|  | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR zintegrowany z łóżkiem, uruchomienie go powoduje wypoziomowanie leża, obniżenie go i wypuszczenie powietrza z materaca | TAK |  | ---- |
|  | Materac zintegrowany z leżem, umożliwiający wykonanie przechyłów bocznych min. 20° | TAK, Podać |  | ---- |
|  | Możliwość programowania czasowego terapii ciągłej rotacji bocznej pacjenta (przechyły boczne) w której cykl obrotu z pozycji centralnej- bocznej lewej-bocznej prawej można regulować w przedziałach czasowych. | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko posiadające system bezpieczeństwa uniemożliwiający wykonanie przechyłów bocznych np. gdy barierki są opuszczone lub gdy kąt podparcia pleców jest zbyt duży. | TAK |  | ---- |
|  | Materac z funkcją wspomagającą krążenie limfy, z możliwością ustawienia nasilenia i czasu pracy pulsacji. | TAK |  | ---- |
|  | Pompa materaca z alarmem niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca (wizualny i akustyczny) | TAK |  | ---- |
|  | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza | TAK |  | ---- |
|  | Pokrowiec materaca z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej | TAK |  | ---- |
|  | Łóżko wyposażone w dodatkowy, zaawansowany pokrowiec materaca do zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujący nadmierną potliwości oraz zmniejszający podatność tkanek na siły ścinające i tarcie, wspomagający zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalności pary wodnej (MVTR) na poziomie min. 120 (g/m2)/hr) | TAK |  | ---- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesięcy]. | >= 36 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |