OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3

Dostawa, instalacja i uruchomienie pomp infuzyjnych - Pompa infuzyjna przepływowa

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pompa infuzyjna przepływowa | 5 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | --- |
|  | Model | Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | Tak |  | --- |
|  | Ogólne |  |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE” | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  | --- |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  | --- |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy przepływowej o klasie ochronności elektrycznej 1 lub dopuszcza się wysokiej klasy pompę przepływową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF | TAK |  | --- |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy pompy przepływowej z zasilaniem akumulatorowym wystarczającym na min. 10h pracy przy prędkości podaży 25 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny lub dopuszczenie pompy z zasilaczem zewnętrznym | TAK |  | --- |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK |  | --- |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  | --- |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  | --- |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  | --- |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | TAK |  | --- |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | --- |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. lub dopuszczenie pompy z zakresem szybkości infuzji 0,1-1200ml/godz lub uzna się za wystarczającą szybkość infuzji w zakresie: 1-999 ml/h lub dopuszcza się pompę przepływową z zakresem szybkości infuzji od 0,01 – 1200 ml/h | TAK, podać |  | >1000 ml – 10 pkt. Pozostałe 0 pkt. |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  | --- |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  | --- |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h lub dopuszczenie pompy z zakresem szybkości bolusa 0,1-1200ml/godz. lub uzna się za wystarczającą szybkość podaży bolusa w zakresie: 1-999 ml/h lub dopuszcza się pompę przepływową z regulowaną szybkością podaży bolusa 0,01 – 1200 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Dokładność pompy | podać |  | <5% - 3 pkt.; 5%-6% - 2 pkt.; >6%-0 pkt. |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK |  | --- |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  | --- |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  | --- |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych lub dopuszcza się pompę przepływową bez mechanizmu zapobiegającemu hemolizie | podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  | --- |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin. lub dopuszczenie pompy z funkcją programowania czasu infuzji 1 min do 99,59 godz lub dopuszczenie wysokiej klasy pompę przepływową z funkcją programowania czasu infuzji od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut | TAK |  | --- |
|  | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin lub bez ostrzeżenia | podać |  | Ostrzeżenie – 5 pkt. Brak – 0 pkt. |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | podać |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów lub dopuszczenie pompy z 9 poziomami ciśnienia okluzji lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z ciągłym pomiarem ciśnienia w linii i regulowanymi przez użytkownika alarmami ciśnienia okluzji w 3 trybach: niskie 250 mm/Hg, normalne 350 mm/Hg, średnie 500 mm/Hg oraz z intuicyjna obsługą za pomocą przycisków z symbolami graficznymi (3 poziomy) lub dopuszcza się pompę przepływową z 12 poziomami ciśnienia okluzji | TAK, podać |  | >=15 poziomów – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Funkcja KVO | TAK |  | --- |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h lub dopuszczenie pompy z KVO prędkość infuzji ≥ 10 ml/h: prędkość KVO 3 ml/h: prędkość infuzji < 10 ml/h: prędkość KVO 1 ml/h prędkość dozowania < 1 ml/h: prędkość dawki podtrzymującej KVO = prędkość ustawionej dawki (ustawienie fabryczne 0,1 ml/h). Bez możliwości programowania przez użytkownika. lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z regulacją prędkości KVO w zakresie: 1 – 5 ml/h lub dopuszcza się pompę przepływową ze zróżnicowaną prędkością KVO programowaną przez użytkownika w zakresie 0,01 – 5 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych nie posiadających funkcji standby, a jedynie funkcję wstrzymania infuzji do 3 min. | TAK, podać |  | Funkcja standby – 5 pkt. Brak – 0 pkt., |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start. lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych nie posiadających funkcji automatycznego wznowienia infuzji po pauzie | Podać |  | Tak -5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg lub dopuszczenie pompy z ciśnieniem okluzji programowanym w zakresie 225-900 mmHg lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z programowanym zakresem ciśnienia okluzji w zakresie od 250 do 750 mmHg | TAK |  | --- |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK |  | --- |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  | --- |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  | --- |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut lub dopuszczenie pompy z funkcją wykrywania powietrza w linii możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 1 godz lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych o czułości technicznej - wykrywania pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤0,05ml i 7 poziomami głośności alarmów, regulowanymi przez użytkownika | TAK |  | --- |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  | --- |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  | --- |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  | --- |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  | --- |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  | --- |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK, podać |  | Automatyczny – 5 pkt. Na żądanie – 0 pkt. |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  | --- |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  | --- |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  | --- |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  | --- |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  | --- |
|  | Pozostałe |  |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  | --- |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  | --- |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów lub wyraża się zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych bez możliwości łączenia w moduły, natomiast wyposażonych w zintegrowany uchwyt do przenoszenia oraz z możliwością mocowania pomp do rur pionowych i szyn poziomych | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt (w miesiącach) | >= 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |