OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 3

Dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego EEG (2 szt.) dla O.K. Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zintegrowane EEG | 2 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem(cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | --- |
|  | Model | Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | Tak |  | --- |
|  | System przeznaczony dla noworodków z niedotlenieniem i zagrożeniem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. |  |  |  |
|  | System składający się z elementów: | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie do chłodzenia ciała noworodka | Tak |  | --- |
|  | Zakres nastaw temperatury: | Tak |  | --- |
|  | 32st. C – 35 st.C – ustawienia temperatury rektalnej; | Tak |  | --- |
|  | 12st. C-39 st. C – ustawienia temp. materaca | Tak |  | --- |
|  | Zakres kontroli temperatury ciała noworodka: nie mniejszy niż 10ºC - 40 ºC | Tak |  | --- |
|  | Chłodzenie ciała noworodka za pomocą zmiany temperatury medium przenoszenia temperatury w materacyku i/lub kocyku. | Tak |  | --- |
|  | Medium przenoszenia temperatury: | Tak |  | --- |
|  | Woda destylowana | Tak |  | --- |
|  | Wyświetlanie temperatury nastawionej i aktualnej. | Tak |  | --- |
|  | Pomiar temperatury ciała noworodka przy pomocy czujników temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Czujnik temperatury rektalny. | Tak |  | --- |
|  | Czujnik temperatury skórny. | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w system alarmowy. | Tak |  | --- |
|  | Alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury ciała noworodka w stosunku do temperatury nastawionej. | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0pkt |
|  | Alarm braku przepływu lub zaburzonego przepływu medium przenoszenia temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Alarm braku zasilania. | Tak |  | --- |
|  | Alarm niskiego poziomu medium przenoszenia temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Wyposażenie: | Tak |  | --- |
|  | Kable zasilające. | Tak |  | --- |
|  | Czujnik rektalny wielokrotnego użytku- 2 szt. | Tak |  | --- |
|  | Czujnik skórny wielokrotnego użytku- 2 szt. | Tak |  | --- |
|  | Przewody do podłączenia materacyka., dł min. 1 m. | Tak |  | --- |
|  | Zestaw do napełniania urządzenia medium przenoszenia temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Materacyk wielokrotnego użytku dla pacjenta neonatologicznego- 2 szt. | Tak |  | --- |
|  | Wymiary 45 x 65 cm. | Tak |  | --- |
|  | Pasy filcowe- 10 szt. | Tak |  | --- |
|  | Zbiornik z medium przenoszenia temperatury, 250 ml | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz | Tak |  | --- |
|  | EEG |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | --- |
|  | Model | Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie – 3,6V wewnętrzna bateria Lilon, 5V zewnętrzne zasilania do stosowania w medycynie | TAK |  | --- |
|  | Wymiary: 102x190x50cm | TAK podać |  | --- |
|  | Waga 450gr | TAK podać |  | --- |
|  | Liczba kanałów | Podać |  | 1-3 kanały – 0 pkt. >3 kanałów – 4 pkt. |
|  | Wejście elektrod: Specjalny port dla elektrod | TAK |  | --- |
|  | Impedancja wejściowa > 800 MOhm | TAK |  | --- |
|  | Maksymalny zakres na wejściu: ± 12 mV | TAK |  | --- |
|  | Szerokość pasma: 0,2 – 100Hz | TAK |  | --- |
|  | Zakłócenia: <1 µV RMS | TAK |  | --- |
|  | Kalibracja: Generator kwadratowej fali | TAK |  | --- |
|  | Pomiar impedancji: wbudowany miernik 0-30 kOhm at 10 Hz | TAK |  | --- |
|  | Czułość: 1,2µV to 500µV/sekcję | TAK |  | --- |
|  | Filtr niskich częstotliwości: 0,2 Hz – 100 Hz | Podać |  | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Filtr wysokich częstotliwości: 0,2 Hz – 100 Hz | Podać |  | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Częstotliwość: 50/60Hz | TAK |  | --- |
|  | Baza czasu EEG: 10-80 mm/sec. (definiowalna przez użytkownika) | TAK |  | --- |
|  | Baza czasu CFM: 6 cm/sec. | TAK |  | --- |
|  | Częstotliwości próbek: 256Hz | TAK |  | --- |
|  | Interface komunikacyjny: Bluetooth | TAK |  | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w kamerę: - połączenia wideo HD (1280x720 pikseli) - nagrywanie wideo: do 2180x720 pikseli - wbudowany mikrofon z redukcją szumów - uniwersalny zaczep do lapopów, monitorów CRT lub LCD | TAK |  | --- |
|  | Wejście zewnętrzne: zSO2/SaO2 wejście | TAK |  | --- |
|  | Środowisko: Temperatura: 15-35ºC – Względna wilgotność: 20-80%, nieskraplająca – Wysokość: 0-10000m | TAK |  | --- |
|  | Komplet umieszczony na wózku składającym się z dwóch półek, dwóch szuflad i szyny do zamontowania monitora CFM: Wysokość wózka 671 mm | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu – dotyczy każdego pakietu osobno (podać Pakiet nr…….)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesięcy]. | >= 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |