OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4

Urządzenie do wysokoobjętościowej szybkiej transfuzji dożylnej płynów (1 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2017 lub 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (2017 lub 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Perystaltyczna, obrotowa pompa do szybkiego podawania płynów i krwi z systemem ogrzewania indukcyjnego, sterowana komputerowo łącznie z zabezpieczeniem układu w przypadku błędu jednostki sterującej | Tak |  | --- |
|  | Całkowity przepływ 2,5 – 750 ml/min | Tak |  | --- |
|  | Podaż krwi i płynów przy zachowaniu fizjologicznej temperatury, przy przepływach w zakresie 10 – 750 ml/min | Tak |  | --- |
|  | Temperatura wyjściowa: 37,5oC dla przepływu ≥ 60 ml/min do 39oC przy przepływie ≤ 50 ml/min. Tolerancja: 1oC dla temperatury płynu 30oC do 40oC. | Tak |  | --- |
|  | Wyposażona w: - czujniki powietrza w układzie (ultradźwiękowe) - czujnik ciśnienia płynu, - czujniki podczerwieni do pomiaru temperatury (po stronie wejściowej i wyjściowej wymiennika ciepła) - czujnik przepływu, - czujnik otwartego zamka głównej komory, - czujnik zastawkowy. | Tak |  | --- |
|  | Graficzna prezentacja komunikatów alarmowych ze wskazaniem obszaru usterki | Tak |  | --- |
|  | Każdorazowe zatrzymywanie pracy pompy i systemu grzewczego oraz zamykanie linii podaży płynu dla pacjenta w przypadku alarmów | Tak |  | ----- |
|  | Automatyczna eliminacja powietrza z układu | Tak |  | --- |
|  | Wyświetlacz 5" x 2.5" (12.7 cm x 6.35 cm), dotykowy, wyświetlający: Przepływ (ml/min) Pojemność wprowadzona (ml) Ciśnienie w linii (mmHg) Temperatura wyjściowa płynu (OC) Objętość dawki bolus (ml) Komunikaty alarmowe | Tak, podać |  | Wymagana wielkość wyświetlacza – 0 pkt. Większa niż wymagana wielkość wyświetlacza – 1 pkt. |
|  | Waga: max. 12 kg | Tak |  | --- |
|  | Integralny uchwyt do przenoszenia | Tak |  | --- |
|  | Możliwość mocowania do stojaka mobilnego | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie sieciowe: 115 lub 230 V AC | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany, wielokrotnego ładowania akumulator, zapewniający działanie wszystkich funkcji oprócz podgrzewania płynów. Czas pracy > 30 minut przy 50 ml/min., bez funkcji podgrzewania | Tak |  | --- |
|  | Kl. ochrony przed wyładowaniem defibrylatora CF | Tak, podać |  | --- |
|  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
|  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | Podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 2 dni – 3 pkt; 1 dzień – 5 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | Tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | Tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | Podać |  | jeden – 5 pkt więcej – 0 pkt |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | Tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak |  | --- |

Pozostałe wymagania

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | Tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego (2 osób) i technicznego (1 osoba). Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. | Tak |  | --- |