OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 6

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury dla Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Pompa infuzyjna (35 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pompa infuzyjna | 35 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | Tak, podać |  | --- |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak |  | --- |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | Tak |  | --- |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF Dopuszcza się pompy z I klasą ochronności Dopuszcza się wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i wyższą klasą ochronności IP 24 | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | Tak |  | --- |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. Dopuszcza się pompy w których zasilanie z akumulatora wewnętrznego pozwala na prace pompy przez 8 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | Tak, podać |  | Największy – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,3 kg lub 2,5 kg | Tak |  | --- |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę Dopuszcza się pompy strzykawkowe mocowane do rury poziomej i pionowej, lub szyny przy pomocy łatwo demontowalnego uchwytu Dopuszcza się pompę strzykawkową z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy | Tak |  | --- |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. Dopuszcza się pompę strzykawkową z łatwo demontowalnym uchwytem przed zainstalowaniem w stacji dokującej Dopuszcza się pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy | Tak |  | --- |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia Dopuszcza się pompy strzykawkowe z łatwo demonowalnym uchwytem pozwalającym na przenoszenie 2 szt pomp (pod warunkiem iż uchwyty znajdują się w oferowanym zestawie) Dopuszcza się pompę strzykawkową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia | Tak |  | --- |
|  | Mocowanie strzykawki | Tak |  | --- |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | Tak |  | --- |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | Tak |  | --- |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie Dopuszcza się pompy wyposażone w półautomatyczny system mocowania strzykawki, który w porównaniu z systemem manualnym ogranicza możliwość, ryzyko podania niechcianego bolusa podczas mocowania strzykawki - system taki działa przy włączonej pompie | Tak |  | --- |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie Dopuszcza się pompy wyposażone w wewnętrzny system bezpieczeństwa uniemożliwiający wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | Tak |  | --- |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | Tak |  | --- |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  | --- |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | Tak |  | --- |
|  | Programowanie infuzji | Tak |  | --- |
|  | Zakres szybkości infuzji min. 0,1 – 1200 ml/godz. | Tak, podać |  | Największy – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz | Tak |  | --- |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  | --- |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). Dopuszcza się pompy strzykawkowe pracujące w następujących jednostkach dawki: ml, g, mg, mcg, ng, IU/min lub h | Tak |  | --- |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak |  | --- |
|  | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia Dopuszcza się pompy wyposażone w możliwość podania bolusa ręcznego poprzez przycisk na pompie. Dopuszcza się pompy z bolusem automatycznym lub manualnym bez funkcji emergency Dopuszcza się pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml oraz objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Emergency” | Tak |  | --- |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | Tak |  | --- |
|  | Wypełnienie lini 3 tryby Obowiązkowy Nieobowiązkowy Zalecany | Tak |  | --- |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | Tak |  | --- |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak |  | --- |
|  | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji. | Tak |  | --- |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. | Tak |  | --- |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów Dopuszcza się pompy umożliwiające ustawienie 9 poziomów okluzji Dopuszcza się pompy z 11 progami okluzji w zakresie 150-975 mmHg Dopuszcza się pompę strzykawkową z 12 poziomami ciśnienia okluzji | Tak |  | --- |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | Tak |  | --- |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień | Tak |  | --- |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | Tak |  | --- |
|  | Rejestr zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym (min. 500). | Tak, podać |  | Największa liczba zdarzeń – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | Tak |  | --- |
|  | Panel sterowania | Tak |  | --- |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | Tak |  | --- |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | Tak |  | --- |
|  | Klawiatura symboliczna | Tak |  | --- |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak |  | --- |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia Dopuszcza się bez funkcji wyświetlania trendów | Tak, podać |  | --- |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | Tak |  | --- |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  | --- |
|  | Układ alarmów | Tak |  | --- |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  | --- |
|  | Alarm pustej strzykawki | Tak |  | --- |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  | --- |
|  | Alarm okluzji | Tak |  | --- |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  | --- |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  | --- |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  | --- |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  | --- |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | Tak |  | --- |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  | --- |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | Tak |  | --- |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | Tak |  | --- |
|  | Pozostałe | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | Tak |  | --- |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów Dopuszcza się pompy z możliwością łączenia w moduły po dwie pompy Dopuszcza się wysokiej klasy pompę strzykawkową z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych | Tak |  | --- |
|  | STACJA DOKUJĄCA – 6 szt. | Tak |  | --- |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | Tak |  | --- |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego Dopuszcza się pompy z łatwo demontowalnym uchwytem przed zamocowaniem zatrzaskowo w stacji dokującej Dopuszcza się stację dokującą na dedykowane pompy z pewnym i niezawodnym przykręcanym mocowaniem pomp bez konieczności demontażu uchwytu transportowego, ale z koniecznością zdemontowania uchwytu mocującego | Tak |  | --- |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji | Tak |  | --- |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) | Tak |  | --- |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 4 kg lub 4,7 kg lub 7 kg | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. (miesiące) | >= 24 miesiące |  | najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak |  | --- |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | Podać |  | --- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | --- |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak |  | --- |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni (robocze). Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | Tak |  | --- |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, podać |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 6 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego, diagnostyki awarii i wykonywania czynności konserwacyjnych , przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | Tak |  | --- |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | Tak |  | --- |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | Tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  | --- |