OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia onkologicznego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

System zarządzania radioterapią 1 stacja – 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zarządzania radioterapią 1 stacja | 1 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System zarządzania radioterapią 1 stacja – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Komputerowy system zarządzania radioterapią śródoperacyjną przy wykorzystaniu posiadanego przez Zamawiającego aparatu Mobetron/IntraOp | TAK |  | - - - |
|  | Komputerowy system zarządzania procedurami radioterapii śródoperacyjnej umożliwiający planowanie leczenia wraz z wizualizacją rozkładu dawki oraz realizację testów kontroli jakości w radioterapii śródoperacyjnej | TAK |  | - - - |
|  | Informacja o zrealizowanych procedurach leczenia, parametry planów leczenia oraz wyniki testów kontroli jakości gromadzone są w jednej bazie danych | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie systemu zarządzania umożliwiające wizualizację rozkładu dawki (procentowej dawki głębokiej wraz z rozkładem izodoz) oraz kluczowych parametrów planu leczenia (dawka na powierzchni, dawka maksymalna i jej lokalizacja oraz dawka w dowolnym wybranym przez użytkownika punkcie) | TAK |  | - - - |
|  | Wizualizacja dawki dla wszystkich dostępnych aplikatorów i energii wiązki, wraz z funkcją łączenia różnych energii (Energy Mixing – dostarczenie wiązek o dwóch różnych energiach z jednej lokalizacji w celu lepszej optymalizacji rozkładu dawki). | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie pozwalające na symulację użycia bolusa i płytki osłonnej | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczne obliczanie liczby koniecznych do dostarczenia jednostek monitorowych (MU) na podstawie dawki zadanej przez użytkownika, punktu, na który zadano dawkę (głębokość lub izodoza) oraz istotnych parametrów wiązki (wydajność / moc dawki wiązki, Output Factor i Gap Factor) | TAK |  | - - - |
|  | Rejestracja i analiza wyniki dziennych testów kontroli jakości (m.in. stabilność wydajności i energii wiązki) automatyczne porównanie otrzymanych wyników z wartościami referencyjnymi. Wyniki prezentowane w sposób numeryczny i graficzny umożliwiając szybką ocenę poprawności działania urządzenia | TAK |  | - - - |
|  | Moduł zarządzania testami kontroli jakości oferujący użytkownikowi możliwość tworzenia biblioteki komór jonizacyjnych i dawkomierzy wraz z odpowiednimi współczynnikami korekcyjnymi, w celu sprawnej realizacji dziennych testów kontroli jakości | TAK |  | - - - |
|  | Zgodność ze standardem DICOM umożliwiająca wymianę informacji z innymi systemami radioonkologicznymi / zarządzania radioterapią (np. ARIA, MOSIAQ lub równoważne) | TAK |  | - - - |
|  | System zarządzania dostępny na urządzeniu przenośnym z dotykowym ekranem, umożliwiając efektywne wykorzystanie w warunkach sali operacyjnej | TAK |  | - - - |
|  | Urządzenie przenośne opisane w pkt. 11 z dotykowym ekranem o przekątnej min. 19” | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Samobieżny system jezdny akceleratora do radioterapii śródoperacyjnej: 1. System jezdny akceleratora zasilany ze zintegrowanych akumulatorów wykorzystujący napęd różnicowy, przenoszony na dwa koła, 2. Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem, 3. Dodanie dodatkowego (szóstego) stopnia swobody w postaci obrotu całego urządzenia wokół osi prostopadłej do podłoża, 4. Dzięki zastosowaniu mechanizmu różnicowego system jezdny zapewniający mały promień skrętu i łatwość manewrowania w niewielkich pomieszczeniach, 5. Zintegrowane zasilanie bateryjne umożliwiające sprawne pokonywanie dużych dystansów, 6. System jezdny spełnia wymagania norm bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń medycznych w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Źródło wzorcowe powierzchniowe izotopu Am-241 do kalibracji i testu bramek dozymetrycznych, kompatybilne z bramkami dozymetrycznymi produkcji co najmniej takich firm jak Berhold, Nuviatech, VF. - aktywność na czas dostawy: 1 kBq; powierzchnia aktywna: 10x10 cm2; - wymiary zewnętrzne do 12x12 cm; - kalibracja będzie wykonana przez akredytowane laboratorium (min. ISO17025:2016) i potwierdzona certyfikatem przekazanym w momencie uruchomienia całości wyposażenia | TAK, podać |  | Wymagane wymiary zewnętrzne – 2 pkt.; Wymiary zewnętrzne mniejsze niż wymagane – 0 pkt. |
|  | Źródło wzorcowe powierzchniowe izotopu Cs-137 do kalibracji i testu bramek dozymetrycznych, kompatybilne z bramkami dozymetrycznymi produkcji co najmniej takich firm jak Berhold, Nuviatech, VF. - aktywność na czas dostawy: 3 kBq; powierzchnia aktywna: 10x10 cm2; - wymiary zewnętrzne do 12x12 cm; - kalibracja będzie wykonana przez akredytowane laboratorium (min. ISO17025:2016) i potwierdzona certyfikatem przekazanym w momencie uruchomienia całości wyposażenia | TAK, podać |  | Wymagane wymiary zewnętrzne – 2 pkt.; Wymiary zewnętrzne mniejsze niż wymagane – 0 pkt. |
|  | Źródło wzorcowe powierzchniowe izotopu Sr-90 do kalibracji i testu monitorów skażeń, kompatybilne z bramkami dozymetrycznymi produkcji co najmniej takich firm jak Berhold, Nuviatech, VF. - aktywność na czas dostawy: 0,2 kBq (+/- 30 %); - powierzchnia aktywna: 10x10 cm2; - wymiary zewnętrzne do 12x12 cm; - kalibracja będzie wykonana przez akredytowane laboratorium (min. ISO17025:2016) i potwierdzona certyfikatem przekazanym w momencie uruchomienia całości wyposażenia | TAK, podać |  | Wymagane wymiary zewnętrzne – 2 pkt.; Wymiary zewnętrzne mniejsze niż wymagane – 0 pkt. |
|  | Fantom płaski napełnialny dedykowany do kontroli jednorodności detektorów gammakamery (SPECT) o min. powierzchni aktywnej: 440 mm x 580 mm (+/-40 mm) | TAK, podać |  | Powierzchnia wymagana – 2 pkt.; Powierzchnia inna niż wymagana – 0 pkt. |
|  | Fantom o znanej strukturze umożliwiający testowanie poprawności funkcjonowania systemu obrazowania ultrasonograficznego, imitujący właściwości akustyczne ludzkiej tkanki miękkiej. Fantom wyposażony jest w szereg obiektów w formie strun, posegregowanych w: - grupa bliskiego (martwego) pola: 5 elementów o średnicy 0,1 mm na głębokości od 1 do 5 mm (dystans między obiektami: 1 mm). - grupa odległości pionowych składająca się z 16 elementów o średnicy 0,1 mm na głębokości od 1 do 16 cm, w odstępach 10 mm - dwie grupy odległości poziomych składająca się z 6 i 7 elementów o średnicy 0,1 mm na głębokości odpowiednio 4 cm (w odstępach 10 mm) i 9 cm (w odstępach 20 mm), - trzy grupy rozdzielczości osiowej i bocznej o średnicy 0,08 mm rozmieszczone na głębokościach 3 cm; 6,5 cm (możliwość odczytu rozdzielczości: 4, 3, 2, 1, 0,5 i 0,25 mm) oraz 10,5 cm (5, 4, 3, 2 i 1 mm) - grupa cylindrycznych 12 elementów bezechowych o stopniowanej średnicy: 1,3; 2,0; 3,0; 4,5; 6,7 i 10 mm na głębokościach 1,5; 4,5; 7,0; 10,0; 13,0 i 16,0 cm. - dwie grupy obiektów skali szarości rozmieszczone na głębokości 3 cm (o średnicy 8 mm, kontrast: -9, -6, -3, +3, +6 i >15 db) oraz 11,5 cm (o średnicy 10 mm, kontrast: -6, -3, +3, +6 i >15 db). - dwie grupy obiektów skali elastyczności rozmieszczone na głębokości 1,5 cm (o średnicy 6 mm) oraz 5 cm (o średnicy 8 mm) o dostępnych wartościach min.: 10, 40 i 60 kpa. | TAK, podać 1 sztuka |  | - - - |
|  | Dozymetr z wbudowanym zasilaczem zgodny z normą IEC 61674 lub równoważną do stosowania z komorami jonizacyjnymi i detektorami zewnętrznymi. Zaprojektowany do pomiarów we wszystkich systemach rentgenowskich (radiografia, mammografia, tomografia komputerowa), luminacji, natężenia światła, skuteczności osłon stałych, rozkładu mocy dawki, rozproszenia w systemach diagnostycznych. Możliwość pomiarów parametrów: kvp, dawki, mocy dawki, HVL, impulsów, mocy impulsów, dawki/klatkę, ma, mas, czasu oraz krzywej. Pomiary kvp oraz dawki z automatyczną korekcją dla różnych filtracji, aby otrzymane wyniki były miarodajne. Min. 8 godzin minimalnej pracy na baterii, min. 4 calowy wyświetlacz dotykowy, A. Detektor pomiarowy do RTG z konstrukcją opartą na czujnikach półprzewodnikowych, pomiar dawki oraz kvp w zakresie napięcia min. 40kv-150kv, dawki min.: 1ngy-999Gy, moc dawki min. 1ngy/s – 500mgy/s, czas min. 1ms – 999s. Słyszalny ton proporcjonalny do szybkości dawki B. Detektor do pomiarów w mammografii konstrukcją opartą na czujnikach półprzewodnikowych, dla rożnych rodzajów kombinacji anoda/filtr C. Komora ołówkowa do pomiaru w tomografii komputerowej. Średnica 12 mm, pomiary dawki, moc dawki czas, długość przewodu min. 2 metry. Wskaźnik całkowitej dawki promieniowania X w badaniu CT (DLP - Dose length product) D. Detektor luminacji i natężenia światła Pomiary luminacji w zakresie min 0.01-10 000cd/m2, natężenie oświetlenia w zakresie min. 0,1-100 000lx, E. Detektor do pomiarów m.in. rozproszenia, rozkładu mocy dawki lub skuteczności osłon stałych wyposażony w min. 2-metrowy przewód detektora ,dodatkowy 10-metrowy przewód detektora, min. Pomiar Kermy w powietrzu i H* (10). Zakres pomiarowy kerma w powietrzu: min 0ngy-9999Gy, moc min. 0µgy/h- 100mgy/h. Kompletny zestaw dostarczony wraz z odporną mechanicznie walizką wykonaną z metali lekkich wyścielona gąbką umożliwiającą bezpieczne przechowywanie i transportowanie kompletnego dostarczonego zestawu. | TAK, podać 1 sztuka |  | - - - |
|  | Fantom do kontroli ustawienia kratki przeciwrozproszeniowej umożliwiający sprawdzenie czy ogniskowana kratka jest ustawiona poprawnie w stosunku do promienia centralnego i rejestratora obrazu. | TAK, podać 1 sztuka |  | - - - |
|  | Zestaw filtrów aluminiowych do pomiarów grubości połówkowej warstwy HVL w systemach radiograficznych pracujących w zakresie 40 - 150 kv. Wymiary: 100 mm x 100 mm każda płytka; Czystość Al: >= 99.5 % Zestaw zawiera: 5 płytek o grubości 0.1 mm Al; 2 płytki o grubości 0.5 mm Al; 5 płytek o grubości 1.0 mm Al; 2 płytki o grubości 2.0 mm Al | TAK, podać 1 sztuka |  | - - - |
|  | Zestaw filtrów do pomiarów grubości połówkowej warstwy HVL w systemach mammograficznych Wymiary: 100 mm x 100 mm każda płytka Czystość of Al: 99.99 % Skład zestawu: 7 płytek filtrujacych 0.1 mm Al. | TAK, podać 1 zestaw |  | - - - |
|  | Fantom z wolframu zgodny z normą IEC 62220-1 lub równoważną do określenia funkcji przenoszenia modulacji MTF, składający się z 1 mm płyty wolframowej, krawędź ± 5μ, umieszczonej na 3 mm płycie ołowianej. | TAK, podać 1 zestaw |  | - - - |
|  | Densytometr do pomiaru gęstości optycznej. Natychmiastowy pomiar bez potrzeby wstępnego podgrzewania. Wyniki pomiarów wyświetlane przez wielojęzyczny wyświetlacz, pomiary o wysokiej precyzji. Reset i kalibracja z dołączoną folią kalibracyjną. Długość ramienia: min. 18 cm. Punkt pomiarowy: 7 mm². Zakres pomiarowy min.: od 0 do 4,5 OD. Niepewność pomiaru: od 0 do 1,0 OD Niepewność maks. +/- 0,02 OD. | TAK, podać 1 zestaw |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w trakcie trwania gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | Kalibracja urządzeń pomiarowych w cenie oferty w całym okresie gwarancji | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Gwarancja [miesiące] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | TAK, >= 24 |  | najdłuższy okres – 10 pkt.; inne – proporcjonalnie mniej (względem najkorzystniejszej oferty). |
|  | Zapewnienie min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz zapewnienie aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta. | Podać |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | TAK |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze) – podać przy dostawie wyposażenia dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 5 osób) – potwierdzone certyfikatem. uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp., również 2 osoby) – potwierdzone certyfikatem uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższych nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych | TAK |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | TAK |  | - - - |