OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Poz. | Przedmiot zamówienia |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 618 | Aparat do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe i tracheostomijne | TAK |  | - - - |
|  | Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów lub zewnętrznym przepływomierzem tlenu 70l, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie min. 21-100% | TAK, podać |  | - - - |
|  | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z min. 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Min. 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 °C (+/-10%) | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Czas wstępnego nagrzewania: max. 12 minut do temp. 31°C, max. 35 minut do temp. 37°C | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Zakres ustawień przepływów: min. 2-50 l/min | TAK, podać |  | - - - |
|  | Min. 2 zakresy ustawień przepływów: min. 2-25 l/min oraz min. 10-60 l/min | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Stężenie tlenu w zakresie min. od 21 % do 100 % (możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK |  | - - - |
|  | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenu | TAK |  | - - - |
|  | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii (cyrkulacja gorącego powietrza zapobiegająca gromadzeniu się wilgotności w wyłączonym urządzeniu) | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Przycisk wyciszania alarmu | TAK |  | - - - |
|  | Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia ze zwalidowanym na poziomie wysokim systemem do dezynfekcji termicznej, akredytowany przez niezależne laboratorium, zgodnie z ISO-17025 lub równoważnym w zakresie ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, zawierający wielorazową rurę do dezynfekcji | TAK |  | - - - |
|  | Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, koszyk oraz podstawę jezdną z min. 4 kółkami - w tym min. 2 kółka z hamulcami na każde urządzenie | TAK, podać |  | - - - |
|  | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą - min. 10 szt. na każde urządzenie. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości min. 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie min. 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów min. 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Zamawiający dopuszcza jednopacjentowy, czternastodniowy układ oddechowy do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą - min. 10 szt. na każde urządzenie. Układ oddechowy do terapii wysokoprzepływowej o długości 185 cm. Odcinek wdechowy z wbudowanym przewodem grzewczym, Wbudowany czujnik temperatury Klips do mocowania Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych oraz interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Układ oddechowy z czasem użytkowania przez 14 dni Opakowanie zbiorcze a’10szt Zamawiający wymaga aby czas użytkowania zarówno układu oddechowego, kaniuli donosowej oraz łącznika tracheostomijnego wynosił 14 dni Uwzględnienie asortymentu jednorazowego w cenie oferty jest wymagane. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) min. 20 szt. na każde urządzenie. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Przepływ gazów dla kaniul w min. 3 rozmiarach w zakresach min. 10-50 L/min do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy Zamawiający dopuszcza kaniule donosowe do nosowej terapii wysokoprzepływowej min. 20 szt. na każde urządzenie o następujących parametrach: Kaniula donosowa do terapii wysokoprzepływowej Kaniula posiada dwa miękkie, elastyczne noski. Kształt nosków jest dopasowany do budowy nosa pacjenta. Kaniula wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniula wyposażona jest w dwa miękkie, wyprofilowane stabilizatory przy policzkach pacjenta, zwiększające stabilność dopasowania i zmniejszające nacisk na twarz. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru umożliwiające błyskawiczny dobór właściwego rozmiaru. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - stabilizator koloru pomarańczowego Produkt zalecany do użytku przez 14 dni Opakowanie zbiorcze a’20szt rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min) - stabilizator koloru niebieskiego Produkt zalecany do użytku przez 14 dni Opakowanie zbiorcze a’20szt rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min) - stabilizator koloru zielonego Produkt zalecany do użytku przez 14 dni Opakowanie zbiorcze a’20szt Zamawiający wymaga aby czas użytkowania zarówno układu oddechowego, kaniuli donosowej oraz łącznika tracheostomijnego wynosił 14 dni Uwzględnienie asortymentu jednorazowego w cenie oferty jest wymagane. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi min. 10 szt. na każde urządzenie Zamawiający wymaga aby czas użytkowania zarówno układu oddechowego, kaniuli donosowej oraz łącznika tracheostomijnego wynosił 14 dni Uwzględnienie asortymentu jednorazowego w cenie oferty jest wymagane. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza - min. 2 szt. na każde urządzenie Zamawiający wymaga jednoznacznego (sygnalizowanego przez urządzenie) komunikatu o konieczności wymiany filtra | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] w tym na elementy zapewniające poprawną komunikację echokardiografów z systemem RIS/PACS UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |