Załącznik nr 1a do specyfikacji (po modyfikacji 2)

Załącznik nr ….. do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ...............................................................

Kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2018): …................................

Klasa wyrobu medycznego: ...............................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | TAK |  | ---- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK, |  | ---- |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  | ---- |
|  | Głośność pracy aparatu | podać |  | Najniższa – 5 pkt; Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 | TAK |  | ---- |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK, |  | ---- |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK, |  | ---- |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej 17" | TAK, podać |  | Największa przekątna – 5 pkt; Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 | TAK, |  | ---- |
|  | Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo | TAK |  | ---- |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień lub Zamawiający dopuszcza cyfrowy aparat USG, z cyfrową regulacją LGC dostępną na panelu dotykowym, natomiast regulacją TGC dostępną na suwakach panelu operatora lub zamawiający dopuszcza aparat USG wyposażony wyłącznie w manualną regulacje TGC dostępną z konsoli aparatu | TAK |  | ---- |
|  | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora | TAK, |  | ---- |
|  | Manipulator kulowy | TAK |  | ---- |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, |  | ---- |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK, |  | ---- |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | TAK, |  | ---- |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK, |  | ---- |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 30000; zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o ilości obrazów pamięci dynamicznej CINE 12000 obrazów lub 60 sek; zamawiający dopuszcza zaoferowanie cyfrowego aparatu USG, z ilością obrazów pamięci dynamicznej CINE 24 461. | TAK, podać |  | Największa liczba obrazów – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB | TAK, podać |  | Największa pojemność – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK, |  | ---- |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK, |  | ---- |
|  | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 | TAK |  | ---- |
|  | Tryb B | TAK, |  | ---- |
|  | Głębokość penetracji min. 2-38cm lub 1- 30 cm | TAK, |  | ---- |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK, |  | ---- |
|  | Maksymalna dynamika systemu min. 240 dB; zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o dynamice systemu > 227dB | TAK, podać |  | Największa– 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK, |  | ---- |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK, |  | ---- |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) | podać |  | Największa– 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK, |  | ---- |
|  | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | TAK, |  | ---- |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  | ---- |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK, |  | ---- |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK, |  | ---- |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK, |  | ---- |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK, |  | ---- |
|  | Tryb M | TAK, |  | ---- |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK, |  | ---- |
|  | Doppler Kolorowy | TAK, |  | ---- |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 340 fps | TAK |  | ---- |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 2.9 m/s | TAK |  | ---- |
|  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | TAK |  | ---- |
|  | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK, |  | ---- |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  | ---- |
|  | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie | podać |  | Największy zakres– 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz | TAK, |  | ---- |
|  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s | TAK |  | ---- |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-20 mm | TAK, |  | ---- |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK, |  | ---- |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK, |  | ---- |
|  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  | ---- |
|  | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  | ---- |
|  | Oprogramowanie do badań min: - brzusznych - kardiologicznych - ginekologicznych - mięśniowoszkieletowe - położnicze - pediatrycznych - małych narządów - transkranialne - urologicznych - naczyniowych | TAK |  | ---- |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości | TAK |  | ---- |
|  | II GŁOWICE |  |  | ---- |
|  | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-14 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej; zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG wyposażonego w szerokopasmową głowice liniową o zakresie częstotliwości pracy 2,9 – 11,5 MHz, ilości elementów 192, szerokości skanu 51,3 mm; zamawiający dopuszcza cyfrowy aparat USG, z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 3,5-16,0 MHz; zamawiający dopuszcza aparat USG wyposażony w głowicę z zakresem częstotliwości pracy 3,0 – 13,0 MHz. | TAK |  | ---- |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej; zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG wyposażonego w matrycową głowicę convex wykonaną w technologii Hanafy Lens o zakresie częstotliwości pracy 2,2 – 7,0 MHz, ilość elementów 192, kąt skanowania 70°. zamawiający dopuszcza cyfrowy aparat USG, z głowicą convex o zakresie częstotliwości pracy 1,2-5,7 MHz, oraz kątem skanowania 60° zamawiający dopuszcza aparat USG wyposażony w głowicę wykonaną w technologii Multi Layer Technology, | TAK |  | ---- |
|  | III URZĄDZENIA PERYFERYJNE |  |  | ---- |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK, |  | ---- |
|  | Fabryczny podgrzewacz do żelu | TAK |  | ---- |
|  | IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  | ---- |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. | TAK |  | ---- |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 70 cm | TAK |  | ---- |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D : min. 9płaszczyzn | TAK |  | ---- |
|  | Możliwość rozbudowy o 3D/4D | TAK |  | ---- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania elastograficznego | TAK |  | ---- |
|  | Wbudowana bateria | TAK |  | ---- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 36 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Na cały czas naprawy każdej z głowic, zastępcza głowica o parametrach nie gorszych niż posiadana dostarczona w ciągu 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 3 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) zamawiający dopuszcza aparat, w którym zabezpieczeniu podlega jedynie system operacyjny ultrasonografu | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Dołączyć listę preparatów dopuszczonych przez producenta do czyszczenia | tak |  | - - - |

.......................................................................................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy