NSSU.DFP.271.15.2018.ADB                                                                                                                                                         Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 11

Dostawa aparatu do usuwania cementu kostnego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: ..................................................

Producent: ......................................................

Kraj produkcji: ...................................................

Rok produkcji: ...................................................

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do usuwania cementu kostnego | 1 |  |  |

|  |  |  | B: Cena brutto dostawy sprzętu do nowej siedziby Szpitala (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |

C: Cena brutto instalacji, szkolenia i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala (w zł):

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:

| Przedmiot | Liczba sztuk | Liczba miesięcy | Cena brutto miesięcznego przechowywania w magazynie 1 sztuki sprzętu (w zł) | D: Cena brutto przechowywania w magazynie łącznej liczby sztuk sprzętu przez zakładaną łączną liczbę miesięcy (w zł): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do usuwania cementu kostnego | 1 | 14 |  |  |

| A+ B + C + D: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNOUŻYTKOWE |  |  |  |
|  | System do usuwania cementu kostnego, cementu PMMA, podczas zabiegów rewizji stawu biodrowego i innych zabiegów ortopedycznych | TAK Podać |  | - - - |
|  | Napięcie zasilające: 230V AC, 50/60Hz, 175W | TAK Podać |  | - - - |
|  | System wyposażony w konsolę sterowania, podstawę jezdną, przełącznik nożny. | TAK Podać |  | - - - |
|  | KONSOLA STEROWANIA |  |  |  |
|  | Wyposażona w ekran LCD, który obrazuje status pracy, częstotliwość drgań narzędzia oraz generowaną moc. | TAK |  | - - - |
|  | Panel przedni umożliwiający niezależne podłączenie dwóch ostetomów za pośrednictwem przewodów łączących osteotom – gniazdo konsoli sterowania. | TAK |  | - - - |
|  | Min. 2x gniazda przyłączeniowe, sterowane mikroprocesorowo, dostarczające energię na poziomie 150W i częstotliwość od 27,9 do 28,5kHz do osteotomu. | TAK, podać |  | 2 gniazda – 1 pkt., większa liczba – 2 pkt. |
|  | Panel przedni umożliwiający podłączenie przełącznika nożnego, który steruje każdym z osteotomów niezależnie. | TAK |  | - - - |
|  | NARZĘDZIE |  |  |  |
|  | Wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. | TAK |  | - - - |
|  | Ergonomiczna konstrukcja, pozwalająca na łatwe operowanie rękojeścią, która jest zaopatrzona w przycisk włącz/ wyłącz. | TAK Podać |  | - - - |
|  | Sterowanie funkcjami włącz/ wyłącz możliwe z poziomu narzędzia oraz przycisku nożnego. | TAK Podać |  | - - - |
|  | Wewnątrz narzędzia, przetwornik piezo – ceramiczny, przetwarzający generowaną przez konsolę częstotliwość na drgania narzędzia. | TAK Podać |  | - - - |
|  | Narzędzie pozwalające bez obsługowo podłączyć zróżnicowane końcówki robocze wielokrotnego użytku stosowane m.in. rewizji biodra, kolana, innych. | TAK Podać |  | - - - |
|  | W zestawie: - Narzędzie do usuwania protez cementowych – 1szt. - Narzędzie do usuwania protez bezcementowych – 1szt. | TAK Podać symbole |  | - - - |
|  | System czyszczący do usuwana cementu | TAK |  | - - - |
|  | INNE |  |  |  |
|  | komunikacja w języku polskim | podać |  | tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Aparat w pełni współpracujący z systemem sal zintegrowanych przewidzianych do wdrożenia w obiekcie NSSU | podać |  | tak – 5 pkt., nie – 0 pkt. |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba) | tak |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | - - - |