NSSU.DFP.271.15.2018.ADB                                                                                                                                                         Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 5

Dostawa platformy elektrochirurgicznej (typ 1 –  1 szt.) przeznaczonej dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .......................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ......................................................

Rok produkcji: .....................................................

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma elektochirurgiczna (typ 1) | 1 |  |  |

|  |  |  | B: Cena brutto dostawy sprzętu do nowej siedziby Szpitala (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |

C: Cena brutto instalacji, szkolenia i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala (w zł):

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:

| Przedmiot | Liczba sztuk | Liczba miesięcy | Cena brutto miesięcznego przechowywania w magazynie 1 sztuki sprzętu (w zł) | D: Cena brutto przechowywania w magazynie łącznej liczby sztuk sprzętu przez zakładaną łączną liczbę miesięcy (w zł): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Platforma elektochirurgiczna (typ 1) | 1 | 14 |  |  |

| A+ B + C + D: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz. | tak |  | - - - |
|  | Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1. | tak |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18) | tak |  | - - - |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18) | tak |  | - - - |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | tak |  | - - - |
|  | ekran dotykowy LCD – min. 5-calowy | Tak, podać |  | wartość wymagana – 1 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. | Tak |  | - - - |
|  | Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund lub platforma w której koagulacja w trybie zamykania naczyń sterowana jest automatycznym systemem nadzoru, który w czasie rzeczywistym kontroluje stan koagulowanej tkanki przerywając proces koagulacji w momencie uzyskania właściwego (bezpiecznego) poziomu skoagulowania operowanej tkanki | tak |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): - panel przedni: - gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 - gniazdo narzędzia Monopolar 2 - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej - gniazdo do podłączenia elektrody biernej - panel tylny: - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - gniazdo Ethernet (serwisowe) - antena WiFi (serwisowe) - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego lub platforma elektrochirurgiczna wyposażona w gniazda: Panel przedni: - dwa uniwersalne gniazda monopolarne współpracujące z systemem rozpoznawania narzędzi i ustawiania dla nich optymalnych parametrów pracy. Gniazda oprócz akcesoriów do chirurgii otwartej i laparoskopowej umożliwiają także korzystanie z narzędzi do prowadzenia zabiegów w środowisku płynnym ( np. resekcja monopolarna - dwa uniwersalne gniazda bipolarne współpracujące z systemem rozpoznawania narzędzi i ustawiania dla nich optymalnych parametrów pracy. Gniazda współpracujące z systemem zamykania naczyń i resekcji bipolarnej, gniazda umożliwiające podłączenie jednocześnie 3 instrumentów bipolarnych - gniazdo do podłączenia elektrody biernej Panel tylny: - dwa uniwersalne gniazda sterowników nożnych umożliwiające aktywację cięcia i koagulacji zarówno trybu monopolarnego jak i bipolarnego, aktywację narzędzi systemu zamykania naczyń i systemu resekcji mono i bipolarnej. System gniazd sterowników nożnych umożliwia dowolne przypisanie funkcji sterownika oraz zmianę parametrów narzędzi monopolarnych i bipolarnych bezpośrednio przez operatora (ze sterylnego pola) - gniazdo Ethernet ( serwisowe i do podłączenia do zintegrowanego systemu sali operacyjnej) - gniazdo USB komunikacyjne (Video) i aktualizacja oprogramowania - dwa gniazda do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi ( np. przystawka argonowa) - gniazdo komunikacyjne UART ( serwisowe) - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego zintegrowane z wyłącznikiem głównym. | tak |  | - - - |
|  | Tryby monopolarne: - cięcie czyste (cut), - cięcie mieszane (blend), - zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) - koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) - koagulacja rozpylanie (spray) - koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz lub platforma elektrochirurgiczna wyposażona w tryby pracy monopolarnej między innymi: - cięcie standard – sinusoida stała- możliwość ustawienia cięcia czystego i z wymaganym poziomem koagulacji ( blend) - cięcie mikro – sinusoida stała – możliwość regulacji mocy do 50W - cięcie suche – sinusoida modulowana –tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) - koagulację forsowną ( semikontaktową) - koagulację miękką ( soft) - koagulację rozpylająca ( spray). | tak |  | - - - |
|  | Tryby bipolarne: - Niski (moc max. 15W) - standardowy (moc max. 40W) - makro (moc max. 95W) lub platforma elektrochirurgiczna wyposażona w tryby pracy bipolarnej: Cięcie bipolarne: - standard - resekcja bipolarna - nożyczki bipolarne - waporyzacja Koagulacja bipolarna: - szczypce bipolarne ( standard, autostart, mikro,…) - nożyczki bipolarne - laparoskopia - resekcja bipolarna - waporyzacja - simkoag ( tryb umożliwiający symultaniczną koagulację dwoma narzędziami bipolarnymi, indywidualne ustawienie parametrów pracy dla każdego narzędzia). | tak |  | - - - |
|  | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy lub platforma elektrochirurgiczna wyposażona w możliwość automatycznego rozpoczęcia pracy w trybie koagulacji bipolarnej przez narzędzie po uzyskaniu kontaktu z operowaną tkanką (AUTOSTART) oraz możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji autostart, regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s | tak |  | - - - |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | tak |  | - - - |
|  | Tryb bipolarny moc max. 95 W lub platforma elektrochirurgiczna, której w trybie bipolarnym moc regulowana jest : - dla cięcia bipolarnego do wartość max 250W - dla cięcia bipolarnego w trybie waporyzacji do max 400W - dla bipolarnych trybów (podstawowych) koagulacji do wartości max 200W - dla bipolarnego trybu koagulacji w resekcji do wartości max 350W - dla bipolarnego trybu koagulacji w waporyzacji do wartości max 250W. | tak |  | - - - |
|  | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W lub platforma elektrochirurgiczna, której w trybie monopolarnym moc regulowana jest : - dla cięcia monopolarnego standard do wartości 400W - dla cięcia monopolarnego MIKRO do wartości 50W. | tak |  | - - - |
|  | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W lub platforma elektrochirurgiczna, której w trybie monopolarnym moc regulowana jest : - dla cięcia monopolarnego standard do wartości 400W - dla cięcia monopolarnego MIKRO do wartości 50W. | tak |  | - - - |
|  | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W lub platforma elektrochirurgiczna, której w trybie monopolarnym moc regulowana jest : - cięcie suche – sinusoida modulowana –tryb monopolarny pozwalający uzyskać kombinacje hemostazy i rozcinania. | tak |  | - - - |
|  | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W lub platforma elektrochirurgiczna, której w trybie monopolarnym moc regulowana jest : - dla monopolarnej koagulacji forsownej ( semikontaktowej) moc regulowana jest do wartości 250W. | tak |  | - - - |
|  | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W lub platforma elektrochirurgiczna, której w trybie monopolarnym moc regulowana jest : - dla monopolarnej koagulacji – rozpylanie ( spray) moc regulowana jest do wartości 120W | tak |  | - - - |
|  | System zamykania naczyń moc max. 350 W lub platforma elektrochirurgiczna, której system zamykania naczyń ma moc regulowaną automatycznie do wartości max 200W. | tak |  | - - - |
|  | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W lub platforma elektrochirurgiczna, której tryb resekcji bipolarnej ma moc: - cięcie regulowaną automatycznie do wartości max 250W - koagulacja regulowaną do wartości max 350W. | tak |  | - - - |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | tak |  | - - - |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. | tak |  | - - - |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | tak |  | - - - |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | tak |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Oh | Tak, podać |  | zakres wymagany – 1 pkt., wyższy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmujący o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. lub platforma elektrochirurgiczna, która w razie złej aplikacji elektrody powrotnej, alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z obowiązującą normą (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | tak |  | - - - |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | tak |  | - - - |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy | tak |  | - - - |
|  | Akcesoria dodatkowe - Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m - 2 szt. - Włącznik bipolarny, długość przewodu 4,6 m – 1 szt. - Dwu przyciskow wlącznik nożny (tryb cięcia i koagulacji) dł min 3m – 1 szt. - Wózek montażowy - Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych, współpracuje z 4mm złączem męskim, długość 3,0m lub platforma elektrochirurgiczna z akcesoriami dodatkowymi: - Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 2,5 cm, długość przewodu 4,5 m - 2 szt. - Pojedynczy wyłącznik noży mono i bipolarny, długość przewodu 4 m – 1 szt. - Podwójny wyłącznik nożny mono i bipolarny (tryb cięcia i koagulacji) dł min.3m– 1 szt. - Wózek montażowy - Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych, współpracuje z 4mm złączem męskim, długość 4,5m. | tak |  | - - - |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | tak |  | - - - |
|  | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | podać |  | tak – 5 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | tak |  | - - - |
|  | Komunikaty w języku polskim. | tak |  | - - - |
|  | Aparat w pełni współpracujący z systemem sal zintegrowanych przewidzianych do wdrożenia w obiekcie NSSU | podać |  | tak – 5 pkt., nie – 0 pkt. |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba) | tak |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | - - - |