NSSU.DFP.271.7.2018.ADB                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Robot Chirurgiczny

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System składający się z następujących elementów: - Konsoli chirurgicznej, - Platformy operacyjnej wyposażonej w 4 ramiona (3 zrobotyzowane ramiona narzędziowe oraz ramię kamery endoskopowej), - Trójwymiarowego systemu wizyjnego o wysokiej rozdzielczości - Zestawu wielorazowych narzędzi chirurgicznych (kleszczyki, nożyczki, uchwyt igły itd.) z głowicą przegubową / artykulacyjną – posiadających certyfikat CE i umożliwiających wykonanie minimum 50 zabiegów prostatektomii. | tak |  | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna zapewniająca skalowanie ruchu narzędzi oraz redukcję drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów | tak |  | - - - |
|  | Sterowanie kamerą endoskopową 3D oraz narzędziami min. dwoma manetkami sterującymi i przełącznikami nożnymi | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zmiany trybu wyświetlania z jednego obrazu wyświetlanego na całym ekranie na tryb wyświetlania kilku obrazów na ekranie | podać |  | tak – 5 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Konsola chirurgiczna wyposażona w możliwość regulacji parametrów ergonomicznych umożliwiających uwzględnienie różnej budowy ciała w celu zapewnienia chirurgowi optymalnego komfortu podczas przeprowadzania operacji. | podać |  | tak – 5 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Elementy składowe konsoli: manetki sterujące, przeglądarka stereoskopowa, lewy i prawy pulpit, panel przełączników nożnych lub konsola chirurgiczna składająca się z manetek sterujących, trójwymiarowego interaktywnego monitora o wysokiej rozdzielczości obrazu, centralnego pulpitu i panelu przełączników nożnych, zapewniająca chirurgowi komfortową , ergonomiczną pozycję w trakcie pracy umożliwiająca operatorowi aktywowanie, zmianę i sterowanie ramionami robota zarówno narzędziowymi jak i kamerą, zapewniająca skalowanie ruchu oraz redukcję drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów. Konsola umożliwiająca operatorowi symultaniczne sterowanie dwoma narzędziami i kamerą. | tak |  | - - - |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk Operatora (tzn. ruch ręki Operatora w prawo, powoduje ruch narzędzia w prawo, a ruch ręki Operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo), umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta lub rozwiązanie, w którym manetki konsoli przekazują ruch ręki operatora na ruch aktywnego narzędzia w sposób odpowiadający naturalnym ruchom narzędzi laparoskopowych w trakcie operacji oraz reagują na dotyk i siłę nacisku końcówki narzędzia na tkankę nawet poza polem widzenia operatora tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia (perforacji) w trakcie prowadzenia zabiegu | tak |  | - - - |
|  | Przeglądarka stereoskopowa konsoli chirurgicznej, dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka Operatora – tworzące razem obraz stereoskopowy, wyświetlająca komunikaty oraz ikony z informacjami o stanie systemu lub rozwiązanie, w którym w konsoli sterującej zastosowano wysokiej jakości monitor przekazujący obraz trójwymiarowy oraz wyświetlający komunikaty i ikony z informacjami o stanie systemu | tak |  | - - - |
|  | Lewy i prawy pulpit - umieszczone po obu stronach podłokietnika konsoli chirurgicznej, zawierające przyciski sterujące do regulacji parametrów ergonomicznych, przycisk zasilania oraz wyłącznik awaryjny lub rozwiązanie , w którym konstrukcja konsoli umożliwia uzyskanie wygodnej, ergonomicznej pozycji w trakcie prowadzonego zabiegu operacyjnego poprzez możliwość dostosowania ustawienia konsoli do sylwetki operatora a przycisk zatrzymujący pracę systemu znajduje się na panelu przełączników nożnych | tak |  | - - - |
|  | Panel przełączników nożnych - umieszczony u podstawy konsoli chirurgicznej , działający jako interfejs umożliwiający wykonanie różnych czynności chirurgicznych (sterowanie kamerą, sprzęgło głównych sterowników, przełączanie ramion, sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi) lub rozwiązanie, w którym panel przełączników nożnych umieszczony na podstawie konsoli chirurgicznej umożliwia skonfigurowanie zestawu sterowników nożnych sterujących różnymi funkcjami urządzeń znajdujących się w zestawie operacyjnym oraz zawiera wyłącznik nożny sterujący układem bezpieczeństwa systemu umożliwiający zatrzymanie (zamrożenie pozycji narzędzi) w każdym momencie zabiegu czy to w celu poprawienia pozycji dłoni operatora, czy to w razie konieczności wykonania innych czynności związanych z bezpieczeństwem prowadzenia zabiegu. | tak |  | - - - |
|  | Platforma operacyjna - sterowanie ramionami narzędzi oraz ramieniem kamery, wyposażona w następujące elementy: Przeguby nastawcze, Ramiona na narzędzia, Ramię kamery, Napęd elektryczny lub rozwiązanie, w którym platforma operacyjna składa się z 4 niezależnie lokalizowanych wokół stołu operacyjnego zrobotyzowanych ramion, z których każde może obsługiwać narzędzie chirurgiczne lub kamerę w zależności od konfiguracji wybranej przez operatora. Ramiona wyposażone w elementy: - przeguby nastawcze - elementy teleskopowe do ustawiania wysokości i zasięgu ramienia - napęd elektryczny. | tak |  | - - - |
|  | Panel dotykowy - do wybierania różnych funkcji systemu (w tym: ustawienia kamery/endoskopu, Zaawansowane regulacje parametrów wideo, Preferencje wyświetlania, ustawienia audio, zarządzanie kontami, zarządzanie zapisami, Preferencje dotyczące parametrów kontroli systemu) lub rozwiązanie , w którym każde ramię wyposażone jest w podstawę jezdną umożliwiającą dowolną lokalizację ramienia. Każda podstawa zawiera także panel dotykowy sterujący ustawieniem ramienia, wyłącznik awaryjny , złącze komunikacyjne z jednostką centralną systemu oraz układ stabilizujący podstawę w miejscu jej ustawienia i zblokowania. Natomiast zaawansowane regulacje funkcji systemu w tym zarządzanie kontami, logowanie operatora do systemu i preferencje dotyczące parametrów kontroli systemu sterowane są przy pomocy klawiatury na konsoli operatora. | tak |  | - - - |
|  | Przeguby nastawcze - do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia punktu centralnego lub rozwiązanie, w którym przeguby ramion umożliwiają wymagane ustawienie narzędzia lub kamery względem trokaru a przycisk na każdym ramieniu pozwala na ustalenie punktu „centralnego” dla każdego zadeklarowanego narzędzia. | tak |  | - - - |
|  | Ramiona na narzędzia - sterylny interfejs na narzędzia | tak |  | - - - |
|  | Ramię kamery - sterylny interfejs dla endoskopu 3D | tak |  | - - - |
|  | Napęd elektryczny - umożliwiający dokowanie i/lub zmianę położenia platformy operacyjnej. Interfejs napędu elektrycznego obejmujący: kolumnę kierowniczą, przepustnicę, przełącznik otwierający przepustnicę oraz przełączniki przemieszczenia lub rozwiązanie, w którym każde z ramion platformy operacyjnej wyposażone jest w platformę jezdną umożliwiającą dowolne ustawienie ramion względem operowanego pacjenta w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu, platforma jezdna umożliwia precyzyjne ustawienie ramienia i ustabilizowanie/ zablokowanie jej w miejscu ustawienia | tak |  | - - - |
|  | Wózek z systemem wizyjnym - centralny zestaw do przetwarzania i wyświetlania obrazów, ekran dotykowy. Elementy systemu wizyjnego: Rdzeń systemu, Źródło światła, Głowica kamery stereoskopowej, Układ sterowania kamery, Ekran dotykowy, Oprawy na zbiornik CO2 | podać |  | przekątna 24 cale lub więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Endoskop 12 mm 3D z końcówką prostą / zakrzywioną lub rozwiązanie, w którym system wizyjny wyposażony jest w endoskop o średnicy 10mm 3D z końcówką prostą lub 300 | tak |  | - - - |
|  | Głowica kamery stereo HD - pole widzenia 60 stopni, min. 4-krotne powiększenie obrazu obserwowanego | podać |  | powiększenie 6-krotne lub większe – 2 pkt., mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Układ sterowania kamery - podłączony do kamery za pomocą pojedynczego przewodu, sterujący akwizycją i przetwarzaniem obrazu z kamery | tak |  | - - - |
|  | Ekran dotykowy - do ustawiania parametrów systemu oraz oglądania obrazu pola operacyjnego | tak |  | - - - |
|  | Insuflator z dwoma zbiornikami gazu oraz uchwyt na dwie butle, każda o ciężarze do min. 18 [kg] | tak |  | - - - |
|  | Symulator służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatora | tak |  | - - - |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia:

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | >= 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  | - - - |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 24 [godz.] | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt/ Robot Chirurgiczny będzie pozbawiony haseł, kodów i blokad serwisowych itp. , które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub jego naprawę przez inny niż Wykonawca Umowy podmiot | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 16 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 4 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 3 osoby) | tak |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach. | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | - - - |