OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie lampy operacyjnej z przesyłem Video (1 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: Klasa I

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. Dopuszcza się lampę operacyjną (obie kopuły) wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod w 2 odcieniach (diody białe i czerwone). Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy I. | tak |  | --- |
|  | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. | tak |  | --- |
|  | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne | tak |  | --- |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 208 W. Minimum 90 diod w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diod zielonych, czerwonych lub niebieskich . Dopuszcza się kopułę główną składającą się z 89 diod zlokalizowanych w 6 segmentach oraz dopuszcza się kopułę satelitarną składającą się z 39 diod zlokalizowanych w 3 segmentach. Dopuszcza się lampę operacyjną w której kopuła główna posiada 88 diod LED rozlokowanych symetrycznie w czterech wewnętrznych segmentach oraz satelitę wyposażoną 60 diod LED rozlokowanych symetrycznie w czterech wewnętrznych segmentach. | tak |  | --- |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy | podać |  | --- |
|  | Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 78 cm | tak |  | --- |
|  | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło | tak |  | --- |
|  | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym Dopuszcza się obie kopuły w kształcie koła odpowiednio wyprofilowane do pełnej współpracy z nawiewem laminarnym – z obudową w górnej części posiadającą wyraźne przetłoczenia, które eliminują turbulencje nad polem operacyjnym, a obieg powietrza pozostaje niezaburzony. Zestaw składający się z kopuł o małych średnicach (max. 63cm + 63cm) Dopuszcza się lampę z czaszami w kształcie wieloboku gwarantującym efektywne zminimalizowanie zakłóceń w strumieniu nawiewu laminarnego. | Tak, podać |  | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – 5 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | # Lampa z kamerą HD umieszczoną centralnie w osi kopuły głównej (dopuszcza się umieszczenie asymetryczne kamery HD) oraz z trzecim ramieniem z monitorem. Monitor mocowany na zawieszeniu lampy posiadający następujące funkcje i parametry: - - Monitor łatwy do utrzymania w czystości – jednolita obudowa bez otworów wentylacyjnych uniemożliwiająca przedostawanie się kurzu i brudu do wnętrza - - Obudowa wykonana z aluminium lub innego metalu – ze względu na odporność na uszkodzenia w trakcie pracy nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa - - Zasilanie DC 24V - - Pobór mocy maksymalnie 75W - - Waga monitora maks. 20 kg - - Monitor typu LCD o przekątnej obrazu min. 24” - - Rozdzielczość min. 1920x1200 mm - - Panel sterujący umieszczony na froncie monitora | tak, podać |  | Umieszczenie kamery HD: - centralnie – 5 pkt. - asymetrycznie – 0 pkt. |
|  | Lampa posiadająca wyprowadzenie sygnału video z kamery do wpięcia do systemu integracji sali operacyjnej. | tak |  | --- |
|  | Lampa posiada wbudowany zasilacz | tak |  | ---- |
|  | Kopuła główna |  |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | tak |  | --- |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego lub ze szkła bezpiecznego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji. Dopuszcza się osłony wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość – osłony lekko wypukłe, dopasowane do kształtu czaszy Dopuszcza się diody osłonięte gładką osłoną wykonaną ze specjalnego bezpiecznego tworzywa | tak, podać |  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego lub ze szkła bezpiecznego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – 5 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | tak |  | --- |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 160 klux | tak, podać |  | Wymagane – 0 pkt. Większe – 3 pkt. |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach Dopuszcza się regulację temperatury barwowej od 3100 do 5000˚K w pięciu stopniach oraz dopuszcza się regulację temperatury barwowej od 3500 do 5500˚K w pięciu stopniach Dopuszcza się lampę operacyjną w której temperatura barwowa regulowana jest od 3000 do 5000 K w pięciu stopniach. | tak |  | --- |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 31 cm Dopuszcza się regulację średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym w zakresie od 20 do 42cm | tak |  | --- |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 | tak |  | --- |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm Dopuszcza się wgłębność pola bezcieniowego wynoszącą 110cm. | tak |  | --- |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 50% | tak |  | --- |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% | tak |  | --- |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. Dopuszcza się 3 uchwyty ergonomicznie rozmieszczone dające pełną funkcjonalność pozycjonowania czasz Dopuszcza się 3 ergonomicznie rozmieszczone brudne uchwyty o takiej konstrukcji, która umożliwia zaciśnięcie na nich dłoni, co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu czaszy Dopuszcza się lampę operacyjną której obie kopuły wyposażone są w cztery uchwyty umieszczone na zewnątrz poszczególnych segmentów. | tak, podać |  | Parametr wymagany – 5 pkt. Inne rozwiązania od wymaganego (w tym dopuszczone m.in. odpowiedziami na pytania)– 0 pkt. |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | tak |  | --- |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 310° wokół mocowania głównego | tak |  | --- |
|  | Możliwość obrotu o min. 335° wokół przegubu łączącego ramiona | tak |  | --- |
|  | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | tak |  | --- |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna Dopuszcza się elektroniczną regulację natężenia światła w 6 stopniach Dopuszcza się lampę z regulacją oświetlenia w zakresie 30–100% - regulacja w 8 stopniach elektroniczna Dopuszcza się lampę operacyjną której regulacja natężenia światła w zakresie od 5 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z panelu ściennego – regulacja w 10 stopniach elektroniczna. | tak, podać |  | Regulacja natężenia światła min. 10 stopni – 5 pkt Mniej stopni – 0 pkt |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule Dopuszcza się kopułę z panelem sterowania umieszczonym przy kopule w miejscu łączenia z ramieniem uchylnym | tak |  | --- |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł lub bez funkcji synchronizacji kopuł | tak, podać |  | Funkcja z synchronizacją kopuł – 5 pkt. Bez funkcji synchronizacji kopuł – 0 pkt |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. Dopuszcza się lampę operacyjną, której obie kopuły posiadają funkcję światła endoskopowego (endo) emitowanego przez całą matrycę diodową LED o wartości max. 5% natężenia światła Dopuszcza się lampę operacyjną której funkcja oświetlenia endo realizowana jest poprzez diody główne lampy i uruchamiane jest przez panel przy kopule oraz panel ścienny | tak, podać |  | Parametr wymagany – 5 pkt. Inne rozwiązania od wymaganego (w tym dopuszczone m.in. odpowiedziami na pytania)– 0 pkt. |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | tak, podać |  | Wymagane – 0 pkt. Większe – 3 pkt |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2 | tak |  | --- |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu Dopuszcza się lampę operacyjną (obie kopuły) z możliwością synchronizacji parametrów obu kopuł za pomocą przycisków na pilocie bezprzewodowym. | tak, podać |  | Parametr wymagany – 5 pkt. Inne rozwiązania od wymaganego (w tym dopuszczone m.in. odpowiedziami na pytania)– 0 pkt. |
|  | Kopuła satelitarna |  |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | tak |  | --- |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego lub ze szkła bezpiecznego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | tak |  | --- |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | tak |  | --- |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 120 klux | tak |  | --- |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach Dopuszcza się regulację temperatury barwowej od 3100 do 5000˚K w pięciu stopniach oraz dopuszcza się regulację temperatury barwowej w zakresie 3500 – 5500 K realizowaną w 5 stopniach. | tak |  | --- |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm lub od 20 do 42 cm | tak, podać |  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm – 5 pkt. Inne - 0 pkt. |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 | tak |  | --- |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm Dopuszcza się wgłębność pola bezcieniowego wynoszącą 120cm | tak, podać |  | Min. 130 cm – 5 pkt. Mniejsze od 130 cm – 0 pkt. |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35% | tak |  |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% | tak |  | --- |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | tak |  | --- |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160cm | tak |  | --- |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego | tak |  | --- |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona | tak |  | --- |
|  | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | tak |  | --- |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna Dopuszcza się lampę z regulacją oświetlenia w zakresie 30 – 100 % - regulacja w 8 stopniach elektroniczna | tak, podać |  | Regulacja natężenia światła min. 10 stopni – 5 pkt Mniej stopni – 0 pkt |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule Dopuszcza się kopułę z panelem sterowania umieszczonym przy kopule w miejscu łączenia z ramieniem uchylnym | tak |  | --- |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł | tak |  | --- |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia | tak |  | --- |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | tak |  | --- |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 435 w/m2 | tak |  | --- |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą główną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | tak |  | --- |
|  | Pilot bezprzewodowy |  |  |  |
|  | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo | tak |  | --- |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | W wyposażeniu każdej kopuły po min. 2 uchwyty sterylizacyjne | tak |  | --- |
|  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
|  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 2 dni – 3 pkt; 1 dzień – 5 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

Pozostałe wymagania

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) i technicznego (2 osoby). Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez odpowiednio personel medyczny lub techniczny. | tak |  | --- |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 dla producenta lampy lub certyfikat EN ISO 13485:2012 oraz ISO 9001:2008 dla producenta lampy | tak |  | --- |
|  | Deklaracja zgodności CE | tak |  | --- |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce | tak |  | --- |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | tak |  | --- |