OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa niezbędnych elementów koniecznych do podniesienia wersji posiadanego aparatu rezonansu magnetycznego  Siemens Magnetom Skyra 3T do wersji Magnetom Vida Fit 3T  wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „Tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczbę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

| Nazwa i typ: | …………………………………………. |
| --- | --- |
| Producent / kraj produkcji: | …………………………………………. |
| Rok produkcji (min. 2020): | …………………………………………. |
| Klasa wyrobu medycznego: | …………………………………………. |

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Niezbędne elementy konieczne do podniesienia wersji posiadanego aparatu rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Skyra 3T do wersji Magnetom Vida Fit 3T | 1 |  |  |
| B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
| C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C : Cena brutto oferty (w zł): |  |
| --- | --- |

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1.1. | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego wyposażonej w model Skyra 3T, numer seryjny 145634, zainstalowanego w ośrodku | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.2. | Modernizacja rezonansu magnetycznego z pozostawieniem istniejącego magnesu aparatu (szczegóły w sekcji 2) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.3. | Modernizacja rezonansu magnetycznego z pozostawieniem istniejącego systemu gradientowego (szczegóły w sekcji 3) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.4. | Rozbudowa systemu RF rezonansu magnetycznego do technologii obejmującej obsługę cewek biometrycznych (szczegóły w sekcji 4) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.5. | Modernizacja i rozbudowa rezonansu magnetycznego w zakresie cewek obrazujących (szczegóły w sekcji 5) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.6. | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego w zakresie wymiany stołu pacjenta, na dwa nowe, w pełni odłączane oraz obudów aparatu na nowe (szczegóły w sekcji 6) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.7. | Rozbudowa i modernizacja rezonansu magnetycznego o nowe i zaktualizowane aplikacje kliniczne (szczegóły w sekcji 7) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.8. | Rozbudowa i modernizacja rezonansu magnetycznego o nowe i zaktualizowane sekwencje obrazujące (szczegóły w sekcji 8) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.9. | Modernizacja rezonansu magnetycznego o zaktualizowane parametry obrazowania (szczegóły w sekcji 9) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.10. | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego w zakresie wymiany konsoli operatorskiej na nową (szczegóły w sekcji 10) | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. MAGNES |  |  |  |  |
| 2.1. | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y po modernizacji | ≤ 2,6 m; podać wartość [m] | Bez punktacji |  |
| 2.2. | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z po modernizacji | ≤ 4,6 m; podać wartość [m] | Bez punktacji |  |
| 3. SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |  |
| 3.1. | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi, dla max FoV | ≥ 45 mT/m; podać wartość [mT/m] | Bez punktacji |  |
| 3.2. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt. 2.1. | ≥ 200 T/m/s; podać wartość [T/m/s] | Bez punktacji |  |
| 3.3. | Wartości podane w pkt. 3.1. i 3.2. uzyskiwane jednocześnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. SYSTEM RF |  |  |  |  |
| 4.1. | Tor nadawczy | - | - |  |
| 4.1.1. | Moc wyjściowa nadajnika | ≥ 36 kW; podać wartość [kW] | Bez punktacji |  |
| 4.1.2. | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.1.3. | Tor nadawczy sygnału MR wyposażony w technologię wielokanałowej transmisji dla optymalizacji jednorodności pola – technologia TimTX | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.2. | Tor odbiorczy | - | - |  |
| 4.2.1. | Technologia obsługująca cewki biometryczne, dostrajające się do różnic anatomicznych oraz posiadające wbudowane czujniki funkcji życiowych pacjenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.2.2. | Maksymalna liczba kanałów – łączna liczba elementów obrazujących cewek odbiorczych podłączonych jednocześnie do aparatu i znajdujących się w maksymalnym zakresie skanowania, z przesuwem stołu pacjenta | ≥ 204; podać wartość [n] | Bez punktacji |  |
| 4.2.3. | Liczba rzeczywistych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wykorzystywanych jednocześnie w statycznym FoV, bez przesuwu stołu pacjenta | ≥ 64; podać wartość [n] | Bez punktacji |  |
| 4.2.4. | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 169 dB; podać wartość [dB] | Bez punktacji |  |
| 4.2.5. | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 32 bit; podać wartość [bit] | Bez punktacji |  |
| 4.2.6. | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość [MHz] | Bez punktacji |  |
| 4.2.7. | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 5. CEWKI |  |  |  |  |
| 5.1. | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 5.2. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 5.3. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do zaawansowanych badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 64 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 5.4. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek | Bez punktacji |  |
| 5.5. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 48 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek | Bez punktacji |  |
| 5.6. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań w obszarze tułowia (np. klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi z [cm] | Bez punktacji |  |
| 5.7. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego tułowia (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica), z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 48 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT Dopuszczalne jest pozostawienie cewek aktualnie wykorzystywanych | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi z [cm] | Bez punktacji |  |
| 5.8. | Cewka wielokanałowa sztywna, nadawczo-odbiorcza, przeznaczona do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 5.9. | Cewka wielokanałowa, sztywna lub sztywna z elastycznymi końcówkami, przeznaczona do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT Dopuszczalne jest pozostawienie cewek aktualnie wykorzystywanych | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 5.10. | Cewka wielokanałowa sztywna, przeznaczona do badań stawu skokowego i stopy, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 5.11. | Zestaw min. 2 elastycznych cewek prostokątnych o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT Dopuszczalne jest pozostawienie cewek aktualnie wykorzystywanych | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary każdej z nich [cm] | Bez punktacji |  |
| 5.12. | Zestaw 2 cewek pętlowych typu LOOP o średnicy 7 cm | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| 6. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |  |
| 6.1. | Dwa odłączane, mobilne stoły pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2. | Obciążenie płyty stołów, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 250 kg; podać wartość [kg] | Bez punktacji |  |
| 6.3. | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 6.4. | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5. | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 6.6. | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 6.7. | Całkowita długość gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej | ≤ 180 cm; podać wartość [cm] | = 175÷180 cm – 0 pkt. < 175 cm – 2 pkt. |  |
| 6.8. | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9. | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10. | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11. | Dwa identyczne funkcjonalnie wyświetlacze dotykowe umieszczone po obu stronach obudowy gantry i zintegrowane z nią, umożliwiające sterowanie aparatem MR | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 6.12. | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.13. | System biometryczny monitorujący oddech wbudowany w stół pacjenta lub cewkę do badania kręgosłupa | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 6.14. | Centrator laserowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |  |
| 7.1. | Badania neurologiczne | - | - |  |
| 7.1.1. | Badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.1.2. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.1.3. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – Brain Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.1.4. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – Spine Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.2. | Obrazowanie dyfuzji (DWI) | - | - |  |
| 7.2.1. | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.2.2. | DWI z wysoką rozdzielczością non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.2.3. | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI | ≥ 10 000 s/mm2; podać wartość [s/mm2] | Bez punktacji |  |
| 7.2.4. | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI – Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.2.5. | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI – RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.2.6. | DWI w oparciu o EPI w ograniczonym i powiększonym FoV, możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości – ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.2.7. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i dyfuzyjnej w badaniach DWI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego zpod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – Simultaneous Multi-Slice, SMS-DWI lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.3. | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
| 7.3.1. | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.3.2. | Pomiary dyfuzji kierunkowej z różnymi wartościami współczynnika b w DTI | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.3.3. | Maksymalna liczba kierunków ≥ 256 | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.3.4. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i czasowej w badaniach DTI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego zpod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – Simultaneous Multi-Slice, SMS-DTI lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.4. | Badania funkcjonalne (fMRI) |  |  |  |
| 7.4.1. | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD | TAK, podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.4.2. | Nawigator 3D retrospektywny dla badań fMRI mózgu | TAK, podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.4.3. | Nawigator 3D prospektywny dla badań fMRI mózgu dokonujący automatycznej korekcji artefaktów ruchowych w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |
| 7.4.4. | Tworzenie map aktywacji (t-test) w czasie rzeczywistym – Inline BOLD lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.4.5. | Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger in) | TAK | Bez punktacji |  |
| 7.4.6. | Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia (trigger out) | TAK | Bez punktacji |  |
| 7.4.7. | Budowanie własnych paradygmatów | TAK | Bez punktacji |  |
| 7.4.8. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i czasowej w badaniach BOLD fMRI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego zpod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – Simultaneous Multi-Slice, SMS-BOLD lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.5. | Obrazowanie perfuzji (PWI) | - | - |  |
| 7.5.1. | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.5.2. | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI – Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.5.3. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu typu ASL (Arterial Spin Labeling) wykorzystująca co najmniej technikę pCASL | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.6. | Obrazowanie podatności magnetycznej (SWI) | - | - |  |
| 7.6.1. | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki – Susceptibility Weighted Imaging, SWI lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.7. | Spektroskopia protonowa (1H MRS) | - | - |  |
| 7.7.1. | 1H MRS typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.7.2. | 1H MRS typu 2D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.7.3. | 1H MRS typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.8. | Angiografia (MRA) | - | - |  |
| 7.8.1. | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.8.2. | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA realizowana przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – Compressed Sensing ToF lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.8.3. | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.8.4. | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – NATIVE SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.8.5. | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – NATIVE TrueFISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.8.6. | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania naczyń obwodowych – QISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.8.7. | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.8.8. | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.8.9. | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TWIST lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.8.10. | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.9. | Badania w obszarze abdominalnym i badania całego ciała | - | - |  |
| 7.9.1. | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.9.2. | Cholangiografia MR | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.9.3. | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.9.4. | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.9.5. | Badania całego ciała | Tak; | Bez punktacji |  |
| 7.9.6. | DWI dla całego ciała (whole body DWI) | Tak; | Bez punktacji |  |
| 7.9.7. | Oprogramowanie do obrazowania T1 całego ciała | Tak; | Bez punktacji |  |
| 7.9.8. | Oprogramowanie do obrazowania STIR całego ciała | Tak; | Bez punktacji |  |
| 7.9.9. | Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ – Dixon lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.9.10. | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k – STAR-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.9.11. | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej – TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.10. | Badania ortopedyczne | - | - |  |
| 7.10.1. | Podstawowe i zaawansowane protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10.2. | Badania barku | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10.3. | Badania nadgarstka | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10.4. | Badania stawu kolanowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10.5. | Badania stawu skokowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10.6. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – Spine Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.10.7. | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.11. | Obrazowanie równoległe | - | - |  |
| 7.11.1. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów – SENSE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.11.2. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k – GRAPPA lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.11.3. | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 16; Podać wartość [n] | Bez punktacji |  |
| 7.12. | Techniki redukcji artefaktów | - | - |  |
| 7.12.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.12.2. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.12.3. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.12.4. | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych – WARP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.12.5. | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych działająca w oparciu o technikę VAT (Variable Angle Tilt) – SEMAC lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.12.6. | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych działająca w oparciu o technikę VAT i realizowana przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – Compressed Sensing SEMAC lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 7.13. | Techniki spektralnej saturacji | - | - |  |
| 7.13.1. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.13.2. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. SEKWENCJE OBRAZUJĄCE |  |  |  |  |
| 8.1. | Spin Echo (SE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.2. | Inversion Recovery (IR) | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.3. | Gradient Echo (GRE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.4. | 2D i 3D FLASH lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.5. | 2D i 3D FISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.6. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi – TurboFLASH lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.7. | Szybkie 3D GRE z saturacją tłuszczu (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu – VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.8. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing – TrueFISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.9. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu – TrueFISP with Fat Saturation lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.10. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing – PSIF lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.11. | Turbo Spin Echo (TSE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.12. | Multi-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.13. | Single-Shot | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.14. | Turbo IR | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.15. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości – SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.16. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości realizowane przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – Compressed Sensing SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
| 8.17. | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ – DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.18. | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN – 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.19. | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów – 3D DESS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.20. | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 – PETRA lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8.21. | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 oraz w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD – QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 9. PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |  |
| 9.1. | Parametry pola widzenia (FoV ) | - | - |  |
| 9.1.1. | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej x/y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 9.1.2. | Maks. FoV w osi podłużnej z (statycznie) | ≥ 45 cm; podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 9.1.3. | Maks. FoV w osi podłużnej z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] | Bez punktacji |  |
| 9.1.4. | Min. FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] | = 1,0 cm – 0 pkt < 1,0 cm – 1 pkt |  |
| 9.2. | Parametry akwizycyjne | - | - |  |
| 9.2.1. | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak; Podać rozmiar [n x n] | Bez punktacji |  |
| 9.2.2. | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,2 mm; podać wartość [mm] | =0,2 mm – 0 pkt <0,2 mm – 2 pkt |  |
| 9.2.3. | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] | =0,1 mm – 0 pkt <0,1 mm – 2 pkt |  |
| 10. KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |
| 10.1. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak; opisać | Bez punktacji |  |
| 10.1.1. | Pojemność HDD | ≥ 400 GB; podać wartość [GB] | Bez punktacji |  |
| 10.1.2. | Nagrywanie obrazów na dyskach CD-R i DVD wraz z przeglądarką DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2. | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak; opisać | Bez punktacji |  |
| 10.2.1. | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] | Bez punktacji |  |
| 10.2.2. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 40 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] | Bez punktacji |  |
| 10.2.3. | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3. | Monitory | - | - |  |
| 10.3.1. | Konsola 2-monitorowa | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.3.2. | Przekątna monitorów | ≥ 24”; podać wartość [”] | Bez punktacji |  |
| 10.3.3. | Matryca monitorów | ≥ 1920x1200; podać rozmiar [n x m] | Bez punktacji |  |
| 10.4. | Oprogramowanie kliniczne | - | - |  |
| 10.4.1. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4.2. | MPR | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4.3. | MIP | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4.4. | Rekonstrukcje 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4.5. | Rekonstrukcje SSD | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4.6. | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.4.7. | Oprogramowanie do obróbki danych spektroskopowych wykonywanych w profilu naukowo-badawczym umożliwiające m.in. eksport danych surowych, ręczne fazowanie widm, import i eksport sygnałów modelowych – Spectro Research lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.4.8. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny – Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.4.9. | Oprogramowanie do planowania badania dużych obszarów anatomicznych np. całego tułowia w kilku krokach, pozwalające na ustawienie protokołów badania dla wszystkich kroków jednorazowo – Tim Planning Suite lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.4.10. | Możliwość zdalnego przejęcia pracy na konsoli operatorskiej z poziomu stanowiska eksperckiego znajdującego się w obrębie tej samej zabezpieczonej sieci komputerowej – Expert-i lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 10.5. | Praca w sieci | - | - |  |
| 10.5.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.5.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.5.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.5.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.5.5. | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.5.6. | DICOM 3.0 – MPPS | Tak | Bez punktacji |  |
| 11. WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 11.1. | Szkolenia podstawowe i uzupełniające personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego przeprowadzane będą po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem w całym okresie gwarancji tj. w przeciągu min. dwóch lat; nie mniej niż 15 dni. Min 5. dni szkoleń podstawowych tuż po instalacji pozostałe dni szkoleń uzupełniających w okresie trwania gwarancji | Tak, podać ilość dni szkoleniowych | Bez punktacji |  |
| 11.2. | Szkolenia uzupełniające fizyków medycznych w siedzibie Zamawiającego przeprowadzane będą po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem w całym okresie gwarancji tj. w przeciągu dwóch lat; nie mniej niż 5 dni szkoleniowych na każdy rok gwarancji dla min 3 osób. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.3. | Szkolenia podstawowe personelu technicznego i informatycznego w siedzibie Zamawiającego przeprowadzane będą tuz po uruchomieniu 1 dzień szkoleniowy min 3 osoby. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.4. | Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace i czynności nie wpłyną na gwarancję obiektu NSSU jako całości. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.5. | Wykonawca gwarantuje, że masa systemu nie wpłynie na dopuszczalne obciążenie stropu pracowni. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.6. | Podać informację czy system wymaga dodatkowych (poza istniejącą infrastrukturą) instalacji chłodzących. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.7. | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z oferowanego systemu, urządzeń zasilających, peryferyjnych i komputerów należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system zapewniający pracę systemu w warunkach zgodnych z wytycznymi producenta. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.8. | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania energetycznego [kVA]. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.9. | Wykonawca gwarantuje, że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.10. | # Ciężar całego systemu [kg] z rozbiciem na najbardziej istotne elementy składowe. UWAGA – Wykonawca gwarantuje jednocześnie, że masa systemu nie wpłynie na dopuszczalne obciążenie konstrukcji obiektu. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.11. | Warunki klimatyczne wymagane podczas pracy urządzenia: zakres temperatur [0C] zakres wilgotności [%] | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.12. | # Utrzymanie integracja aparatu z systemem informatycznym RIS Zamawiającego (Softmed Orion) w zakresie obsługi list roboczych. Oferowane urządzenie główne ma być gotowe do integracji i konfiguracji z systemem RIS bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Integracja i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS na koszt Wykonawcy. Całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację rezonansu magnetycznego z systemem RIS objęte gwarancją. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.13. | Archiwizacja danych obrazowych w systemie PACS Zamawiającego (Impax Agfa). Oferowane urządzenie główne ma być gotowe do integracji i konfiguracji z systemem PACS bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Integracja i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem PACS na koszt Wykonawcy. Całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację rezonansu magnetycznego z systemem PACS objęte gwarancją. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.14. | Konfiguracja systemów RIS (Softmed Orion) oraz PACS (Agfa Impax) może być wykonana wyłącznie przez serwis tych systemów. Koszty związane z integracją w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.15. | Wykonawca zapewni poprawność działania wszystkich instalacji np. wodnej, chłodzeni i elektrycznej po zakończeniu prac. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.16. | W cenie oferty – prace porządkowe po instalacji, odbiór zbędnych opakowań, substancji szkodliwych (o ile występują), naprawa szkód (o ile wystąpią podczas dostawy i montażu). | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.17. | Komplet dokumentów, pomiarów rozkładu pola, testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje – wymienić. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.18. | Po zakończeniu prac – przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, oznakowanie stref bezpieczeństwa, testów i przekazanie dokumentacji zawierającej plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami w postaci wyznaczonych stref i wynikami pomiarów. | Tak | Bez punktacji |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| GWARANCJE |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla wszystkich głównych składników oferty oraz współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy]. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. Jeżeli okres gwarancji wskazany przez wykonawcę będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i wykonawca otrzyma maksymalną liczbę pkt – 10 pkt. | >= 24 |  | najdłuższy okres – 10 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] – min. 15 10 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 4 lata równoważne zamienniki 15 10 lat ). | Tak |  | ------------ |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | Tak |  | ------------ |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |
|  | Podjęcie działań serwisowych po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 1 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00). | Tak, podać |  | ------------ |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy). Zdalna diagnostyka nie dotyczy wtryskiwacza kontrastu. | Tak |  | ------------ |
|  | Czas na naprawę usterki – do 3 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | ------------ |
|  | Niezwłoczna wymiana uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy powstaje po bezskutecznym podjęciu trzech prób usunięcia tej samej wady/usterki. | Tak |  | ------------ |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). | Tak, podać ilość przeglądów |  | ------------ |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji. | Tak |  | ------------ |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.). | Tak |  | ------------ |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza. | Tak |  | ------------ |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania, itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu. | Tak |  | ------------ |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie). UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. | Tak |  | ------------ |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej Takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują). | Tak |  | ------------ |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. | Tak |  | ------------ |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | ------------ |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia | Tak |  | ------------ |