Opis przedmiotu zamówienia

tomograf komputerowy z opcją wirtualnej symulacji 3D

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są również warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w znakach oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 2019) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

| Nazwa i typ: | ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………………… |
| Kraj produkcji: | ……………………………………………… |
| Rok produkcji: | ……………………………………………… |
| Klasa wyrobu medycznego | ……………………………………………… |

| Przedmiot: tomograf komputerowy z opcją wirtualnej symulacji 3D | Cena brutto (w zł) |
| --- | --- |
| A: Cena brutto sprzętu wraz z dostawą |  |
| B: Cena brutto adaptacji pomieszczeń |  |
| C: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu |  |
| D: Cena brutto szkoleń |  |
| A+B+C+D: Cena brutto oferty |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE:

| l.p. | parametr | parametr wymagany | parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY ogólne |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy z opcją wirtualnej symulacji 3D z szerokim otworem umożliwiającym odciągnięcie rąk | Tak |  | - - - |
|  | Tomograf komputerowy zbudowany w oparciu o matrycę detektora o min. 24 rzędach elementów akwizycyjnych w osi Z do badań onkologicznych i diagnostycznych rutynowych i wysokospecjalistycznych. | Tak |  | - - - |
|  | Liczba rzędów detektora | >= 24 |  | największa wartość – 20 pkt. inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min.16 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa - detektor dla jednej energii promieniowania rtg. | Tak |  | największa wartość – 20 pkt. inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
|  | GENERATOR i LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora wykorzystywana w oferowanym aparacie [kW] | >= 60 |  | największa wartość – 5 pkt. inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
|  | Maksymalny prąd lampy [mA] | >= 500 |  | - - - |
|  | Minimalne napięcie stosowanych w protokołach [kV] | =< 80 |  | Najmniejsza wartość – 5 pkt., inne- proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
|  | Maksymalne napięcie stosowane w protokołach [kV] | >= 135 kV |  | - - - |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy [MHU] >= 7,5 MHU lub ekwiwalent z uwagi na bezpośrednie chłodzenie anody wynoszący 50 MHU | Tak |  | - - - |
|  | Szybkość chłodzenia anody [kHU/min.] | >= 1350 kHU/min. |  | największa wartość – 5 pkt. inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
|  | GANTRY I STÓŁ |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | >= 78 cm |  | największa wartość – 20 pkt. inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
|  | Maksymalna masa pacjenta, przy której zachowana jest precyzja ± 0,25 mm ruchu i ustawienia stołu [kg] | >= 200 kg |  | - - - dodatkowo: Największa wartość – 5 pkt. , inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
|  | Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta [cm] | podać |  | 40 [cm] i niższe – 2 pkt. większe wartości – 1 pkt. |
|  | Stół umożliwiający planowanie do celów radioterapii: blat lub nakładka z włókna węglowego będący integralną częścią stołu | Tak |  | - - - |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu zespołu lampa-detektor [s] | ≤ 0,5 s |  | - - - |
|  | Maksymalny podłużny zakres badania pacjenta bez jego przemieszczania na stole [cm] | ≥ 170 cm |  | 200 cm i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Wyposażenie stołu: ■ materac ■ pasy unieruchamiające pacjenta ■ podpórka pod głowę pozbawiona elementów metalowych ■ podpórka do warstw coronal ■ podpórka pod kolana ■ podpórka pod głowę z regulowanym kątem ułożenia | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  | - - - |
|  | SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego [cm] | >= 160 |  | 170 [cm] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania (FOV) | podać |  | tak – 1 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | Liczba dostępnych pól skanowania [N] | ≥ 2 |  | 3 pola i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Maksymalne dostępne rzeczywiste pole skanowania i rekonstrukcji (FOV) | >= 50 |  | 70 [cm] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Maksymalne dostępne interpolowane pole skanowania podające rzeczywiste wartości gęstości tkanek (EFOV) | >=70 cm |  | 80 [cm] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Maksymalna liczba w jednym rzędzie (w płaszczyźnie XY) elementów detektora obrazowego w kącie promieniowania lampy RTG [N] | Podać |  | 700 i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min 16 warstwowej [mm] | ≤ 0,75 mm |  | najmniejsza wartość – 5 pkt. , inne – proporcjonalnie mniej względem największej zaoferowanej wartości. |
|  | Zasięg obrazowania w kierunku osi Z w jednym obrocie związany z szerokością detektora [mm] | ≥ 19 mm |  | 25 [mm] i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Pozycje projekcji skanu topograficznego [°] | min. co 90° |  | - - - |
|  | Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie | Tak |  | - - - |
|  | Systemy iteracyjnej redukcji dawki | Tak |  | - - - |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym w 3-ch osiach | podać |  | tak – 2 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | OPROGRAMOWANIE AKWIZYCYJNE |  |  |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań naczyniowych | Tak |  | - - - |
|  | Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych | Tak |  | - - - |
|  | Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych | Tak |  | - - - |
|  | Akwizycja obrazów 4D bramkowanych oddechem | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego/synchronicznego startu badania spiralnego po dotarciu kontrastu w badaną okolicę. | Tak |  | - - - |
|  | REKONSTRUKCJA OBRAZÓW I PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazu [pkt.] x [pkt.] | 512 x 512 |  | - - - |
|  | Wartość dawki niezbędnej do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 3 mm (lub 5 mm) dla 0,3% (3 HU), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie CATPHAN 20 cm, dla warstwy 10 mm, napięcia 120 kV [mGy] lub wartość dawki dla rozdzielczości niskokontrastowej 4mm dla 0,3% (3 HU), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie CATPHAN 20 cm, dla warstwy 12 mm, napięcia 120 kV | podać |  | - - - |
|  | Maksymalna możliwa do uzyskania rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w punkcie 2% (lub 0%) krzywej MTF w polu akwizycyjnym 50 cm [ pl / cm] | >= 10 pl/cm |  | 16 i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Rozmiar izotropowego voxela x=y=z w akwizycji z pitch z zakresu 0,9-1,1 [mm] ( podać i opisać sposób uzyskiwania) | =< 0,6 mm |  | 0,5 [mm] i mniejsze – 2 pkt. większe wartości – 1 pkt. |
|  | Matryca prezentacyjna obrazu [pkt.] x [pkt.] | ³ 1024 x 1024 |  | - - - |
|  | KONSOLA OPERATORSKA / ROBOCZA I OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
|  | Dwa niezależne stanowiska pracy lub dwumonitorowa konsola operatorska | Tak |  | - - - |
|  | Monitor obrazowy LCD o przekątnej ekranu min. 19" | Tak |  | - - - |
|  | Pojemność dysku twardego- HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 bez kompresji [n obrazów] | ≥ 250 000 obrazów |  | - - - |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 -do połączenia z kamerą laserową | Tak |  | - - - |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak |  | - - - |
|  | System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim | Tak |  | - - - |
|  | Interfejs użytkownika w systemie okienkowym | Tak |  | - - - |
|  | System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów -automatyka doboru parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów dodatkowo: automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta | Tak |  | - - - dodatkowo: automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta – 2 pkt., brak w/w funkcji – 0 pkt. |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | Tak |  | - - - |
|  | Podwójne okno / nieliniowe okno | podać |  | - - - |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) dodatkowo: automatyczne oznaczanie kręgów i wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | Tak |  | - - - dodatkowo: automatyczne oznaczanie kręgów i wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa – 2 pkt., Brak w/w funkcji – 0 pkt. |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe) | Tak |  | - - - |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego) | Tak |  | - - - |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | Tak |  | - - - |
|  | Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT, w tym minimum: Rekonstrukcje MPR (thick i thin) - Edycja 3D Rekonstrukcje SSD - Rekonstrukcje Angio-CT (MinIP i MaxIP) | Tak |  | - - - |
|  | Rekonstrukcja i prezentacja obrazów 4D bramkowanych oddechem | Tak |  | - - - |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: ■ DICOM Print ■ DICOM Storage SCU ■ DICOM Storage SCP ■ DICOM Modality Worklist Management ■ DICOM Modality Performance Procedure Step ■ DICOM Query/Retrieve SCP ■ DICOM Query/Retrieve SCU ■ DICOM PGP Profile (lub funkcja równoważna) ■ DICOM Enhanced CT SCU | Tak |  | - - - |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wirtualnej symulacji zawierające: - Zestaw narzędzi do konturowania i edytowania struktur - Tworzenie i prezentacja obrazów DRR - Wyznaczanie i zarządzanie punktami referencyjnymi - Symulacja wiązek promieniowania 3D - Prezentacja położenia listków kolimatorów - Wizualizacja 3D oparta o techniki Beams-Eye-View - Export: - obrazów CT - obiektów DICOM RT Structure - obiektów DICOM RT Plan - transfer danych do oferowanych sterowanych komputerowo centratorów laserowych dodatkowo: oprogramowanie redukujące artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiające obrazowanie otaczających je tkanek miękkich (z możliwością zastosowania po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania) | Tak |  | - - - dodatkowo: oprogramowanie redukujące artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiające obrazowanie otaczających je tkanek miękkich (z możliwością zastosowania po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania) – 5 pkt. brak w/w funkcji – 0 pkt. |
|  | System zmotoryzowanych centratorów laserowych (3D) z własną komputerową stacją umożliwiające ustawianie pozycji trzech centratorów pozwalających na określanie punktów referencyjnych. Podać nazwę producenta i nazwę oferowanego systemu laserów i oprogramowania. Funkcjonalność: - lasery boczne: ruch pionowy - laser sufitowy: ruch poprzeczny i wzdłużny względem osi stołu tomografu - kolor wiązki - zielony | Tak |  | - - - |
|  | moduł fluoroskopii TK z rekonstrukcją on-line dla 3 warstw z szybkością odświeżania obrazu dla min. jednej warstwy min. 8 obraz./sek. | Tak |  | 10 obrazów/s i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | moduł densytometru (dopuszcza się moduł dostępny na konsoli postprocessingowej) | Tak |  | - - - |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz z możliwością równoczesnego, symultanicznego podawania środka kontrastowego i roztworu soli fizjologicznej z obu wkładów jednocześnie, z opcją zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu przez operatora, zintegrowany z tomografem lub 3 kanałowy wstrzykiwacz bezwkładowy o parametrach opisanych w pytaniu nr 10 lub dwugłowicowa strzykawka automatyczna umożliwiająca podanie środka kontrastowego i soli fizjologicznej o parametrach opisanych w pytaniu nr 94 | TAK |  | - - - |
|  | UPS z minimum 3 minutowym podtrzymaniem napięcia, dla każdej konsoli | TAK |  | - - - |
|  | SPRZĘT KOMPUTEROWY / PRACA W SIECIACH INFORMATYCZNYCH – wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi - aparat oraz stacje postprocessingowe przygotowane do integracji z systemem RIS/PACS bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów względem wykonawcy niniejszego postępowania | Tak |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach komputerowych w okresie trwania gwarancji. | Tak |  | - - - |
|  | Do wszystkich dostarczonych urządzeń informatycznych (komputery, stacje robocze, itp.) oraz oprogramowania zostaną dołączone hasła administracyjne (o ile występują) | Tak |  | - - - |
|  | Integracja aparatu z systemem informatycznym RIS Zamawiającego (Softmed Orion) w zakresie obsługi list roboczych | Tak |  | - - - |
|  | Archiwizacja danych obrazowych w systemie PACS Zamawiającego wraz z uwzględnieniem mechanizmu Storage Commitment | Tak |  | - - - |
|  | Czytelna wizualizacja stanu archiwizacji badań | Tak |  | - - - |
|  | Konfiguracja systemów RIS (Softmed Orion) oraz PACS (Agfa Impax) może być wykonana wyłącznie przez autoryzowany serwis tych systemów. Wszelkie koszty związane z integracją pokrywa Dostawca. | Tak |  | - - - |
|  | Nieograniczone czasowo licencje na funkcjonalności DICOM | Tak |  | - - - |
|  | Podstawowa konfiguracja parametrów DICOM, w szczególności dodanie lub modyfikacja węzłów DICOM możliwa do przeprowadzenia przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. | Tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy do uruchomienia dostarczanej aparatury medycznej Wykonawca potrzebuje wykonać dodatkowe elementy sieci komputerowej powinny spełnić następujące wymagania: Dla wykonania okablowania opartego o skrętkę miedzianą (UTP, FTP, STP) należy wykorzystać komponenty co najmniej kategorii 6a z zapewnieniem torów transmisyjnych klasy Ea• Dla okablowania światłowodowego należy wykorzystać włókna wielomodowe klasy co najmniej OM3, a dla okablowania jednodomowego włókna klasy co najmniej OS2• Okablowanie powinno być ukryte przed łatwym dostępem (montaż podtynkowy, koryto PVC lub pod podłogą techniczną).• Okablowanie powinno być zakończone w gniazdach lub na panelach krosowych • Gniazda i panele krosowe powinny być czytelnie oznakowane w sposób unikalny w skali całego budynku • Jakość wykonanych komponentów zostanie potwierdzona pomiarami a wyniki pomiarów zgodności z klasą Ea i zostaną dostarczone do dokumentacji powykonawczej. Zastrzegamy możliwość uczestniczenia pracownika Zamawiającego w procesie pomiarowym. | Tak |  | - - - |
|  | Sprzęt aktywny użyty do wykonania dedykowanej sieci komputerowej (przełączniki, routery, zapory) powinien spełniać następujące wymogi:· interfejsy o prędkości co najmniej 1Gbit/s · zarządzalny · umożliwiać odczyt liczników błędów komunikacji dla poszczególnych interfejsów · umożliwia odczyt przypisania adresów MAC do poszczególnych portów · możliwość logicznego wyłączenia interfejsu · Hasła dostępowe zostaną przekazane do Działu Informatyki SU | Tak |  | - - - |
|  | Adresacja IP dla dostarczanych urządzeń oraz nazwy parametryczne np. nazwy komputerów, domen DNS, AE Title powinny być ustalane z Zamawiającym. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie fabrycznych nazw AE Title bazujących na nazwie modelu urządzenia. Wszystkie wykorzystane adresy IP oraz nazwy AE Title powinny być udokumentowane wraz z krótkim opisem urządzenia, do którego adres zostały przypisane. Listę wykorzystanych adresów IP należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. | Tak |  | - - - |
|  | INNE | Tak |  | - - - |
|  | Komplet dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje - wymienić | Tak |  | - - - |
|  | Po zakończeniu prac – przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, testów i przekazanie dokumentacji zawierającej plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów | Tak |  | - - - |
|  | PRACE ADPATACYJNE |  |  |  |
|  | Montaż urządzenia – we wskazanych pomieszczeniach NSSU Kraków –Prokocim. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace i czynności nie wpłyną na gwarancję obiektu NSSU jako całości |  |  |  |
|  | Powierzchnia instalacyjna [m2] | Podać |  | - - - |
|  | Wykonawca gwarantuje, że masa systemu nie wpłynie na dopuszczalne obciążenie stropu pracowni | Tak |  | - - - |
|  | Podać informację czy system wymaga dodatkowych (poza istniejącą infrastrukturą) instalacji chłodzących | Podać |  | - - - |
|  | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z oferowanego systemu, urządzeń zasilających, peryferyjnych i komputerów należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system zapewniający pracę systemu w warunkach zgodnych z wytycznymi producenta UWAGA: po stronie Wykonawcy wszystkie ewentualne prace i czynności projektowe (w tym dokonanie uzgodnień z projektantem szpitala) i wykonawcze | Tak |  | - - - |
|  | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania energetycznego [kVA] | Podać |  | Najmniejsza wartość – 5 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej |
|  | Wykonawca gwarantuje, że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia. | Tak |  | - - - |
|  | # Ciężar całego systemu [kg] z rozbiciem na najbardziej istotne elementy składowe UWAGA – Wykonawca gwarantuje jednocześnie, że masa systemu nie wpłynie na dopuszczalne obciążenie konstrukcji obiektu | Tak, podać |  | - - - |
|  | # Warunki klimatyczne wymagane podczas pracy urządzenia: # zakres temperatur [0C] # zakres wilgotności [%] | Podać |  | - - - |
|  | # Dopuszczalne zmiany warunków klimatycznych podczas pracy: # temperatura [0C/godz] # zakres wilgotności [% / godz]] | Podać |  | - - - |
|  | # PRACE PROJEKTOWE I INSTALACYJNE |  |  |  |
|  | # W cenie oferty – niezbędne prace instalacyjne i adaptacyjne (opracowanie projektów i realizacja), oraz dokumentacja – konieczne do odbioru i dopuszczenia do eksploatacji pracowni oraz aparatu przez uprawnione instytucje. | Tak |  | - - - |
|  | # Wykonawca dostosuje istniejącą i wykona (w razie wystąpienia takiej potrzeby) nową niezbędną instalację elektryczną, teletechniczną oraz inne niezbędne instalacje do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzenia, jak również wykona wszystkie wynikające z tego dostosowania prace | Tak |  | - - - |
|  | # Integracja istniejącej lub w razie potrzeby adaptacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej gwarantującej utrzymywanie wymaganej przez producenta temperatury i wilgotności (dotyczy wszystkich pomieszczeń adaptowanego obszaru, tj. pomieszczenia badań, sterownie, maszynownie, pomieszczenia dla personelu i pacjentów). | Tak |  | - - - |
|  | # Pełna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację architektoniczną, budowlaną, instalacyjną - w tym informacje elektryczne i teletechniczne. | Tak |  | - - - |
|  | # Instalacja aparatu oraz wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach wg odrębnych uzgodnień z użytkownikiem i pod jego nadzorem. Przed oddaniem do eksploatacji – przeprowadzenie testów oddanie do eksploatacji w pełnej funkcjonalności | Tak |  | - - - |
|  | # Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację całokształtu prac adaptacyjnych i instalacyjnych przy współpracy z inspektorem nadzoru Zamawiającego | Tak |  | - - - |
|  | # W cenie oferty – prace porządkowe po instalacji, odbiór zbędnych opakowań, substancji szkodliwych (o ile występują), naprawa szkód (o ile wystąpią podczas dostawy i montażu) | Tak |  |  |
|  | # W obrębie pomieszczeń i ich otoczeniu – przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie dróg transportu, otworów montażowych oraz innych niezbędnych obiektów i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia | Tak |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

| l.p. | parametr | parametr wymagany | parametr oferowany | ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji dla wszystkich głównych składników oferty oraz współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. | min. 24 |  | więcej niż 72 miesiące – 30 pkt. od 48 do 72 miesięcy – 5 pkt. mniej niż 48 miesięcy – 1 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat) | TAK |  | - - - |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  | - - - |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Tak |  | - - - |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | Tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | Tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 24 [godz.] | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy Niezwłoczna wymiana uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy powstaje po bezskutecznym podjęciu trzech prób usunięcia tej samej wady/usterki | Tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | Tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Aparat/y jest pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub: dostarczenie hasła/haseł do systemu serwisowego | podać |  | - - - |
|  | Uwaga - należy przewidzieć podstawowe szkolenia w trakcie dostawy i instalacji urządzenia oraz drugą serię szkoleń w trakcie uruchamiania pracowni (termin poda pisemnie Zamawiający z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem). Ponadto - obowiązek stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy po oddaniu pracownii do eksploatacji) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 2 osoby dla szkolenia podstawowego oraz min. 10 osób w trakcie uruchamiania pracowni - z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 1 osoba dla wszystkich etapów szkoleń) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla informatyków (min. 1 osoba dla wszystkich etapów szkoleń) z zakresu podstawowej konfiguracji i diagnostyki elementów komunikacji sieciowej | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  | - - - |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | TAK |  | - - - |
|  | UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |