OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu śródoperacyjnego

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| Lp. | ## Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Jednostka główna |  |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy przeznaczony do zastosowań śródoperacyjnych | Tak |  | - - - |
|  | Dynamika systemu [dB] | >= 260 |  | >= 270 – 5 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Zakres pracy aparatu [MHz] | >= (2,5 - 15) |  | >= 18 [MHz] - 5 pkt, mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania cyfrowego [liczba] | >= 400 000 |  | Wartość wymagana – 1 pkt. Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX - min. po 192 | Tak |  | - - - |
|  | Monitor kolorowy LCD/OLED – podać przekątną ekranu [min 22”] min. 21,5[”] | Tak |  | LCD LED - 0 pkt. OLED - 20 pkt. |
|  | Rozdzielczość monitora LCD [pkt x pkt] | >= (1920 x 1080) |  | - - - |
|  | Monitor umieszczony na przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  | - - - |
|  | Min. 4 szt. niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | Tak |  | - - - |
|  | Ekran dotykowy min. 8 [”], z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania. | Tak |  | - - - |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  | - - - |
|  | Regulacja odchylenia panelu sterowania [°] | >= (+/- 25) |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania [cm] | >= 25 20 |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D –min. 20 [s] | Tak |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 3200 obrazów | Tak |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  | - - - |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | Tak |  | - - - |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  | - - - |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  | - - - |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | Tak |  | - - - |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność [GB] | >= 180 |  | 200 {GB] i więcej – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  | - - - |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  | - - - |
|  | Porty USB z obsługą 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) | Tak |  | - - - |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | Tak |  | - - - |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI-D ze złączem HDMI | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | Tak |  | - - - |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  | - - - |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] | >= 28 |  | 30 [cm] i więcej – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia głębokościowego | Tak |  | - - - |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia | >= 8 |  | - - - |
|  | Porównywanie min. 5 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  | - - - |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – [obr/s] | >= 2000 1628 |  | 2200 [obr/s] i większe – 5 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | Tak |  | - - - |
|  | Obrazowanie trapezowe – min. +/- 20 stopni | Tak |  | - - - |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  | - - - |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  | - - - |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  | - - - |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | Tak |  | - - - |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne - min. 4 ustawienia | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | Tak |  | - - - |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  | - - - |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością - min. 5 [m/s] dla zerowego kąta | Tak |  | >= 10 [m/s] – 5 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu i odtworzeniu z archiwum obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki, mapy szarości, wzmocnienia TGC, położenia linii bazowej zapisu spektralnego, rozdzielczości czasowej M-mode, | Tak |  | - - - |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | Tak |  | - - - |
|  | Tryb M | Tak |  | - - - |
| 1 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | Tak |  | - - - |
| 2 | Anatomiczny M-mode z bpętli obrazowych zapisanych w archiwum | Tak podać |  | - - - tak – 5 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF - min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak |  | - - - |
|  | Zakres prędkości - min. 5 [m/s] dla zerowego kąta | Tak |  | Wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – podać | >= (1,5 – 15) |  | Wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – >= (+/-25) stopni | Tak |  | Wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  | - - - |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  | - - - |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak |  | - - - |
|  | Prędkość odświeżania dla CD [liczba klatek/s] | >= 480 436 |  | Wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego >= (+/-20) stopni | Tak |  | - - - |
|  | Regulacja liczby map kolorów – podać liczbę | Tak |  | - - - |
|  | Prędkość odświeżania dla Triplex B+CD+PWD [l. klatek/s] | >= 200 27 |  | Wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. 200 klatek/s i więcej – 10 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  | - - - |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów lub obrazowanie przepływów bez ogranicznień dopplera w trybie B-mode | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 [cm/s] w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia, sektor oraz: - możliwość prezentacji kierunku napływu, - prędkość odświeżania FR > 50 [obr/s] dla przepływów poniżej 1 [cm/s]. Uwaga – należy podać min. 4 sondy obsługujące to obrazowanie | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. | Tak |  | - - - |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 8 | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | Tak |  | - - - |
| 5 | Fuzja obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo (rozwiązanie 1) lub: (obraz USG, CT, MR) z obrazem USG na żywo (rozwiązanie 2) | Tak |  | rozwiązanie 1 – 10 pkt. rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Obrazowanie z ultrasonograficznymi środkami kontrastowmi | Tak |  |  |
| 1 | Fubkja Funkcja dostępna na wszystkich głowicach dostarczonych z aparatem (rozwiązanie 1) lub z wyłączeniem głowicy śródoperacyjnej (rozwiązanie 2) | Tak |  | rozwiązanie 1 – 10 pkt. rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
| 2 | Analiza ilościowa (krzywe napływu i usuwania środka kontrastującego) | Tak |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych - sonda typu single crystal. | Tak |  | - - - |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] | >= (2,5 – 6) |  | Wartość wymagana – 1 pkt. Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | Tak |  | - - - |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość pracy z zaoferowanym oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów | podać |  | Tak- 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  | - - - |
|  | ## Głowica liniowa wysokiej śródoperacyjna. | Tak |  | - - - |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] | >= (4,5 – 10) |  | Wartość wymagana – 1 pkt. Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | FOV głowicy do 40 [mm] +/- 10% (rozwiązanie 1) lub do 20 [mm] +/- 10% (rozwiązanie 2) | Tak |  | rozwiązanie 1 – 10 pkt. rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość pracy z zaoferowanym oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów | podać |  | Tak- 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – >= +/- 18 stopni | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak podać |  | - - - tak – 20 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | ## Głowica liniowa | Tak |  | - - - |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] | >= (5,5 - 14) |  | Wartość wymagana – 1 pkt. Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych | >= 880 576 |  | Wartość wymagana – 1 pkt. Wyższa niż wymagana – 2 pkt. 880 i więcej – 10 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Konstrukcja matrycowa | podać |  | Tak- 10 pkt., Nie – 0 pkt. |
| - 4. | FOV głowicy – 55 [mm], +/- 10[%](rozwiązanie 1) lub do 38,1 [mm] +/- 10% (rozwiązanie 2) | Tak |  | rozwiązanie 1 – 10 pkt. rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość pracy z zaoferowanym oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów | podać |  | Tak- 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – >= +/- 18 stopni | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak podać |  | - - - tak – 20 pkt., nie – 0 pkt. |
| XIV | ## Możliwości rozbudowy oferowanego systemu dostępne na dzień składania ofert | Tak |  | - - - |
| 1 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy | Tak, podać typ podać |  | - - - tak – 20 pkt., nie – 0 pkt. |
| 2 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 120 100 60 [cm] z możliwością wykonywania pomiarów | Tak |  | - - - do 120 cm – 5 pkt. do 100 cm – 1 pkt. do 60 cm – 0 pkt. |
| 3 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia, endocavity (rozwiązanie 1) lub tylko na sondzie convex (rozwiązanie 2) – podać typy sond | Tak |  | rozwiązanie 1 – 10 pkt. rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
| 4 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej | Tak podać |  | - - - tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |
| 5 | Elastografia akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] lub [m/s] – podać głowice | Tak |  | - - - |
| 6 | Elastografia akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy liniowej. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] lub [m/s] – podać głowice | Tak |  | - - - |
| 7 | Elastografia akustyczna dostępna na głowicy liniowej o częstotliwości min. 14 [MHz] | podać |  | Tak- 1 pkt., Nie – 0 pkt. |
| 8 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] lub [m/s] | podać |  | Tak- 1 pkt., Nie – 0 pkt. |
| 9 | Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak podać |  | - - - tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |
| 10 | Elastografia akustyczna działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocavity oraz pozwalająca pokazywać elastyczność tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym (rozwiązanie 1) lub cyfrowy aparat USG z elastografią akustyczną działającą w czasie rzeczywistym, z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex (rozwiązanie 2) | Tak |  | - - - rozwiązanie 1 – 5 pkt. rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
| 15 | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity (uwaga - wymienić głowice na których istnieje taka możliwość): Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  | - - - |
| 16 | Możliwość rozbudowy o nową technologie obrazowania wirtualnej endoskopii na głowicach objętościowych | podać |  | Tak- 1 pkt., Nie – 0 pkt. |
| XV | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
| 1 | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | tak |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 2 | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | tak |  | - - - |
| 3 | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | tak |  | - - - |
| 4 | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1pkt. inne – 0 pkt. |
| 5 | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 6 | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | tak – 2 pkt. nie – 0 pkt. |
| 7 | Urządzenie wyposażone w fabrycznie wbudowany system podtrzymania zasilania, pozwalający na swobodne przemieszczenie aparatu pomiedzy pomieszczeniami z czasem gotowości do pracy po przyłaczeniu zasilania mniejszym niż 20sek | podać |  | Tak- 20 pkt., Nie – 0 pkt. |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na całość sprzętu | >= 24 |  | 36 miesięcy i więcej – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez cały okres gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Na cały czas naprawy każdej z głowic, zastępcza głowica o parametrach nie gorszych niż posiadana | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) do 2 dni roboczych. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (do 10 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury –2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |