OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie przyłóżkowego aparat RTG – cyfrowego.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: .......................................................

Kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| Lp. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMOGI OGÓLNE |  |  |  |
|  | W pełni cyfrowy aparat RTG typu DR z bezprzewodowym detektorem i napędem akumulatorowym wyprodukowany przez jednego producenta | TAK |  | - - - |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat/deklarację zgodności właściwą dla urządzenia oprogramowania stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Aparat w pełni zgodny z obowiązującymi procedurami wzorcowymi dla zdjęć noworodkowych | TAK |  | - - - |
|  | GENERATOR |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z konsolą technika | TAK |  | - - - |
|  | Moc generatora MIN. 30 [Kw] | TAK |  | - - - |
|  | Zasilanie 230 [V ] +/- 10% | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego | TAK |  | - - - |
|  | Częstotliwość generatora – min. 100 [kHz] | TAK |  | - - - |
|  | Minimalny czas ekspozycji [ms] | podać |  | 2 [ms] i mniej - 1 pkt. dłuższe okresy – 0 pkt. |
|  | Zakres napięciowy – min. 40-150 [kV] | TAK |  | - - - |
|  | Maksymalna wartość prądu – min. 400 [mA] | TAK |  | - - - |
|  | Zakres prądowo-czasowy – min. 0,1-300 [mAs] | TAK |  | - - - |
|  | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Monitor dotykowy LCD do sterowania urządzeniem o przekątnej min. 10 [‘] - podać | ≥ 19 10 ” TAK, podać |  | 15 cali i więcej – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  | - - - |
|  | KOLUMNA Z LAMPĄ RTG |  |  |  |
|  | Kolumna teleskopowa | TAK |  | teleskopowa – 2 pkt. inne – rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | TAK |  | - - - |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  | - - - |
|  | Wielkość małego ogniska – max 0,6 [mm] | TAK |  | - - - |
|  | Moc małego ogniska [kW] | podać |  | największa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
|  | Wielkość dużego ogniska – max 1,2 [mm] | TAK |  | - - - |
|  | Moc dużego ogniska [kW] | >= 50 TAK, podać |  | największa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | >= 230 TAK, podać |  | 280 i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna obudowy lampy [MHU] | podać |  | 1,0 i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Kąt obrotu kolimatora [°] | podać |  | 180 stopni i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji | podać |  | LED – 2 pkt. inne rozwiązania – 1 pkt. Brak – 0 pkt. |
|  | Odległość maksymalna podłoga – ognisko [cm] | podać |  | 175 [cm] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Pochylenie kołpaka lampy [°] | podać |  | (0-90) stopni i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Obrót kołpaka lampy wokół osi poziomej w zakresie [°] | podać |  | 120 stopni i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Kąt obrotu kolumny lampy [°] | podać |  | 240 stopni i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Zakres ruchu lampy w poziomie [cm] | podać |  | 50 [cm] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Wbudowany DAP zintegrowany z Dicom | podać |  | tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość stosowania dodatkowych filtrów w tym filtr pediatryczny (w cenie oferty) | TAK |  | - - - |
|  | DETEKTOR SYSTEMU DR (szt. 1) BEZPRZEWODOWY |  |  |  |
|  | Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna – min. 42 x 35 [cm] | TAK |  | - - - |
|  | Matryca obrazowa [pikseli] | min. 5,0 [mln] TAK, podać |  | 7,0 [mln] i więcej – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora [µm] | max 200 TAK, podać |  | 150 [µm] i mniej – 5 pkt. wyższe wartości – 1 pkt. |
|  | System chłodzenia detektora | TAK |  | powietrzny – 2 pkt. inne – 0 pkt. |
|  | Rozdzielczość – min. 3,0 [lp/mm] | TAK |  | - - - |
|  | Głębokość bitowa przesyłanego obrazu – min. 12 [bit] | TAK |  | - - - |
|  | Przetwarzanie przetwornika detektora – min. 12 [bit] | TAK |  | 16 [bit] i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni – min. 120 [kg] | TAK |  | 150 [kg] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Waga detektora [kg] | =< 5 TAK, podać |  | 3,5 [kg] i mniej – 2 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
|  | Liczba możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora – min. 50 | TAK |  | 200 i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektorów dla 1lp/mm | TAK |  | 50 [%] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | klasa ochronności przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu IP57. | TAK |  | IP57 lub lepsze klasy – 2 pkt. niższe klasy – 0 pkt. |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli [s] | podać |  | 5 [s] lub krócej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
|  | Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU | TAK |  | - - - |
|  | Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy stacji technika – nastawianie parametrów ekspozycji i obróbka obrazu | podać |  | tak – 5 pkt., nie (inne rozwiązania) – 1 pkt. |
|  | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, kolorowy dotykowy, | TAK, podać |  | 15 [‘] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  | - - - |
|  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta | TAK |  | - - - |
|  | Wybór i zmiana parametrów generatora | TAK |  | - - - |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  | - - - |
|  | Usuwanie obrazu kratki | TAK |  | - - - |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował, że przyszła integracja dostarczonego aparatu z systemami RIS i PACS nie będzie wymagała żadnych dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy, a aparat będzie w pełni przygotowany na integrację z posiadanymi przez zamawiającego systemami RIS/PACS. (Licencje RIS/PACS są po stronie zamawiającego) Wykonawca udostępni w momencie dostarczenia sprzętu wszelkie narzędzia, kody oraz aplikacje wymagane do integracji z RIS i PACS bez jego przyszłego udziału. | TAK |  | - - - |
|  | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | liczba obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | min. 1000 TAK, podać |  | 3000 i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  | - - - |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  | - - - |
|  | Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt | TAK |  | - - - |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  | - - - |
|  | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba. | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość generowania histogramu dla obrazu | TAK |  | - - - |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  | - - - |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK |  | - - - |
|  | Liczba zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) | podać |  | 20 i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | TAK |  | - - - |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, Query/Retrieve | TAK |  | - - - |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | TAK |  | - - - |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym, do robota nagrywającego płyty CD/DVD | TAK |  | - - - |
|  | Zapisywanie obrazów pacjentów w formacie DICOM na USB do archiwizacji w przypadku braku komunikacji z systemem PACS | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa | TAK |  | - - - |
|  | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub cyfrowej CR | TAK |  | - - - |
|  | OBSŁUGA APARATU |  |  |  |
|  | Możliwość obsługi aparatu RTG poprzez monitor dotykowy na kołpaku | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Monitor LCD, kolorowy dotykowy, przekątna min. 8” i rozdzielczości min. 800x600 pikseli | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Wybór i zmiana parametrów generatora | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający akceptację bądź usuniecie zdjęcia | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Układ śledzenia i synchronizacji SID umożliwiający centrowanie lampy z dedykowaną kratką przeciwrozproszeniową z detektorem za pomocą wskaźników wyświetlanych na monitorze kołpaka | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Wybór pacjentów z listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM Worklist | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu i boku aparatu rtg | TAK |  | - - - |
|  | Prędkość aparatu w ruchu min. [km/h] | podać |  | 5 [km/h] i więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie | TAK |  | - - - |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK |  | - - - |
|  | Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Maksymalna szerokość aparatu – max 70 [cm] | podać |  | 60 [cm] i mniej – 2 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
|  | Maksymalna waga aparatu [kg] | podać |  | 600 [kg] i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
|  | Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej [cm] | podać |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
|  | Długość aparatu w pozycji transportowej [cm] | podać |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
|  | Wysięg względem pionowej osi obrotu kolumny [cm] | podać |  | największa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia do współpracy z detektorami o innych wymiarach | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Komplet testów i protokołów wykonania testów akceptacyjnych, odbiorczych, specjalistycznych i innych niezbędnych do odbioru aparatu przez uprawnione instytucje (Uwaga – testy wykonane przez autoryzowany serwis lub akredytowane laboratorium | Tak |  | - - - |
| 106 | Aparat, uniemożliwia dostęp do danych osobowych oraz wymianę danych bez zalogowania do aparatu w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika | Tak |  | - - - |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na aparat (w tym gwarancja na lampę RTG) [miesiące] | >= 12, podać |  | 24 miesiące i więcej – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta. | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze)- – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 8 osób) – potwierdzone certyfikatem. uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 2 osoby) – potwierdzone certyfikatem uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższych nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych | tak |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | tak |  | - - - |