OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu integracji audiowizualnej

(cyfrowy system z modułami do transmisji danych i optymalizacji procesu zabiegu z możliwością cyfrowej dokumentacji).

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # System integracji sali operacyjnej posiadający następujące główne cechy: - sterowanie z dotykowego komputera typu All-in-One instalowanego na kolumnie zasilającej lub wskazanym miejscu przez zamawiającego - interfejs sterujący graficzno-tekstowy w języku polskim - modułowa budowa - moduł video umożliwiający podgląd, sterowanie wyświetlaniem, nagrywanie oraz odtwarzanie nagranych obrazów z minimum 4 źródeł - moduł audio do przechwytywania dźwięku - moduł audio do odtwarzania dźwięku - integracja sygnałów video i audio - moduł sterowania lampą operacyjną zakupioną przez Zamawiającego. | Tak |  | ----- |
|  | # W ramach dostawy systemu wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy o trzecie ramię do zawieszenia monitora | Tak |  | ----- |
|  | # System posiadający możliwość rozbudowy o następujące dodatkowe moduły i funkcje wszystkie lub wybiórczo według potrzeb Zamawiającego: - moduł sterowania oświetleniem ogólnym na salach operacyjnych, - system przystosowany do rozbudowy o większą ilość źródeł video tj. możliwość ich nagrywania, podglądu, sterowania wyświetlaniem oraz odtwarzanie nagranego materiału – minimum do 3 źródeł – należy tą funkcję potwierdzić oryginalnym oświadczeniem producenta – dołączyć do oferty - system przystosowany do rozbudowy o moduł kontrolny gazów medycznych i elektrycznych linii zasilających w obrębie sal operacyjnych. | Tak |  | ----- |
|  | Struktura okablowania systemu do zarządzania i transmisją audio/video oparta na technologii LAN, z adresowaniem IP kamer | Tak |  | ----- |
|  | System współpracujący ze źródłami video z urządzeń medycznych oraz kamery ogólnej znajdujących się na sali operacyjnej – źródła podpinane wg potrzeb – system obsługujący jednocześnie minimum: - kamerę z lampy operacyjnej - kamerę ogólną - kamerę z endoskopu lub laparoskopu System umożliwiający nagrywanie jednocześnie z trzech powyższych źródeł – nagrywanie w jakości Full HD | Tak |  | ----- |
|  | Aplikacja sterująca posiadająca następujące główne funkcje: - graficzny intuicyjny interfejs sterujący - sterowanie wszystkimi funkcjami systemu - funkcja przypisania operowanego pacjenta do chirurga wykonującego dany zabieg przed uruchomieniem systemu zarządzania obrazowaniem - możliwość indywidualnego konfigurowania systemu w zależności od potrzeb i wybranych funkcji - możliwość rozbudowy w przyszłości systemu o nowe wybrane funkcje bez zmiany licencji - system pracujący na urządzeniach dotykowych oraz konwencjonalnych | Tak |  | ----- |
|  | 1) Obszar Informacyjny systemu posiadający następujące cechy i funkcje: - wyświetlanie daty oraz godziny - wyświetlanie nazwy chirurga wykonującego operacje oraz przypisanego pacjenta - przycisk dostępowy do wprowadzania nowej sesji | Tak |  | ----- |
|  | 2. Obszar sterowania systemem podzielony na odpowiednie menu dostępowe i funkcje: Menu kamer: - menu dostępowe do funkcji kamer widoczne ciągle niezależnie od wybranych funkcji systemu - wyświetlanie obrazu z wszystkich podłączonych do systemu kamer - obraz podglądu wyświetlany na żywo z wszystkich podłączonych kamer - funkcja wyświetlania podglądu z wszystkich kamer na ekranie w podziale na poszczególne okna z poszczególnych źródeł video - funkcja wyboru i wyświetlania powiększonego obrazu z jednej wybranej kamery lub zamawiający dopuszcza system, w którym wszystkie podłączone źródła wideo są przedstawione w aplikacji systemu w postaci aktywnych miniatur video. System umożliwia wybór danej miniatury i wyświetlenie jej powiększonego obrazu na dowolnym monitorze podłączonym do systemu zintegrowanego. Uzyskujemy w ten sposób możliwość powiększenia rzeczywistego obrazu z dowolnej kamery bez opóźnień i artefaktów na monitorze - funkcja informacji o włączeniu nagrywania dla każdego źródła indywidualnie - funkcja zatrzymania nagrywania z przechwytywanego źródła dla każdego źródła indywidualnie - graficzny interfejs do sterowania przesyłem obrazu na inne monitory podłączone do systemu – wybór monitorów podłączonych z wyświetlanej listy – możliwość nadania numerów lub nazwa dla poszczególnych monitorów wg uznania użytkowników Menu plik - menu dostępowe do funkcji widoczne ciągle niezależnie od wybranych funkcji systemu Podmenu obrazów video - podmenu do wyświetlania listy zapisanych sesji i poszczególnych klipów video - podgląd zapisanych plików video - usuwanie zapisanych plików video i całych sesji (dostępne tylko dla administratora systemu po jego zalogowaniu) Lub zamawiający dopuszcza system, w którym powyższe funkcjonalności dostępne są z poziomu osobnej aplikacji instalowanej na komputerach w gabinetach lekarzy (dostępne tylko dla administratora systemu po jego zalogowaniu) - system rejestrujący niezależne pliki video z wybranych źródeł video – każde źródło nagrywa niezależny plik video - funkcja eksportu poszczególnych plików na lokalny dysk uprawnionego komputera - możliwość odtwarzania wybranych plików muzycznych z zewnętrznego źródła muzyki podłączonego do systemu. - możliwość tworzenia własnych playlist z utworów z listy na zewnętrznym urządzeniu do odtwarzania muzyki podłączonego do systemu. - możliwość otwierania własnych wcześniej utworzonych playlist na zewnętrznym urządzeniu do odtwarzania muzyki podłączonego do systemu. - tworzenie raportów w systemie HIS/RIS klienta końcowego w kolejnej zakładce na panelu sterującym. Menu sterowania lampą operacyjną - na podstawie udostępnienia oprogramowania od producenta lamp sterowanie przez przeglądarkę web | Tak |  | ----- |
|  | 3. Obszar sterowania opcjami posiadający funkcje: - przycisk do regulacji poziomu głośności odtwarzanych plików muzycznych - włączenia/wyłączenia dźwięku – - ikona informacyjna o włączonym nagrywaniu obrazu z dowolnie wybranego źródła | Tak |  | ----- |
|  | Programowy moduł video posiadający następujące funkcje realizowane poprzez interfejs systemu: - wyświetlanie na ekranie obrazu online z wszystkich źródeł podłączonych do systemu – możliwość podłączenia i wyświetlania obrazu jednocześnie z minimum 3 źródeł - wyświetlanie obrazu z kamer na dowolnych monitorach, podłączonych do systemu, zainstalowanych na Sali operacyjnej - nagrywanie obrazów z wszystkich źródeł jednocześnie w jakości FullHD – funkcja nagrywania jednocześnie z minimum 3 źródeł (kamera ogólna, kamera lampy operacyjnej, endoskop, laparoskop, ramię C) - możliwość odtworzenia wybranej wcześniej sesji w portalu zarządzającym nagraniami. | Tak |  | ----- |
|  | Sprzętowy moduł video przechwytujący i przesyłający materiał do rejestracji posiadający następujące parametry: - przesyłany obraz Full HD – rozdzielczość 1920x1080 - sprzętowy moduł dla obsługi minimum dwóch trzech różnych źródeł video, jednak tylko wybór jednego z nich do nagrania: kamery wbudowanej w lampę operacyjną, endoskop lub laparoskop z możliwością wyboru które będą nagrywane | Tak, podać |  | Najwyższa rozdzielczość – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | 1 x Jednostka centralna sterująco-rejestrująca: - Procesor minimum Intel Xeon 4-core E3 z taktowaniem min. 1.7 GHz - Pamięć RAM min. 8GB DDR4 2133 MhZ - Dyski twarde łączone w macierz RAID - Wejścia min. 1 x serial, 2 x RJ45 (LAN) , 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 - Interfejs sieciowy 2 x Gbe - Zasilacz o mocy min. 250 W | Tak, podać |  | Najwyższa ilość RAM – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | 1 x Kamera widoku ogólnego posiadająca następujące cechy: - montowana do panelu sufitowego na Sali operacyjnej - kamera Full HD – rozdzielczość min.1920x1080 - automatyczne fokusowanie - zoom optyczny min. X 3 - klasa ochrony min. IP55 | Tak, podać |  | Najwyższa rozdzielczość – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | 1 x Sprzętowy moduł audio umożliwiający odtwarzanie muzyki mp3 posiadający: Głośnik sufitowy: - 2 x głośnik sufitowy wodoszczelny w klasie min. IP55 | Tak |  | ----- |
|  | Mikrofon umieszczony w miejscu umożliwiającym rejestrowanie dźwięku lub mikrofon nagłowny/krawatowy bezprzewodowy | Tak |  | ----- |
|  | 1 x Panel sterujący systemem typu All-in-One posiadający następujące cechy: - panel montowany na Sali operacyjne na dodatkowym ramieniu na kolumnie zasilającej lub w innym dogodnym do sterowania miejscu - rozdzielczość Full HD 1920x1080 - ekran dotykowy - przekątna ekranu minimum 21” - procesor min. 4 generacji typu i5 - dysk twardy wbudowany min. 500 GB - zintegrowany moduł graficzny - pamięć RAM min. 8GB - wejścia min: 4 x USB 3.0, RJ-45 x 2, HDMI x 1, DPx1, Line-out - panel bezwentylatorowy z odpowiednią konstrukcją odprowadzającą ciepło lub zamawiający dopuszcza panel sterujący, który nie jest jednostką bezwentylatorową, jednakże jest dedykowany do pracy i montażu w zabudowie ściennej - opcjonalnie w wyposażeniu klawiatura oraz myszka podłączana poprzez złącze USB o stopniu ochrony min. IP65 | Tak, podać |  | Dysk SSD – 10 pkt, Pozostałe – 0 pkt. |
|  | 1 x monitor mocowany na zawieszeniu lampy – zawieszenie zintegrowane z lampą operacyjną i monitor w dostawie wraz z systemem integracji posiadający następujące funkcje i parametry: - Monitor w zamkniętej konstrukcji z możliwością dezynfekcji (łatwy do utrzymania w czystości) - stopień ochrony: przód min. IP65, tył min. IP42 - ochrona monitora z szybą z antyrefleksem - wyposażony w sensor jasności podświetlenia - Zasilanie DC 24V - Pobór mocy maksymalnie 60W - Waga monitora maks. 15 kg - Monitor typu LCD o przekątnej obrazu min. 24” - Rozdzielczość min. 1920x1080 (16:9) - Jasność min. 500 cd/m2 - kontrast min. 1000:1 - Monitor posiadający następujące wejścia minimum: 3G-SDI, DVI. Zamawiający wymaga, aby monitor miał możliwość korzystania z obu wymienionych rodzajów wejść, przy czym nie wymaga, aby oba były zamontowane w monitorze jednocześnie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wymiennych, pojedynczych, modułowych wejść , pod warunkiem zachowania norm szczelności IP. Ustawienia Gamma:, PACS (DICOM Part 14) . Zamawiający ogranicza wymagania do: ustawienia Gamma: 2.2, PACS (DICOM Part 14). - Funkcja regulacji podświetlenia (Backlight) - Funkcja regulacji jasności, kontrastu oraz nasycenia koloru - Funkcja regulacji ostrości – wysoka, średnia, minimalna | Tak |  | ----- |
|  | 1 x monitor o parametrach poniżej instalowany w ścianie w zabudowie – monitor zabudowany szczelnie za szklanym panelem z możliwością jego demontażu - Zasilanie 230V - Pobór mocy maksymalnie 145W - Monitor typu LCD o przekątnej obrazu min. 47” Lub zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora ściennego o mniejszej przekątnej 42” - Rozdzielczość min. 1920x1080 mm - Jasność min. 700 cd/m2 lub min. 500 cd/m2 (wartości kalibrowane) - Kontrast min. 1300:1 - Monitor posiadający następujące wejścia minimum: - 1 x VGA - 1 x DVI - 1 x HDMI | Tak |  | ----- |
|  | Monitor chłodzenie bez wentylatorów, Monitor zgodny z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia odnośnie stacji przeglądowych z możliwością kalibracji raz na 12 miesięcy | Tak |  | ----- |
|  | Licencja na system – dokument dołączany na etapie dostawy systemu | Tak |  | ----- |
| STACJA CYFROWA |  |  |  |  |
|  | Stacja wykonana w wersji do powieszenia lub zabudowy w ścianie – do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji | Tak |  | ----- |
|  | Stacja kompatybilna w pełni z zaoferowanym systemem integracji | Tak |  | ----- |
|  | Klawiatura składana, silikonowa z touchpad’em, dodatkowo półka pod myszkę, przewody zabudowane niewidoczne, całość w kompaktowej obudowie, łatwej w zmywaniu | Tak |  | ----- |
|  | Stacja DVD+/-RW | Tak |  | ----- |
|  | Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, redukcja niepożądanych refleksów świetlnych | Tak |  | ----- |
|  | Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem | Tak |  | ----- |
|  | Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji | Tak |  | ----- |
|  | Procesor min. i3 3,2 GHz min. 6500 pkt w teście passmark, system operacyjny W7 pro lub nowszy | Tak, podać |  | Procesor i5 i lepszy – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Pamięć RAM min. 8 GB | Tak |  | ----- |
|  | Karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu | Tak |  | ----- |
|  | Dysk twardy 500 GB | Tak, podać |  | Dysk SSD – 10 pkt, Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Min. dwa złącza USB dostępne od frontu urządzenia | Tak |  | ----- |
|  | Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, sprzętowa kalibracja do DICOM w tablicy LUT monitora, matryca IPS, podświetlanie LED, Lub Zamawiający dopuszcza stację cyfrową z monitorem z matrycą SPVA z podświetlaniem LED co jest parametrem równoważnym do wymaganego | Tak |  | ----- |
|  | Przekątna monitora min. 47” | Tak |  | ----- |
|  | Rozdzielczości monitora min. 1920x1080 Pixel – 2 MPix | Tak |  | ----- |
|  | Kąt widzenia monitora H,V – 178º / 178º | Tak |  | ----- |
|  | Jasność monitora min. 500 cd/m² | Tak |  | ----- |
|  | Układy stabilizujące jasność monitora zaraz po jego włączeniu, lub wyjściu ze stanu czuwania | Tak |  | ----- |
|  | Gniazda LAN na zewnątrz obudowy. | Tak |  | ----- |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości części komputerowej np. o pamięć RAM, HDD, procesor itp. | Tak |  | ----- |
|  | Produkt zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz.U z 2010 r. Nr 107 poz.679 z późniejszymi zmianami oraz spełnia wymagania Dyrektywy MD 93/42/EEC ze zmianami z Dyrektywy 2007/47/EC | Tak |  | ----- |
|  | Możliwość przechwytywania obrazu z monitora znajdującego się w komorze mikroskopów z opcją wyświetlenia go na dowolnym urządzeniu obrazującym wchodzącym w skład systemu integracji. (dodatkowe źródło obrazu) | Tak |  | ----- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez okres gwarancji od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 3 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury –2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | Pozyskanie wszelkich licencji oraz interfejsów do podpięcia aparatury na sali operacyjnej po stronie Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Nazwa/skład chemiczny środków dopuszczonych do czyszczenia przez producenta aparatu (jeśli dotyczy) | Wymienić |  | - - - |