OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie detektora cyfrowego dedykowanego neonatologii

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Nazwa i typ: ..................................................................

Producent: .....................................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2019): …........................................

Klasa wyrobu medycznego: .......................................

| Przedmiot | Ilość sztuk | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- |
| Detektor cyfrowy | 1 | zł |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY MAŁY DO WSPÓŁPRACY Z APARATEM DRX REVOLUTION |  |  |  |  |
|  | Rozmiar detektora 25x30 cm +/- 1cm. Detektor pasujący do szuflad typowych inkubatorów. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Detektor do zastosowań pediatrycznych | TAK |  | - - - |
|  | Scyntylator CsI | TAK |  | - - - |
|  | Zakres napięć aparatu 40 – 150kV | TAK |  | - - - |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 50% dla 1lp/mm | TAK, opisać |  | - - - |
|  | Matryca obrazowa ≥ 7 mln pikseli | TAK, podać |  | 7 mln – 0 pkt Więcej – 10 pkt |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora ≤ 125 µm | TAK, podać |  | 125 µm do 115 µm -1 pkt ≤ 115 µm - 10 pkt |
|  | Rozdzielczość ≥ 4,0lp/mm | TAK, podać |  | ≥ 4,5lp/mm – 5 pkt |
|  | Waga detektora < 2,2kg | TAK, podać |  | - - - |
|  | Przetwarzanie przetwornika detektora ≥ 16 bitów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni ≥ 150 kg | TAK, podać |  | - - - |
|  | Akumulator do detektora min. 3 szt | TAK, podać ilość |  | 3 szt. – 1 pkt więcej – 2 pkt |
|  | Akumulatory ładowane w obudowie aparatu lub zewnętrzna ładowarka | TAK, podać |  | - - - |
|  | Interfejs kablowy oraz WiFi 802.11 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Bezpieczeństwo sieci bez przewodowej, podać standardy Interfejs sieci bezprzewodowej - obsługa WPA2 Enterprise z metodą uwierzytelnienia EAP-TLS | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ilość ekspozycji na jednym naładowaniu akumulatora ≥ 50 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP57 | TAK, podać |  | - - - |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS i prace konfiguracyjne po stronie Wykonawcy (wymagana konfiguracja worklisty). Prace konieczne do wykonania w systemach RIS (Softmed Orion) oraz PACS (Agfa Impax) mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane serwisy tych systemów. Wszystkie koszty integracji pokrywa Wykonawca | Tak, opisać |  | - - - |
|  | Wykonanie infrastruktury sieciowej na terenie oddziału neonatologicznego poprzez wykonanie instalacji i stworzenie sieci bezprzewodowej umożliwiającej komunikację co najmniej bezprzewodową oferowanego detektora oraz posiadanego aparatu Carestream Revolution DRX z siecią SU | Tak, opisać |  | - - - |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla całej zaoferowanej konfiguracji (w miesiącach) | ≥ 12 miesięcy |  | 12 miesiące – 0 punktów więcej – 15 punktów |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (czas podjęcia naprawy) wynosi max. 48 godzin od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). | TAK, podać |  | - - - |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy techniczne nieodpłatne- lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. | TAK, podać dane adresowe |  | - - - |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta | TAK, podać |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych. | TAK |  | - - - |
|  | Wraz z dostawą komplet dokumentacji uprawniającej urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aparatów RTG. | TAK |  | - - - |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie jeśli jest wymagane do pracy danego urządzenia. | TAK, podać |  | - - - |