## część (1)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadniki
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadnik hydrofilny cechy: - prowadnik pokryty powłoką hydrofilną - końcówki różnego kształtu - prosta, typu „J”, - średnica od 0.018" do 0,035" - długość w zakresie od 150cm do 260cm - końcówki o różnej sztywności | 1000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Prowadnik sztywny cechy: - prowadnik sztywny - sztywny stalowy rdzeń z miękką końcówką - konfiguracja J - średnica od 0.014" do 0,035" - długość w zakresie od 180cm do 300cm | 20 | szt. |  |  |  | 0
3. | Mikroprowadnik nitinolowy cechy: - mikroprowadnik nitinolowy pokryty powłoką hydrofilną - średnica od 0,012" do 0,018" - miękka końcówka cieniująca w obrazie rtg - długość w zakresie od 180cm do 200cm - sztywna część proksymalna zapewniająca sprawne manewrowanie w układzie naczyniowym | 50 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (2)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki angiograficzne
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki angiograficzne cechy: - cewniki selektywne, zbrojone wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - końcówka temperowana na prowadnik o śred. 0,035" - średnica 4F i 5F - długość w zakresie od 65cm do 110 cm - posiadające znacznik cieniujący w obrazie rtg w odcinku dystalnym - wymagane podstawowe konfiguracje krzywizn - zapewniające cewnikowanie gałęzi aorty piersiowej i brzusznej | 1500 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikrocewnik do naczyń obwodowych cechy: - selektywne mikrocewniki zbrojone, pokryte powłoką hydrofilną - akceptujące prowadnik 0,021” - średnica od 2.4F do 2.8F - kształtowalna końcówka - długość w zakresie od 110cm do 150cm - znacznik cieniujący na końcu cewnika - mikrocewniki 2,7 i 2,8 F z kompatybilnym mikroprowadnikiem w zestawie - kompatybilne z wieloma środkami embolizacyjnymi takimi jak: PVA, NBCA, etanol, mikrosfery oraz DSMO | 200 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (3)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
Koszulki wprowadzające
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie cechy: - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy udowej; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 8F; - długość w zakresie od 11cm do 23cm; - prowadnik J 35” w zestawie | 1000 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Długie koszulki wprowadzające
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Długie koszulki wprowadzające cechy: - koszulka naczyniowa, ze znacznikiem cieniującym na końcu, z zastawką hemostatyczną, z pokryciem hydrofilnym; - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica wewnętrzna od 5F do 8F; - różne długości (w tym koniecznie 90 cm); - różne kształty końcówek; | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
Filtry żylne
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Filtry żylne stałe i czasowo-stałe cechy: - filtry do żyły głównej dolnej stałe lub czasowo-stałe stosowane w prewencji zatorowości płucnej; - możliwość implantacji z dostępu udowego lub szyjnego; - możliwość bezpiecznego przeznaczyniowego usunięcia filtra czasowo-stałego; | 20 | szt. |  |  |  | 0
2. | Zestaw do usuwania filtra żylnego cechy: - zestaw do przeznaczyniowego usuwania filtra żylnego składający się z introduktora, cewnika prowadzącego i pętli | 20 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (6)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
Przedłużacze wysokociśnieniowe i wkład do kontrastu do strzykawki automatycznej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej cechy: - wysokociśnieniowe przedłużacze wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - długość w zakresie od 120cm do 180cm | 1000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Wkład do kontrastu do strzykawki automatycznej typu MARK V plus | 1000 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (7)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
Materiały embolizacyjne
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cząsteczki do wybiórczej embolizacji cechy: - kalibrowane, sterylne cząsteczki na bazie glikolu polietylenowego - średnica cząsteczek od 75 do 1000 mikronów - pakowane w strzykawkach w zawiesinie soli fizjologicznej - nie wywołujące reakcji zapalnej | 60 | szt. |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
Materiały embolizacyjne
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Spirale wolne do embolizacji naczyń obwodowych cechy: - spirale platynowe do embolizacji naczyń obwodowych; - wypychane; - średnicy 0,018” – 0,035”, - pokrywane kosmkami syntetycznymi; - kompatybilne z mikrocewnikami 0.027 | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
Materiały embolizacyjne
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Spirale odczepiane do embolizacji naczyń obwodowych cechy: - spirale platynowe do embolizacji naczyń obwodowych; - średnicy 0,020” - długości do 60 cm - o różnym stopniu sztywności - wprowadzane połączone z popychaczem i odczepialne mechanicznie - kompatybilne z mikrocewnikami 0.027” | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
Materiały embolizacyjne
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Klej tkankowy do embolizacji wewnątrznaczyniowej cechy: - syntetyczny klej cyjanoakrylowy, szybko ulegający polimeryzacji w kontakcie w wilgotnym środowisku oraz w kontakcie z żywą tkanką; - w sterylnych opakowaniach o objętości 0.5 ml; - posiadający rejestrację i potwierdzone piśmiennictwem zastosowanie do embolizacji wewnątrznaczyniowych w zakresie układu tętniczego i żylnego, w tym w neuroradiologii; | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
Materiały do chemoembolizacji
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cząsteczki do chemoembolizacji cechy: - zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi mogą być obciążane chmioterapeutykiem: irinotekan lub doxorubicyna - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - kalibrowane - 3 wielkości mikrosfer: 100 µm +_ 25 µm; 200 µm +_50 µm; 400 µm +_ 50 µm - pakowane w strzykawki a 20 ml, zawierające 2 ml mikrosfer w soli fizjologicznej | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Spirale embolizacyjne odczepialne elekrolitycznie cechy: - spirale platynowe do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych; - spirale trwale połączone, lecz galwanicznie odizolowane od popychacza, z możliwością repozycjonowania (wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka); - różnych kształtów – 3D, 360 i heliakalne; - o średnicy pierwotnego zwoju: od 0,0095” do 0,015”; - o różnym stopniu sztywności; - o różnych wymiarach średnic i długości; - system odczepiania spirali z dźwiękowa i wizualną sygnalizacją odczepienia; | 400 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikrocewniki zbrojone; - pokrycie hydrofilne; - z różnymi strefy sztywności, - różne kształty końcówek; - o średnicy zewnętrznej w zakresie od 2.1 – 2.8F, - zakończone dwoma markerami, do wprowadzania spiral elektrolitycznie odczepialnych - całkowita długość nie mniejsza niż 160 cm. | 100 | szt. |  |  |  | 0
3. | Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki hydrofilne; - z temperowanym rdzeniem; - średnica 0,014", - końcowy odcinek o różnym stopniu sztywności, - długość w zakresie od 200cm do 300cm. | 100 | szt. |  |  |  | 0
4. | System odczepiania spiral cechy: - system gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację informującą o odczepieniu spirali | 20 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (13)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Spirale embolizacyjne odczepiane elektromechanicznie cechy: - spirale do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - spirale platynowe oraz spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości - z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka - o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010” ; 0,014” ; 0,018” - o różnych wymiarach średnic i długości - różnych kształtów – w tym 3D i heliakalne; - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy | 500 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikrocewniki zbrojone – zbudowany z 7 segmentów - pokrycie hydrofilne - z dystalnym segmentem umożliwiającym kształtowanie końcówki nad parą wodną - zakończone dwoma markerami umożliwiającymi pozycjonowanie i odczepianie spirali - o średnicy zewnętrznej 2,4 F , - całkowita długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na długości 120 cm | 200 | szt. |  |  |  | 0
3. | Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki o budowie hybrydowej - pokrycie hydrofilne - średnica 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej - rdzeń wykonany ze stali, w części dystalnej wykonany z nitynolu - długość 200 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm | 300 | szt. |  |  |  | 0
4. | System odczepiania spiral elektromechanicznych cechy: - system gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację informującą o odczepieniu spirali | 20 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (14)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie Cechy: - spirala embolizacyjna platynowa, odczepiana mechanicznie do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - średnica zewnętrzna 0,020” - spirala o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy i długości; o zmiennej sztywności | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie Cechy: - spirala embolizacyjna platynowa, odczepiana mechanicznie do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - średnica zewnętrzna 0,010” - spirala o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy i długości; o zmiennej sztywności | 100 | szt. |  |  |  | 0
3. | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - mikrocewnik długości min 150 cm - światło 0,025” - dystalna cześć o średnicy 2,6 F - dwa platynowe markery na końcu cewnika - cewnik zbrojony na całej długości spiralnym oplotem z drutu nitinolowego - różne kształty końcówek | 50 | szt. |  |  |  | 0
4. | System odczepiania spiral mechanicznych cechy: - system do odczepiania spirali mechanicznych | 10 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (15)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - cewniki atraumatyczne w części dystalnej, zbrojone w części proksymalnej , pokrycie PTFE - cewniki o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm - cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie - hydrofilne na długości 15 cm - o różnym kształcie końcówki | 200 | szt. |  |  |  | 0
2. | Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - cewniki atraumatyczne w części dystalnej, zbrojone w części proksymalnej , pokrycie PTFE - cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ - długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm | 150 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (16)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki prowadzące cechy: - cewniki zbrojone, - średnicy od 5F do 7 F, - o różnych kształtach końcówki, - co najmniej dwie strefy sztywności, - długości całkowitej do 100 cm, - końcówka miękka, atraumatyczna cieniująca we fluoroskopii, - o różnym kształcie końcówki | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki do zabiegów neuroradiologicznych do dystalnych dostępów
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik o budowie 2 częściowej z wewnętrznym, niezależnym cewnikiem prowadzącym długości min 120 cm - odporny na zaginanie w obrębie krętych naczyń - z różnymi strefami sztywności - dystalna końcówka zbrojona, giętka, miękka, atraumatyczna - różne długości od 95 do 115 cm - średnica zewnętrza 6F i wewnętrzna min. 0.070” - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki do zabiegów neuroradiologicznych do dystalnych dostępów
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - zewnętrzna średnica 5F i 6F i średnica wewnętrznej odpowiednio 0,055’’ i 0.070”; - długość cewnika 115 - 130 cm , - pokrycie hydrofilne | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
stenty do remodelingu naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty do naczyń mózgowych cechy: - stenty sosowane do zabiegów embolizacji tętniaków o szerokiej szyi - stenty samorozprężalne, - wykonane z nitynolu, - z cieniującymi w obrazie fluoroskopwym markerami na całej długości stentu - dające możliwość zmiany położenia (repozycjonowalne) podczas rozprężania; - o średnicach w zakresie od 2,5 mm – 5,5 mm, - długości w zakresie od 12 mm do 75 mm - w zestawie z mikrocewnikiem do wprowadzania stentu | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (20)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty do remodelingu naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty do naczyń mózgowych cechy : - do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szyi oraz poszerzania zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych. - stenty samorozprężalne - wykonane z nitynolu, o strukturze „zamknietych oczek” - połączone trwale z popychaczem, uwalniane na drodze elektrolitycznej, - dające możliwość zmiany położenia (repozycjonowalne) z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. - o średnicach 3 mm - 6mm - długości w zakresie od 15 mm do 30mm. | 30 | szt |  |  |  | 0
2. | Mikrocewniki do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki o długości całkowitej 150 lub 135cm, - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, - o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", - posiadające jeden dystalny marker, - pokrywane hydrofilnie | 50 | szt |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (21)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty wewnątrzczaszkowe do leczenia tętniaków naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy cechy: - stent wewnątrzczaszkowy kierunkujący przepływ krwi stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych (typu flow diverter stent) - wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie - możliwość repozycji po 90% uwolnieniu - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości - w zestawie z mikrocewnikiem zbrojonym do wprowadzania | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (22)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty wewnątrzczaszkowe do leczenia tętniaków naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny wenątrzczaszkowy cechy: - stent wewnątrzczaszkowy kierunkujący przepływ krwi stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych (typu flow diverter stent) - implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych - możliwość repozycji po uwolnieniu 90% - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości – wyposażony w 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz struktury stentu - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’ | 50 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikrocewniki do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki zbrojony, o długości całkowitej 150 cm, - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021’’ - o średnicy wewnętrznej 0,027’’ - posiadające jeden dystalny marker - pokrywane hydrofilnie | 100 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (23)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty wewnątrzczaszkowe do leczenia tętniaków naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny wenątrzczaszkowy cechy: - stent wewnątrzczaszkowy stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych typu flow diverter stent - wykonany z 64 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie - dające możliwość zmiany położenia (repozycjonowalne) z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości - kompatybilny z mikrocewnikiem 0.027” – konieczne dokładne wskazanie kompatybilnych mikrocewników | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (24)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do embolizacji malformacji naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Mikrocewniki hydrofilne do embolizacji naczyniaków mózgowych cechy: - mikrocewnik o długości całkowitej 165 oraz 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F i 2,7/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012” oraz 0,013” - mikrocewnik z odczepianą końcówką o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F; odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm - mikrocewnik o dużej odporności na załamanie i rozciąganie - dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika - pokrycie hydrofilne na całej długości - wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikroprowadniki hydrofilne do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki do naczyń mózgowych; - o średnicy w zakresie od 0.008’’ do 0,010''; - o całkowitej długości co najmniej 180 cm. - pokrywane hydrofilnie | 100 | szt. |  |  |  | 0
3. | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków działający na zasadzie wytrącania materiału embolizacyjnego z roztworu cechy: - kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH - DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH, zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji materiału embolizacyjnego w skopi rtg - dostępny w różnych lepkościach - w zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki. | 150 | kpl. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (25)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do embolizacji malformacji naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Mikrocewniki hydrofilne do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki typu ''flow directed catheter''; - pokrywane hydrofilnie, - średnicy zewnętrznej w odcinku końcowym od 1,2 do1.8 F; - o różnych strefach miękkości; - o całkowitej długość co najmniej 165 cm, - ze znacznikiem widocznym w obrazie fluoroskopowym na końcu | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikroprowadniki hydrofilne do naczyń mózgowych cechy: - mikroprowadniki do naczyń mózgowych; - o średnicy w zakresie od 0.007’’ do 0,014''; - o całkowitej długości co najmniej 180 cm. - pokrywane hydrofilnie | 100 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (26)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do remodelingu naczyniowego stosowane przy embolizacji tętniaków naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych Cechy: - cewniki balonowy sosowane w zabiegach embolizacji tętniaków naczyń mózgowych w prostych odcinkach i podziałach naczyń - shaft balonu : średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F ; średnica części dystalnej 2.1 F - shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – dla prowadnika, kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi - cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce - dostępność rozmiarów : 4mmm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (27)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balnowe do remodelingu naczyniowego stosowane przy embolizacji tętniaków naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Mikrocewnik z balonem do remodelingu podczas embolizacji tętniaków mózgowych Cechy - cewniki balonowy sosowane w zabiegach embolizacji tętniaków naczyń mózgowych w prostych odcinkach i podziałach naczyń - średnice balonów 3 – 5 i 4 – 6 mm - długość balonu w zakresie od 6 mm do 30 mm - pokrycie hydrofilne - obecność 2 platynowych markerów | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (28)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
Y- konektory
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Pojedynczy Y-konektor Cechy: Światło wewnętrzne 9 F Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu Y-konektor musi posiadać 3 wyjścia: - jedno do połączenia z cewnikiem - jedno do połączenia z zestawem do płukania - jedno wyjście zakończone zastawką hemostatyczną | 500 | szt. |  |  |  | 0
2. | Podwójny Y-konektor DOUBLE PLAY Cechy: Podwójne światło wewnętrzne 9 F Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu Y-konektor musi posiadać 4 wyjścia: - jedno do połączenia z cewnikiem - jedno do połączenia z zestawem do płukania - dwa wyjścia zakończone zastawkami hemostatycznymi | 300 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (29)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Cechy: - urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych oczek - połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia - konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia - dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm długość 15/20/30mm - dostarczanie systemu jak spirali embolizacyjnych – wprowadzany przez mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm) - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikrocewnik dostawczy do systemu mechanicznej trombektomii Cechy: - mikrocewnik o długości całkowitej min 135cm, - kompatybilny z prowadnikiem 0,018 – 0,021, - o średnicy zewnętrznej 2,3 – 2,8 F w odcinku dystalnym i średnicy wewnętrznej 0,021” – 0,027”, - posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, - pokrywany hydrofilnie, | 100 | szt. |  |  |  | 0
3. | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii Cechy: - cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcie tętnicy przy zabiegu trombektomii - cewnik o średnicy 8F i w świetle wewnętrznym 0,075” i długości roboczej 95cm - konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach - wyposażony w dwa markey obrazujące końce balonu - długość balonu 10mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (30)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych z systemem do aspiracji materiału zatorowego
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik reperfuzyjny Cechy: - cewnik reperfuzyjny o całkowitej długości min 130 cm - zbrojony oplotem nitynolowym - o średnicy zewnętrznej 5.75F lub 6F w części dystalnej i 6F w części proksymalnej - posiadający dystalny marker - o różnych strefach sztywności | 50 | szt. |  |  |  | 0
2. | Cewnik prowadzący do zabiegu trombektomii Cechy: - koszulka prowadząca zbrojona na całej długości jednolitym spiralnym oplotem ze stali nierdzewnej. - światło 6F ( 0.088") na całej długości - długości koszulki: 80 i 90 cm - miękki segment dystalny długości 4 cm - dystalna cześć pokryta hydrofilnie - konfiguracja zakończeń : proste , MP - zawiera w zestawie dylatator, odkręcaną zastawkę hemostatyczną, Y-adapter | 50 | szt. |  |  |  | 0
3. | 3. Zestaw niesterylnych drenów do pompy aspiracyjnej | 50 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0
Lp. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Dzierżawa pompy aspiracyjnej do cewników reperfuzyjnych dedykowanej do leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, na czas trwania umowy | 24 | miesiące | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
|  |  |  | 5840 | 0.27 | 0

## część (31)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Cechy: - urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu - połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia - konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia - trzy średnice urządzenia 3, 4 i 6 mm; długość min 20mm - dostarczanie systemu jak spirali embolizacyjnych – wprowadzany przez mikrocewnik - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości - w zestawie z dedykowanym mikrocewnikiem zbrojonym do wprowadzania - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (32)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
Sprzęt do emolizacji tętniaków w podziałach naczyń
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Implant wewnątrznaczyniowy do leczenia tętniaków w podziałach naczyń Cechy: - implant wewnątrznaczyniowy samorozprężany „Stent-like“ do wspomagania embolizacji tętniaków o szerokiej szyi zlokalizowanych w podziałach naczyń; - implant stanowaiący podporę dla spiral wprowadzanych do worka tętniaka i zabezpieczenie przed migracją spiral do naczynia macierzystego; - przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,5 mm; - posiadający markery widoczne we fluioroskopii pozwalające na dokładne pozycjonowanie w stosunku do szyi tętniaka; - system kopmatybilny z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym nie większym niż 0,021“ dostępnym na rynku (bezwzględnie konieczne wskazanie konkretnych mikrocewników kompatybilnych z systemem); - system odłączania dający możliwość zmiany położenia (repozycjonowanie) z możliwością ponownego złożenia i usunięcia po całkowitym rozprężeniu; | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (33)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
System do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zamykacz naczyniowy Cechy: - system do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych - system zapinek złożony z części kotwiczącej, szwu i kolegenu, w pełni resorbowalne - system kompatybilny z koszulkami 6F i 8F - system dostarczany z koszulką, lokalizatorem prawidłowego położenia systemu w tętnicy, prowadnikiem 0,035” lub 0,038” | 250 | szt. |  |  |  | 0

## część (34)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
Sterylny jednorazowy zestaw do angiografii
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Sterylny zestaw do angiografii Skład: a) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm (owinięcie zestawu) lub 150x190 cm, b) 2 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2 lub o gramaturze 55 g/m2 w rozmiarze 50x40 cm c) 2 x fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 32 cm H2O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm lub min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm): 130 cm d) 1 x skalpel z trzonkiem nr 11 e) 2 x strzykawka 3- częściowa Luer Lock 10 ml f) 2 x strzykawka 3- częściowa Luer Lock 20 ml g) 1 x plastikowe narzędzie o dł. 18cm do mycia pola operacyjnego h) 1 x opinak plastikowy dł. 13 cm lub 14 cm z zaciskiem i) 40 x kompresy gazowe 10 x 10 (17 nitkowe 12 warstwowe) j) 1 x miska o pojemności 250 ml, kolor niebieski k) 1 x miska o pojemności 500 ml, kolor niebieski l) 1 x miska stabilizująca prowadnik o pojemności 2500 ml ł) 1 x serweta do angiografii udowej 227 x 330 cm lub 235x320 cm z 2 samoprzylepnymi otworami usytuowanymi decentralnie w rozmiarze 12cmx12cm otoczonymi folią chirurgiczną. Serweta powinna posiadać dwa zintegrowane panele na całej długości serwety, wykonane z foli PE , służące do przykrycia pulpitu sterowniczego o szerokości 70 cm każdy. Serweta główna powinna być wykonana z laminatu 3-warstwowego(włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 74g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 150cm H2O lub serweta wykonana z 3 warstwowej włókniny: włóknina wiskozowa+folia polietylenowo-polipropylenowa+włóknina polipropylenowa o gramaturze 73g/m2 i 191 cm H2O, panele boczne wykonane z grubej, przeźroczystej folii. W polu krytycznym dodatkowe wzmocnienie (łata chłonna) o wysokiej absorbcji płynów o min gramaturze 112g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o jednolitej gramaturze na całej powierzchni serwety, co nie ma wpływu na jej absorbcje płynów. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Zamawiający wymaga aby: Zawartość zestawu była opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Wyrób sterylny zapakowany był w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania w miejscu otwierania powinien znajdować się sterylny margines. | 2000 | szt. |  |  |  | 0

## część (35)
| DFP.271.107.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 35 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty czasowe do remodelingu naczyń mózgowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty czasowe do remodelingu naczyń mózgowych cechy: - czasowy stent wewnątrzczaszkowy dedykowany do stabilizacji spirali w tętniaku bez blokowania przepływu, - calkowicie widoczny w promieniach RTG, - na stałe przymocowany do systemu wprowadzajacego, - regulowana przez operatora siła radialna oraz średnica rozprężanego stentu, - stent pozwala na zachowanie przepływu, eliminując ryzyko okluzji oraz długotrwałego podawania leków przeciwzakrzepowych jak to ma miejsce w przypadku stentów implantowanych, - stent kompatybilny z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym maks. 0,21`` | 20 | szt. |  |  |  | 0