Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 11

Dostawa wszystkich odczynników przeznaczonych do badań histochemicznych z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania poniższych barwień wraz z dzierżawą systemu do barwień składającego się z trzech sztuk analizatorów do wykonania poniższych barwień i z laboratoryjnym systemem oczyszczania wody.

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa odczynników przeznaczonych do wykonania minimum 67200 barwień (w ciągu 2 lat) histochemicznych wraz z niezbędnymi materiałami zużywalnymi.

- dzierżawa systemu do barwień składającego się z trzech sztuk aparatów do wykonania w/w barwień

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis warunków granicznych:

- Wykonawca dostarczy system do diagnostyki histochemicznej obejmujący trzy aparaty tego samego typu, z osprzętem i oprogramowaniem (systemem oczyszczania wody, komputerem, drukarką, drukarką kodów paskowych i systemem awaryjnego zasilania, które stanowią integralną, dedykowaną do urządzenia część systemu) wraz z zestawami odczynników do barwień (zgodnie z arkuszem cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji), kompletem buforów oraz pozostałych reagentów  i materiałów eksploatacyjnych.

- Ilość zestawów do barwień do diagnostyki histochemicznej powinna umożliwić wykonanie 67200  barwień histochemicznych w ciągu dwóch lat

- Ilość buforów, dodatkowych reagentów i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania barwień powinna uwzględnić konieczność częstego czyszczenia urządzenia i powinna zostać przeliczona na wykonanie 80000 barwień.

- System zostanie podłączony do systemu informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Patomorfologii Zamawiającego, w sposób umożliwiający min. Identyfikację próbki na każdym etapie procesu, w tym podczas obsługi na dostarczanym aparacie jak i po jej zakończeniu.

- Dwustronna komunikacja z systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego „PatARCH firmy MedLAN”. Podłączenie winno nastąpić w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Szpital. Wszelkie koszty związane z integracją z systemem ponosi Wykonawca.

- System umożliwia w pełni automatyczne barwienia histochemiczne

- System umożliwia pracę na skrawkach parafinowych, bioptatach i szpiku kostnym.

- Wykonawca dostarczy naklejki i taśmy do drukarki na wykonanie ok. 67200 barwień

- Wykonanie wszystkich etapów barwień histochemicznych tj. odparafinowywanie, reakcja barwna, podbarwienie tła na pokładzie jednego urządzenia.

- Zastosowanie bezksylenowej technologii odparafinowania preparatów.

- System musi umożliwiać załadowanie jednorazowo co najmniej 20 preparatów do każdego z aparatów.

- Możliwość zaprogramowania barwień z funkcją „opóźniony start”.

- Możliwość stosowania jednocześnie 2 do 8 różnych protokołów barwień w jednym cyklu pracy.

- System umożliwia zabezpieczenie tkanek przed wysychaniem na każdym etapie barwienia

- Stała ilość dozowanych odczynników podczas cyklu barwienia, niezależna od wielkości i umiejscowienia materiału na szkiełku

- Wszystkie reagenty używane w procesie barwienia muszą posiadać opakowania zaopatrzone w kody lub chipy rozpoznawalne przez oprogramowanie systemu

- Możliwość skanowania szkiełek i odczynników na pokładzie aparatów

- Wszystkie zestawy do barwień z arkusza cenowego muszą być „gotowe do użycia”, bez konieczności rozcieńczania.

- Zestaw odczynników zarejestrowany w systemie pozwoli na wykonanie barwień w każdym aparacie tego systemu

- Wszystkie systemy do barwień muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać deklarację zgodności CE IVD.

- Wprowadzenie podstawowych protokołów barwień, tych samych na obu aparatach, bezpośrednio przez specjalistę aplikacyjnego (Wykonawca) na miejscu u Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zamawianych odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.

- W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt równoważny – zamiennik – uwaga! walidacja w cenie dostawy zastępczego asortymentu.

- Wykonawca dostarczy laboratoryjny system oczyszczania wody w celu zapewnienia dużej ilości wysoko oczyszczonej wody (15l/h, magazynowanie w zbiorniku 100L), co wymagane jest do zapewnienia prawidłowej pracy dzierżawionych sprzętów

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymaganą ilość szkiełek adhezyjnych do barwień histochemicznych kompatybilnych z urządzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu potwierdzonego certyfikatem wraz z dostawą sprzętu

- Walidacja protokołów barwienia po stronie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest (w cenie oferty) do obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatów w ramach umowy dzierżawy przez cały okres trwania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia (w cenie oferty) zestawu startowego odczynników koniecznych do walidacji i wdrożenia protokołów barwień

- Coroczny przegląd techniczny będzie wykonywał (w cenie oferty) wykonawca

- Wykonawca zapewni (w cenie oferty) wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne w zakresie wyboru systemów barwień i optymalizacji protokołów diagnostycznych, w trakcie trwania umowy

- W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu i dostarczania produktu równoważnego – zamiennik Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania (w cenie oferty) próbki odczynników w przypadku nowych odczynników wprowadzanych na rynek oraz w sytuacji, kiedy laboratorium nie posiada opracowanej metody barwienia, walidacja metody na koszt Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego

- W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy systemu wraz z częściami zamiennymi są zapewniane przez serwis i na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny. Przy awarii trwającej dłużej niż 48 godzin Wykonawca dostarczy zastępczy lub nowy aparat.

- Zamawiający wymaga być pierwszym użytkownikiem aparatów

- Instrukcja urządzenia w języku polskim, certyfikat CE oraz karty charakterystyki stosowanych odczynników w języku polskim wraz z dostawą aparatu

- Wykonawca na własny koszt dokona przeprowadzki, instalacji, uruchomienia i walidacji aparatów z bieżącej lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego (bieżąca lokalizacja zakładu – Kraków. Ul. Grzegórzecka 16) do NSSU (Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków, ul. Jakubowskiego 2)

- Możliwość zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu w przypadku zmiany potrzeb Zakładu