Dotyczy: części 5

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | 2 analizatory immunologiczne (parametrów krytycznych) |  |
|  | Parametry oznaczane : troponina I, CRP, D-Dimer, CK-MB mass, HCG, NT proBNP |  |
|  | Czułość troponiny I 0,01 ng/l lub lepsza |  |
|  | Analizator umożliwiający badanie krwi pełnej pobranej na antykoagulant (bez konieczności wirowania materiału) |  |
|  | Analizator badań pilnych, gotowy do pracy 24h/dobę, nie przechodzący samoczynnie w stan stand-by |  |
|  | Analizator wykonujący badanie bezpośrednio z probówki, do której pobrany był materiał |  |
|  | Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów |  |
|  | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
|  | Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń z jednej próbki |  |
|  | Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych |  |
|  | Zestawy odczynnikowe gotowe do użycia, kompletne, zawierające kalibratory |  |
|  | Komunikacja (oprogramowanie) w języku polskim. |  |
|  | ### Badanie próbki bezpośrednio z probówki bez dodatkowych adapterów |  |
|  | Brak bezpośredniego kontaktu z materiałem badanym – hermetyczny pojemnik na odpady |  |
|  | Kalibracja raz na serię odczynnika |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |
|  | Dwukierunkowe połączenie analizatorów z LIS Zakładu Diagnostyki SU |  |
|  | Materiały kontrolne przynajmniej na dwóch poziomach |  |
|  | Kontrola wykonywana codziennie minimum na jednym poziomie |  |
|  | Przegląd techniczny analizatorów 1 raz do roku oraz sprawdzenie techniczne analizatora po 6 miesiącach od przeglądu (zgodnie z wymaganiami producenta analizatorów). Koszty z tym związane ponosi Wykonawca wraz materiałami potrzebnymi do przeglądu |  |
|  | Oprogramowanie serwerowe (np. nadzór nad aparatami, integracja z LIS) zostanie zainstalowane na maszynie wirtualnej dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni mechanizmy umożliwiające odzysk systemu w przypadku awarii z kopii migawkowych maszyn wirtualnych bez utraty integralności danych. |  |
|  | Wykonawca zapewni możliwość zdalnego dostępu do oprogramowania serwerowego dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego |  |
|  | Dostarczane licencje na oprogramowanie nie mogą być ograniczone czasowo |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.