Dotyczy: części 9

Tabela 1

Wymagania graniczne dla zestawu odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do oznaczania HbA1C

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki, materiały kontrolne oraz materiały zużywalne pochodzą od jednego producenta i są zalecane przez producenta analizatora |  |
| 2 | Łączny czas oznaczenia nie dłuższy niż 3 min |  |
| 3 | Oznaczanie hemoglobiny metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej HPLC |  |
| 4 | Certyfikat NGSP zgodny ze standardem IFCC |  |
| 5 | Wyliczanie zawartości frakcji HbA1C według jednostki NGSP oraz IFCC |  |
| 6 | Precyzja pomiaru HbA1C <2,5% |  |
| 7 | Możliwość oznaczania hemoglobiny A1 oraz A2 w jednym teście, możliwość oznaczania hemoglobiny płodowej HbF |  |
| 8 | Po załadowaniu nowego zestawu odczynników jednorazowa, dwupunktowa stabilna kalibracja. Kalibracja w oparciu o pojedyncze oznaczenie kalibratorów |  |
| 9 | Możliwość oznaczeń w próbkach pierwotnych i hemolizatach |  |
| 10 | Instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim, jasna i szczegółowa |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 2

Wymagania graniczne dla analizatora do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1C:

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczanie hemoglobiny metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej HPLC |  |
| 2 | Wyliczanie zawartości frakcji HbA1C według NGSP oraz IFCC |  |
| 3 | Certyfikat NGSP, zgodność ze standardem IFCC |  |
| 4 | Precyzja pomiaru min. CV<2,5% |  |
| 5 | Czas oznaczania próbki do uzyskania wyniku max. 3 min |  |
| 6 | Zastosowanie algorytmu EMG (Exponentially Modified Gaussion) w celu eliminacji interferencji hemoglobiny karbamylowanej |  |
| 7 | Możliwość oznaczenia hemoglobiny A1 i A2 w jednym teście. Możliwość oznaczania hemoglobiny płodowej HbF |  |
| 8 | Identyfikacja pików i zaznaczenie pola krzywej w celu weryfikacji automatycznego odczytu chromatogramu |  |
| 9 | Jednorazowa, dwupunktowa, stabilna kalibracja dla nowego zestawu odczynników. Kalibracja w oparciu o pojedyncze oznaczenie kalibratorów |  |
| 10 | Flagowanie wyników z nieprawidłowymi i wątpliwymi czasami retencji |  |
| 11 | Analizator automatyczny, fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2017), z oprogramowaniem do oznaczania hemoglobiny glikowanej, kompaktowy |  |
| 12 | Dwukierunkowe połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym* (Zakładu Diagnostyki) Zamawiającego. Wykonawca podłącza aparat do systemu na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie późniejszym niż 14 dni od daty zgłoszenia konieczności podpięcia. *obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o. |  |
| 13 | Obsługa analizatora poprzez panel dotykowy, przechowywanie danych w oprogramowaniu aparatu. Brak konieczności obsługi poprzez podłączenie zewnętrznego komputera. |  |
| 14 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych |  |
| 15 | Wbudowana drukarka termiczna, możliwość definiowania drukowanych informacji (wydruk chromatografu, raport pacjenta, raporty dobowe) |  |
| 16 | Obsługa 10 próbek jednorazowo. Możliwość rozbudowy analizatora do min 50 próbek wstawianych jednocześnie i automatycznie w trakcie pracy analizatora |  |
| 17 | Możliwość oznaczeń w próbkach pierwotnych i hemolizatach umieszczonych w tym samym statywie bez zmian ustawień analizatora. Automatyczne uwzględnienie współczynnika korekcji dla próbek rozcieńczonych |  |
| 18 | Zwalidowany kapilarny system pobierania krwi tego samego producenta co analizator |  |
| 19 | Przezroczyste pojemniki na bufory celem wizualnej oceny ilości i wyglądu odczynnika przed rozpoczęciem analizy |  |
| 20 | Deklaracja zgodności dopuszczająca system do użytku w jednostkach służby zdrowia |  |
| 21 | Podtrzymywanie zasilania - UPS jako wyposażenie systemu |  |
| 22 | Wraz z dostawą analizatora zostanie przekazana instrukcja obsługi w języku polskim, jasna i szczegółowa |  |
| 23 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.