Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 10

Wymagania graniczne dotyczące: dostawy zestawów diagnostycznych CE IVD wykrywania DNA Neisseria gonorrhoeae oraz zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych

Dotyczy: części 10 poz. 1

Dostawa zestawów do wykrywania DNA Neisseria gonorrhoeae

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA Neisseria gonorrhoeae w materiale ludzkim pobranym z dróg moczowo- płciowych, w tym: kanał szyjki macicy, cewka moczowa; mocz – informacja Producenta o walidacji |
| 2. | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |
| 3. | Oferowany zestaw posiada walidację Producenta na jeden z wymienionych aparatów: CroBEE, CFX-96 Real time, Stratagene 3005P |
| 4. | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: - kontroli wewnętrznej (IC) -wymóg izolacji na etapie ekstrakcji DNA z próbek badanych - kontroli pozytywnej - negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR) |
| 5. | Zestaw zawiera odczynniki umożliwiające wykonanie nie mniej niż 50 reakcji |
| 6. | Zamawiający nie dopuszcza konfekcjonowania zestawów, konieczność przygotowania mieszaniny reakcyjnej dla dowolnej liczby reakcji |
| 7. | Każdorazowo do zestawu dołączona metodyka w wersji polskiej i anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną pomiaru. Wymóg złożenia metodyki na wezwanie |
| 8. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii LOT-u testu lub możliwość wydruku Certyfikatu ze strony internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie posiadał dostęp (w cenie oferty). Adres strony internetowej należy podać w dokumentach na wezwanie. |
| 9. | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 10. | W przypadku konieczności przeprowadzenia kompensacji kolorów wymagane dostarczenie zestawów do kompensacji |
| 11. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 12. | Termin ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |

Dotyczy: części 10 poz. 2

Dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Oferowane zestawy służą do pobierania, transportu oraz przechowywania próbek pacjentów - Zamawiający nie dopuszcza zestawów umożliwiających pobranie materiału indywidualnie przez pacjenta |
| 2. | Oferowane zestawy zostały zwalidowane przez Producenta z zestawami do amplifikacji/detekcji podanymi w pozycji 1 – informacja o walidacji podana w instrukcji do testów |
| 3. | Oferta uwzględnia płynne podłoża cytologiczne oraz wymazówki do pobrania materiału z dróg moczowo-płciowych, w tym: 1. kanał szyjki macicy 2. pochwa 3. cewka moczowa |
| 4. | Oferowane zestawy posiadają znak CE IVD |
| 5. | Wszystkie wymagane materiały należy wyszczególnić w arkuszu cenowym |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.