Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 3

Wymagania graniczne dotyczące: Dzierżawy aparatu do przeprowadzenia amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR; dostawy różnych zestawów diagnostycznych CE IVD; dostawy materiałów zużywalnych do oferowanego aparatu w technologii Real-time PCR

Dotyczy: części 3 poz. 1

Wykrywanie DNA wirusa Espatin Barr (EBV)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje następujące materiały: krew pełna z EDTA, płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR). Informacja o walidacji podana w manualu do testu |
| 2. | Jednoetapowa reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |
| 3. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz kontroli koniecznych do amplifikacji/detekcji EBV DNA z użyciem specyficznych dla EBV DNA starterów i sond detekcyjnych |
| 4. | - Wyniki stężeń EBV DNA wyrażane w International Unit (IU)/ml zgodnie z walidacją z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO. W przypadku braku takiej walidacji Zamawiający wymaga jej przeprowadzenia przez Producenta w ciągu 1 miesiąca od zawarcia umowy |
| 5. | - W instrukcji do wykonania testu podany przez Producenta współczynnik konwersji umożliwiający przeliczenie IU/ml na kopie (lub odwrotnie) |
| 6. | - Wymaga się aby wyniki stężeń EBV DNA były generowane do objętości próbki 1ml bez konieczności przeliczania z objętości pierwotnej 1 mikrolitra |
| 7. | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR (IC) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji (kontrola izolacji oraz inhibicji) |
| 8. | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu konieczne do uzyskania krzywej standardowej. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery |
| 9. | Dolny zakres liniowości testu nie wyższy niż 400-500 kopii/ml |
| 10. | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |
| 11. | Enzymatyczna lub inna ochrona przed kontaminacją |
| 12. | Do oferty oraz każdorazowo do zestawu dołączona metodyka w języku polskim oraz angielskim obejmująca szczegółową procedurę wykonania badania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy testu, swoistość, czułość analityczna |
| 13. | Ilość odczynników w zestawie nie większa niż dla 100 oznaczeń |
| 14. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |
| 15. | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 16. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 17. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |
| 18. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |

Dotyczy: części 3 poz. 2

Wykrywanie DNA Herpes simplex typ 1 lub jednoczasowe wykrywanie DNA HSV typ 1 i HSV typ 2 (duplex)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA wykrycie wirusa Herpes simplex typ 1 w materiale ludzkim, w tym: płynie mózgowo-rdzeniowym, wymazach z miejsc replikacji |
| 2. | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |
| 3. | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |
| 4. | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji DNA |
| 5. | Zestaw zawiera zewnętrzną kontrolę dodatnią |
| 6. | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu konieczne do uzyskania krzywej standardowej. Liczba kalibratorów nie mniejsza niż cztery |
| 7. | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |
| 8. | Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia nie więcej niż 50-100 oznaczeń wraz z kontrolami |
| 9. | Każdorazowo do zestawu dołączona będzie instrukcja w języku polskim i angielskim obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną, powtarzalność |
| 10. | Przy każdej dostawie do testu będzie dołączony certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |
| 11. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 12. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 13. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |

Dotyczy: części 3 poz. 3

Wykrywanie DNA Herpes simplex typ 2 lub jednoczasowe wykrywanie DNA HSV typ 1 i HSV typ 2 (duplex)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA wykrycie wirusa Herpes simplex typu 2 w materiale ludzkim, w tym: płynie mózgowo-rdzeniowym, wymazach z miejsc replikacji |
| 2. | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |
| 3. | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |
| 4. | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji DNA |
| 5. | Zestaw zawiera zewnętrzną kontrolę dodatnią |
| 6. | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu konieczne do uzyskania krzywej standardowej. Liczba kalibratorów nie mniejsza niż cztery |
| 7. | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |
| 8. | Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia nie więcej niż 50-100 oznaczeń wraz z kontrolami |
| 9. | Każdorazowo do zestawu dołączona będzie instrukcja w wersji polskiej i anglojęzycznej (oryginalnej), obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną |
| 10. | Przy każdej dostawie do testu będzie dołączony certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |
| 11. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 12. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 13. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |

Dotyczy: części 3 poz. 4

Wykrywanie DNA Varicella zoster (VZV)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA wirusa Varicella Zoster w materiale ludzkim (osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy) |
| 2. | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |
| 3. | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |
| 4. | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji DNA (kontrola izolacji oraz inhibicji) |
| 5. | Zestaw zawiera zewnętrzną kontrolę dodatnią |
| 6. | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu konieczne do uzyskania krzywej standardowej. Liczba kalibratorów nie mniejsza niż cztery |
| 7. | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |
| 8. | Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia nie więcej niż 50 oznaczeń wraz z kontrolami |
| 9. | Każdorazowo do zestawu dołączona będzie przez producenta instrukcja w wersji polskiej i anglojęzycznej (oryginalnej), obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną |
| 10. | Przy każdej dostawie do testu będzie dołączony certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |
| 11. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 12. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 13. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |

Dotyczy: części 3 poz. 5

Wykrywanie DNA Cytomegalowirusa (CMV)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | - Walidacja zestawu obejmuje następujące materiały: krew pełna z EDTA, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR), materiały z dróg oddechowych, np. BAL |
| 2. | - Zestaw zawiera startery i sondy detekcyjne oraz inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/detekcji |
| 3. | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) konieczne do uzyskania krzywej standardowej. Liczba kalibratorów nie mniejsza niż cztery o znanym stężeniu DNA |
| 4. | - Wyniki stężeń CMV DNA wyrażane w International Unit (IU)/ml zgodnie z walidacją z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO dla CMV. W przypadku braku takiej walidacji Zamawiający wymaga jej przeprowadzenia przez Producenta w ciągu 1 miesiąca od zawarcia umowy |
| 5. | - W instrukcji do wykonania testu podany współczynnik konwersji umożliwiający przeliczenie IU/ml na kopie (lub odwrotnie) |
| 6. | - Wymaga się aby wyniki stężeń CMV DNA były generowane do objętości próbki 1ml bez konieczności przeliczania z objętości pierwotnej 1 mikrolitra |
| 7. | - Kontrola wewnętrzna (Internal Control) dodawana do próbki na etapie ekstrakcji |
| 8. | - Do oferty oraz każdorazowo do zestawu dołączona metodyka, w wersji anglojęzycznej oraz polskiej, obejmująca szczegółowa procedurę wykonania oznaczenia oraz walidację testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, zakres liniowy testu, czułość analityczną metody, limit detekcji |
| 9. | - Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |
| 10. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE (stosowne dokumenty mają być złożone wraz z pierwszą dostawą) |
| 11. | - Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |
| 12. | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |

Dotyczy: części 3 poz. 6

Wykrywanie DNA wirusa BK (BKV)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | - Walidacja zestawu obejmuje następujące materiały: mocz, osocze z EDTA |
| 2. | - Zestaw zawiera startery i sondy detekcyjne oraz inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/detekcji |
| 3. | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) konieczne do uzyskania krzywej standardowej. Liczba kalibratorów nie mniejsza niż cztery o znanym stężeniu DNA |
| 4. | - Wyniki stężeń BKV DNA wyrażane w International Unit (IU)/ml zgodnie z walidacją z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO NIBSC 14/212 dla BK. W przypadku braku takiej walidacji Zamawiający wymaga jej przeprowadzenia przez Producenta w ciągu 1 miesiąca od zawarcia umowy |
| 5. | - W instrukcji do wykonania testu podany współczynnik konwersji umożliwiający przeliczenie IU/ml na kopie (lub odwrotnie) |
| 6. | - Wymaga się aby wyniki stężeń BK DNA były generowane do objętości próbki 1ml bez konieczności przeliczania z objętości pierwotnej jednego mikrolitra |
| 7. | - Kontrola wewnętrzna (Internal Control) dodawana do próbki na etapie ekstrakcji |
| 8. | - Do oferty oraz każdorazowo do zestawu dołączona metodyka, w wersji anglojęzycznej oraz polskiej, obejmująca szczegółowa procedurę wykonania oznaczenia oraz walidację testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, zakres liniowy testu, czułość analityczną metody, limit detekcji |
| 9. | - Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |
| 10. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 11. | - Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |
| 12. | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 13. | - Kontrola wewnętrzna (Internal Control) dodawana do próbki na etapie ekstrakcji |

Dotyczy: części 3 poz. 7

Materiały zużywalne do aparatu do przeprowadzenia zautomatyzowanej reakcji amplifikacji/ detekcji w technologii Real-time PCR

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Oferowane materiały zużywalne (jeżeli są wymagane) posiadają pełną walidację z zestawami do amplifikacji/detekcji oferowanymi w pozycjach 1-6 do części 3 |
| 2. | Wszystkie materiały zużywalne, tj. probówki do PCR (stripy) oraz zatyczki do probówek posiadają walidację Producenta z oferowanym aparatem Real time PCR |
| 3. | Oferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |
| 4. | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w arkuszu cenowym |

Dotyczy: części 3 poz. 8

Aparat do przeprowadzenia zautomatyzowanej reakcji amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR (płytkowy, 96-dołkowy)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Aparat umożliwi przeprowadzenie reakcji w technologii Real time PCR w zakresie oznaczeń odpowiadającemu wykazowi badań podanemu w pkt. 1–6. Oferowany aparat posiada walidację Producenta na wykonanie badań podanych w poz. 1-6 |
| 2. | Aparat do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji, nie mniej niż 96 próbek, wyposażony w komputer, monitor i w razie konieczności inny dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania (wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia wymienione w arkuszu cenowym) |
| 3. | Aparat wyposażony w drukarkę do wydruku wyników bezpośrednio z poziomu analizatora. Wykonawca zapewni Zamawiającemu tusze lub tonery w wymaganej ilości (w cenie oferty) |
| 4. | Oprogramowanie umożliwia kontrolę działania aparatu, zbieranie, archiwizację i analizę danych |
| 5. | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów |
| 6. | Aparat wyposażony w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |
| 7. | Rok produkcji 2019 lub 2020 |
| 8. | W przypadku powtarzających się awarii aparatu (czterech kolejnych) aparat zostanie wymieniony na nowy |
| 9. | Wykonawca na swój koszt dostarczy odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania analizatora. Wszystkie wymagane czynności będą wykonywane w ramach bezpłatnej obsługi serwisowej |
| 10. | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia, które zostaną dostarczone przez wykonawcę (w cenie oferty) |
| 11. | Aparat posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 12. | Pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie obsługi analizatora oraz na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |
| 13. | Jeżeli konieczne będzie użycie zestawu umożliwiającego wykonanie kompensacji koloru to taki zestaw zostanie dostarczony w ramach zaoferowanej ceny |
| 14. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu wykonawcy |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.