Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 4 poz. 1

Wymagania graniczne dotyczące: dostawy zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania RNA HEV (Hepatitis E)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki: osocze |
| 2. | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego RNA Hepatitis E metodą ilościową z koniecznością uzyskania krzywej kalibracyjnej |
| 3. | Wyniki ilościowe generowane automatycznie w IU/ml (IU/ul) |
| 4. | Dolny zakres liniowości pomiaru nie większy niż 500 IU/ml |
| 5. | Zestaw posiada walidację Producenta na aparat CFX96 Real time System |
| 6. | Wymagana liczba kalibratorów (standardów) nie mniejsza niż 4 o znanym stężeniu – standardy gotowe do użycia |
| 7. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |
| 8. | Wymagana kontrola dodatnia oraz kontrola ujemna (tylko w przypadku jeśli nie może zostać zastąpiona H2O PCR) |
| 9. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników i materiałów zużywalnych wymagany do wykonania badania |
| 10. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |
| 11. | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 12. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 13. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |
| 14. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |

Dotyczy: części 4 poz. 2

Materiały zużywalne do aparatu, na który oferowany zestaw posiada walidację Producenta

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Wymagane odpowiednie materiały zużywalne jeżeli są wymagane, które zapewnią wykonanie oznaczeń np. probówki do PCR wraz z zatyczkami |
| 2. | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |
| 3. | Materiały zużywalne podać w arkuszu cenowym |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.