Wymagania graniczne dla: analizatora półautomatycznego dla Zakładu Diagnostyki

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczyt minimum 11 parametrów fizyko-chemicznych moczu o czułości minimalnej: - Leukocyty: 25 kom/µl - Azotyny: 0,1 mg/dl - Białko: 12-18 mg/dl - Glukoza: 50 mg/dl - Ciała ketonowe: 10 mg/dl - Urobilinogen: 2 mg/dl - Bilirubina: 0,4-0,6 mg/dl - Hemoglobina: 0,03 mg/dl - Erytrocyty: 10 kom/µl - pH - Ciężar właściwy (SG) |  |
| 2 | Pamięć minimum 1000 wyników |  |
| 3 | Materiał kontrolny dostępny na dwóch poziomach. |  |
| 4 | Flagowanie wyników |  |
| 5 | Możliwość podłączenia do komputera |  |
| 6 | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki |  |
| 7 | Możliwość wyboru barwy moczu |  |
| 8 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |
| 9 | Możliwość wyboru klarowności moczu |  |
| 10 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 11 | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji |  |
| 12 | Analizator fabrycznie nowy (nie starszy niż 2021). |  |
| 13 | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 14 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |
| 15 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku- bezpośrednia linia serwisowa. |  |
| 16 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |

#### Uwaga:

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH

dla Zakładu Diagnostyki

| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |