CZĘŚĆ 1

| Lp. | - Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| Część 1 poz. 1 Zestawy CE IVD do amplifikacji/detekcji DNA wirusa JC |  |  |
| 1 | Zestaw umożliwia detekcję swoistego regionu DNA wirusa JC z materiału ludzkiego Zestaw posiada walidację producenta na następujące materiały: osocze (krew z EDTA), mocz, PMR |  |
| 2 | Detekcja/amplifikacja w technologii Real-time PCR – wyłącznie metoda ilościową |  |
| 3 | Oferowany zestaw posiada walidację na jeden z podanych aparatów: LightCycler 2.0 (Roche), croBEE real time PCR System, Rotor Gene Q |  |
| 5 | Zestaw jest kompletny, tzn. zawiera startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |  |
| 6 | Zestaw zawiera gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery |  |
| 7 | Zakres dla standardów pomiarów ilościowych wynosi przynajmniej od 1.0 x10^2(3) do 1.0 x10^6(7) kopii/ml lub szerszym |  |
| 8 | Wyniki stężeń dla badanej próbki wyrażane w kopiach/mL |  |
| 9 | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji dla każdej próbki badanej i kontroli (kontrola ekstrakcji i inhibicji) |  |
| 10 | Zestaw zawiera gotową do użycia zewnętrzną kontrolę ujemną lub kontrolę ujemną stanowi woda do PCR wg zaleceń Producenta |  |
| 11 | Zestaw zawiera odczynniki umożliwiające wykonanie nie więcej niż 25-50 oznaczeń wraz z kontrolami |  |
| 12 | W przypadku walidacji oferowanego zestawu z aparatem LightCycler 2.0, wymagane odczynniki do generowania koloru kompensacji. Zestaw do kompensacji należy wyszczególnić w cenniku do oferty |  |
| 13 | Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej (mix roboczy) dla dowolnej liczby próbek badanych |  |
| 14 | Do oferty zostanie dołączona metodyka (instrukcja) do oferowanego zestawu odczynników w wersji polskiej i anglojęzycznej, obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym m. in. : ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną, zakres liniowości. |  |
| 15 | Zamawiający wymaga dołączenia metodyki (instrukcji) do oferowanego zestawu odczynników każdorazowo przy zamówieniu np. w formie płytki CD |  |
| 16 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |  |
| 17 | Przy każdorazowym zamówieniu do zamawianego zestawu będzie dołączony certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii (LOT-u) testu lub możliwość wydruku Certyfikatu ze strony internetowej Oferenta, do której Zamawiający będzie posiadał bezpłatny dostęp. Adres strony internetowej należy podać w ofercie. |  |
| 17 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| Część 1, poz. 3 Materiały zużywalne |  |  |
| 1 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne np. probówki do PCR, zatyczki, kapilary, itp. posiadają walidację z aparatem Real time PCR, dla którego oferowany jest zestaw |  |
| 2 | Oferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |
| 3 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne należy wyszczególnić w arkuszu szczegółowym |  |
| 4 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne należy wyszczególnić w ofercie, w ilości koniecznej do wykonania oznaczeń podanych przez Zamawiającego |  |

Uwaga!

*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

.........................................................................................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ 2

Wymagania graniczne

| Lp. |  | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wykrywanie DNA Legionella spp. |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA określonych bakterii z rodzaju Legionella, w tym L. pneumophila w materiale ludzkim z dolnych dróg oddechowych |  |  |  |
| 2 | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR z możliwością oceny ilościowej z użyciem standardów zewnętrznych (nie jest wymogiem obligatoryjnym) |  |  |  |
| 3 | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/ detekcji DNA |  |  |  |
| 4 | Kontrola wewnętrzna (Internal Control) dodawana do próbki na etapie ekstrakcji (kontrola ekstrakcji i inhibicji) |  |  |  |
| 5 | Zestaw zawiera zewnętrzną kontrolę dodatnią |  |  |  |
| 6 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji |  |  |  |
| 7 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników dla serii próbek) |  |  |  |
| 8 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |  |
| 9 | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |  |
| 10 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |  |
| 12 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |  |
| - Wykrywanie DNA Pneumocystis jirovecii (carinii) |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA P. jirovecii w materiale ludzkim z dolnych dróg oddechowych |  |  |  |
| 2 | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR z możliwością oceny ilościowej z użyciem gotowych do użycia standardów zewnętrznych lub wewnętrzny standard ilościowy |  |  |  |
| 3 | Zestaw zawiera startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji DNA P. jirovecii |  |  |  |
| 4 | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji DNA |  |  |  |
| 5 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji |  |  |  |
| 6 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla określonej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |  |  |
| 7 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |  |
| 8 | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |  |
| 9 | Oferta uwzględnia odrębny zestaw wszystkich odczynników oraz materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia manualnej izolacji DNA. Zestaw posiada walidację z oferowanym zestawem diagnostycznym |  |  |  |
| 10 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |  |
| 11 | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |  |  |
| 12 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy |  |  |  |
| - Wykrywanie RNA Influenza A, podtypu A/H1N1 oraz Influenza B |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie (multiplex) oraz zróżnicowanie swoistego regionu RNA (cDNA) wirusa grypy typu A, podtypu pandemicznego H1N1 oraz grypy typu B w materiale ludzkim z dróg oddechowych |  |  |
| 2 |  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |  |  |
| 3 |  | Reakcja typu one step (RT-PCR oraz amplifikacja/detekcja w jednej probówce) |  |  |
| 4 |  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji (RT-PCR) oraz amplifikacji/detekcji |  |  |
| 5 |  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji RNA |  |  |
| 6 |  | Zestaw zawiera zewnętrzne kontrole dodatnie |  |  |
| 7 |  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji |  |  |
| 8 |  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |  |
| 9 |  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |
| 10 |  | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |
| 11 |  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| 12 |  | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 13 |  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| - Wykrywanie DNA/RNA Adenovirus/Rotavirus/Astrovirus/Norovirus |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie oraz zróżnicowanie swoistego regionu DNA/RNA (cDNA) wirusów powodujących stany biegunkowe, w tym przynajmniej: Adenovirus/Rotavirus/Astrovirus/Norovirus GI i GII/Sapovirus lub Adenovirus/Rotavirus/Astrovirus/Norovirus GI i GII |  |  |
| 2 |  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |  |  |
| 3 |  | Reakcja typu one step (RT-PCR oraz amplifikacja/detekcja w jednej probówce) |  |  |
| 4 |  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji (RT-PCR) oraz amplifikacji/detekcji |  |  |
| 5 |  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji RNA |  |  |
| 6 |  | Zestaw zawiera zewnętrzne kontrole dodatnie |  |  |
| 7 |  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 90-100 reakcji |  |  |
| 8 |  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |  |
| 9 |  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |
| 10 |  | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |
| 11 |  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. |  |  |
| 12 |  | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 13 |  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| 5. Wykrywanie DNA Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum/parvum |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie oraz zróżnicowanie swoistego regionu DNA patogenów dróg moczowo-płciowych, tj. Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum/parvum lub Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum/parvum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae oraz Trichomonas vaginalis |  |  |
| 2 |  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |  |  |
| 3 |  | Reakcja typu one step (RT-PCR oraz amplifikacja/detekcja w jednej probówce) |  |  |
| 4 |  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji (RT-PCR) oraz amplifikacji/detekcji |  |  |
| 5 |  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji |  |  |
| 6 |  | Zestaw zawiera zewnętrzne kontrole dodatnie |  |  |
| 7 |  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 90-100 reakcji |  |  |
| 8 |  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |  |
| 9 |  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja wykonania badania (metodyka) |  |  |
| 10 |  | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |
| 11 |  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. |  |  |
| 12 |  | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 13 |  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| - Zestawy do manualnej ekstrakcji DNA/RNA |  |  |  |  |
| 1 |  | Oferowane zestawy posiadają walidację z zestawami do amplifikacji/detekcji podanymi w pkt. 1-5 |  |  |
| 2 |  | Zestawy zawierają wszystkie niezbędne materiały zużywalne np. kolumienki oraz odczynnikowe (np. zestawy buforów) |  |  |
| 3 |  | - Dla danej serii (LOT-u) zestawu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta i dostarczony do Zamawiającego wraz z zamawianym zestawem odczynników |  |  |
| 4 |  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |
|  |  | - Materiały zużywalne |  |  |
| 1 |  | Wymagane wszystkie niezbędne materiały zużywalne, tj. probówki PCR oraz zatyczki do probówek, które posiadają walidację z oferowanym aparatem |  |  |
| 2 |  | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |  |
| 3 |  | Wszystkie wymagane materiały zużywalne należy wyszczególnić w ofercie oraz dostarczyć w ilości odpowiadającej ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego |  |  |
| 4 |  | Zaoferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w diagnostyce molekularnej (PCR clean) |  |  |
| - Aparaty do amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczne analizatory o zakresie oznaczeń odpowiadającym wykazowi badań określonemu w specyfikacji przetargowej dla części 2 |  |  |  |
| 2 | Analizatory do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji wyposażony w komputer, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania analizatora |  |  |  |
| 3 | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów |  |  |  |
| 4 | Analiza wyników oparta o najnowszą wersję oprogramowania, które umożliwi kontrolę działania aparatu, zbieranie i analizę danych |  |  |  |
| 5 | Programowanie i automatyczna interpretacja wyników poprzez odpowiednie oprogramowanie |  |  |  |
| 6 | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatorów |  |  |  |
| 7 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |  |  |  |
| 8 | Rok produkcji analizatorów 2015-2019 |  |  |  |
| 9 | Przegląd techniczny zgodnie z warunkami określonymi w umowie |  |  |  |
| 10 | W przypadku powtarzających się awarii analizatorów (trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy |  |  |  |
| 11 | W przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania analizatorów np. kalibracji, wymiana lampy optycznej itp. – czynności wykonywane w ramach bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane odczynniki. |  |  |  |
| 12 | Przy dostawie aparatów Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia badań określonych w specyfikacji |  |  |  |
| 13 | Instalacja analizatorów uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy |  |  |  |
| 14 | W przypadku konieczności ustawienia aparatów na odpowiednim podłożu, wszystkie niezbędne elementy wyposażenia zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wykonawcy |  |  |  |
| 15 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatorów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatorów wykonawcy. |  |  |  |

- Uwaga:

- *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

.........................................................................................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy