Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykaz zamawianych zestawów odczynnikowych: - anty-HCV – test jakościowy - anty-HIV/p24 Ag – test jakościowy - HIV p24 Ag – test jakościowy lub ilościowy - HBs Ag – test jakościowy lub ilościowy - HBs Ag – test potwierdzający - anty-HBs – test ilościowy - HBe Ag – test jakościowy lub ilościowy - anty-HBe – test jakościowy - anty-HBc total – test jakościowy - anty-HBc IgM – test jakościowy - anty-HAV total (lub IgG) – test jakościowy lub ilościowy - anty-HAV IgM – test jakościowy - anty-CMV IgG – test ilościowy - anty-CMV IgM – test jakościowy - awidność anty-CMV IgG - anty-Rubella IgG – test ilościowy - anty-Rubella IgM – test jakościowy - anty-Toxoplasma gondii IgG – test ilościowy - anty-Toxoplasma gondii IgM – test jakościowy - awidność anty-Toxoplasma gondii IgG - anty-HSV-1 IgG – test jakościowy lub ilościowy - anty-HSV-2 IgG – test jakościowy lub ilościowy - anty-HTLV IgG – test jakościowy lub ilościowy |  |
| 2a* | Wszystkie oferowane zestawy odczynnikowe posiadają atestację pod względem możliwości wykonywania badań w surowicy krwi oraz osoczu krwi pobranej na K3EDTA (wymagany jeden, konkretny rodzaj antykoagulantu zabezpieczającego materiał dla wszystkich testów). |  |
| 2b* | Wszystkie oferowane zestawy odczynnikowe posiadają atestację pod względem możliwości wykonywania badań w surowicy krwi oraz osoczu krwi pobranej na antykoagulant inny niż K3EDTA i heparyna (wymagany jeden rodzaj antykoagulantu zabezpieczającego materiał dla wszystkich testów). |  |
| 3 | Minimalna wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego dla testów: anty-HCV, HBs Ag, anty-HIV/p24 Ag wynosząca 100 oznaczeń/zestaw. |  |
| 4 | Maksymalna wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego dla testów: anty-HBs, HBe Ag, anty-HBe, anty-HBc total, anty-HBc IgM, HIV p24 Ag, anty-HAV total (lub IgG), anty-HAV IgM, anty-CMV IgG, anty-CMV IgM, anty-Rubella IgG, anty-Rubella IgM, anty-Toxoplasma gondii IgG, anty-Toxoplasma gondii IgM, anty-HSV-1 IgG, anty-HSV-2 IgG, anty-HTLV wynosząca: 300 oznaczeń/zestaw jeżeli istnieje możliwość ciągłego przechowywania zestawów odczynnikowych w analizatorze minimum przez 12 tygodni (bez konieczności przenoszenia ich w tym czasie do lodówki), lub 200 oznaczeń/zestaw jeżeli możliwość ciągłego przechowywania zestawów odczynnikowych w analizatorze jest krótsza niż 12 tygodni. |  |
| 5 | Dostępność dla wszystkich wykonywanych testów indywidualnych, dedykowanych materiałów kontrolnych, zapewniających możliwość sprawowania kontroli jakości na minimum dwóch poziomach. |  |
| 6 | Wymagana ilość materiału kontrolnego na okres 36 miesięcy dla każdego poziomu kontroli (wynikająca z objętości określonej w dokumentacji zestawu odczynnikowego/kontrolnego, lub analizatora, pomnożonej przez ilość planowanych oznaczeń): 1000 dawek dla testów: anty-HCV, anty-HIV/p24 Ag, HBs Ag (test przesiewowy), anty-HBs, anty-HBc total, anty-CMV IgG, anty-CMV IgM, anty-Rubella IgG, anty-Rubella IgM, anty-Toxoplasma gondii IgG, anty-Toxoplasma gondii IgM, 800 dawek dla testów: HBe Ag, anty-HBe, anty-HBc IgM, anty-HAV total (lub IgG), anty-HAV IgM, 500 dawek dla testów: HIV p24 Ag, awidność anty-CMV IgG, awidność anty-Toxoplasma gondii IgG, anty-HSV-1 IgG, anty-HSV-2 IgG, anty-HTLV. |  |
| 7 | Dostępność indywidualnych, dedykowanych kalibratorów dla wszystkich wykonywanych testów. |  |
| 8 | Minimalny okres trwałości dla dostarczanych zestawów odczynnikowych, kalibratorów oraz płynnych materiałów kontrolnych: 4 miesiące od dnia dostarczenia do laboratorium. |  |
| 9 | Minimalny okres trwałości dostarczanych materiałów kontrolnych wymagających rozpuszczenia w celu uzyskania roztworu roboczego: 4 miesiące od dnia dostarczenia do laboratorium oraz 4 tygodnie dla uzyskanego gotowego roztworu roboczego. |  |
| 10 | Całkowity czas analizy nie przekraczający: 30 minut dla oznaczeń anty-HCV, anty-HIV/p24 Ag, HBs-Ag, anty-HBs, anty-HBc total, 60 minut dla pozostałych oznaczeń w wykazie. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do punktu 2a i 2b konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z tych wymagań. Brak potwierdzenia spełniania wymagania w przypadku punktu 2a i 2b, punktowane będzie jako 0.

Wymagania graniczne dla analizatorów

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1a* | Dwa automatyczne fabrycznie nowe (rok produkcji 2018 lub 2019) analizatory immunochemiczne, których zakres oznaczeń, odpowiada wykazowi badań określonemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ANALIZATOR PODSTAWOWY: wysokowydajny aparat przeznaczony do codziennej pracy przy większościowym obciążeniu badaniami (przewidywany udział w ogólnej liczbie badań: 85%) ANALIZATOR DODATKOWY: z przeznaczeniem jako aparat dodatkowy, wykonujący oznaczenia powtórne i rzadko zlecane oraz mogący czasowo zastąpić jednostkę główną w przypadku jej awarii (przewidywany udział w ogólnej liczbie badań: 15%) |  |
| 1b* | Dwa automatyczne fabrycznie nowe (rok produkcji 2018 lub 2019) analizatory immunochemiczne, których zakres oznaczeń, odpowiada wykazowi badań określonemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ANALIZATOR PODSTAWOWY: wysokowydajny aparat przeznaczony do codziennej pracy przy większościowym obciążeniu badaniami (przewidywany udział w ogólnej liczbie badań: 85%) ANALIZATOR DODATKOWY: z przeznaczeniem jako aparat dodatkowy, wykonujący oznaczenia powtórne i rzadko zlecane oraz mogący czasowo zastąpić jednostkę główną w przypadku jej awarii (przewidywany udział w ogólnej liczbie badań: 15%), z dopuszczeniem zaoferowania zestawów odczynnikowych do wykonywania oznaczeń HIVp24Ag, anty-HSV-1 IgG i anty-HSV-2 IgG na innym analizatorze (np. inną metodą analityczną). |  |
| Wymagania dla analizatora PODSTAWOWEGO: |  |  |
| 2 | Automatyczny analizator wolnostojący, wyposażony w podajnik próbek pozwalający na wykonywanie badań materiału aspirowanego bezpośrednio z probówek pierwotnych różnych rozmiarów oraz z naczyń wtórnych. |  |
| 3 | Dostarczenie wraz z analizatorem i zainstalowanie w Zakładzie Mikrobiologii stacji uzdatniania wody, o wydajności oraz parametrach użytkowych i jakościowych dla uzdatnionej wody spełniających wymagania producenta analizatorów i zestawów odczynnikowych(z ewentualnym dostosowaniem sposobu przyłączeń do istniejących przyłączy Zamawiającego) |  |
| 4 | Podłączenie analizatora do dostarczonej wraz z analizatorem stacji uzdatniania wody oraz bezpośrednie odprowadzanie odpadów płynnych do instalacji odbiorczej bez narażenia na kontakt z tymi odpadami dla personelu medycznego Zakładu. |  |
| 5 | Nominalna wydajność analizatora minimum 150 oznaczeń na godzinę. |  |
| 6 | Podajnik próbek badanych pozwalający na jednoczesne umieszczenie w analizatorze minimum 120 standardowych probówek o różnych średnicach i pojemnościach od 2,5 do 10 ml, z możliwością dokładania następnych bez przerywania pracy i możliwością zlecania minimum 5 badań jednocześnie w trybie STAT/CITO. |  |
| 7 | Przynajmniej 25 pozycji dla zestawów odczynnikowych, z zachowaniem dowolnego dostępu do oznaczeń, w kolejności określonej przez zleconą kolejkę roboczą. |  |
| 8a* | Możliwość ciągłego przechowywania zestawów odczynnikowych w analizatorze minimum przez 12 tygodni (bez konieczności przenoszenia ich w tym czasie do lodówki) |  |
| 8b* | Możliwość ciągłego przechowywania zestawów odczynnikowych w analizatorze minimum przez 5 dni roboczych (bez konieczności przenoszenia ich w tym czasie do lodówki) |  |
| Wymagania dla analizatora DODATKOWEGO: |  |  |
| 9 | Nominalna wydajność analizatora minimum 70 oznaczeń na godzinę. |  |
| 10 | Podajnik próbek badanych pozwalający na jednoczesne umieszczenie w analizatorze minimum 60 standardowych probówek o różnych średnicach i pojemnościach od 2,5 do 10 ml, z możliwością dokładania następnych bez przerywania pracy i możliwością zlecania minimum 5 badań jednocześnie w trybie STAT/CITO. |  |
| 11 | Przynajmniej 18 pozycji dla zestawów odczynnikowych, z zachowaniem dowolnego dostępu do oznaczeń, w kolejności określonej przez zleconą kolejkę roboczą. |  |
| 12 | Możliwość przechowywania wszystkich odczynników w analizatorze minimum przez cały dzień roboczy (bez konieczności przenoszenia ich w tym czasie do lodówki). |  |
| Wymagania WSPÓLNE dla obydwu analizatorów: |  |  |
| 13 | System automatycznego otwierania i zamykania zestawów odczynnikowych, lub inny system automatycznie zabezpieczający odczynniki przed kontaminacją i parowaniem. |  |
| 14 | Możliwość wykonania minimum 10 testów w jednej próbce materiału – standardowej probówce napełnionej krwią w objętości nominalnej (ok. 2,5-3 ml krwi / ok. 1500 µl osocza), bez konieczności przenoszenia materiału z probówki pierwotnej do innego naczynia. |  |
| 15 | Maksymalna objętość materiału aspirowanego przez analizator (zużycie próbki na test) nie może być większa niż 40 µl dla oznaczeń: anty-CMV IgG, anty-CMV IgM, anty-Rubella IgG, anty-Rubella IgM, anty-Toxoplasma gondii IgG, anty-Toxoplasma gondii IgM, awidność anty-CMV IgG, awidność anty-Toxoplasma gondii IgG oraz nie może być większa niż 50 µl dla pozostałych oznaczeń (z wyjątkiem testu potwierdzającego HBs Ag, gdzie próbka jest wstępnie przygotowywana poza analizatorem przez użytkownika). |  |
| 16 | Możliwość programowania analizatorów za pomocą laboratoryjnego systemu informatycznego, z wykorzystaniem kodów paskowych i z dowolną kolejnością umieszczania badanych próbek w analizatorze. |  |
| 17 | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
| 18 | Wewnętrzna baza danych jednostki sterującej analizatora pozwalająca na przechowywanie minimum 1500 wyników badań dla każdego z aparatów, z możliwością archiwizacji na żądanie w formie elektronicznej. |  |
| 19 | Podłączenie analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Mikrobiologii Zamawiającego. Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. |  |
| 20 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do punktów 1a i 1b oraz 8a i 8b konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z tych wymagań.

Brak potwierdzenia spełniania wymagania w przypadku punktu 1a i 1b oraz 8a i 8b, punktowane będzie jako 0.

Wymagania graniczne dla wirówki laboratoryjnej

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka laboratoryjna wyposażona w zamykany na czas wirowania uszczelnianą, przeźroczystą pokrywą rotor horyzontalny, umożliwiający równoczesne wirowanie minimum 40 standardowych probówek do pobierania i zabezpieczania krwi (o pojemnościach 1,2-10 mL) z zapewnieniem parametrów wirowania zgodnych z wymaganiami producenta testów, lecz z wartością RCF nie mniejszą niż 6000 g . W przypadku gdy producent zestawów odczynnikowych wymaga w trakcie przygotowywania materiału do badań wartości RCF wyższych niż 6000 g , dopuszczalne jest uzupełnienie zestawu zgodnego z powyższym opisem o dodatkowy rotor, zapewniający wirowanie opisanych probówek zgodne z wymaganiami producenta zestawów odczynnikowych (lecz np. przy jednoczesnym wirowaniu mniejszej maksymalnej liczby próbek). |  |
| 2 | Wirówka dostarczona w kompletnym zestawie umożliwiającym pracę (wirówka, rotor [rotory] i wszystkie akcesoria niezbędne do uzyskania wymaganego przez producenta zestawów odczynnikowych i analizatorów sposobu przygotowania materiału). |  |
| 3 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie wirówki przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem wirówki wykonawcy. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

System transportu próbek

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | System transportu i przechowywania próbek w formie wyposażonego w kółka, stabilnego stolika/kontenera z półkami/szufladami, pozwalającego na podręczne przechowywanie gromadzonych w ciągu dnia próbek w liczbie około 300 sztuk oraz bezpieczny ich transport do miejsca składowania/archiwizacji i utylizacji po wykorzystaniu. Sposób wykonania urządzenia musi pozwalać na jego powierzchniową dezynfekcję. |  |
| 2 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie urządzenia przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem urządzenia wykonawcy. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania w zakresie zagadnień informatycznych związanych z dostawą analizatorów do Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

| Lp. | Parametr |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Mikrobiologii (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware Zamawiajacy będzie wymagał konfiguracji 2 (dwóch) maszyn wirtualnych pełniących rolę serwera pośredniczącego middleware, które zostaną uruchomione w środowisku serwerowym Zamawiającego na platformie VMWare. Maszyny wirtualne pracujące w trybie środowisko produkcyjne / środowisko zapasowe. Pomiędzy maszynami wirtualnymi ciągła synchronizacja danych, umożliwiająca szybkie przełączenie pomiędzy serwerami. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |