Załącznik nr 1d do specyfikacji

Załącznik nr ….. do umowy

Szczegółowy zakres czynności serwisowych aparatów

- Wizyty konserwacyjne i przeglądy urządzeń

a/ wizyty konserwacyjne minimum raz w roku zgodnie z wymaganiami producenta (przegląd analizatorów i dzierżawionego sprzętu do wykonywania badań metodą manualną na dostarczonych mikrokartach  minimum co 12 miesięcy) polegające na generalnym przeglądzie aparatury (analizatorów i dzierżawionego sprzętu do wykonywania badań metodą manualną ) i sprawdzeniu poprawności działania udokumentowane specjalnym raportem serwisowym nt. stanu urządzeń wraz z wymianą przewidzianych procedurą serwisową niezbędnych elementów i części zamiennych.

b/ konserwacje obejmujące sprawdzenie bezpieczeństwa systemu oraz funkcjonowanie kluczowych podzespołów udokumentowane kartami pracy – terminy będą ustalane przez Kierownika Pracowni, w porozumieniu z Wykonawcą.

c/ konsultacje i porady dla personelu medycznego i technicznego.

- Naprawy

W ramach umowy Wykonawca będzie realizował nieograniczoną ilość napraw serwisowych na każde żądanie Zamawiającego. Czas reakcji serwisu dla aparatury nie może przekroczyć 4 godzin.

- Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania awarii analizatora w terminie do 24 h od chwili zgłoszenia naprawy . Jeżeli usunięcie usterki nie jest możliwe w ciągu 5 dni roboczych, dostawca zobowiązuje się do dostarczenia aparatu zastępczego o podobnej wydajności i funkcjonalności  w zakresie wykonywanych badań i jego walidację na koszt dostawcy.

- Części zamienne – dotyczy napraw i konserwacji oraz przeglądów aparatury (analizatorów i dzierżawionego sprzętu do wykonywania badań metodą manualną)
W czasie trwania umowy Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt wszystkie niezbędne części zamienne konieczne do usunięcia awarii i dokonania przeglądu okresowego. Koszt części zamiennych ponosi Wykonawca włącznie z obowiązkiem ich transportu, ubezpieczenia, odpraw celnych i innymi kosztami związanymi z ich zainstalowaniem (Wykonawca ponosi koszty dojazdu i robocizny inżyniera serwisowego). Zużyte lub wymienione części zostają odbierane przez Wykonawcę. Czynności związane z ruchem części zamiennych muszą być każdorazowo udokumentowane kartą pracy potwierdzoną przez obie strony oraz wpisem do paszportu technicznego.