OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie stołu operacyjnego (OK Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii).

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Stół operacyjny z wyposażeniem, dostawa i instalacja (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół i akcesoria fabrycznie nowe | TAK |  | ---- |
|  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego. | TAK |  | ---- |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny | TAK (podać) |  | Elektrohydrauliczny – 10 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. | TAK |  | ---- |
|  | Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; | TAK |  | ---- |
|  | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu lub od strony głowy pacjenta Elektronika stołu ma cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole. lub Zamawiający dopuszcza stół z możliwością ustawienia czasu czuwania z elektroniką pozostającą w gotowości do 6h od ostatniego ruchu stołu lub Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z kolumną wyposażoną w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu lub od strony głowy pacjenta a elektronika stołu będzie wyłączana po 30 sekundach ze względów bezpieczeństwa (potrzebna każdorazowa aktywacja w celu uniknięcia przypadkowych, niechcianych ruchów powodowanych nieświadomym wciśnięciem przycisku) oraz oszczędności energii | TAK (podać) |  | Panel z lewej lub z prawej strony – 10 pkt. Panel od strony głowy pacjenta – 0 pkt. |
|  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop. (rozwiązanie 1) lub stół z pilotem przechodzącym w stan czuwania po dłuższym braku aktywności dla zabezpieczenia przed przypadkową, niezamierzoną zmianą pozycji stołu (rozwiązanie 2) lub stół z pilotem przewodowym lub bezprzewodowy, z piktogramami bez podświetlenia, widoczny indykator naładowania, pilot dezaktywowany ze względów bezpieczeństwa, elektronika wyłączana po 30 sekundach ze względów bezpieczeństwa (potrzebna każdorazowa aktywacja w celu uniknięcia przypadkowych niechcianych ruchów powodowanych nieświadomym wciśnięciem przycisku) oraz oszczędności energii (rozwiązanie 3) | TAK (podać) |  | Rozwiązania 1 i 2 – 3 pkt. Rozwiązanie 3 – 1 pkt. |
|  | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. | TAK |  | ---- |
|  | Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów: |  |  |  |
|  | Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 50 mm lub stół z regulacją wysokości w zakresie min. 680 mm - 1,180 mm | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –300 / +300 +/-50 | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Nachyleń bocznych w zakresie min. –220 / +220 +/-50 Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny w którym zakres regulacji nachyleń bocznych wynosi 15°/15° prawo/lewo | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Automatycznego ustawienia pozycji „0” | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 220 210 0 | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Nachylenia: płyty plecowej w zakresie min. –400 / +750 +/-50 | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 00 / -950 +/-50 Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi. | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Blat złożony z następujących elementów: - podgłówek z regulacją płyty podgłówka w dwóch osiach - dolna płyt plecowa - płyta siedziska - podnóżki dzielone para - górna płyta plecowa odłączana | Tak |  | ---- |
|  | Możliwość zainstalowania górnej płyty plecowej i podgłówka od strony nóg oraz możliwość mocowania podnóżków do dolnej płyty plecowej. | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Manualna regulacja podgłówka w zakresie przywodzenia i odwodzenia głowy min. +45° do - 90° , - 45°/+ 25° | Tak |  | ---- |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie okrągłego gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów lub hakowe mocowanie elementów . Nie dotyczy sposobu mocowania podgłówka. | Tak, podać |  | Mocowanie elementów na zasadzie: - okrągłego gniazda wpustowego – 10 pkt. Inne (np.Hakowe mocowanie elementów) -0 pkt. |
|  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. | TAK |  | ---- |
|  | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadające właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. Materace mocowane do stołu za pomocą rzepów lub wciskanych pinów lub mocowanych za pomocą pasków żelowych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem lub Zamawiający dopuszcza materace o grubości 60 mm, antystatyczne, demontowalne materace (łączenia zespalane metodą bezszwową) posiadające właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK (podać) |  | Materace mocowane do stołu za pomocą : - rzepów – 10 pkt. - wciskanych pinów – 0 pkt. |
|  | Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku. lub Zamawiający dopuszcza aktywację funkcji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku po wcześniejszym wybraniu tej funkcji | TAK |  | ---- |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie. | TAK |  | ---- |
|  | W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V. | TAK |  | ---- |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu >=300 kg | TAK (podać) |  | Tak – od 300kg do 350kg – 0 pkt. Powyżej 350kg – 10 pkt. |
|  | Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych. | TAK |  | ---- |
|  | Wyposażenie : |  |  |  |
|  | Podpora pod rękę – 2 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Pas do mocowania pacjenta – 3 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Pozycjoner żelowy pod głowę okrągły– 1 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Pilot przewodowy 1 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Wieszak na kroplówkę – 1 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Podpory kończyn dolnych typu GOEPEL wraz z zaciskiem mocującym – para | TAK |  | ---- |
|  | Uchwyt do mocowania akcesoriów – 2 szt. | TAK |  | ---- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Autoryzacja producenta na serwis sprzętu. | tak |  | ---- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Nieodpłatny przegląd gwarancyjny wykonany do 15 dni przed upływem okresu gwarancji. | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.10 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |