## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFZP-EK-271-201/2017
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnego rodzaju odczynników, kontroli, kaliblatorów i innych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa urządzeń.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
część 2
część 3
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, nie dłużej jednak niż: przez 36 miesięcyod dnia zawarcia umowy w cześci 1 i 2 oraz przez 12 miesiący od dnia zawarcia umowy w cześci 3.
3. | Oświadczamy, że wszystkie odczynniki i materiały zużywalne oraz urządzenia, które są wyrobem medycznym, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Dotyczy części 1 i 2: Oświadczamy, że oferowane odczynniki i materiały zużywalne oraz aparaty posiadają certyfikaty CE IVD.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## arkusz cenowy część 1
| DFZP-EK-271-201/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | Przedmiot zamówienia
Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników i elementów zużywalnych (kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) niezbędnych do wykonywania poniższych oznaczeń, a także dzierżawa chłodziarko-zamrażarki.
poz. | opis przedmiotu zamówienia | ilość oznaczeń na okres 36 m-cy (łącznie z kontrolami i kalibracjami oraz powtórzeniami i wynikami) wykonywanych na ANALIZATORZE PODSTAWOWYM | ilość oznaczeń na okres 36 m-cy (łącznie z kontrolami i kalibracjami oraz powtórzeniami i wynikami) wykonywanych na ANALIZATORZE "BACK UP"
1A - Dzierżawa analizatorów dla ZD - 2 szt. (1szt. podstawowy i 1 szt. back-up ) wraz z dostawą odczynników i elementów zużywalnych (kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) niezbędnych do wykonywania poniższych oznaczeń, a także dzierżawa chłodziarko-zamrażarki - 1 szt.
1 | Morfologia krwi na analizatorze wieloparametrowa CBC | 234000 | 78000
2 | Morfologia krwi na analizatorze wieloparametrowa z opcją 6 diff | 123000 | 60000
3 | Morfologia krwi na analizatorze wieloparametrowa z opcją CBC z RETIKULOCYTAMI | 6000 | 6000
4 | Morfologia krwi wieloparametrowa z opcją 6 diff z RETIKULOCYTAMI | 9000 | 6000
5 | PMR cytoza | x | 3200
6 | Płytki krwi mierzone metodą fluorescencyjną | 5000 | x
1B - Dzierżawa analizatora dla ZDH - 1 szt.wraz z dostawą odczynników i elementów zużywalnych (kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) niezbędnych do wykonywania poniższych oznaczeń:
1 | Morfologia krwi wieloparametrowa z opcją 6 DIFF wraz z dzierżawą analizatora. | 56000 | x
2 | Morfologia krwi wieloparametrowa z opcją 6 DIFF+ RETIKULOCYTY wraz z dzierżawą analizatora. | 28000 | x
3 | Płytki krwi metodą fluorescencyjną | 3500 | x
4 | Komórki progenitorowe (HPC) | 1500 | x
1C - Dzierżawa analizatora dla ZDBiM- 1 szt. i dzierżawa komputera ( 1 szt) z drukarką laserowąj (1 szt.) wraz z dostawą odczynników i elementów zużywalnych (kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) niezbędnych do wykonywania poniższych oznaczeń:
1 | Morfologia krwi na analizatorze wieloparametrowa CBC | 30000 | x
2 | Morfologia krwi na analizatorze wieloparametrowa z opcją 6 diff | 30000 | x
3 | Morfologia krwi na analizatorze wieloparametrowa z opcją CBC z RETIKULOCYTAMI | 500 | x
4 | Morfologia krwi wieloparametrowa z opcją 6 diff z RETIKULOCYTAMI | 5000 | x
5 | PMR cytoza | 300 | x
6 | PJC cytoza | 300 | x
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres |  | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-cy)
1. | Aparat (podstawowy) - 1A | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
2. | Aparat (back- up) - 1A | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
3 | Chłodziarko zamrażarka | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
4 | Aparat - 1B | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
5 | Aparat - 1C | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
6 | Zestaw komputerowy | 36 | miesięcy | Wartość zestawu |  |  |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat |  | 26280 | 0.27 | 0
2. | Aparat |  | 26280 | 0.27 | 0
3. | chłodziarko zamrażarka |  | 26280 | 0.27 | 0
4. | Aparat |  | 6024 | 0.27 | 0
5. | Aparat |  | 17620.5 | 0.27 | 0
6. | Zestaw komputerowy |  | 17620.5 | 0.27 | 0
|  |  |  | Razem: | 0

## wymagania graniczne część 1
Załącznik nr 1b do specyfikacji
Wymagania graniczne
Wymagania graniczne do analizatora podstawowego - 1A dla ZD:
Lp. | Nazwa parametru |  | Potwierdzenie spełnienia
(należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Całkowicie automatyczna analiza minimum 30 parametrów krwi (w tym rozdział leukocytów na 6 populacji, retikulocytów, erytroblastów (NRBC) zarówno w trybie CBC jak i CBC+Diff), z możliwością przesyłania wyników do systemu komputerowego.
2 | Wydajność min. 100 oznaczeń /godzinę ( w trybie CBC, CBC+diff)
3 | Możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby, profile: CBC, CBC+WBC-DIFF, CBC+WBC-DIFF+RET, CBC+RET, z rzeczywistą oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC.
4 | Możliwość oznaczania trombocytów metodą optyczną i metodą fluorescencyjną oraz frakcji płytek niedojrzałych metodą cytometrii przepływowej w kanale pomiarowym wbudowanym w aparat (wg algorytmu reflex test)
5 | Automatyczna analiza retikulocytów z różnicowaniem w zależności od stopnia dojrzałości i raportowaniem indeksu retikulocytarnego (IRF) oraz stopnia hemoglobinizacji retikulocytów
6 | Automatyczny podajnik z mieszalnikiem dostosowany do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi. Objętość maksymalna aspirowanego materiału w trybie manualnym i automatycznym wynosi 90 µl
7 | Wyposażenie wchodzące w skład aparatu: czytnik kodów kreskowych do automatycznego odczytu z probówek oznaczanych z podajnika oraz czytnik kodów do probówek podstawianych w trybie manualnym.
8 | Pamięć min. 10 000 ostatnich wyników wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta (imię, nazwisko, nr statystyczny, data urodzenia, płeć, krótki komentarz)
9 | Analizator pracujący na odczynnikach nie posiadających nawet śladowych związków cyjanku.
10 | Instrukcja pełnej inaktywacji ścieków z analizatora - o ile inaktywacja jest konieczna, dostarczona wraz z pierwszą dostawą
11 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych.
12 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii.
13 | Materiał kontrolny dostępny na trzech poziomach wyspecyfikowny (tj. wyliczenia ilośći w cenniku) zgodnie z terminem ważności: niski, wysoki, normalny. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego
14 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości.
15 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych
16 | Integralną część analizatora stanowi: jednostka zarządzająca (komputer) wraz z drukarką i UPS pozwalający na pracę analizatora minimum 15 minut w przypadku braku zasilania
17 | Podłączenie oferowanego analizatora do aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Gwarancja pełnej kompatybilności analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym wskazanym przez Zamawiającego. Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorami, a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca.
18 | Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji 2016 r. lub 2017 r.
Uwaga:
*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty
Wymagania graniczne do analizatora back-up - 1A dla ZD:
Lp. | Nazwa parametru |  | Potwierdzenie spełnienia
(należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Całkowicie automatyczna analiza minimum 30 parametrów krwi (w tym rozdział leukocytów na 6 populacji, retikulocytów, erytroblastów (NRBC) zarówno w trybie CBC jak i CBC+Diff), z możliwością przesyłania wyników do systemu komputerowego.
2 | Wydajność min. 100 oznaczeń /godzinę ( w trybie CBC, CBC+diff)
3 | Możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby, profile: CBC, CBC+WBC-DIFF, CBC+WBC-DIFF+RET, CBC+RET, z rzeczywistą oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC.
4 | Możliwość oznaczania trombocytów w optycznym kanale pomiarowym wbudowanym w aparat z możliwością raportowania na wyniku.
5 | Możliwość morfologicznej oceny płynów z jam ciała oraz płynu mózgowo-rdzeniowego w osobnym trybie pomiarowym z możliwością przesyłania wyników do systemu komputerowego.
6 | Automatyczna analiza retikulocytów z różnicowaniem w zależności od stopnia dojrzałości i raportowaniem indeksu retikulocytarnego (IRF) oraz stopnia hemoglobinizacji retikulocytów
7 | Automatyczny podajnik z mieszalnikiem dostosowany do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi. Objętość maksymalna aspirowanego materiału w trybie manualnym i automatycznym wynosi 90 µl
8 | Wyposażenie wchodzące w skład aparatu: czytnik kodów kreskowych do automatycznego odczytu z probówek oznaczanych z podajnika oraz czytnik kodów do probówek podstawianych w trybie manualnym.
9 | Pamięć min. 10 000 ostatnich wyników wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta (imię, nazwisko, nr statystyczny, data urodzenia, płeć, krótki komentarz)
10 | Analizator pracujący na odczynnikach nie posiadających nawet śladowych związków cyjanku.
11 | Instrukcja pełnej inaktywacji ścieków z analizatora - o ile inaktywacja jest konieczna- instrukcja dostarczona wraz z pierwszą dostawą
12 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach.
13 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii.
14 | Materiał kontrolny dostępny na trzech poziomach wyspecyfikowny (tj. wyliczenia ilośći w cenniku) zgodnie z terminem ważności: niski, wysoki, normalny. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego
15 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości.
16 | Oprogramowanie aparatu zapewniające możliwość udziału w sprawdzianie międzynarodowej kontroli jakości porównawczej dla danego typu analizatora, tj. przesyłane wyników on-line przez internet przy użyciu materiałów kontrolnych będących jednocześnie kontrolą wewnątrzlaboratoryjną.
17 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy –uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych
18 | Integralną część analizatora stanowi: jednostka zarządzająca (komputer) wraz z drukarką i UPS pozwalający na pracę analizatora minimum 15 minut w przypadku braku zasilania
19 | Podłączenie oferowanego analizatora do aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Gwarancja pełnej kompatybilności analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym wskazanym przez Zamawiającego. Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorami, a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Koszty podłączeniado LSI ponosi Wykonawca. .
20 | Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji 2016 r. lub 2017 r.
Uwaga:
*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty
Wymagania graniczne do chłodziarko-zamrażarki - 1A dla ZD:
Lp. | Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać tak lub nie*)
1 | wymiary zewnętrzne (SxGxW) w mm: minimum: 600 x 600 x 1960
2 | pojemność: chłodziarka: minimum 200 L, zamrażarka: minimum 100 L
3 | zakres temperatury: chłodziarka: +2°C / +12°C zamrażarka: -10°C / -25°C
4 | zasilanie: 230 V / 50-60 Hz
5 | blachy zewnętrzne obudowy wykonane ze stali galwanizowanej, pokryte powłoką antykorozyjną ew. folią PCV,wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej.
6 | drzwi z systemem automatycznego domykania
7 | drzwi przednie chodziarki przeźroczyste (szklane)
8 | zamek drzwi z kluczem
9 | szuflady ze stali nierdzewnej lub szkła.Zamawiający dopuszcza, aby szuflady chłodziarko- zamrażarki wykonane były ze stali nierdzewnej, zaś ich front był przezroczysty
10 | ilość szuflad: zamrażarka: minimum 2
11 | ilość półek: chłodziarka: minimum 3
12 | automatyczne rozmrażanie
13 | dwa elektroniczne panele sterowania wyposażone w mikroprocesorowy ekran dotykowy i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę oraz alarmy
14 | alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników, brak zasilania
15 | opcjonalnie 2 oddzielne agregaty
16 | port USB. Zamawiający dopuszcza, aby zapis danych w chłodziarko zamrażarce był na rejestrator wbudowany w sterownik, zaś zgrywanie danych odbywało się za pomocą portu USB
17 | zapis danych z kartą pamięci
Uwaga:
*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty
Wymagania graniczne analizatora - 1B dla ZDH:
Lp. | Nazwa parametru granicznego | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać tak lub nie*)
1 | Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji 2016 r. lub 2017 r.
2 | Analizator w pełni automatyczny o wydajności minimum 100 analiz/godzinę w trybie CBC+DIFF
3 | Zintegrowany z aparatem podajnik z mieszalnikiem próbek dostosowanym do różnego typu probówek systemu zamkniętego z możliwością pracy w systemie otwartym
4 | Całkowicie automatyczna analiza min 30 parametrów krwi (w tym rozdział leukocytów na 6 subpopulacji, retikulocyty, płytki met. optyczną, erytroblasty )
5 | Możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby, profile: CBC, CBC+WBC-DIFF, CBC+WBC-DIFF+RET,CBC+RET, z rzeczywistą oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC (analizator nie zużywa w tym trybie odczynników do różnicowania WBC)
6 | Możliwość oznaczania trombocytów w optycznym kanale pomiarowym i metodą fluorescencyjną w kanale pomiarowym wbudowanym w aparat oraz frakcji niedojrzałych płytek( IPF) .
7 | Automatyczna analiza retikulocytów z próbki pierwotnej z podaniem wartości bezwzględnej oraz % + różnicowanie w zależności od stopnia dojrzałości i raportowaniem frakcji niedojrzałych retikulocytów IRF +ocena zawartości hemoglobiny w retikulocytach
8 | Oznaczanie komórek progenitorowych: procentowe ( %) i wartości bezwzględnych ( #)
9 | Tryb z wydłużonym czasem pomiaru próbek leukopenicznych
10 | Liniowość (z probówki pierwotnej bez rozcieńczania): WBC min do 400x10³/µl
RBC min do 8,5x106 /µl
HGB min do 25 g/dl
PLT min 5000 x10³/µl
RET# min do 720 x10³/µl
11 | Wyposażenie wchodzące w skład aparatu: czytnik kodów kreskowych do automatycznego odczytu z probówek oznaczanych z podajnika oraz czytnik kodów do probówek podstawianych w trybie manualnym.
12 | Analizator pracujący na odczynnikach nie posiadających nawet śladowych związków cyjanku udokumentowane kartami charakterystyki
13 | Instrukcja pełnej inaktywacji ścieków z analizatora - o ile inaktywacja jest konieczna, instrukcja dostarczona wraz z pierwszą dostawą
14 | Pamięć min. 10 000 ostatnich wyników wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta
15 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii
16 | Krew kontrolna dostępna na trzech poziomach wyspecyfikowna (tj. wyliczenia ilośći w cenniku) zgodnie z terminem ważności: niski, wysoki, normalny. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego
17 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości
18 | Oprogramowanie aparatu zapewniające możliwość udziału w sprawdzianie międzynarodowej kontroli jakości porównawczej dla danego typu analizatora, tj. przesyłane wyników on-line przez internet przy użyciu materiałów kontrolnych będących jednocześnie kontrolą wewnątrzlaboratoryjną.
19 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy –uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych
20 | Integralną część analizatora stanowi: jednostka zarządzająca (komputer) oraz drukarka i UPS pozwalający na pracę analizatora minimum 15 minut w przypadku braku zasilania
21 | Podłączenie oferowanego analizatora do aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Gwarancja pełnej kompatybilności analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym wskazanym przez Zamawiającego. Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorami, a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Koszty podłączeniado LSI ponosi Wykonawca.
Uwaga:
*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty
Wymagania graniczne analizatora - 1C dla ZDBiM:
Lp. | Nazwa parametru |  | Potwierdzenie spełnienia
(należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Całkowicie automatyczna analiza minimum 30 parametrów krwi (w tym rozdział leukocytów na 6 populacji, RET, PLT, NRBC zarówno w trybie CBC jak i CBC+Diff), z możliwością przesyłania wyników do systemu komputerowego.
4. | Rozdział i różnicowanie krwinek białych na 6 populacji oraz możliwość oznaczania erytroblastów wraz z korektą WBC w trybach CBC i CBC-DIFF.
5. | Możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby, profile: CBC, CBC+WBC-DIFF, CBC+WBC-DIFF+RET, CBC+RET, z rzeczywistą oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC.
6. | Możliwość oznaczania trombocytów w optycznym kanale pomiarowym wbudowanym w aparat z możliwością raportowania na wyniku.
7. | Możliwość morfologicznej oceny płynów z jam ciała oraz płynu mózgowo-rdzeniowego w osobnym trybie pomiarowym z możliwością przesyłania wyników do systemu komputerowego.
8. | Automatyczna analiza retikulocytów z różnicowaniem w zależności od stopnia dojrzałości i raportowaniem indeksu retikulocytarnego (IRF).
9. | Automatyczny podajnik z mieszalnikiem dostosowany do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi. Objętość maksymalna aspirowanego materiału w trybie manualnym i automatycznym wynosi 90 µl
10. | Wyposażenie wchodzące w skład aparatu: czytnik kodów kreskowych do automatycznego odczytu z probówek oznaczanych z podajnika oraz czytnik kodów do probówek podstawianych w trybie manualnym.
11. | Pamięć min. 10 000 ostatnich wyników wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta (imię, nazwisko, nr statystyczny, data urodzenia, płeć, krótki komentarz)
12. | Analizator pracujący na odczynnikach nie posiadających nawet śladowych związków cyjanku.
13. | Instrukcja pełnej inaktywacji ścieków z analizatora - o ile inaktywacja jest konieczna- instrukcja dostarczona w raz z pierwszą dostawą
14. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach.
15. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii.
16. | Krew kontrolna zawierająca minimum 26 parametrów, dostępna także w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem. Krew kontrolna dostępna na trzech poziomach wyspecyfikowna (tj. wyliczenia ilośći w cenniku) zgodnie z terminem ważności: niski, wysoki, normalny. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego.
17. | Oprogramowanie aparatu zapewniające możliwość udziału w sprawdzianie międzynarodowej kontroli jakości porównawczej dla danego typu analizatora, tj. przesyłane wyników on-line przez internet przy użyciu materiałów kontrolnych będących jednocześnie kontrolą wewnątrzlaboratoryjną.
18. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy -uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych.
19. | Podłączenie oferowanego analizatora do aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Gwarancja pełnej kompatybilności analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym wskazanym przez Zamawiającego. Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorami, a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Koszty podłączeniado LSI ponosi Wykonawca.
20. | Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji 2016 r. lub 2017 r.
21. | Integralną część analizatora stanowi: jednostka zarządzająca (komputer) wraz z drukarką i UPS pozwalający na pracę analizatora minimum 15 minut w przypadku braku zasilania
22. | Dodatkowy zestaw komputerowy z monitorem panoramicznym (19 cali) i drukarką.
Uwaga:
*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

## arkusz cenowy część 2
| DFZP-EK-271-201/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 | Przedmiot zamówienia
Test na krew utajoną w kale
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Test na krew utajoną w kale (jednoetapowy test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale) wraz z kontrolą, testy niewrażliwe na dietę pacjenta | 6500
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## wymagania graniczne część 2
Załącznik nr 1b do specyfikacji
Część 2
Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Czułość testu - minimum 50 ng/ml
*Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## arkusz cenowy część 3
| DFZP-EK-271-201/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 3 |  | Przedmiot zamówienia
Dostawa zestawu odczynników niezbędnych do uruchomienia metody wykrywania genu BCR-ABL1 u pacjentów z głęboką odpowiedzią molekularną techniką cyfrowego PCR (ddPCR)
Poz. | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (badań) diagnostycznych | Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Mix do sond bez dUTP w technologii ddPCR | 2 op | 2500 reakcji
2 | Mix do sond bez dUTP w technologii ddPCR | 2 op. | 500 reakcji
3 | Olej do generowania kropli do sond w technologii ddPCR | 6 op. | 70 ml
4 | Katridże i gumki uszczelniające do generowania kropli w technologii ddPCR | 7 op. | 5 x 24szt.
5 | Olej do odczytu kropli w technologii ddPCR | 6 op. | 2 litry
6 | Przezroczysta folia termoprzewodząca do technologii ddPCR | 1 op. | 100 szt
7 | Płytki 96 dołkowe do technologii ddPCR | 3 op. | 25 szt.
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.