## część (1)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie. - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy udowej; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 8F; - długość w zakresie od 11cm do 23cm; - prowadnik J 35” | 150 | szt. |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie - koszulka naczyniowa, ze znacznikiem cieniującym na końcu, z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy udowej; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 6F do 8F; - długość w zakresie od 11cm do 23cm; - prowadnik J 35” | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy promieniowej; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 5F; - długość 11cm; - prowadnik J 0,018” | 70 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Długie koszulki wprowadzające (w tym koszulki prowadzące, zbrojone, do crossowania podziału aorty
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Długie koszulki wprowadzające (w tym koszulki prowadzące, zbrojone, do crossowania podziału aorty - koszulka naczyniowa, ze znacznikiem cieniującym na końcu, z zastawką hemostatyczną, z pokryciem hydrofilnym; - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica wewnętrzna od 5F do 8F; - długość w zakresie: 40cm do 90cm; - posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg - możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej - różne kształty końcówek – proste, kątowe, także do zastosowania w angioplastyce metodą kontralateralną; | 300 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadnik diagnostyczny pokryty heparyną
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadnik diagnostyczny pokryty heparyną - prowadnik stalowy w osłonie teflonowej pokryty powłoką heparyny - końcówka prowadnika J - średnica 0,035" - długość do 260cm | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadnik zabiegowy hydrofilny o standardowej sztywności
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadnik zabiegowy hydrofilny o standardowej sztywności - prowadnik pokryty powłoką hydrofilną - końcówki typu „angled” - średnica 0,035" - długość 260cm | 260 | szt. |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadnik hydrofilny sztywny
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadnik hydrofilny sztywny - prowadnik pokryty powłoką hydrofilną typu „sztywny” - końcówki typu „angled” - średnica 0,035" - długość 260cm | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadnik zabiegowy o zmiennej średnicy (prowadnik taperowany)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadnik zabiegowy o zmiennej średnicy (prowadnik taperowany) - sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17 cm - konfiguracja - prosta - pokryty powłoką ułatwiającą przejście przez obszary zwężone - długość 300cm | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadnik specjalistyczny zabiegowy 0,018
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadnik specjalistyczny zabiegowy 0,018 - Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa - Średnica 0,018”, długości 300cm - Kształtowalny koniec o długości 2cm - Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm - Rdzeń ze stali z domieszką tytanu | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadnik specjalistyczny 0,014”
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadnik specjalistyczny 0,014” - Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 do 38 cm - Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) - Średnica 0,014” - Długości 300cm - Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta - Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm - Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadniki 0,018” do udrożnień przewlekłych okluzji
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadniki 0,018” do udrożnień przewlekłych okluzji - Sztywność końcówki 30,0g - Końcówka cieniująca 15 cm - Długość całkowita prowadnika 180 cm, 300 cm - Średnica zewnętrzna 0,018 cala - Średnica zewnętrzna końcówki 0,013 cala - Pokrycie hydrofilne typu SLIPCOAT na oplocie - Pokrycie PTFE na szafcie - Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadniki hydrofilne 0,014” do udrożnień przewlekłych okluzji
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadniki hydrofilne 0,014” do udrożnień przewlekłych okluzji - Sztywność końcówki 20,0g - Końcówka cieniująca 17cm - Długość całkowita prowadnika 180cm, 300cm - Średnica zewnętrzna 0,014cala - Średnica zewnętrzna końcówki 0,008cala - Pokrycie hydrofilne typu SLIPCOAT na oplocie - Pokrycie PTFE na szafcie - Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki angiograficzne selektywne
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki angiograficzne selektywne - cewniki selektywne zbrojone wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - końcówka temperowana na prowadnik o śred. 0,035" lub 0,038" - średnica od 4F, 5F - długość w zakresie od 100 cm do 125cm - posiadające znacznik cieniujący w obrazie rtg w odcinku dystalnym - wymagane rózne konfiguracje krzywizn (m.in. vertebral, NH1, Simm1, Simm2, RBI, JR) - zapewniające cewnikowanie gałęzi aorty piersiowej, brzusznej, tętnic biodrowych i udowych | 450 | szt. |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki kalibrowane do pomiarów
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki kalibrowane do pomiarów - cewniki angiograficzne z minimum 10 znacznikami cieniującymi umieszczonymi na dystalnym końcu w odległości 1 cm od siebie - końcówka cewnika o różnych krzywiznach - 10 otworów bocznych - średnica cewnika 5F - długość 100cm | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki angiograficzne proste z otworami bocznymi
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki angiograficzne proste z otworami bocznymi - cewniki angiograficzne wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - końcówka temperowana na prowadnik o śred. 0,035” lub 0,038” - minimum 10 otworów bocznych - końcówka prosta - średnica od 4F do 5F - długość 110cm | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (16)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki prowadzące do zabiegów obwodowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki prowadzące do zabiegów obwodowych - cewniki prowadzące wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - dostępne średnice 6F i 7F - długość 100 cm - posiadające znacznik cieniujący w obrazie rtg w odcinku dystalnym - wymagane podstawowe konfiguracje krzywizn (np. JR 4.0, AL 1, AL. 1.5) - zapewniające cewnikowanie gałęzi łuku aorty i tętnic trzewnych | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki prowadzące do zabiegów obwodowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki prowadzące do zabiegów obwodowych - cewniki prowadzące wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - średnica 8F - długość 100 cm - posiadające znacznik cieniujący w obrazie rtg w odcinku dystalnym - wymagane podstawowe konfiguracje krzywizn (JR 4.0, HS III, MAC 4.0) - zapewniające cewnikowanie gałęzi łuku aorty i tętnic trzewnych | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
Zestawy do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestawy do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego zestaw złożony z: - pętli do usuwania ciał obcych o średnicy od 10 do 20 mm, - cewnika prowadzącego współpracującego z pętlą oraz - introduktora do wprowadzania całości zestawu do układu naczyniowego | 15 | szt. |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy protekcji dystalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy protekcji dystalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych - System protekcji dystalnej typu filtr - możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy od 3,25 do 7 mm ( dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) - długość systemu >/=190 cm - dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym - Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (20)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy protekcji dystalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych z zastosowaniem niezależnego prowadnika
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy protekcji dystalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych z zastosowaniem niezależnego prowadnika - System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” - Dostępne systemy dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F - System zmontowany tak iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest miękki cewnik, przez który następnie przeprowadzany jest filtr, profil przejścia 3,2F - Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, możliwość zastosowania w krętych naczyniach. - Filtr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika - Szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra - Pięć rozmiarów koszyka filtra 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do 7mm - Średnica otworów w filtrze od 80 do 210 micronów | 45 | szt |  |  |  | 0

## część (21)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
System protekcji proksymalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System protekcji proksymalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych - System neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu - max. rozmiary balonów: proks.13mm, dys.6mm; dostępny w rozmiarach 8F i 9F - prowadnik 0,035", długość użytkowa systemu 950mm - zestawy zabezpieczają krążenie mózgowe przed embolizacją podczas zabiegów stentowania tętnic szyjnych - zestawy zbudowane na zasadzie cewników prowadzących lub koszulek wyposażone w 2 balony rozprężane w tętnicy szyjnej wspólnej i zewnętrznej - zestaw umożliwia zatrzymanie przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej podczas zabiegu - średnica zestawu max 10 F | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (22)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o zmiennej średnicy otwartokomórkowe
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o zmiennej średnicy otwartokomórkowe - stenty nitinolowe samorozprężalne o zmiennej średnicy 6-8, 6-9, 7-10 mm - długości stentów w zakresie 30 - 40 mm - stenty dobrze widoczne w skopii - średnice stentów w zakresie 5 – 10 mm - atraumatyczne końce stentu - system kompatybilny z koszulką doprowadzającą 6F - stenty otwartokomórkowe i o typie zamkniętokomórkowych | 15 | szt. |  |  |  | 0

## część (23)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe - Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, - System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, - Długość cewnika dostawczego 135cm - Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F - Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. - Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna - Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, - Średnice: 7, 8 mm, długości: 30 i 40mm. - Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów | 25 | szt. |  |  |  | 0

## część (24)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe - Budowa stentu – stent nitinolowy samorozpężalny podwójnie pleciony – double layer, braided mesh - Prowadnik kompatybilny 0,014” - Kompatybilny z koszulką prowadzącą 5 F - System doprowadzający RX – długość systemu RX 30 cm - Długość użytkowa stentu 143 cm - Shaft dystalny 5.2F, shaft proksymalny 3.4F - Średnice 5 – 10F długości micromesh 16 – 30 mm, długość stentu 22 – 47 mm - Bardzo mała średnica oczka stentu 0,381 mm2 | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (25)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy otwartokomórkowe
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy otwartokomórkowe - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach - długość systemu wprowadzającego 135 cm - średnica systemu wprowadzającego 5F - średnica kanału wewnętrznego 0,014” - system monorail, Rx - średnica stentu 5,6,7 mm i długość 20-40 mm - średnice stentu 8 mm, długość 30 mm, 40 mm - dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu, segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia - małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie - duża siła radialna stentu | 25 | szt. |  |  |  | 0

## część (26)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic szyjnych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic szyjnych - Cewniki w systemie RX o długości 150 cm - Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” - Średnice: od 2 mm do 8 mm (co 0,5 mm) - Długości: 20 mm - Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy - Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (27)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe tnące do leczenia opornych zmian w tętnicach obwodowych (w tym szyjnych)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe tnące do leczenia opornych zmian w tętnicach obwodowych (w tym szyjnych) - Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) - Średnice balonu od 2 mm do 8 mm - Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm - Liczba aterotomów: 3 lub 4 - Długość cewnika 140 cm - Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy - RBP 10 i 12 atm | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (28)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy protekcji dystalnej do angioplastyki tętnic łuku aorty o długości 300 cm z zastosowaniem niezależnego prowadnika
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy protekcji dystalnej do angioplastyki tętnic łuku aorty o długości 300 cm z zastosowaniem niezależnego prowadnika - System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018” - Dostępny system dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F - System zmontowany tak iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest miękki cewnik, przez który następnie przeprowadzany jest filtr, profil przejścia 3,2F - Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, możliwość zastosowania w krętych naczyniach. - Filtr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika - Szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra - rozmiar koszyka filtra 5/6/7mm i długość systemu 300 cm - Średnica otworów w filtrze od 80 do 210 micronów | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (29)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic łuku aorty
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic łuku aorty - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany - kompatybilne z prowadnikiem 0,018" i 0,035” - RBP =/> 20 bar - dostępne długości 20 - 60mm - średnice od 4 do 8 mm - shaft dystal 3,4F | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (30)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty kobaltowo-chromowe montowane na balonie do angioplastyk tętnic łuku aorty
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty kobaltowo-chromowe montowane na balonie do angioplastyk tętnic łuku aorty - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 135 cm - dostępne średnice od 4,0, 5, 6, 7, 8, 9 i 10,0 mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F indruktorem | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (31)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty przyspieszające endotelizację, montowane na balonie do angioplastyk tętnic łuku aorty
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty przyspieszające endotelizację, montowane na balonie do angioplastyk tętnic łuku aorty - Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia - Materiał konstrukcyjny: stal - Dostępne długości 15, 25, 38, 56 mm. - Dostępne średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. - Długości systemów dostarczania 80 cm oraz 130 cm – Over The Wire - 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu - Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. włącznie - Shaft 5F, pokryty hydrofilnie - Ciśnienie nominalne 9 atm - RBP 15 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) - Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm. - Konstrukcja hybrydowa - helikalna konstrukcja stentu w jego środkowej części i pierścieniowa na jego obu końcach pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu. - Wystawanie balonu (overhang) od 1.0 – 2.5 mm., - Brak efektu „rybiej łuski” - Skracalność poniżej 3% | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (32)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty montowane na balonie do angioplastyki tętnic trzewnych i nerkowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty montowane na balonie do angioplastyki tętnic trzewnych i nerkowych - kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiarów - Stenty na balonie do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, system RX - długość stentu od 12 do 18 mm - średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm - niski profil stentu - ciśnienie RBP 14 atm - kompatybilny z prowadnikiem 0,014" - wysoka siła radialna | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (33)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic biodrowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic biodrowych - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - dostępne średnice od 3,0 do 14mm - dostępne długości: 20 - 120 mm dla średnic od 6,0 do 7,0mm i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm - długość układu wprowadzającego 135cm - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | 80 | szt. |  |  |  | 0

## część (34)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic biodrowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic biodrowych - Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia - Materiał konstrukcyjny: nitinol - Dostępne długości 40, 60, 80 mm - Dostępne średnice 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. - Długości systemów dostarczania 70 cm. oraz 120 cm – Over The Wire - Po 4 pokrywane złotem markery na każdym z końców stentu - Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic - Shaft 5,2 F, pokryty hydrofobowo - Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie - Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” | 100 | szt |  |  |  | 0

## część (35)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 35 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic biodrowych o dużej sile radialnej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic biodrowych o dużej sile radialnej - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o giętkich przęsłach - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm - średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F - średnica kanału wewnętrznego 0,035” - otwór cewnika prowadzącego 8F - średnica stentu 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm - długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120mm, 150 mm - dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu, dodatkowym korzystnym elementem są tantalowe markery po 6 na każdym końcu stentu poprawiające widoczność stentu w rtg - segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie - duża siła radialna stentu | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (36)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 36 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty kobaltowo-chromowe montowane na balonie do angioplastyk tętnic biodrowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty kobaltowo-chromowe montowane na balonie do angioplastyk tętnic biodrowych - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F indruktorem | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (37)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 37 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty stalowe montowane na balonie do angioplastyk tętnic biodrowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty stalowe montowane na balonie do angioplastyk tętnic biodrowych - Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym - Stent wykonany ze stopu stali 316L - Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji - Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, - Długość cewnika 135cm - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, RBP 12atm - Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, - Stent o dużej statycznej sile radialnej - Stent o małej skracalności < 2% - Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2% - Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm - Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm), 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) - Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (38)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 38 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do angioplastyk tętnic udowych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do angioplastyk tętnic udowych - Semi compliant - Balon wykonany z polimeru półkrystalicznego - Długości: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. - Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm. - długość systemów dostarczania 130 cm – Over The Wire - 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu - Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) - Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowy; zwinięty balon ma 5 zakładek - Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu - Ciśnienie nominalne 7 atm. - RBP 11 – 20 atm. - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część (39)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 39 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic powyżej kolana o zmniejszonym odsetku zakrzepic
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic powyżej kolana o zmniejszonym odsetku zakrzepic - Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia - Materiał konstrukcyjny: nitinol - Dostępne długości: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170 i 200 mm - Dostępne średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm. - Długości systemów dostarczania 135 cm. – Over The Wire - System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację - Grubość strutów: 140 µm - Szerokość strutów: 85 µm - Skracalność poniżej 2% - Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu - Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic - Pokryty hydrofobowo - Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność - 12 „koron” w jednym segmencie - Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie - Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (40)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 40 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic powyżej kolana o większej sile radialnej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic powyżej kolana o większej sile radialnej - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o giętkich przęsłach - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm - średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F - średnica kanału wewnętrznego 0,035” - otwór cewnika prowadzącego 8F - średnica stentu 6, 7 mm - długość stentu 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120mm - dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu, dodatkowym korzystnym elementem są tantalowe markery po 6 na każdym końcu stentu poprawiające widoczność stentu w rtg - segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie - duża siła radialna stentu | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (41)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 41 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic powyżej kolana o mniejszym profilu i do naczyń krętych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic powyżej kolana o mniejszym profilu i do naczyń krętych - Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia - Materiał konstrukcyjny: nitinol - Dostępne długości: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. - Dostępne średnice 4.0, 5.0 mm. - Długości systemów dostarczania 135 cm. – Over The Wire - Grubość strutów: 140 µm - Szerokość strutów: 85 µm - Skracalność poniżej 2% - Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu - Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic - Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo - Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność - 12 „koron” w jednym segmencie - Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie - Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (42)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 42 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic powyżej kolana do naczyń krętych o zwiększonej odporności na złamania
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do angioplastyk tętnic powyżej kolana do naczyń krętych o zwiększonej odporności na złamania - Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda. - Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 60/80/100/120/150/200mm, kompatybilny z introducerem 6F. - Stent o minimalnej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. - System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu. - Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami oraz niesymetrycznej geometrii cel celem zwiększenia odporności na złamanie. | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (43)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 43 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy aterektomii do usuwania blaszek miażdżycowych w przebiegu tętnic udowych i udowych powierzchownych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy aterektomii do usuwania blaszek miażdżycowych w przebiegu tętnic udowych i udowych powierzchownych -- Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania zwapniałej blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia - aterotom wyposażony w cztery widiowe ząbki na krawędzi ostrza - Wycięta blaszka miażdżycowa jest gromadzona w specjalnym zbiorniku. - Cewniki w 2 rozmiarach umożliwiające aterektomię tętnic o rozmiarach od 3,5mm do 7mm. - Cewnik o długości 110/113cm, kompatybilny z koszulką 8F - Zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie. - Prowadnik dostępu: 0,014ʺ | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (44)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 44 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy trombektomi mechanicznej do usuwania zmian zatorowo-zakrzepowych z tętnic natywnych i pomostów o średnicy 6-8F
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy trombektomi mechanicznej do usuwania zmian zatorowo-zakrzepowych z tętnic natywnych i pomostów o średnicy 6-8F - Mechaniczny cewnik do trombektomii „4 w 1“ – oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport skrzepliny - Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). - Dwie średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm). - Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). - „możliwość ścierania“ wynosi 360 stopni - Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. - Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. - Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW. - Dla układu tętniczego (class III approval). - System dostępny z użyciem koszulek 6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm - W pudełku z cewnikiem znajduje się również drut prowadzący (zależnie od cewnika), 1x worek, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (45)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 45 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy aspiracji mechanicznej do usuwania zmian zatorowo-zakrzepowych z tętnic natywnych i żył
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy aspiracji mechanicznej do usuwania zmian zatorowo-zakrzepowych z tętnic natywnych i żył - Mechaniczny cewnik do trombektomii „3 w 1“ – oddzielenie, zasysanie, transport skrzepliny - Zastosowanie do świeżych i skrzeplin (do 14 dni). - Dwie średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm). - Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). - „możliwość ścierania“ wynosi 360 stopni - Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. - Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. - Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW. - Dla układu tętniczego (class III approval). - System dostępny z użyciem koszulek 6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm - W pudełku z cewnikiem znajduje się również drut prowadzący (zależnie od cewnika), 1x worek, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (46)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 46 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku udowym
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku udowym - Cewnik balonowy pokryty hydrofilną powłoką typu FreePac, składającą się z cząsteczek mocznika i Paklitakselu - dawka Paclitaxelu 3 ug/mm2 - czas uwalniania leku od 30 do 60 sek; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia – typu FLEXITEC; - dostępne średnice balonu: 5,00; 6,0, 7,0,8,0 mm; - dostępne długości balonu: 40; 60; 80; 150 mm; - ciśnienie nominalne 7 – 8 bar; ciśnienie RBP 12 – 20 bar; - dostępne wersje współpracujące z prowadnikami 0,018"; 0,035”. | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (47)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 47 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku udowo-podkolanowym i w tt poniżej kolana
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku udowo-podkolanowym i w tt poniżej kolana - 3. generacja cewnika balonowego pokrytego Paclitaxelem 2,2μg/mm2 (bez rozpuszczalnika lub polimeru) - długości 10-250 mm i średnicy od 1,5 do 5 mm. - Lek naniesiony jest na balon w dwóch warstwach („snow and ice“) i pokryty trzecią warstwą „seal“ (duża część leku jest również przykryta w trzech zagięciach złożonego balonu). - Lek jest aktywnie uwalniany dopiero przy nadmuchaniu balonu do 6ATM i kontakcie ze ścianą naczynia krwionośnego i zostaje w ścianie naczynia przynajmniej przez okres 60 dni (wartość terapeutyczna). - Łatwe przeprowadzenie przez naczynie krwionośne dzięki absolutnie gładkiej powierzchni o właściwościach hydrofilnych i małemu profilowi balonu - poniżej 1 mm. - System Rapid Exchange przez drut prowadzący 0,014“ lub system OTW przez drut prowadzący 0,014“ i 0,018“. - Maksymalne nadmuchanie – Average Burst Pressure 22 ATM. - RBP 14-16ATM. - Długość cewnika 135 cm. | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (48)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 48 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy trombektomi mechanicznej do usuwania zmian zatorowo-zakrzepowych z tętnic natywnych i pomostów o dużej średnicy (cewniki o średnicy do 10F)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy trombektomi mechanicznej do usuwania zmian zatorowo-zakrzepowych z tętnic natywnych i pomostów o dużej średnicy (cewniki o średnicy do 10F) - Mechaniczny cewnik do trombektomii „4 w 1“ – oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport skrzepliny - Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). - „możliwość ścierania“ wynosi 360 stopni - Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. - Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. - Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW. - Dla układu tętniczego (class III approval). - System z prądem krwi (antegrade) (10F – 85cm) - W pudełku z cewnikiem znajduje się również drut prowadzący (zależnie od cewnika), 1x worek, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | 6 | szt. |  |  |  | 0

## część (49)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 49 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do leczenia tt podudzia
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do leczenia tt podudzia - średnica kanału centralnego 0,014” - dostępne średnice balonów 1,25mm, 1,5mm,2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5mm - dostępne długości 40,80,100,120,150,220 mm - ciśnienie robocze (RBP) 15-16 atm - profil 4F, - długość cewnika 150cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - System OTW - balon wykonany z nylonu - dwudzielny prześwit | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (50)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 50 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do leczenia zmian w odcinku podkolanowym (dostosowane do leczenia t. udowych i podkolanowych o krętym przebiegu)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do leczenia zmian w odcinku podkolanowym (dostosowane do leczenia t. udowych i podkolanowych o krętym przebiegu) - Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia - Materiał konstrukcyjny: nitinol - Dostępne długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. - Dostępne średnice 4.0, 5.0 mm. - Długości systemów dostarczania 135 cm – Over The Wire - Grubość strutów: 140 µm - Szerokość strutów: 85 µm - Skracalność poniżej 2% - Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu - Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic - Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo - Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność - 12 „koron” w jednym segmencie - Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie - Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (51)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 51 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do leczenia zmian w odcinku podkolanowym o dużej odporności na złamania
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do leczenia zmian w odcinku podkolanowym o dużej odporności na złamania - Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. - Rozmiary: średnica 4, 5,6 mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 różnych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długości 180 i 200 mm) - Długość kateteru 120cm. - Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018” -wysoka odporność na: - technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. - możliwość modelowania stentu po jego implantacji - wysoka siła radialna - wymaga predylatacji (wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia) | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (52)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 52 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne do leczenia zmian w odcinku podkolanowym o dużej odporności na złamania i dużej sile radialnej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne do leczenia zmian w odcinku podkolanowym o dużej odporności na złamania i dużej sile radialnej - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo elastycznych przęsłach - budowa zamkniętokomórkowa, heliakalna, całkowicie połączony za pomocą elastycznych przęseł. - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm - system wprowadzający z markerem pozycyjnym dającym kontrolę implantacji stentu - średnica stentu 5, 6 mm - długość stentu 60, 80, 100, 150, 200 mm - duża siła radialna stentu przy jego maksymalnej elastyczności | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (53)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 53 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy aterektomii do usuwania blaszek miażdżycowych w zakresie odcinka podkolanowego i podudzia
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy aterektomii do usuwania blaszek miażdżycowych w zakresie odcinka podkolanowego i podudzia - Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. - Wycięta blaszka miażdżycowa jest gromadzona w specjalnym zbiorniku. - Cewniki w 5 rozmiarach umożliwiające aterektomię tętnic o rozmiarach od 1,5mm do 5 mm. - Cewnik o długości 110/113/135cm, kompatybilny z koszulką 6/7/8F - Zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie. - Prowadnik dostępu: 0,014ʺ - Przeznaczone do tętnic: udowych i podkolanowych. | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (54)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 54 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku podkolanowo-goleniowym
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku podkolanowo-goleniowym - Cewnik balonowy pokryty hydrofilną powłoką typu FreePac, składającą się z cząsteczek mocznika i Paklitakselu - dawka Paclitaxelu 3 ug/mm2 - czas uwalniania leku od 30 do 60 sek; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia – typu FLEXITEC; - dostępne średnice balonu: 2,3, 4; 4,50, 5 mm; - dostępne długości balonu: 40; 60; 80 mm; - ciśnienie nominalne 7 – 8 bar; ciśnienie RBP 12 – 20 bar; - dostępne wersje współpracujące z prowadnikami 0,018"; 0,035”. - 3. generacja cewnika balonowego - pokrytego Paclitaxelem 2,2μg/mm2 (bez rozpuszczalnika lub polimeru!) - długości 10-250 mm i średnicy 1,5-4 mm. - Lek naniesiony jest na balon w dwóch warstwach („snow and ice“) i pokryty trzecią warstwą „seal“ (duża część leku jest również przykryta w trzech zagięciach złożonego balonu). - Lek jest aktywnie uwalniany dopiero przy nadmuchaniu balonu do 6ATM i kontakcie ze ścianą naczynia krwionośnego i zostaje w ścianie naczynia przynajmniej przez okres 60 dni (wartość terapeutyczna). - Łatwe przeprowadzenie przez naczynie krwionośne dzięki absolutnie gładkiej powierzchni o właściwościach hydrofilnych i małemu profilowi balonu - poniżej 1 mm. - Dostępny system Rapid Exchange przez drut prowadzący 0,014” lub system OTW przez drut prowadzący 0,014“ i 0,018“ - Maksymalne nadmuchanie – Average Burst Pressure 22 ATM. - RBP 14-16ATM. - Długość cewnika 135 cm. - Docelowa zmiania: podkolanowa [BTK] | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (55)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 55 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty antyproliferacyjne dedykowane do leczenia zmian w odcinku BTK
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty antyproliferacyjne dedykowane do leczenia zmian w odcinku BTK - DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatykow everolimus; - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F, - średnice od 2,5 do 4,0 mm co 0,5mm długości 13, 18, 28 i 38mm, - posiadające wskazanie do zabiegów BTK - RBP 18atm dla wszystkich średnic | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (56)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 56 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy trombektomii mechanicznej do usuwania materiału zatorowego w tt podudzia
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy trombektomii mechanicznej do usuwania materiału zatorowego w tt podudzia - cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014” oraz systemem 6F. - kanał cewnika do odsysania skrzeplin o wymiarze wewnętrznym minimum 0,8 mm. - cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia - cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi w ścianie cewnika - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F - cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014” - podciśnienie zwiększające skuteczność odsysania skrzeplin wytwarzane w urządzeniu zewnętrznym - odporny na zagięcia i załamania - giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (57)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 57 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy ułatwiajace powrót do światła prawdziwego – reentry
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy ułatwiajace powrót do światła prawdziwego – reentry System re-entry wyposażany w igłę, umożliwiającą powrót do światła prawdziwego - Zbrojony szaft o długości roboczej 120 cm wyposażony w suwak do uwalniania igły - Kompatybilny z koszulką 6F - Profil przejścia 5.9F - Wyposażony w dwa markery umożliwiające pozycjonowanie wysuwalnej igły względem światła naczynia - W zestawie prowadnik 0.014” o dł. 300 cm | 6 | szt. |  |  |  | 0

## część (58)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 58 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic biodrowych Y-CONNECTOR
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Y-CONNECTOR - światło wewnętrzne zastawki 9,5F - z ruchomą końcówką „męską” - wykonany z przezroczystego materiału. - z introduktorem - zastawka nie traci szczelności podczas zabiegu | 60 | szt. |  |  |  | 0

## część (59)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 59 |  | ARKUSZ CENOWY
Strzykawka z manometrem
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Strzykawka z manometrem PARAMETRY GRANICZNE: - skala od 0 – 30 atm. - z ruchomą „męską” końcówką - tarcza manometru pokryta substancją o własnościach fluorescencyjnych - wysokociśnieniowy 30 cm dren PARAMETRY POŻĄDANE: - ergonomiczny kształt - możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka - możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji - obsługa deflacji i inflacji jedną ręką | 400 | szt. |  |  |  | 0

## część (60)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 60 |  | ARKUSZ CENOWY
System wspomagający przejście przez niedrożność lub trudne zwężenia w odcinku poniżej kolana
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System wspomagający przejście przez niedrożność lub trudne zwężenia w odcinku poniżej kolana - Cewnik wspomagający w przejściu przez mocno uwapnione zmiany w trudnych anatomicznie tętnicach poniżej kolana - współpracujący z prowadnikiem 0,014", - wykonany w całości ze stali medycznej, - nacięcie spiralne na końcu dystalnym, - pokrycie hydrofilne przy końcu dystalnym, - 2 markery na tipie, budowa stożkowa: 2F dystalnie i 2,3F proksymalnie; - dostępne długości: 100cm, 150cm; | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (61)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 61 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewniki balonowe do dużych naczyń (w tym żylnych)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewniki balonowe do dużych naczyń (w tym żylnych) - Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035” - Długości cewników: 120 cm - Średnice balonów: 12/14/16/18/20 mm - Długości balonów: 40/60 mm - RBP: 5-8 atm - Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F (dla śr. 16 i 18 mm) | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (62)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 62 |  | ARKUSZ CENOWY
System cewników wspomagających wprowadzanie koszulek prowadzących do tętnic szyjnych (shuttle sheath slip cath)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System cewników wspomagających wprowadzanie koszulek prowadzących do tętnic szyjnych (shuttle sheath slip cath) - system cewników wprowadzajacych (umożliwiajacy) wprowadzenie koszulki do trudnych anatomicznie tętnic szyjnych, minimalizujące uszkodzenie tętnicy szyjnej - długość 125 cm - hydrofilny dystalny odcinek cewnika (60 cm) - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, - kompatybilny z koszulkami 5F, - kształt system wprowadzających H1, Simm2, | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (63)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 63 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne obwodowe do dużych naczyń
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne obwodowe do dużych naczyń - Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, - System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, - Długość cewnika dostawczego 135cm - Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, - Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, - Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, - Średnice: 12-24mm, długości: 20-145 mm. - Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (64)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 64 |  | ARKUSZ CENOWY
Stenty samorozprężalne pleciony z jednego drutu nitolowego, odporny na zginanie i do naczyń krętych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stenty samorozprężalne pleciony z jednego drutu nitolowego, odporny na zginanie i do naczyń krętych - stent samorozprężalny do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym, pleciony z jednego - elementu- drutu nitinolowego zawierającego platynę ( bez spawów) - widoczny na całej długości, średnica od 4 mm do 5 mm, - długość od 15 mm do 120 mm. - platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie stentu, - długość systemu wprowadzającego 165 cm, - konstrukcja systemu wprowadzającego umożliwiająca złożenie i ponowne rozprężenie stentu w naczyniu - elastyczność systemu wprowadzającego dobrana do implantacji stentu w naczyniach krętych - dostępna długość stentów wynosi do 120 mm | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (65)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 65 |  | ARKUSZ CENOWY
Stent samorozprężalny stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającego endotelizację
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającego endotelizację - stent nitinolowy - stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającego endotelizację stentu i zapobiegającego emisji jonów metali do krwi - stent z 6 markerami tantalowymi - hybrydowa konstrukcja cel stentu zapobiegająca efektowi "rybiej łuski" - dostępne średnicę stentu od 6mm do 12mm - dostępne długości stentu:20-150mm - system uwalniania zapewniający precyzyjną implantację stentu - system dostarczania Over the Wire (OTW) - dostępne długości szaftu: 85cm i 135cm - kompatybilny z koszulką 6F (2,0mm) - kompatybilny z prowadnikiem 0,035" - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F (2,7mm) | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (66)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 66 |  | ARKUSZ CENOWY
System do trombolizy celowanej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System do trombolizy celowanej - Zawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F) - Dostępne średnice: 4F i 5F - Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm - Długość segmentu infuzyjnego: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki - Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany - Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika - System infuzji oparty na dwóch strzykawkach połączonych zaworem z blokadą umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego - Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (67)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 67 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy zapinek naczyniowych do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy zapinek naczyniowych do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych - system zapinek złożony z części kotwiczącej, szwu i kolegenu, w pełni resorbowalne - system kompatybilny z koszulki 6F i 8F - system dostarczany z koszulką, lokalizatorem prawidłowego położenia systemu w tętnicy, prowadnikiem 0,035 lub 0,038” | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (68)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 68 |  | ARKUSZ CENOWY
Stent samorozprężalny stent wielosegmentowy
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny stent wielosegmentowy - Sześć stentów na jednym systemie wprowadzania - Sześć stentów na jednym systemie wprowadzania - Krótkie, samorozprężalne segmenty stentu nitinolowego ( z siłą radialną każdy), o długości 13 mm każdy, - Dostępne średnice: 5mm, 6mm - Dostępne dwie długości shaftu: 130 cm - Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” i koszulką 6F - Znakomita widoczność stentów dzięki zespolonym laserowo znacznikom tantalowym - System wprowadzania i precyzyjnego pozycjonowania stentów obsługiwany jedną ręką - Radiocieniujące znaczniki platynowe | 4 | szt. |  |  |  | 0

## część (69)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 69 |  | ARKUSZ CENOWY
Proteza dziana
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Proteza dziana, średnica: 12x6mm – 24x12mm, poliestrowa, powlekana, dwustronnie welurowana, uszczelniana zmodyfikowaną żelatyną wchłanialną całkowicie o współczynniku przepuszczalności protezy poniżej 1ml/cm2/min wody, o grubości ściany ≤ 0,55 mm, rozwidlone | 60 | szt. |  |  |  | 0
2. | Proteza dziana, średnica: 6 do 8 mm, długość: 30 cm (+/-5 cm), 60 cm, (+/-5 cm) poliestrowa, powlekana, dwustronnie welurowana, uszczelniana zmodyfikowaną żelatyną wchłanialną całkowicie o współczynniku przepuszczalności protezy poniżej 1ml/cm2/min wody o grubości ściany ≤ 0,55 mm proste | 40 | szt. |  |  |  | 0
3. | Proteza dziana, średnica: 14 do 24 mm, długość: 12 – 15 cm, poliestrowa, powlekana, dwustronnie welurowana, uszczelniana zmodyfikowaną żelatyną wchłanialną całkowicie o współczynniku przepuszczalności protezy poniżej 1ml/cm2/min wody o grubości ściany ≤ 0,55 mm, proste | 40 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (70)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 70 |  | ARKUSZ CENOWY
Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej: Shunt szyjny typu Brener, taperowany-stożkowy, średnica: 14F -8 F, długość pomostu 13 cm; ramie w kształcie litery T, odgałęzienie boczne: używane do aspiracji, monitorowania ciśnienia. Przeznaczone do zapewnienia tymczasowego przepływu krwi w tętnicach szyjnych podczas zabiegu endarterektomii tętnicy szyjnej; sterylne | 60 | szt. |  |  |  | 0

## część (71)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 71 |  | ARKUSZ CENOWY
Łata chirurgiczna poliestrowa dziana
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Łata chirurgiczna poliestrowa, do zastosowania w angioplastyce, do zabiegów ASD, VSD, grubość 0,52-0,61mm, z oznacznikami zabezpieczającymi przed skręceniem, szerokość 1-1,5 cm, długość 10-15,2 cm. Łata poliestrowa dziana o grubości 0,36 mm, w rozm. 10x100mm lub 10x150mm, przeznaczona do zabiegów na tętnicach szyjnych. | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (73)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 73 |  | ARKUSZ CENOWY
Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych, Rozwidlony o budowie wielomodułowej, wykonany z drutu nitinolowego z pokryciem z poliestru, umocowanie podnerkowe z haczykami, Trzon wzmacniany na całej długości, eliminujący skręcanie z dobrą adaptacją ściany stent graftu do ściany tętniaka, System wprowadzający dla trzonu stentgraftu 20-22F, dla odnóg biodrowych 18F; Rozmiary części aortalnej 16-34mm, części biodrowej 8-23mm; Długości części aortalnej 72-77 mm, odnóg 60-140 mm, długość dostawki proksymalnej 40 mm, średnica 19-34 mm. Jednakowa średnica dokowania odnóg dla wszystkich rozmiarów trzonu i odnóg; Możliwość szybkiego i wolnego rozprężania stentgratu, możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu stentgraftu wewnątrz aorty; System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej; Możliwość zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej przez zastosowanie modułu z rozszerzona kloszowo odnogą biodrową, Możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka o kącie zagięcia do 90 stopni; W zestawie komplet części stentgraftu potrzebnych do zaopatrzenia tętniaka lub rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym lub piersiowym | 8 | szt. |  |  |  | 0

## część (72)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 72 |  | ARKUSZ CENOWY
Stentgraft brzuszny lub piersiowy nitynolowy
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stentgraft brzuszny lub piersiowy nitynolowy Do wyboru na etapie realizacji zamówienia stentgraft brzuszny lub piersiowy: - stentgraft brzuszny, nitynolowy, z pokryciem poliestrowym, z nadnerkowym systemem mocowania, mocowanie nadnerkowe w postaci igieł przebijających ścianę aorty powyżej pokrycia stentgraftu, dostępne 3 konfiguracje części głównej stentgraftu: stentgraft rozwidlony, stentgraft typu aorto-uniiliac oraz stentgraft typu „rurka brzuszna”, dostępne jednoelementowe nóżki kontralateralne o średnicy dystalnej 10-28 mm i o długości co najmniej 190 mm,do stentgraftu typu aorto-uniiiliac dostępne ocludery o śr 8-24 mm, możliwość zaopatrywania szerokich silnie zagiętych szyi tętniaka (średnica aorty 31-32 mm przy zagięciu podnerkowym 65-75 stopni zgodnie z instrukcją użytkowania, możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm i powyżej zgodnie z instrukcją użytkowania - stentgraft piersiowy o zakresie średnicy co najmniej 22-46 mm z systemem wprowadzającym o średnicy max 25F dla wszystkich średnic w zestawie cewnik balonowy do modelowania stent graftu z moliwością doprężenia do średnicy 46 mm oraz koszulki do stentgraftu o średnicy od 12 do 26 F W zestawie komplet części stentgraftu potrzebnych do zaopatrzenia tętniaka lub rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym lub piersiowym | 25 | szt. |  |  |  | 0

## część (74)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 74 |  | ARKUSZ CENOWY
Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej; Możliwość fiksacji na rozwidleniu aorty i możliwość otwarcia systemu w wąskiej aorcie; Możliwość Implantacji protezy wewnątrznaczyniowej z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta; Główny element jednomodułowy w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej. Odnogi biodrowe o średnicy 13, 16 i 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W zestawie komplet części stentgraftu potrzebnych do zaopatrzenia tętniaka | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (75)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 75 |  | ARKUSZ CENOWY
Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej typu Nelix; System ze stentem kobaltowo-chromowym z poliuretanowym EndoBagiem wypełnianym w trakcie zabiegu polimerem; Z systemem wprowadzającym, uchwytem, z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do podłączenia do konsoli systemu. Stent z dołączonym EndoBagiem musi być zamontowany na balonie. Stenty o długości od 100 mm do 180 mm i średnicy 10 mm z EndoBagami o średnicy 6,0 cm. Zestaw wprowadzający 17Fr kompatybilny z prowadnikami 0,035” - system wprowadzany przez tętnicę biodrową lub udową - średnica szyjki aorty podnerkowo w skali 18 do 32 mm. - minimalna długość szyjki aorty nad tętniakiem podnerkowo ≥ 10 mm. - średnica tętnic biodrowych od 9 do 35 mm. - możliwość dostawiania odnóg Możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka o kącie zagięcia 90 stopni | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (76)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 76 |  | ARKUSZ CENOWY
Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej – o niskim profilu (14F)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej – o niskim profilu (14F) - 3 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna - system zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia - nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F - system musi posiadać zintegrowaną koszulkę hydrofilną, zbrojoną -stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo) - stentgraft musi posiadać pokrycie dacronowe - stentgraft w górnej części body musi posiadać haki minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem tętnic nerkowych - zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm - markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu - możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (77)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 77 |  | ARKUSZ CENOWY
Systemy zapinek naczyniowych do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Systemy zapinek naczyniowych do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych. - system zapinek z wykorzystaniem systemu szewnego | 80 | szt. |  |  |  | 0

## część (78)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 78 |  | ARKUSZ CENOWY
Osłonki do atraumatycznej tunelizacji
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Dwuczęściowe polimerowe osłonki do atraumatycznej tunelizacji dla średnicy protez 6 mm i 8 mm dla tunelizatora 30,5 cm | 80 | szt. |  |  |  | 0
2. | Dwuczęściowe polimerowe osłonki do atraumatycznej tunelizacji dla średnicy protez 8 mm dla tunelizatora 52 cm | 80 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (79)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 79 |  | ARKUSZ CENOWY
Protezy naczyniowe proste
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Protezy naczyniowe proste niezbrojone, dostępne jedno lub dwuwarstwowe, wykonane z politetrafluoroetylenu, cienko i grubościenne, długości od 40cm-80cm, średnice dla wszystkich długości od 5mm-8mm | 60 | szt. |  |  |  | 0
2. | Protezy naczyniowe proste zbrojone, dostępne jedno lub dwuwarstwowe, wykonane z politetrafluoroetylenu, zewnętrzne wzmocnienie w kształcie spirali, cienko i grubościenne, średnice 6mm, 7mm, 8mm dla długości od 70cm-80cm oraz średnice 6mm, 8mm dla długości od 30cm-60cm | 40 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (80)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 80 |  | ARKUSZ CENOWY
Stentgrafty do aorty brzusznej piersiowej i jednomodułowe
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. Wielomodułowy, składający się z trzech elementów, jednego głównego body i dwóch przedłużek dystalnych. Każdy z elementów jest wprowadzany osobno do światła naczynia pacjenta. Budowa z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu . Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. Parametry systemu: Długość szyi tętniaka powyżej 15 mm. Zagięcie kątowe szyi aorty pod nerkowo do 60 stopni Zakres leczenia :Średnica szyi aorty od 18 do 32 mm. Średnice tętnic biodrowych od 8 do 22 mm System wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 23F dla części głównych stentgraftu i 18F dla części biodrowych hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych powyżej 15 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
2. | Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty piersiowej, jednomodułowy, wprowadzany do światła naczynia pacjenta. System z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System używany przy następujących parametrach: Średnica szyi aorty od 18 do 42 mm system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 23F dla części głównych hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | 7 | szt. |  |  |  | 0
3. | Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej z zaopatrzeniem tylko jednej tętnicy biodrowej. Jednomodułowy, zwężany do dołu, wprowadzany do światła naczynia pacjenta. System zbudowany ePTFE z wbudowanym stentem metalowym. Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. Parametry systemu: Długość szyi tętniaka powyżej 15 mm Średnica szyi aorty od 18 do 32 mm Zagięcie kątowe szyi aorty pod nerkowo do 60 stopni. Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych powyżej 15 mm Średnica systemu wprowadzającego nieprzekraczająca21F hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | 7 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (81)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 81 |  | ARKUSZ CENOWY
System do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej typ MFM (MULTILAYER FLOW MODULATOR)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej typ MFM (MULTILAYER FLOW MODULATOR Urządzenie do wewnątrznaczyniowego zaopatrywania tętniaków aorty pacjentów z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka. Rozmiary: długości od 100mm do 200mm , średnica od 25mm do 45mm. System wprowadzający od 18 Fr do 20 Fr | 7 | szt. |  |  |  | 0

## część (82)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 82 |  | ARKUSZ CENOWY
System do zaopatrywania tętniaków naczyń obwodowych typ MFM
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System do zaopatrywania tętniaków naczyń obwodowych typ MFM Urządzenie do wewnątrznaczyniowego zaopatrywania tętniaków naczyń obwodowych pacjentów z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka. Rozmiary: długości od 30mm do 120mm , średnica od 6mm do 16mm. System wprowadzający ma średnicę od 6 Fr do 12 Fr | 7 | szt. |  |  |  | 0

## część (83)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 83 |  | ARKUSZ CENOWY
Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania - Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej - Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE - Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków - Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - Szeroki zakres rozmiarów: • część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm • część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi - Dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - Niski profil zestawu wprowadzającego – 16 Fr i 18 Fr - W zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu - W zestawie oprócz ramienia głównego i nogi znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: • Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu • Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości • Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej • System wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr • Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm • Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm • Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty • W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym. | 4 | szt. |  |  |  | 0

## część (84)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 84 |  | ARKUSZ CENOWY
Obwodowe odczepialne spirale embolizacyjne
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Obwodowe odczepialne spirale embolizacyjne. - Odczepialne koile obowdowe charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukujące przepływ - Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 4-50 cm długości - Zewnętrzny system odczepiania ID - Możliwość repozycjonowania koili - Zapewniające szybką i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym - Koile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA - Dostarczane dzięki niskoprofilowym cewnikom hydrofilowym , umożliwiając nawigację nawet w przypadku skomplikowanej anatomii oraz w miejscach położonych dystalnie, pozwalając na bardziej zogniskowaną okluzję w miejscu zmiany | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (85)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 85 |  | ARKUSZ CENOWY
System dostawczy - mikrocewnik
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | System dostawczy - mikrocewnik - Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018’’ - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, - dostępny z dwoma markerami odległymi od siebie 3cm lub jednym dystalnym markerem, - cewnik pokrywany hydrofilnie. | 45 | szt. |  |  |  | 0

## część (86)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 86 |  | ARKUSZ CENOWY
Materiał embolizacyjny do embolizacji obwodowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Materiał embolizacyjny do embolizacji obwodowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - Płynny preparat do embolizacji - środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. Wstępnie zmieszany, odporny na promieniowanie płyn do wstrzykiwania podczas embolizacji, o następującym składzie: ● EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny, ● DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej, ● proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej, - dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu (gęstościach): 18, 34 oraz 34L (light-zawierający mniejszą ilość pyłu tantalowego) - W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki - Preparat musi umożliwiać: - powolną i kontrolowaną iniekcję - zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji - jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład - doskonałą widoczność - kontrolę angiograficzną w trakcie iniekcji preparatu embolizacyjnego - zapewnienie najlepszej charakterystyki pracy podczas zabiegów chirurgicznych | 7 | szt. |  |  |  | 0

## część (87)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 87 |  | ARKUSZ CENOWY
System dostawczy
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Mikrocewnik infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH - mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014’’ - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/1,9F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,017”, - posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, - cewnik pokrywany hydrofilnie. | 7 | szt. |  |  |  | 0
2. | System dostawczy - mikrocewnik infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH - mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018’’ - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, - dostępny z dwoma markerami odległymi od siebie 3cm lub jednym dystalnym markerem - cewnik pokrywany hydrofilnie | 7 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (88)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 88 |  | ARKUSZ CENOWY
Stent samorozprężalny pokrywany lekiem do leczenia zmian tt w odcinku udowym
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny pokrywany lekiem do leczenia zmian tt w odcinku udowym -stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem - dawka leku 0,167 mikrograma/mm2 - kompatybilny z koszulką 6F - dostępne długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm - dostępne średnice 5, 6, 7mm - triaxialny system uwalniania stentu - dostępne długości systemów dostawczych 75 i 130 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (89)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 89 |  | ARKUSZ CENOWY
Stent samorozprężalny pokrywany lekiem do leczenia zmian tt w odcinku biodrowym i udowym
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny pokrywany lekiem do leczenia zmian tt w odcinku biodrowym i udowym - nitynolowe stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel - o średnicy 5-10 mm - o długości 40-120 mm; - średnica systemu wprowadzającego max 6F; - długość systemu wprowadzającego do 135 cm | 18 | szt. |  |  |  | 0

## część (90)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 90 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewnik do trombektomii mechanicznej tętnic płucnych (PE)
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik do trombektomii mechanicznej tętnic płucnych (PE) - Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej AngioJet Ultra - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - Długość robocza cewnika 120cm - Kompatybilny z koszulką 6F - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F (≥0,086”) - Minimalny rozmiar naczynia 6mm - Taperowana, atraumatyczna końcówka o profilu 2mm - Cewnik Over The Wire - Odległość pomiędzy markerami 15mm | 12 | szt. |  |  |  | 0

## część (91)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 91 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewnik do trombektomii mechanicznej tętnic powyżej i poniżej kolana
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik do trombektomii mechanicznej tętnic powyżej i poniżej kolana - Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej AngioJet OmniSolent i AngioJet Ultra - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - Długość robocza cewnika 145cm - Kompatybilny z koszulką 4F - Minimalny rozmiar naczynia 1,5mm - Taperowana, atraumatyczna końcówka - Cewnik Over The Wire - Odległość pomiędzy markerami 15mm | 12 | szt. |  |  |  | 0

## część (92)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 92 |  | ARKUSZ CENOWY
Korek do embolizacji naczyń
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Korek do embolizacji naczyń - Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu (tętniczym lub żylnym) - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji budowy i rozmiarach do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maksymalna długość cewnika wprowadzającego -100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego - Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (93)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 93 |  | ARKUSZ CENOWY
Prowadniki naczyniowe 0,014”
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Prowadniki naczyniowe 0,014” - Dostepne dwie długości prowadnika 0,014”: 190 i 300 cm - Możliwość przedłużenia prowadnika o 145 cm specjalną przedłużką - Dostepne pokrycie polimerowe i hydrofilne prowadnika - Dostępne minimum 10 rodzajów typów prowadnika o różnym zastosowaniu - Dostępne prowadniki o sztywności końcówki prowadnika w zakresie od 0,6 g do 4,1 g. - końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] - dostępne prowadniki z końcówką prostą i „j” | 18 | szt. |  |  |  | 0

## część (94)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 94 |  | ARKUSZ CENOWY
Stengraft stalowy do aorty brzusznej, uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stengraft stalowy do aorty brzusznej, uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji - posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej . - składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. - posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu o długości 26 mm wyposażonego w haki zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka oraz w cięgła umożliwiające kontrolowane uwalnianie części proksymalnej i dystalnej stentgraftu - oferowany jest w rozmiarach : rozmiar szyji 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 36 mm, rozmiar nogawek 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm przy długościach 39, 56, 74, 90, 107, 122 mm nogawki dostępne w dwóch wersjach: segmentowej oraz spiralnej . - dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18-22 F (body) i 14 i 16F (nogawki) . Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę tzw. Migawkową. - System może być dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac). - W ofercie dostępne stentgarfty aortalne piersiowe stalowe w rozmiarach od 22 do 42 mm średnicy oraz od 77 do 216 cm długości, posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej, występuje w wersji samorozprężalnego stentu bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień | 9 | szt. |  |  |  | 0

## część (95)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 95 |  | ARKUSZ CENOWY
Stengraft obwodowy rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stengraft obwodowy rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; montowany na balonie; śr.5,6,7,8,9,10mm; dł. stentu: 18,22,28,38,58 mm (dla śr. 5 i 6mm) ,18,23,27,37,57 (dla śr.7) oraz 27, 37, 57 (dla śr. 8,9,10mm.); kompatybilny z koszulką 6 F dla wszystkich rozmiarów średnic 5, 6, 7, 8 mm oraz 7F dla wszystkich rozmiarów średnic 9, 10 mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” dł. shaftu: 75 i 120 cm. | 9 | szt. |  |  |  | 0

## część (96)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 96 |  | ARKUSZ CENOWY
Stentgraft obwodowy samorozprężalny nitinolowy
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stentgraft obwodowy samorozprężalny nitinolowy: - umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) - dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm - długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm - długości stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm - długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" - na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) - wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) - zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr | 9 | szt. |  |  |  | 0

## część (97)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 97 |  | ARKUSZ CENOWY
Stentgraft obwodowy na balonie stalowy
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stentgraft obwodowy na balonie stalowy - Wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami ePTFE - kompatybilny z prowadnikiem 0.035" - Balon non-compliant typ: OTW - Długość robocza stentu 80 i 135 cm - Dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10,12 mm - Koszulka 6F dla średnic od 5-7mm, Koszulka 7F dla średnic od 8-9mm, Koszulka 8F dla średnic od 10-12mm - Długości stentu: 16-58 mm - Ciśnienie nominalne - 8 atm, RBP - 12 atm - Kompatybilny z koszulką 6F, 7F i 8F - Możliwość doprężenia z średnicy: 5mm do 8mm, 8mm do 10mm, 9mm i 10mm do 12mm. | 9 | szt. |  |  |  | 0

## część (98)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 98 |  | ARKUSZ CENOWY
Stengraft aortalny rozprężany na balonie
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stengraft aortalny rozprężany na balonie Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr.12,14,16 mm; dł.19,29,39,49,59mm (dla śr.12 i 14mm) oraz 19,29,38,48,58mm (dla śr.16mm);dł. shaftu 75 i 120 cm.; kompatybilny z koszulką 9F) (śr.12mm) i 11F (śr.14,18mm.) śr.18,20,22,24mm.; dł.29,38.49mm (śr.18mm), 27,37,48mm (śr.20mm) oraz 37,49mm (śr.22 i 24 mm.); kompatybilny z koszulką 14F; dł. shaftu 120cm | 4 | szt. |  |  |  | 0

## część (99)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 99 |  | ARKUSZ CENOWY
Stent samorozprężalny do tętnicy udowej i podkolanowej
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny do tętnicy udowej i podkolanowej (P1,P2,P3) - wycinane laserowo z jednego kawałka nitinolu - helikalna budowa stentu zapewniająca dzięki dużej sile radialnej dynamiczne dopasowanie się do krzywizn naczynia bez zmiany średnicy stentu - koszulka 5F - długości systemu wprowadzającego 80cm i 135 cm - średnica kanału wewnętrznego dla prowadnika 0,035” - średnice stentów od 5 do 7 mm - długości stentów od 20 mm do 170 mm . Dostępne również długości 170mm-200mm (koszulka 6F) - po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG - minimalna skracalność stentu po rozprężeniu - multifunkcyjny system uwalniania stentu (jedną reką) - Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. | 15 | szt. |  |  |  | 0

## część (100)
| DFP.271.70.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr………… do umowy
| Część nr: | 100 |  | ARKUSZ CENOWY
Cewnik balonowy uniwersalny 0.035”
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik balonowy uniwersalny 0.035” - Średnice 3mm-12mm - Długości balonów: 20mm-300mm - Dwie długości systemu wprowadzającego: 75cm i 130cm - Kompatybilny z prowadnikiem 0.035" - zalecana koszulka: 5Fr dla rozmiaru balonu o średnicy 8mm - Ciśnienie RBP: 9atm-21atm w zależności od rozmiau balonu. - Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. | 15 | szt. |  |  |  | 0