Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są również warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w znakach oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2018 2019 r.) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

| Nazwa i typ: | ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………………… |
| Kraj produkcji: | ……………………………………………… |
| Rok produkcji: | ……………………………………………… |
| Klasa wyrobu medycznego | ……………………………………………… |

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) | A: Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy – do sal operacyjnych hybrydowych | 2 |  |  |

|  | B: Cena brutto instalacji, uruchomienia w Nowej siedziby Szpitala (w zł): |
| --- | --- |

C: Cena brutto szkoleń w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł):

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY ogólne: |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego, jezdny dostosowany do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  | - - - |
|  | Wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość) [cm] | Podać |  | - - - |
|  | Masa (kg) | Podać |  | - - - |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 [V], 50 [Hz] | Tak |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła, hamulec centralny minimum dwóch kół lub aparat wyposażony w 4 koła z indywidualnym hamulcem na każdym z nich. Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej. | Tak |  | - - - |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak |  | - - - |
|  | Minimum 3 gniazda 230 V AC 50 Hz z separacją galwaniczną od sieci (transformator separujący) – gniazda z bezpiecznikami automatycznymi. | Tak |  | - - - |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 75 min. w warunkach standardowych. | Tak |  | - - - |
|  | Zasilanie w gazy (O2,powietrze,N2O) z centralnej sieci szpitalnej. | Tak |  | - - - |
|  | Węże wysokociśnieniowe (O2,powietrze,N2O) kodowane odpowiednimi kolorami. | Tak |  | - - - |
|  | Uchwyt do minimum 2-litrowej awaryjnej butli O2. | Tak |  | - - - |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza. | Tak |  | - - - |
|  | Szybka zmiana stężeń O2, środków wziewnych AA i przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, środków wziewnych AA i przepływów). Możliwość płynnej regulacji stężenia O2 i przepływów (rozwiązanie 1) lub aparat z opisaną funkcjonalnością, bez przycisków szybkiego dostępu zmiany stężeń O2, anestetyków AA i przepływów, ale z możliwością płynnej regulacji zmiany stężeń O2, anestetyków AA i przepływów (rozwiązanie 2) lub aparat bez takiej funkcji jednak posiadający możliwość płynnej zmiany O2 i AA (rozwiązanie 3) | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 i 3– 1 pkt. |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. | Tak |  | - - - |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak |  | - - - |
|  | Elektroniczny mieszalnik gazów, zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie przepływu świeżych gazów. | Tak |  | - - - |
|  | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego. | Tak |  | - - - |
|  | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego (rozwiązanie 1) lub aparat wyposażony w awaryjny przepływomierz O2, włączany za pomocą dźwigni w przypadku awarii układu elektronicznego lub w przypadku wykorzystania wszystkich źródeł zasilania w energię elektryczną (rozwiązanie 2) lub aparat bez takiej funkcjonalności posiadający przepływomierz uruchamiany przez operatora w razie awarii mieszalnika (rozwiązanie 3). | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 i 3– 1 pkt. |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczne odcięcie dopływu podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Tak |  | - - - |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej. | Tak |  | - - - |
|  | Widoczne podczas pracy zastawki wdechowa i wydechowa. | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum dwie jedną szufladę. | Tak |  | - - - |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła (np. z oświetleniem za pomocą lamki halogenowej) | Tak |  | - - - |
|  | Światło LED z regulacją natężenia. | Podać |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Max masa aparatu z parownikami: nie większa niż 220 kg. | Tak |  | - - - |
|  | UKŁAD ODDECHOWY: |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych. | Tak |  | - - - |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak |  | - - - |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: minimum do 50 35 l/min. | Tak, podać |  | - - - 50 i więcej – 3 pkt. Mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 l. | Tak |  | - - - |
|  | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 l. – po 2 szt na aparat. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. | Tak |  | - - - |
|  | Wymiana pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez stosowania narzędzi. | Tak podać |  | - - - Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z instalacji centralnej | Tak |  | - - - |
|  | Tzw. ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych (rozwiązanie 1) lub aparat z funkcją automatycznej kontroli gazów (Automatic Gas Control) umożliwiającą optymalizację przepływów oraz oszczędność środków wziewnych (rozwiązanie 2). | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 10 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wydechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych lub aparat z opisaną funkcjonalnością, która pozwala na ustawienie docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczanego bezpośrednio do pacjenta zamiast końcowo wydechowego stężenia O2 lub aparat bez takiej funkcji posiadający jednak funkcję prognozowania wartości końcowo wydechowych O2 i AA, dzięki czemu operator może skorygować manualnie parametry znieczulenia. lub aparat posiadający funkcję prognozowania wartości końcowo wydechowych AA i wdechowego O2 i, dzięki czemu operator może skorygować manualnie parametry znieczulenia. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia w ml. z podaniem kosztu w jednostce walutowej /godz. (rozwiązanie 1) lub aparat z bardzo dokładnym pomiarem zużycia anestetyku prezentowanym w ml (rozwiązanie 2) lub aparat z funkcją prezentującą rzeczywiste zużycie środka wziewnego w ml, gdzie cenę skalkuluje użytkownik na podstawie znanych aktualnych cen anestetyków (rozwiązanie 3) | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 5 pkt. Rozwiązanie 2 i 3– 1 pkt. |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. | Tak |  | - - - |
|  | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie (włączając w to czujniki przepływu). | Tak |  | - - - |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY: |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak |  | - - - |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak |  | - - - |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG. | Tak |  | - - - |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym. | Tak |  | - - - |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym. | Tak |  | - - - |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością. | Tak Podać |  | - - - Tak – 3 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,5-10 l/min. | Tak Podać |  | - - - Tak – 3 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. | Tak |  | - - - |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak |  | - - - |
|  | Tryb wentylacji ręczny. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2. Informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym lub aparat z wbudowanym trybem HLM, z możliwością zawieszenia alarmów bez obecnego alarmu częstości oddechów. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych. Informacja na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | Tak Podać |  | - - - Tak – 3 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Pauza w przepływie gazów min. do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora. Możliwość indywidualnej zmiany programowanych parametrów np. PEEP, ciśnienia. | Tak |  | - - - |
|  | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna. | Tak Podać |  | - - - Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Przełączanie jednostopniowe wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni/przełącznika mechanicznego lub aparat z przełączaniem pomiędzy trybami wentylacji typu: wybierz tryb – potwierdź. | Tak |  | - - - |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak |  | - - - |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 5 ÷ 100 oddechów/min. | Tak |  | - - - |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak |  | - - - |
|  | Zakres możliwej do osiągnięcia objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej: minimum 5÷1500 ml. | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 5÷25 cm H2O. | Tak |  | - - - |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu lub aparat z regulacją plateau od 20 %. | Tak Podać |  | - - - Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | System alarmów. | Tak |  | - - - |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). | Tak |  | - - - |
|  | Alarmy objętości pojedynczego oddechu TV z regulowanymi progami górnym i dolnym lub aparat bez tego typu alarmu tożsamego z alarmami MV | Tak Podać |  | - - - Tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego (rozwiązanie 1) lub aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu wdechowym np. alarm niskiej wydechowej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układ pacjenta odłączony lub alarm przecieku lub alarm niskiego ciśnienia PEEP (rozwiązanie 2) | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Alarm Apnea. | Tak |  | - - - |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  | - - - |
|  | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O. | Tak |  | - - - |
|  | POMIARY I OBRAZOWANIE: |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV). | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar częstości oddechu. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z korelacją z wiekiem pacjenta. | Tak |  | - - - |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak |  | - - - |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15". | Tak |  | - - - |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak |  | - - - |
|  | Ekran główny respiratora aparatu do znieczulenia - niewbudowany. | Tak, podać |  | - - - Niewbudowany – 3 pkt. Trwale zamocowany na ścianie przedniej – 1 pkt. |
|  | Ekran obrotowy umieszczony na ruchomym wysięgniku. Ekran z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Podać |  | Tak -2 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość konfigurowania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. (rozwiązanie 1) lub urządzenie posiadające możliwość wyboru z wielu zakładek tak aby operator mógł szybko wybrać odpowiedni na daną chwilę sposób prezentacji danych na ekranie, umożliwiając swobodną konfigurację wykresów (do 6 wykresów jednocześnie), wyświetlani pętli, krótkich trendów, etc. (rozwiązanie 2). | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 5 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Możliwość konfigurowania minimum 4-ech lub więcej niezależnych stron ekranu respiratora. | Podać |  | Tak -2 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  | - - - |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | Tak |  | - - - |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak |  | - - - |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. | Tak |  | - - - |
|  | Prezentacja pętli: | Tak |  | - - - |
|  | 1) ciśnienie / objętość. | Tak |  |  |
|  | 2) przepływ / objętość. | Tak |  | - - - |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego i oporu w drogach oddechowych. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zapisania minimum jednej wzorcowej pętli spirometrycznej. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zapisania minimum 3 wzorcowych pętli spirometrycznych z podaniem czasu zapisania krzywej (rozwiązanie 1) lub aparat z jedną pętlą referencyjną zapisaną wraz z podaniem czasu zapisu oraz z możliwością włączenia funkcji prezentującej dodatkowo zawsze dwie ostatnie pętle wraz z pętlą aktualną (rozwiązanie 2) lub aparat z zapisem jednej pętli referencyjnej (rozwiązanie 3). | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 i 3– 1 pkt. |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora. | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta lub wprowadzenie wagi i wzrostu w celu automatycznej kalkulacji. | Tak |  | - - - |
|  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. | Podać |  | Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2) przy pomocy czujnika niewymagającego okresowej wymiany, wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora aparatu. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie aparatu do znieczulenia. | Tak Podać |  | Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | PAROWNIK: |
|  | Uchwyt dla minimum 2-óch parowników | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | Tak |  | - - - |
|  | Parowniki sterowanie elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia (rozwiązanie 1) lub parowniki klasyczne jednak nadzorowane z ekranu respiratora (rozwiązanie 2). | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 5 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Parowniki do sevofluranu i desfluranu –po 1 szt. do każdego aparatu. | Tak |  | - - - |
|  | SSAK: |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami min.1,0 l do wymiennych wkładów lub aparat ze zintegrowanym ssakiem z pojemnikami 2 x 0,7 l, z dostępnymi wkładami na wydzielinę. | Tak |  | - - - |
|  | Wymienne wkłady: 5 szt./aparat (zestaw startowy). | Tak |  | - - - |
|  | SYSTEM TESTOWANIA APARATU: |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak |  | - - - |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu (rozwiązanie 1) lub aparat z podglądem wyników ostatniego testu (rozwiązanie 2). | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 2 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Tak |  | - - - |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | Tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. | Tak |  | - - - |
|  | INNE: |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zdefiniowania konfiguracji Użytkownika z zabezpieczeniem hasłem (rozwiązanie 1) lub aparat z możliwością konfiguracji i przeniesienia tej konfiguracji pomiędzy aparatami, jednak bez zabezpieczania hasłem (rozwiązanie 2). | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 2 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na aparat [miesiące]. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. Jeżeli okres gwarancji wskazany przez wykonawcę będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i wykonawca otrzyma maksymalną liczbę pkt – 10 pkt. | >= 60 36 |  | najdłuższy okres – 10 pkt., inne – proporcjonalnie mniej (względem najkorzystniejszej oferty) |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu. | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta. | Podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy. | Tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską). | Tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze) – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności). | Tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 8 osób) – potwierdzone certyfikatem. uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. | Tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp., również 2 osoby) – potwierdzone certyfikatem uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższych nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych | Tak |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.). | Tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | Tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak |  | - - - |